Załącznik nr 1.10

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 10 – Zakup wytrząsarki orbitalnej – 1 sztuka i platformy do wytrząsarki – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka orbitalna – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Zakres prędkości [obr./min]: 50-450 (co 10) | Zakres prędkości [obr./min]: 50-450 (co 10): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Cyfrowy kontroler prędkości: | Cyfrowy kontroler prędkości: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Max. czas pracy ciągłej [godz.]: 168 | Max. czas pracy ciągłej [godz.]: 168 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Średnica ruchu [mm]: 10 | Średnica ruchu [mm]: 10 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Cyfrowy timer: 1 min – 96 godz. / tryb non-stop | Cyfrowy timer: 1 min – 96 godz. / tryb non-stop: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Max. obciążenie [kg]: 3 | Max. obciążenie [kg]: 3 ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Wymiary (W x D x H) [mm]: 255 x 255 x 100 (+/- 5%) | Wymiary: Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 10 | Waga [kg]: 3,4 (+/- 5%) | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 11 | Zasilanie [V / Hz]: 230 / 50 | Zasilanie [V / Hz]: 230 / 50: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Pobór mocy [W]: 5,7 (+/- 5%) | Pobór mocy: ............................ W (podać dokładnie) |
| 13 | Bezszczotkowy silnik z gwarantowaną żywotnością do 35000 godzin pracy: | Bezszczotkowy silnik z gwarantowaną żywotnością do 35000 godzin pracy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Automatyczny system równoważenia obciążenia: | Automatyczny system równoważenia obciążenia: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Możliwość stosowania w chłodni lub w inkubatorach w temperaturach z zakresu od +4°C do +40°C: | Możliwość stosowania w chłodni lub w inkubatorach w temperaturach z zakresu od +4°C do +40°C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Serwis na terenie Polski: | Serwis na terenie Polski: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim: | Instrukcja obsługi w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| platformA do wytrząsarki – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Platforma z regulowanymi uchwytami: | Platforma z regulowanymi uchwytami: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Możliwość mocowania różnego rodzaju szkła laboratoryjnego: | Możliwość mocowania różnego rodzaju szkła laboratoryjnego: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Platforma stanowi element doposażenia do wytrząsarki: | Platforma stanowi element doposażenia do wytrząsarki: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Powierzchnia robocza: 270 x 185 mm (+/-5%) | Powierzchnia robocza [mm]: ........................................................ (podać dokładnie) |
| 7 | Platforma z silikonową matą: | Platforma z silikonową matą: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Serwis na terenie Polski: | Serwis na terenie Polski: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim: | Instrukcja obsługi w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy