Załącznik nr 1.13

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 13 – Zakup spektrofotometru wraz z dostawą, instalacją oraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Spektrofotometr wraz z dostawą, instalacją oraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Zakres długości fal: nie mniejszy niż 190-1100 nm | Zakres długości fal: nie mniejszy niż 190-1100 nm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Układ dwuwiązkowy | Układ dwuwiązkowy: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Szerokość szczeliny: 2 nm | Szerokość szczeliny: 2 nm ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Dokładność długości fali: ±0,3 nm | Dokładność długości fali: ±0,3 nm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż 0,15 nm | Powtarzalność długości fali: ................................................. nm (podać dokładnie) |
| 8 | Dokładność fotometryczna: ±0,3% T(0-100% T) oraz ±0,002 A (0 - 1 A) | Dokładność fotometryczna: ±0,3% T(0-100% T) oraz ±0,002 A (0 - 1 A): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Zakres fotometryczny: -0,3 – 3,5 A | Zakres fotometryczny: -0,3 – 3,5 A: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Stabilność linii bazowej: ≤ 0,001 A/h | Stabilność linii bazowej: ≤ 0,001 A/h: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Szumy: nie większe niż 0,001 A/h | Szumy: nie większe niż 0,001 A/h: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Światło rozproszone: nie większe niż 0,1% T (NaI, przy 220 nm) | Światło rozproszone: nie większe niż 0,1% T (NaI, przy 220 nm): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Widmo w trybie skanowania zbudowane z min. 4000 punktów pomiarowych | Widmo w trybie skanowania zbudowane z min. 4000 punktów pomiarowych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Minimalny interwał próbkowania: 0,1 nm lub 0,1 s | Minimalny interwał próbkowania: 0,1 nm lub 0,1 s: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Prędkość skanowania: min. 1000 nm/min | Prędkość skanowania: .......................................... nm/min (podać dokładnie) |
| 16 | Pomiary stężenia w oparciu o 1 do 3 długości fali | Pomiary stężenia w oparciu o 1 do 3 długości fali: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Pomiary fotometryczne przy od 1 do 9 długości fali | Pomiary fotometryczne przy od 1 do 9 długości fali: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Automatyczna obróbka zebranego widma | Automatyczna obróbka zebranego widma: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 19 | Wymagane tryby pracy: Transmitancja, Absorbancja, C - stężenie, Energia, Skanowanie, Pomiary kinetyczne | Wymagane tryby pracy: Transmitancja, Absorbancja, C - stężenie, Energia, Skanowanie, Pomiary kinetyczne: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Zapamiętanie krzywych kalibracyjnych użytkownika | Zapamiętanie krzywych kalibracyjnych użytkownika: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Źródło światła: lampa halogenowa i deuterowa | Źródło światła: lampa halogenowa i deuterowa: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Detektor: fotodioda | Detektor: fotodioda ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 23 | Wyświetlacz: LCD graficzny o przekątnej min. 6 cali | Wyświetlacz: LCD graficzny o przekątnej: ................................................. cali (podać dokładnie) |
| 24 | Współpraca z komputerem poprzez łącze USB - oprogramowanie kompatybilne z 64-bitowym systemem operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracującym natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej usługą katalogową Microsoft Active Directory | Współpraca z komputerem poprzez łącze USB - oprogramowanie kompatybilne z 64-bitowym systemem operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracującym natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej usługą katalogową Microsoft Active Directory: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 25 | Bezpośrednia współpraca ze standardowymi drukarkami komputerowymi | Bezpośrednia współpraca ze standardowymi drukarkami komputerowymi: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 26 | Wymiary: max. 650 x 470 x 250 mm (długość x szerokość x wysokość) | Wymiary: Długość [mm] .............. (podać dokładną długość) Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Wysokość [mm] .............. (podać dokładną wysokość) |
| 27 | Aparat zaopatrzony w co najmniej 2 szt. kuwet kwarcowych oraz co najmniej 16 szt. kuwet szklanych oraz kabel USB łączący spektrofotometr z komputerem | Kuwety kwarcowe: ............... szt. (podać dokładnie) Kuwety szklane: .................... szt. (podać dokładnie) Kabel USB łączący spektrofotometr z komputerem: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 28 | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji i przeszkoleniem pracowników. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji i przeszkoleniem pracowników, instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy