Załącznik nr 1.15

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 15 – Zakup spektrofotometru UV/VIS z lampą ksenonową i uchwytem na kuwety 10 x 10 mm – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Spektrofotometr UV/VIS z lampą ksenonową i uchwytem na kuwety 10 x 10 mm – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Technologia skanowania z wykorzystaniem detektora diodowego, który umożliwia skanowanie w całej szerokości widma co 1 nm lub mniejszej w czasie 10 sekund lub krótszym | Technologia skanowania z wykorzystaniem detektora diodowego, który umożliwia skanowanie w całej szerokości widma co 1 nm lub mniejszej w czasie 10 sekund lub krótszym: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Nawigacja za pomocą kolorowego ekranu dotykowego 4" lub większego | Nawigacja za pomocą kolorowego ekranu dotykowego 4" lub większego: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Opcja przybliżania i oddalania oraz wybierania punktów analizy spektralnej za pomocą dotknięcia | Opcja przybliżania i oddalania oraz wybierania punktów analizy spektralnej za pomocą dotknięcia: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Budowa układu optycznego umożliwiająca pomiar przy otwartej pokrywie w wysokich kuwetach lub probówkach | Budowa układu optycznego umożliwiająca pomiar przy otwartej pokrywie w wysokich kuwetach lub probówkach: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Możliwość wykonywania pomiarów przy podniesionej pokrywie | Możliwość wykonywania pomiarów przy podniesionej pokrywie: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Porty USB do archiwizacji danych i podłączenia drukarki | Porty USB do archiwizacji danych i podłączenia drukarki: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Tryb pomiaru dla pojedynczej długości fali z absorbancją i transmitancją [%] | Tryb pomiaru dla pojedynczej długości fali z absorbancją i transmitancją [%]: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Stężenie obliczone przy użyciu standardu lub współczynnika | Stężenie obliczone przy użyciu standardu lub współczynnika: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Gęstość optyczna | Gęstość optyczna: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Tryb pomiaru ilościowy z możliwością utworzenia krzywej kalibracji przy użyciu standardów i w 3 powtórzeniach | Tryb pomiaru ilościowy z możliwością utworzenia krzywej kalibracji przy użyciu standardów i w 3 powtórzeniach: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Tryb pomiaru pełnego spektrum skanowania i kinetyki, w których pomiary mogą odbywać się przy min. 3 długościach fali jednocześnie | Tryb pomiaru pełnego spektrum skanowania i kinetyki, w których pomiary mogą odbywać się przy min. 3 długościach fali jednocześnie: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Zakres spektralny: co najmniej 198 - 800 nm | Zakres spektralny: co najmniej 198 - 800 nm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Dokładność: ± 2 nm | Dokładność: ± 2 nm ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Powtarzalność: ± 2 nm | Powtarzalność: ± 2 nm ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Szerokość szczeliny: max. 5 nm | Szerokość szczeliny: .............. nm (podać dokładnie) |
| 18 | Zakres absorbancji: - 0.300 do 2.500A | Zakres absorbancji: - 0.300 do 2.500A: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 19 | Dokładność: ± 0.01A przy 1.0A i 546 nm | Dokładność: ± 0.01A przy 1.0A i 546 nm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Stabilność (A): ± 0.005A/h przy 0.04A i 546 nm | Stabilność (A): ± 0.005A/h przy 0.04A i 546 nm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Szumy: ± 0.002A przy 0.04A i ± 0.02A przy 2.0A i 546 nm (lub mniejsze) | Szumy: ± 0.002A przy 0.04A i ± 0.02A przy 2.0A i 546 nm (lub mniejsze): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Światło rozproszone przy 340 nm, %T < 1%T | Światło rozproszone przy 340 nm, %T < 1%T: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 23 | Czas pomiaru kinetyki: 15 - 9999 s | Czas pomiaru kinetyki: 15 - 9999 s: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 24 | Liczba długości fali w kinetyce min. 3 | Liczba długości fali w kinetyce: ........................................................ (podać dokładnie) |
| 25 | Kalibracja kinetyki: próba ślepa ze współczynnikiem | Kalibracja kinetyki: próba ślepa ze współczynnikiem: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 26 | Wyświetlacz kinetyki: graficzny i koncentracja | Wyświetlacz kinetyki: graficzny i koncentracja: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 27 | Analiza spektralna: absorbancja lub % transmitancji, min. 50 punktów analizy spektralnej | Analiza spektralna: absorbancja lub % transmitancji, min. 50 punktów analizy spektralnej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 28 | Wysokość wiązki światła: max. 15 mm | Wysokość wiązki światła: ................................................ mm (podać dokładnie) |
| 29 | Źródło światła: lampa ksenonowa | Źródło światła: lampa ksenonowa ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 30 | Pamięć wyników: Ograniczona pojemnością karty pamięci USB | Pamięć wyników: Ograniczona pojemnością karty pamięci USB ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 31 | Wyjścia: min. 2 x USB | Wyjścia: ............................... USB (podać dokładnie) |
| 32 | Zasilanie: 100 - 240V AC; 50 – 60 Hz | Zasilanie: 100 - 240V AC; 50 – 60 Hz: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 33 | Zasilacz: 12V DC, 3.8 A | Zasilacz: 12V DC, 3.8 A: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 34 | Waga: do 4 kg | Waga: ...................................... kg (podać dokładnie) |
| 35 | 4 kuwety kwarcowe spektrofotometryczne wykonane ze szkła kwarcowego z pokrywką PTFE. Grubość ścianek 1,25 mm. Nadają się do pomiarów przy długościach fali od 190 nm do 2500 nm. Długość drogi optycznej 10 [mm]; Szerokość wew. 10 [mm]; Pojemność 3,5 [ml]; Wymiary zewn. [mm] 45x12,5x12,5. | 4 kuwety kwarcowe spektrofotometryczne wykonane ze szkła kwarcowego z pokrywką PTFE. Grubość ścianek 1,25 mm. Nadają się do pomiarów przy długościach fali od 190 nm do 2500 nm. Długość drogi optycznej 10 [mm]; Szerokość wew. 10 [mm]; Pojemność 3,5 [ml]; Wymiary zewn. [mm] 45x12,5x12,5. ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy