Załącznik nr 1.16

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 16 – Zakup spektrofluorymetru wraz z jednostką sterującą – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |
| 3 | Zaoferowany zestaw (Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | Zaoferowany zestaw (Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Zaoferowany zestaw (Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) musi być skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym jakość prowadzonych prac badawczych. | Zaoferowany zestaw (Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) musi być skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym jakość prowadzonych prac badawczych. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Zaoferowany zestaw (Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. | Zaoferowany zestaw (Spektrofluorymetr wraz z jednostką sterującą rozumianym jako całość oferowanych w ramach tego przetargu elementów składowych) posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja, kalibracja urządzenia w siedzibie zamawiającego wraz z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji i szkoleniem operatora aparatu. Instrukcja obsługi systemu w języku polskim. | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja, kalibracja urządzenia w siedzibie zamawiającego wraz z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji i szkoleniem operatora aparatu. ☐ TAK* ☐ NIE* Instrukcja obsługi systemu w języku polskim. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Wszelkie naprawy, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. Obsługa serwisowa w języku polskim. | Wszelkie naprawy, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. ☐ TAK* ☐ NIE* Obsługa serwisowa w języku polskim. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 8 | Możliwość rejestracji widm fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji. | Możliwość rejestracji widm fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Skanowanie spektralne po stronie wzbudzenia i emisji. | Skanowanie spektralne po stronie wzbudzenia i emisji. ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Minimalny zakres spektralny możliwy do ustawienia: co najmniej 200-850 nm po stronie wzbudzenia; 200–850 nm po stronie emisji. | Minimalny zakres spektralny możliwy do ustawienia: co najmniej 200-850 nm po stronie wzbudzenia; 200–850 nm po stronie emisji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Źródło światła: ciągła lampa ksenonowa, o mocy minimum 150 W i żywotności co najmniej 2500 godzin. | Źródło światła: ciągła lampa ksenonowa o mocy: .................... W (podać dokładnie) Żywotność źródła światła co najmniej 2500 godzin: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Poziomy przebieg wiązki wzbudzającej, umożliwiający wykonywanie pomiarów próbki z częściowo napełnionej kuwety. | Poziomy przebieg wiązki wzbudzającej, umożliwiający wykonywanie pomiarów próbki z częściowo napełnionej kuwety: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Wbudowana lampa rtęciowa do kalibracji dokładności długości fali. | Wbudowana lampa rtęciowa do kalibracji dokładności długości fali: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Monochromator: wklęsła siatka holograficzna, minimum 1800 linii/mm, po stronie Em i Ex. | Monochromator: wklęsła siatka holograficzna: ......... linii/mm, po stronie Em i Ex (podać dokładnie) |
| 15 | Automatyczny filtr odcinający pasma dyfrakcyjne wyższych rzędów. | Automatyczny filtr odcinający pasma dyfrakcyjne wyższych rzędów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację wzmocnienia w zależności od intensywności fluorescencji pozwalająca na uzyskanie danych z optymalnym stosunkiem sygnał/szum. | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację wzmocnienia w zależności od intensywności fluorescencji pozwalająca na uzyskanie danych z optymalnym stosunkiem sygnał/szum: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Detektor: fotodioda lub fotopowielacz po stronie wzbudzenia, fotopowielacz po stronie emisji. | Detektor: fotodioda lub fotopowielacz po stronie wzbudzenia: ☐ TAK* ☐ NIE* fotopowielacz po stronie emisji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Szczelina spektralna: regulowana w zakresie co najmniej 1 - 20 nm po stronie wzbudzenia i emisji oraz specjalny tryb szczelinowy do niskiego światła rozproszonego. Minimum 5 poziomów regulacji. | Szczelina spektralna: regulowana w zakresie co najmniej 1 - 20 nm po stronie wzbudzenia i emisji oraz specjalny tryb szczelinowy do niskiego światła rozproszonego: ☐ TAK* ☐ NIE* Poziomy regulacji: ...................... (podać dokładnie) |
| 19 | Rozdzielczość do 1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji. | Rozdzielczość do 1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Powtarzalność długości fali : ±0,4 nm. | Powtarzalność długości fali : ±0,4 nm ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Dokładność długości fali : ±1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji. | Dokładność długości fali : ±1,0 nm po stronie wzbudzenia i po stronie emisji ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Prędkość przechodzenia do wybranej długości fali: nie wolniej niż 60 000 nm/min. | Prędkość przechodzenia do wybranej długości fali: .......................................... nm/min (podać dokładnie) |
| 23 | Stosunek sygnału do szumu (RMS): co najmniej 8400:1 (pasmo Ramana wody, szerokość szczeliny po stronie Ex i Em: 5 nm, czas odpowiedzi 2 s, szum przy 450 nm). | Stosunek sygnału do szumu (RMS): co najmniej 8400:1 (pasmo Ramana wody, szerokość szczeliny po stronie Ex i Em: 5 nm, czas odpowiedzi 2 s, szum przy 450 nm) ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 24 | Prędkość skanowania regulowana skokowo w zakresie 20 - 60000 nm/min. | Prędkość skanowania regulowana skokowo w zakresie 20 - 60000 nm/min: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 25 | Minimum 10 poziomów regulacji. | Poziomy regulacji: ...................... (podać dokładnie) |
| 26 | Zakres dynamiczny pomiaru – co najmniej 6 rzędów wielkości. | Zakres dynamiczny pomiaru: .......................... rzędów wielkości (podać dokładnie) |
| 27 | Automatyczna (bezobsługowa) identyfikacja akcesoriów dodatkowych. | Automatyczna (bezobsługowa) identyfikacja akcesoriów dodatkowych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 28 | Funkcja korekcji widm. | Funkcja korekcji widm: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 29 | Ergonomiczny przycisk "Startu" na obudowie spektrofluorymetru umożliwiający uruchomienie pomiaru bez konieczności zdejmowania rękawic ochronnych | Ergonomiczny przycisk "Startu" na obudowie spektrofluorymetru umożliwiający uruchomienie pomiaru bez konieczności zdejmowania rękawic ochronnych: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 30 | Możliwość przyszłościowej rozbudowy spektrofluorymetru o czytnik mikropłytek z funkcją utrzymywania stałej temperatury w pełni kompatybilny z oferowanym spektrofluorymetrem (sterowanego z poziomu oprogramowania zintegrowanego ze spektrofluorymetrem | Możliwość przyszłościowej rozbudowy spektrofluorymetru o czytnik mikropłytek z funkcją utrzymywania stałej temperatury w pełni kompatybilny z oferowanym spektrofluorymetrem (sterowanego z poziomu oprogramowania zintegrowanego ze spektrofluorymetrem: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 31 | Możliwość przyszłościowej rozbudowy spektrofluorymetru o termostatowany uchwyt na kuwetę, w pełni kompatybilny z oferowanym spektrofluorymetrem.(Sterowany z poziomu programu pomiarowego spektrofluorymetru. zapewniającego regulację temperatury w zakresie co najmniej od 0 do 100 °C) | Możliwość przyszłościowej rozbudowy spektrofluorymetru o termostatowany uchwyt na kuwetę, w pełni kompatybilny z oferowanym spektrofluorymetrem.(Sterowany z poziomu programu pomiarowego spektrofluorymetru. zapewniającego regulację temperatury w zakresie co najmniej od 0 do 100 °C): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 32 | Możliwość przyszłościowej rozbudowy spektrofluorymetru o kulę całkującą w pełni kompatybilną z oferowanym spektrofluorymetrem., umożliwiającą pomiary próbek ciekłych oraz ciał stałych: płytek i proszków oraz przystosowaną do pomiarów wydajności kwantowej. | Możliwość przyszłościowej rozbudowy spektrofluorymetru o kulę całkującą w pełni kompatybilną z oferowanym spektrofluorymetrem., umożliwiającą pomiary próbek ciekłych oraz ciał stałych: płytek i proszków oraz przystosowaną do pomiarów wydajności kwantowej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| PARAMETRY TECHNICZNE DEDYKOWANEJ CENTRALNEJ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ |  |  |
| 33 | 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej, współpracujący natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej usługą katalogową Microsoft Active Directory** | System operacyjny: ........................................................ (podać dokładnie) |
| 34 | Dedykowany zestaw komputerowy wyposażony w co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej, dysk twardy o minimalnej pojemności 1 TB, - klawiaturę, - mysz monitor LCD o minimalnej przekątnej ekranu 21,5”, gwarantujący pełną kompatybilność z spektrofluorymetrem stanowiącym przedmiot zamówienia | Dedykowany zestaw komputerowy wyposażony w …………….. GB pamięci operacyjnej, dysk twardy o minimalnej pojemności ……….. TB, - klawiaturę, ☐ TAK* ☐ NIE* - mysz ☐ TAK* ☐ NIE* monitor LCD o minimalnej przekątnej ekranu ………………. , gwarantujący pełną kompatybilność z spektrofluorymetrem stanowiącym przedmiot zamówienia. |
| 35 | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB. | Pamięć operacyjna co najmniej 8 GB ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 36 | Dysk twardy o pojemności min. 1 TB. | Dysk twardy o pojemności min. 1 TB ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 37 | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21,5”. | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21,5” ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 38 | Mysz i klawiatura. | Mysz: ☐ TAK* ☐ NIE* Klawiatura: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| OPROGRAMOWANIE: |  |  |
| 39 | Kompatybilne z 64-bitowym systemem operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracujące natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej usługą katalogową Microsoft Active Directory | Oprogramowanie: ........................................................(podać dokładnie) Kompatybilne z 64-bitowym systemem operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracujące natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej usługą katalogową Microsoft Active Directory ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 40 | Sterowanie spektrofluorymetrem i opcjonalnymi akcesoriami | Sterowanie spektrofluorymetrem i opcjonalnymi akcesoriami: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 41 | Wykonywanie pomiarów: absorbancji, transmitancji, fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji. | Wykonywanie pomiarów: absorbancji, transmitancji, fluorescencji, fosforescencji i chemiluminescencji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 42 | Skanowanie widm po stronie wzbudzenia i emisji | Skanowanie widm po stronie wzbudzenia i emisji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 43 | Pomiar czasu życia fosforescencji | Pomiar czasu życia fosforescencji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 44 | Analizę ilościową z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej | Analiza ilościowa z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 45 | Pomiary kinetyczne | Pomiary kinetyczne: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 46 | Testowanie aparatu (autodiagnostyka, kalibracja) | Testowanie aparatu (autodiagnostyka, kalibracja): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 47 | Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów | Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 48 | Walidację sprzętu | Walidacja sprzętu: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 49 | Obróbkę widm (wyszukiwanie plików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej, konwersja danych, nakładanie widm) | Obróbka widm (wyszukiwanie plików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej, konwersja danych, nakładanie widm): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 50 | Tworzenie raportów | Tworzenie raportów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 51 | Zbieranie danych trójwymiarowych i automatyczne wyznaczanie maksimów po stronie wzbudzenia i emisji. | Zbieranie danych trójwymiarowych i automatyczne wyznaczanie maksimów po stronie wzbudzenia i emisji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| AKCESORIA DODATKOWE |  |  |
| 52 | Dedykowana kuweta fluorescencyjna 10 x10 mm – 4 sztuki | Dedykowana kuweta fluorescencyjna 10 x10 mm – 4 sztuki: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| AKCESORIA DODATKOWE |  |  |
| 53 | Komunikacja pomiędzy spektrofluorymetrem i komputerem za pomocą portu USB. | Komunikacja pomiędzy spektrofluorymetrem i komputerem za pomocą portu USB zapewniającym szybką transmisję danych: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

**	System operacyjny musi pochodzić z legalnego źródła dystrybucji, być nowy, nigdy wcześniej nie używany i nieaktywowany na innego użytkownika. Komputer musi być dostarczony wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym objętym licencją wydaną na zasadach stosowanych przez producenta (licencja w formie tradycyjnej, cyfrowej – BIOS/UEFI, itp.). Oprogramowanie nie może być wersją pokazową (demo), próbną (trial) lub darmową (freeware). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności zainstalowanego systemu operacyjnego u jego producenta.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy