|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **LASER HOLMOWY** | Sposób oceny/punktacja | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać „tak”)** |
| 1 | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | TAK |  |
| 2 | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | TAK |  |
| 3 | Długość fali 2100 nm | TAK |  |
| 4 | Moc urządzenia min. 150 W | > 150 W – 10 pkt  = 150 W – 0 pkt |  |
| 5 | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | TAK |  |
| 6 | Port laserowy typu high-power SMA | TAK |  |
| 7 | Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto | TAK |  |
| 8 | Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia | TAK |  |
| 9 | Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Waga urządzenia maks. 260 kg | TAK |  |
| 11 | Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-100 Hz | TAK |  |
| 12 | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 Joula | TAK |  |
| 13 | Czas trwania impulsu min. 50-1100 µs regulowany manualnie w min 5 stopniowej skali | TAK |  |
| 14 | Wiązka naprowadzająca zielona | TAK |  |
| 15 | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia | TAK |  |
| 16 | Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy | TAK |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch przełączników nożnych | TAK |  |
| 18 | Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze   * litotrypsja kamieni * BPH * tkanka miękka (soft tissue)   Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta urządzenia. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki | TAK |  |
| 19 | Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min 5 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji | TAK |  |
| 20 | Specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów pozwalający na szybszą fragmentacje kamieni oraz poprawiający koagulację tkanek miękkich. Pierwszy impuls generuje bąbel a drugi emitowany jest po rozpoczęciu jego zapadania tworząc dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej | TAK – 10 pkt.  NIE – 0 pkt. |  |
| 21 | Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu w min 5 różnych wartościach/krokach, umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji. | TAK – 10 pkt.  NIE – 0 pkt. |  |
| 22 | Laser wyposażony w tryb specjalnej podwójnej modulacji impulsów, która łączy niską retropulsje z efektem zasysania fragmentów i zdolność do lepszej ablacji kamieni przy niskiej energii, tworząc drobny pył. Pierwszy impuls generuje pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a drugi impuls emitowany jest gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodząc bezpośrednio przez pęcherzyk i poprawiając ablację. | TAK – 10 pkt.  NIE – 0 pkt. |  |
| 23 | Laser wyposażony w tryb emisji specjalnego pojedynczego długiego impulsu ograniczającego retropulsję i poprawiającego ablację kamieni, minimalizującego moc szczytową przy wybranych ustawieniach wyjściowych, z możliwości doregulowania jego długości w minimum 2 stopniach | TAK |  |
| 24 | Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry:   * tryb pracy * długość impulsu * grubość podłączonego włókna, * częstotliwość pracy, * energię impulsu, * ustawioną moc, * natężenie wiązki pilotującej, * stan lasera, * ilość podanej energii * czas podawania energii | TAK |  |
| 25 | Urządzenie pozwalające na zmianę podstawowych parametrów takich jak: energia, częstotliwość, długość trwania impulsu w trakcie, gdy laser pozostaje w trybie „ready” bez konieczności wychodzenia do trybu „standby” | TAK |  |
| 26 | Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika | TAK |  |
| 27 | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu. | TAK |  |
| 28 | Współpraca z włóknami wielo- i jednorazowego użytku | TAK |  |
| 29 | Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V. Przewód zasilający o długości min 2 m | TAK |  |
| 30 | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem | TAK |  |
| 31 | Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego | TAK |  |
| 32 | Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | TAK |  |
| **II.** | **AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO** |  |  |
| 1 | Włókna wielorazowe do wyboru z oferty producenta urządzenia,  z niebieską otuliną, 15 szt. | TAK |  |
| 2 | Nożyk i obieraczki do włókien laserowych, po 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Okulary ochronne, 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Specjalny mikroskop z akcesoriami o powiększeniu optycznym dedykowany do badania jakości światłowodów. Mikroskop pozwalający na sprawdzenie czy dane włókno laserowe może być dalej używane bez konsekwencji uszkodzenia soczewki ochronnej lasera – 1 szt.  Powiększenie optyczne min. 200x,  Żywotność diody LED min. 10.000 godzin,  Masa maks. 0,33 kg,  Wymiar maksymalne: 185 mm (długość) x 49 mm (średnica),  Wbudowany filtr bezpieczeństwa laserowego,  Zasilanie źródła światła: 3xLR44 (baterie guzikowe),  Regulacja: chwilowy włącznik / wyłącznik źródła światła i pokrętło regulacji natężenia  Interfejs adaptera: wymienny 2,5mm (SC,ST,FC) | TAK |  |
| 5 | Morcelator urologiczny  - Morcelator urologiczny do usuwania wyciętej tkanki prostaty z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji. Urządzenie złożone z konsoli sterującej, uchwytu morcelatora oraz wymiennego ostrza - Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania uchwytem morcelatora wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o ustawionej prędkości  - Wymiary i waga konsoli sterującej: 400mm x 120mm x 360mm, maks. 8 kg - Maksymalna prędkość 1000 r/min regulowana w min. 10 krokach przy pomocy przycisków na panelu konsoli  - Pompa ssąca wbudowana w konsole sterującą do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, ciśnienie ssania min. 0,08 MPa, wydajność odsysania min. 15 l/min  - W zestawie przełącznik nożny jednopedałowy do aktywacji i regulacji prędkości ostrza  - Zintegrowany w uchwycie morcelatora kanał ssący do ewakuacji zmorcelowanych fragmentów tkanki - Ostrze morcelatora dwuczęściowe, śr. 4,5 mm, dł. 40 cm, sterylizowalne - 2 szt.  - Możliwość sterylizacji uchwytu i ostrza w autoklawie 134° C  - W zestawie: butla zbierająca, butla na odpady, butla przelewowa, rura ssąca | TAK |  |