## CZĘŚĆ_1_DEFIBRYLATOR
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ – WSZSL/FZ-66/23
Tabela A – dostawa i szkolenie rejestratory holtera 12 kanałowe – 7 sztuk
lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod	nie dotyczy
2	Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	nie dotyczy
3	Klawiatura: Mikroprzełączniki	nie dotyczy
4	Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń	nie dotyczy
5	Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia	nie dotyczy
6	Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony	nie dotyczy
7	Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń)	nie dotyczy
8	Czujnik aktywności fizycznej pacjenta	nie dotyczy
9	Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128x64	nie dotyczy
10	Waga rejestratora max. 110g	nie dotyczy
11	Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm	nie dotyczy
12	Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm	nie dotyczy
13	Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, Karta SD	nie dotyczy
14	Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta	nie dotyczy
15	Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora	nie dotyczy
16	Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz	nie dotyczy
17	Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity	nie dotyczy
18	Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz	nie dotyczy
19	Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB	nie dotyczy
20	Detekcja pracy stymulatora	nie dotyczy
21	Przycisk zdarzeń pacjenta	z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania nie krótsza niż 10 sekund – 20 punktów; Nie – 0 punktów
22	Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz	nie dotyczy
23	Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów	nie dotyczy
24	Impedancja wejściowa: > 20 MΩ	nie dotyczy
25	Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu	nie dotyczy
26	Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego	nie dotyczy
27	Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy	nie dotyczy
28	Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA	nie dotyczy
29	Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów.	nie dotyczy
30	Współpraca z systemem holtera EKG BTL Cardio Point stanowiącym własność Zamawiającego	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	sztuka	7