## Arkusz1
25/ZP/2022
Załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert - okres gwarancji.
Część 1 - Analizator do pomiaru parametrów krytycznych
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Analizator do pomiaru parametrów krytycznych
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
II | Opis parametrów
1 | Aparat o stałej gotowości do pracy | Tak
2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki, SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina | Tak
3 | Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, osmolalność, ABE, SBE | Tak
4 | Panel pomiaru analizatora można poszerzyć o kreatyninę i mocznik | Tak
5 | Maksymalna objętość próbki badanej dla całego kompletu badań 45 µl z kapilary ( w trybie micro ) oraz 65 µl ze strzykawki oraz kapilary w normalnym trybie | Tak
6 | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji operatora, badanej próbki oraz materiałów kontrolnych | Tak
7 | Możliwość monitorowania poziomu odczynników i ich ważności na pokładzie analizatora | Tak
8 | Możliwość podania próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | Tak
9 | System pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | Tak
10 | Możliwość wprowadzenia temperatury pacjenta, stężenia tlenu w powietrzu wdychanym, rodzaju próbki (krew tętnicza, włośniczkowa itp.) | Tak
11 | Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych z uwzględnieniem stężenia tlenu w powietrzu wdychanym | Tak
12 | Możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta | Tak
13 | Możliwość wykonania oznaczeń z następującego materiału: krew tętnicza, krew włośniczkowa, materiał kontrolny | Tak
14 | Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych | Tak
15 | Możliwość wygenerowania wykresu równowagi kwasowo-zasadowej. | Tak
16 | Automatyczna kalibracja oraz możliwość kalibracji „na żądanie” | Tak
17 | Automatyczne płukanie analizatora | Tak
18 | W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym | Tak
19 | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w postaci zintegrowanego pakietu odczynnikowego zawierającego wszelkie kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki | Tak
20 | Ważność wszystkich materiałów zużywalnych zainstalowanych na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak
21 | Oddzielna kaseta zawierająca elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów | Tak
22 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami zewnętrznymi przez operatora | Tak
23 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset, odczynników, materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez utraty pozostałych w do wykonania testów | Tak
24 | Możliwość wyłączenia urządzenia bez utraty pozostałych w kasetach oraz pakiecie testów | Tak
25 | Menu analizatora w języku polskim | Tak
26 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta | Tak
27 | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla każdego z 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa. | Tak
28 | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z możliwością zaprogramowania i zmiany godziny wykonania kontroli jakości | Tak
29 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu /wymianie nowej kasety). | Tak
30 | Wbudowany moduł automatycznego mieszania próbki podawanej w strzykawce | Tak
31 | Analizator z wbudowaną drukarką | Tak
32 | Zdalny nadzór serwisu nad analizatorem | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy | Tak
2 | Krótki czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku do 35 sek. | Tak
3 | Wydajność analizatora zapewniająca możliwość wykonania minimum 40 próbek w ciągu godziny | Tak
4 | Interaktywny system pomocy dla operatora w postaci filmików instruktarzowych | Tak
5 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia oraz szkolenie merytoryczne | Tak
6 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądem w czasie trwania gwarancji. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
7 | Integracja z systemem PACS, HIS i RIS | Tak
8 | Odczynniki oraz materiały zużywalne należy zapewnić na okres 4 miesięcy przy wykonywaniu 300 testów na 30 dni | Tak
9 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Podać: 24 miesiące - 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 9 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2022 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.