Załącznik numer 4 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 1 z załącznika numer 3

Sekwenator NGS z wytrząsarką, flurymetrem, statywem magnetycznym i kontraktem serwisowym na 12-mcy

– 1 komplet (szt.)

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sekwenator NGS - System pozwalający na sekwencjonowanie nawet do 360 Gb, zapewniając jednocześnie szybkość, prostotę obsługi oraz dostępność kosztową porównywalną z dostępnymi personalnymi systemami NGS. System NGS umożliwiający wykonanie wszystkich aplikacji NGS, w tym sekwencjonowania egzomów, genomów oraz transkryptomów w pojedynczej reakcji. Nie wymagający specjalistycznego sprzętu dodatkowego | Tak |  |
| 1 | Kontrakt serwisowy (12-mcy) dla sekwenatora NGS wraz z wykonaniem jednego przeglądu w czasie trwania kontraktu wraz z materiałami i odczynnikami | Tak |  |
| 2 | Źródło wzbudzania: laser w zakresie 449 nm, 523 nm, 820nm | Tak |  |
| 3 | Zintegrowane w urządzeniu moduły do amplifikacji, odczytu sekwencji oraz analizy danych | Tak |  |
| 4 | Sekwencjonowanie przez syntezę | Tak |  |
| 5 | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych | Tak |  |
| 6 | Układ klastrów na komórce przepływowej – uporządkowany (patterned) | Tak |  |
| 7 | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji | Tak |  |
| 8 | Brak dodatkowego sprzętu oraz konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna na pokładzie sekwenatora | Tak |  |
| 9 | Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców są w pełni zautomatyzowane | Tak |  |
| 10 | Zmienna długość odczytu w zakresie od 1 x 50 pz do 2 x 300 pz z możliwością dostosowania jej do wybranej aplikacji. Sekwencjonowanie paired-end nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej. | Tak |  |
| 11 | Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy urządzenia (liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji urządzenia) – do 360 Gb | Tak |  |
| 12 | - Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia: - do 1,2 mld w trybie pojedynczych odczytów, - do 2,4 mld w trybie sparowanych końców | Tak |  |
| 13 | Dokładność odczytu Q30: ≥75% uzyskiwanych danych w trybie odczytu 2 x 150 bp | Tak |  |
| 14 | System wyposażony w wewnętrzne (obecne na pokładzie systemu) rozwiązanie informatyczne umożliwiające szybką i precyzyjną analizę drugorzędową otrzymywanych wyników w postaci rozwiązania sprzętowego oraz analitycznego. Rozwiązanie informatyczne umożliwia minimum konwersję plików BCL, mapowanie wyników, alignment, sortowanie oraz wykrywanie wariantów oraz kompresję plików FASTQ | Tak |  |
| 15 | Minimalna ilość materiału wyjściowego nie przekracza 50ng | Tak |  |
| 16 | - Wybrane aplikacje: - Profilowanie ekspresji genów – nie mniej niż 20 prób ¦ > 10mln odczytów/próba ¦ 1 x 75pz - Sekwencjonowanie mRNA (transkryptom) – nie mniej niż 30 prób ¦ > 40mln odczytów/próba ¦ 2 x 100pz - Sekwencjonowanie małych genomów nie mniej niż 40 prób przy średnim pokryciu >30x ¦ wielkość genomu około 130 Mb ¦ 2 x 300 pz - Sekwencjonowanie ludzkiego genomu (WGS) – do 3 prób przy pokryciu >30x - Sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek (single cell) – nie mniej niż 5 prób dla min. 4 tysięcy komórek, 50tys odczytów/1 komórka - Możliwość multipleksowania próbek - dostępne do 384 barkodów | Tak |  |
| II. | Wytrząsarka: | Tak |  |
| 1 | Szybkość mieszania w zakresie od 200 do 3000 obrotów na minutę. | TAK |  |
| 2 | Precyzyjne podgrzewanie w zakresie temperaturowym od temperatury pokojowej do 99°C | Tak |  |
| 3 | Możliwość programowania | Tak |  |
| 4 | Zintegrowany timer i funkcja short mix | Tak |  |
| 5 | Ustawienia timera w zakresie 1 min - 99 h / z automatycznym przełączeniem w tryb gotowości | Tak |  |
| 6 | Możliwość integracji ze adapterami i blokami do mikropłytek 96 oraz 348 – dołkowych, płytek typu „Deep Well” oraz blokami do próbówek o pojemności 0,2/0,5/1,5/2,0 ml | Tak |  |
| 7 | Stalowa, ognioodporna obudowa z aluminium | Tak |  |
| III. | Fluorymetr: | Tak |  |
| 1 | Filtry wzbudzania: Czerwony: krótkoprzepustowy 640 nm (długość fali do 640 nm), Niebieski: krótkoprzepustowy 495 nm (długość fali do 495 nm) | Tak |  |
| 2 | Filtry emisji: Czerwone: 660–720 nm , Niebieski: 510–580 nm | Tak |  |
| 3 | Jednopunktowy tryb kalibracji (ślepy i standardowy) | Tak |  |
| 4 | Detektor: półprzewodnik czujnik krzemowy | Tak |  |
| 5 | Kompatybilny z probówkami na próbki typu 0,5 ml PCR | Tak |  |
| 6 | Automatyczny tryb uśpienia po 1 godzinie bezczynności | Tak |  |
| 7 | Możliwość pomiarów dla dsDNA, ssDNA oraz RNA | Tak |  |
| 8 | W komplecie z zestawem startowym odczynników do pomiarów stężenia dsDNA i kompatybilnych probówek 0,5 ml PCR | Tak |  |
| IV. | Statywy magnetyczne | Tak |  |
| 1 | Komplet statywów magnetycznych pozwalających na manualne oczyszczenie reakcji po PCR na etapach przygotowywania bibliotek NGS i pracę w oddzielnych formatach: w połączeniu z płytkami PCR 96 – dołkowymi, próbówkami o pojemności 1,5/2,0 ml. | Tak |  |
| 2 | Separatory dostępne w wersji z przezroczystego akrylu dla optymalnej kontroli wizualnej | Tak |  |
| V | Pozostałe wymagania: |  |  |
| 1 | Wykonawca posiadający autoryzowany przez Producenta serwis, który wykona instalację oraz uruchomienie. Serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz posiadający dostęp do oryginalnych części zamiennych Warunki serwisu/gwarancji: - gwarancja na wymienione części obowiązuje do końca trwania gwarancji na całość systemu jednak nie krócej niż 90 dni od daty wymiany - dostępność części zamiennych: do 3 lat od daty instalacji systemu | Tak |  |
| 2 | Test instalacyjny wykonany przez producenta | Tak |  |
| 3 | Szkolenie z obsługi wykonany przez producenta w języku polskim | Tak |  |
| 4 | autoryzacja serwisu przez producenta – wraz z dostawą | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 2 z załącznika numer 3

Zamrażarka (-80ᵒC) – 8 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posiadająca dużą tolerancję dla wartości napięcia zasilania - możliwa praca nawet przy niestabilnej sieci zasilającej. | Tak |  |
| 2 | Posiadająca dużą tolerancję dla temperatury otoczenia, zakres temperatury otoczenia wymagany dla prawidłowej pracy urządzenia: od +10°C do +32°C. | Tak |  |
| 3 | Obudowa zamrażarek zaprojektowana do absorbowania wibracji i hałasu | Tak |  |
| 4 | Izolacja z paneli próżniowych redukująca emisję ciepła o 25% | Tak |  |
| 5 | Węglowodorowy kaskadowy system chłodzenia poprawiający wydajność o 45% | Tak |  |
| 6 | Niski poziom hałasu ok 50 dBA | Tak |  |
| 7 | Rozbudowane dźwiękowe i wizualne alarmy nieprawidłowego działania | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz aktualnego napięcia zasilania i aktualnej temperatury otoczenia | Tak |  |
| 9 | Podgrzewany port wyrównujący ciśnienie umożliwia szybkie ponowne otwarcie drzwi zamrażarki | Tak |  |
| 10 | Wewnętrzne izolowane drzwi otwierane indywidualnie minimalizują wzrost temperatury przy otwieraniu drzwi i zmniejszają tworzenie się szronu w komorze | Tak |  |
| 11 | Solidna klamka ze stali nierdzewnej do otwierania i zamykania drzwi, zamek na klucz | Tak |  |
| 12 | Cztery uszczelki w drzwiach zapewniające maksymalne uszczelnienie | Tak |  |
| 13 | Regulacja wysokości półek w komorze | Tak |  |
| 14 | Regulacja temperatury co 1°C | Tak |  |
| 15 | Port USB umożliwiający sczytywanie danych dotyczących temperatury w komorze i temperatury otoczenia | Tak |  |
| 16 | Dane techniczne: - Pojemność 728 L - Zakres temperatury pracy -40°C ... -86°C - Typ zamrażarki pionowa - Ilość drzwi zewnętrznych 1 - Ilość drzwi wewnętrznych 4 - Ilość półek 3 - Rodzaj sterownika mikroprocesorowy - Wyświetlacz LED - Wymiary zewnętrzne SxGxW 1049x980x1980 mm - Wymiary wewnętrzne SxGxW 766x716x1310 mm - Ciężar 345 kg | Tak |  |
| 17 | Funkcje: - Programowanie temperatury w zakresie -40°C ... -86°C - Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej - Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej - Alarm zaniku zasilania - Alarm uszkodzonego sensora temperatury - Alarm za wysokiego / za niskiego napięcia zasilania - Alarm za wysokiej temperatury otoczenia - Alarm za długo otwartych drzwi zamrażarki - Alarm za wysokiej temperatury skraplacza - Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę panelu sterowania przy braku napięcia zasilania | Tak |  |
| 18 | Wyposażenie: - Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki - Nóżki do poziomowania zamrażarki - Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej - Port techniczny do wprowadzenia kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego potrzymania temperatury - Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego - Port USB – odczyt wartości temperatury (dane historyczne) | Tak |  |
| 19 | Dane elektryczne: - Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz - Zużycie energii elektrycznej 10,5 kWh/24h (temp. ustawiona -80C, otoczenia +25C) - Ilość przechowywanego materiału: - Maksymalna ilość stelaży w zamrażarce 20 - Maksymalna ilość pudełek 2' (wys. 5 cm) w zamrażarce500 - Maksymalna ilość kriofiolek o poj. 1,2 / 2,0 ml. w zamrażarce 40 590 (Pudełka na 81 kriofiolek) - Maksymalna ilość kriofiolek o poj. 1,2 / 2,0 ml. w zamrażarce 59 000 (Pudełka na 100 kriofiolek) | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 3 z załącznika numer 3

Kriozamrażarka – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie pozwalające na przechowywanie do 14400 probówek 2 ml | TAK |  |
| 2 | urządzenie wyposażone w dwusprężarkowy 4-stopniowy kaskadowy układ chłodniczy (układ przeznaczony do przechowywania kriogenicznego ) | TAK |  |
| 3 | urządzenie o temperaturze pracy regulowanej w zakresie minimum od -130°C do -150°C | TAK |  |
| 4 | urządzenie pozwalające na pracę w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia w zakresie 10°C-32°C | TAK |  |
| 5 | kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła | TAK |  |
| 6 | urządzenie chłodzone powietrzem | Tak |  |
| 7 | klapa urządzenia wyposażona w uszczelkę redukującą tworzenie się lodu | Tak |  |
| 8 | możliwość wyposażenia urządzenia w kółka samonastawne do dużych obciążeń ułatwiające relokację urządzenia oraz nóżki do poziomowania | Tak |  |
| 9 | prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania | Tak |  |
| 10 | urządzenie zapewniające dostęp do pełnej historii zdarzeń alarmowych | Tak |  |
| 11 | możliwość zaprogramowania progów alarmowych z dokładnością do min. 1°C – niezależne alarmy dla zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury | Tak |  |
| 12 | możliwość wyposażenia urządzenia w system na bieżąco monitorujący status urządzenia i automatycznie dostosowujący go do warunków wewnętrznych i zewnętrznych. | Tak |  |
| 13 | urządzenie wyposażone w system alarmowy informujący o rodzaju awarii (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki. System alarmowy wyposażony w podwójne zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania: - alarm braku zasilania, możliwość programowania automatycznego uruchomienia urządzenia po zaniku zasilania z uwzględnieniem czasu bezczynności - alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej – zbyt wysokie i zbyt niskie parametry - alarm zbyt wysokiej temperatury i alarm zbyt niskiej temperatury. - alarm otwartych drzwi. - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki. - wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra. - alarm czujnika temperatury - alarm wysokiej temperatury w pomieszczeniu | Tak |  |
| 14 | urządzenie wyposażone w awaryjny system LN2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. | Tak |  |
| 15 | możliwość posiadania zegara czasu rzeczywistego | Tak |  |
| 16 | urządzenie wyposażone w izolację o grubości minimum 140mm | Tak |  |
| 17 | urządzenie o zasilaniu: 220-240 V 50 Hz. 10A | Tak |  |
| 18 | maksymalny pobór energii elektrycznej nie większy niż: 1750 W. | Tak |  |
| 19 | waga urządzenia nie większa niż: 300 kg. | Tak |  |
| 20 | poziom hałasu max. 55 dBA | Tak |  |
| 21 | posiada kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki | Tak |  |
| 22 | posiada stopki do poziomowania zamrażarki | Tak |  |
| 23 | możliwość posiadania przez urządzenie certyfikatu CE | Tak |  |
| 24 | w zestawie 12 stelaży na pudełka | Tak |  |
| 25 | w zestawie pudełka kriogeniczne 144 sztuki | Tak |  |
| 26 | w zestawie system powiadamiania SMS wraz z monitoringiem temperatury (karta SIM opłacona na 2 lata) | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 4 z załącznika numer 3

Inkubator CO2 - 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR – wyposażenie | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojemność komory inkubatora 170L | TAK |  |
| 2 | sześciościenny system grzania, rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji, bez użycia wentylatora | TAK |  |
| 3 | szklane drzwi wewnętrzne z uszczelkami umożliwiające podgląd kultur minimalizując wpływ na atmosferę panującą w komorze | TAK |  |
| 4 | drzwi zamykane na system magnetyczny | TAK |  |
| 5 | drzwi wewnętrzne pojedyncze | TAK |  |
| 6 | możliwość ulepszenia urządzenia do wersji z drzwiami 4-dzielonymi oraz 8-dzielonymi wg potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 7 | - 4 półki perforowane, ze stali nierdzewnej oraz możliwość zainstalowania do 8 półek - możliwość doposażenia inkubatora w miedziane elementy (tacka na wodę, półki) | Tak |  |
| 8 | maksymalne obciążenie półki 10kg | Tak |  |
| 9 | półprzewodnikowy czujnik CO2 na podczerwień działający niezależnie od poziomu wilgotności. | Tak |  |
| 10 | niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2 | Tak |  |
| 11 | Nie wymagający konieczności użycia wewnętrznych filtrów HEPA współpracujących z wentylatorem | Tak |  |
| 12 | bez wewnętrznego wentylatora | Tak |  |
| 13 | bezszwowa komorę |  |  |
| 14 | szybkie przywracanie warunków po otwarciu drzwi: temperatura i CO2 w mniej niż 5 min bez przekraczania nastawy | Tak |  |
| 15 | regulacja CO2 w zakresie 0,1-20% z dokładnością 0,1% | Tak |  |
| 16 | stabilność CO2 0,1% (przy 5% CO2) | Tak |  |
| 17 | prędkość przywracania ustawionych parametrów CO2 po otwarciu drzwi na 30 sek – do 5min | Tak |  |
| 18 | zakres temperatur pracy: +4°C ponad temp. otoczenia do + 50°C | Tak |  |
| 19 | stabilność temperatury 0,1°C | Tak |  |
| 20 | wyposażone w integralny system kilku czujników temperatury | Tak |  |
| 21 | rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 °C | Tak |  |
| 22 | jednorodność temperatury w komorze inkubatora w temperaturze +37°C wynoszącą 0,3°C | Tak |  |
| 23 | wyposażone w opcję autosterylizacji komory inkubatora w temperaturze +180°C przez 2 godziny | Tak |  |
| 24 | możliwość zapisu oraz eksportowania z urządzenia protokołu dotyczącego procesu autosterylizacji | Tak |  |
| 25 | możliwość wyjmowania tacy nawilżającej ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 26 | możliwość ustawiania 2 inkubatorów jeden na drugim | Tak |  |
| 27 | system alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: - nieprawidłowa temperatura w komorze (nadmierna/niedostateczna temperatura – temperatura przekracza progi alarmowe) - nieprawidłowy poziom CO2 w komorze (za niski/za wysoki poziom- stężenie przekracza progi alarmowe) - alarm otwartych drzwi | Tak |  |
| 28 | dwa porty dostępu o średnicy wewnętrznej 25mm umieszczone na tylnej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych | Tak |  |
| 29 | intuicyjny, dotykowy wyświetlacz | Tak |  |
| 30 | personalizacja dostępu | Tak |  |
| 31 | rejestrator danych i wykresów rejestrujący zmiany w stężeniu CO2, temperatury oraz zapisujący informacje o alarmach w okresie max. 6 miesięcy | Tak |  |
| 32 | wyposażone w port umożliwiający podłączenie urządzenia do lokalnej sieci internetowej oraz BMS | Tak |  |
| 33 | 2 porty USB, port Ethernet | Tak |  |
| 34 | wagę bez wyposażenia max. 113 kg | Tak |  |
| 35 | wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Głęb.) 900 x 718 x 715 mm (+-5mm) | Tak |  |
| 36 | wymiary wewnętrzne komory (Wys. x Szer. x Głęb.) 692 x 539 x 445 mm (+-5mm) | Tak |  |
| 37 | wewnętrzny system monitoringu wymagający podłączenia z użyciem interfejsu Ethernet pozwalający na zdalne monitorowanie pracy urządzenia (brak dodatkowych wymagań jak WiFi, karty GSM, dodatkowych przewodów etc.) | Tak |  |
| 38 | autoryzowany serwis producenta | Tak |  |
| 39 | kwalifikacja instalacyjna i kwalifikacja operacyjna wykonana przez autoryzowany serwis producenta | Tak |  |
| 40 | Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez autoryzowany serwis producenta | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 5 z załącznika numer 3

Dygestorium – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczone do stosowania we wszelkiego rodzaju laboratoriach chemicznych, fizyko-chemicznych, biologicznych, mikrobiologicznych, fizycznych, itp. | Tak |  |
| 2 | Wyposażone w mocowane na zaczepach, wymienne panele z mediami, umieszczone obok okna (każdy panel może być wymieniony bez konieczności demontażu pozostałych paneli, bez wysuwania do góry). | Tak |  |
| 3 | Elektryczne podnoszenie i zamykanie okna z programowanym automatycznym zamknięciem, oraz sterowanie zamykaniem i otwieraniem za pomocą jednego przycisku lub dotknięciem ramy okna i system kontroli sprawności wentylacji z wyświetlaczem LCD. | Tak |  |
| 4 | Wszystkie elementy układu otwierania okna (linki, przeciwciężar, napęd, sterowanie elektroniczne) oraz gniazda elektryczne, zawory i króćce są zlokalizowane na frontowym panelu dygestorium i są serwisowane przy dostępie do dygestorium od frontu – bez konieczności odsuwania od ściany lub wysuwania z szeregu. | Tak |  |
| 5 | Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej). Okno z napędem manualnym. Blat z żywicy fenolowej, kolor biały, chemoodporny, przeciwbakteryjny, wytrzymały na zarysowania i ścieranie, nie gorszy niż SPC by Durcon z podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron, ze zlewikiem chemicznym wzdłuż prawej ściany bocznej, nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). - wymiary zewnętrzne: szer. 1500 mm, wys. 2550 front / 2250 mm, gł. 900 mm; - wys. blatu: 900 mm; - wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm; - szer. światła okna: 1196 mm; - posiada wystawione przez niezależne laboratoria certyfikaty zgodności z normami EN 14175 cz. 2, 3; EN 16121+A1 (szafki pod blatem) oraz dyrektywami Komisji Europejskiej 2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny); | Tak |  |
| 6 | Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: - 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); - 1 x panel z 4 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 wewnątrz komory roboczej (prawa tylna część komory roboczej); - przyciski włącz/wyłącz na zewnątrz dygestorium obok okna, podświetlane, osobne dla każdego gniazdka − 1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST; - lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; - panel sterujący oraz monitorujący dygestorium: monitoring przepływu powietrza (alarmy: za wysoki, za niski przepływ powietrza, awaria), wyświetlacz wartości przepływu powietrza i kodów błędów; - mechaniczna blokada okna; | Tak |  |
| 7 | Pod blatem: - 1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady; - 1 x szafka na odczynniki chemiczne nieagresywne szer. 1200 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15 mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270°, rozpinane, uchwyt z fiszką; 2 drzwi, wkładana półka, zamek, króciec do wentylacji. | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 6 z załącznika numer 3

Komora laminarna – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną do pracy siedzącej | Tak |  |
| 2 | Przepływ powietrza – laminarny, pionowy | Tak |  |
| 3 | System wentylatorów powinien być konfiguracją z dwoma wentylatorami DC: wentylator nawiewowy i wentylator wyciągowy. Wentylatory mają mieć możliwość niezależnego automatycznego sterowania oraz kompensacji obciążenia filtra ` Nie dopuszcza się przepustnicy ręcznej do regulacji równowagi przepływu powietrza | Tak |  |
| 4 | II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodna z PN-EN 12469 lub równoważna | Tak |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne szer. x wys. x głęb. (tylko komora, bez podstawy) Nie większe niż 1900 x 1536 x 800 mm | Tak |  |
| 6 | Wymiary komory rob. (szer. x gł. x wys.) Min. 1800 x 620 x 780 mm | Tak |  |
| 7 | Wysokość blatu roboczego od podłogi ok. 800 mm | Tak |  |
| 8 | Głośność max. do 57 dB(A) | Tak |  |
| 9 | Filtry: Wstępny kurzowy oraz główny i wylotowy klasy H14 | Tak |  |
| 10 | Monitorowane parametry pracy: Kontroler funkcji: - kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD z prezentacją graficzną statusu urządzenia - zegar czasu rzeczywistego - rejestruje zdarzenia i umożliwia ich eksport z ostatnich 6 miesięcy w postaci pliku CSV do zewnętrznej pamięci USB. Monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy: - stanu gotowości komory, - prędkość przepływu powietrza - stopień zużycia filtrów, - czas trwania dezynfekcji UV itp. Możliwość zgłaszania na urządzenia mobilne alarmów oraz zdalne sprawdzanie statusu urządzenia | Tak |  |
| 11 | Szyba frontowa: - podnoszona elektrycznie, - uszczelniana w pozycji opuszczonej, - bez ramki na dolnej krawędzi. wysokość szczeliny w pozycji roboczej minimum 200 mm | Tak |  |
| 12 | Szyby boczne ze szkła bezpiecznego, chroniące przed promieniowaniem UV. | Tak |  |
| 13 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej klasy 316, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny. | Tak |  |
| 14 | Samouszczelniający przepust w ścianie bocznej do wprowadzenia np. węża próżniowego lub kabla elektrycznego, zabezpieczony lokalnym podciśnieniem przed wyciekiem z lub do komory roboczej | Tak |  |
| 15 | Komora robocza wykonana w całości ze stali nierdzewnej klasy 316L, elektropolerowanej w celu ograniczenia rozpraszających refleksów | Tak |  |
| 16 | Oświetlenie wnętrza - LED, min. 1400 lx | Tak |  |
| 17 | Alarm optyczny i akustyczny | Tak |  |
| 18 | Zasilanie i pobór mocy - 230V / 50Hz, maksimum 255 W / <85 W w trybie stand-by | Tak |  |
| 19 | Zestaw do sterylizacji - Lampy UV-C wbudowane w ściany boczne, zakryte osłoną, układ minimalizujący zjawisko strefy cienia | Tak |  |
| 20 | gniazdo elektryczne - Minimum 4 szt. na ścianie tylnej | Tak |  |
| 21 | Demontowalne podpórki przedramion - 1 zestaw 2 sztuk. | Tak |  |
| 22 | Podstawa do pracy na siedząco | Tak |  |
| 23 | Test instalacyjny - Zgodny z normą PN-EN 12469 „lub równoważną” wykonany przez autoryzowany serwis – wraz z dostawą | Tak |  |
| 24 | Sprzęt posiadający: - ISO 9001 producenta komory „lub równoważna” - ISO 9001 dystrybutora i serwisu komory „lub równoważna”, - autoryzacja serwisu przez producenta - certyfikat bezpieczeństwa komory niezależnego laboratorium atestacyjnego W/w dokumenty dostarczone wraz z dostawą sprzętu. | Tak |  |
| 25 | Szkolenie Wykonane przez autoryzowany serwis w języku polskim | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 7 z załącznika numer 3

Wirówka na eppendorfy – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrowirówka stołowa, chłodzona | Tak |  |
| 2 | Obroty maksymalne: min. 15.500 rpm +/- 5 % | Tak |  |
| 3 | Maksymalne RCF: min 22.000 x g +/- 5 % | Tak |  |
| 4 | Dokładność kontroli obrotów: 100 rpm, | Tak |  |
| 5 | Maksymalna pojemność: minimum 10x5 ml, | Tak |  |
| 6 | Zakres ustawienia temperatury: min. -9 do +40oC | Tak |  |
| 7 | Poziom głośności: < 56 dB(A), | Tak |  |
| 8 | Sterowanie: mikroprocesorowe, ustalanie parametrów szczelną klawiaturą membranową, odczyt na wyświetlaczu LED, | Tak |  |
| 9 | Silnik: bezszczotkowy | Tak |  |
| 10 | Szybkie hamowanie / rozpędzanie: < 13 s. | Tak |  |
| 11 | System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora | Tak |  |
| 12 | Komora robocza odporna na korozję o bezpiecznej konstrukcji | Tak |  |
| 13 | Szeroki zakres rotorów w tym: - rotor kątowy 45o o pojemności minimum 24 x 1,5 / 2,0 ml i obrotach min 14.800 rpm z możliwością stosowania adapterów na probówki o pojemnościach w zakresie 0,2 PCR do 2,0 ml z systemem zamknięcia ClickSeal (o podwyższonej odporności na bio-kontaminację) - rotor kątowy 45o o pojemności minimum 36 x 0,5 z pokrywa zakręcaną - rotor kątowy 60o na 8 pasków 8 x PCR z pokrywa zakręcaną - rotor kątowy 45o na 4 pasków 8 x PCR z systemem zamknięcia ClickSeal (o podwyższonej odporności na bio-kontaminację) - rotor kątowy 45o dwurzędowy o pojemności minimum 18 x 2,0/0,5 ml bez konieczności stosowania adapterów - rotor hematokrytowy 24 poz. rotor kątowy o pojemności 10x5 ml z pokrywą szczelną o podwyższonej odporności na bio-kontaminację | Tak |  |
| 14 | Zasilanie i pobór mocy: 230V / 50Hz, ok. 370W | Tak |  |
| 15 | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 320 x 300 x 430 mm +/- 5% | Tak |  |
| 16 | Ciężar (z rotorem): ok. 30 kg +/- 5% | Tak |  |
| 17 | Rotor: rotor kątowy 45o o pojemności minimum 24 x 1,5 / 2,0 ml i obrotach min 14.800 rpm z możliwością stosowania adapterów na probówki o pojemnościach w zakresie 0,2 PCR do 2,0 ml z systemem zamknięcia ClickSeal (o podwyższonej odporności na bio-kontaminację) | Tak |  |
| 18 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 19 | ISO 9001 „lub równoważna – dostarczona wraz z dostawą sprzętu | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi: W języku polskim | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 8 z załącznika numer 3

Wirówka na falkony – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka nablatowa, chłodzona, na kółkach | Tak |  |
| 2 | Obroty maksymalne min. 15.150 rpm +/- 5%, | Tak |  |
| 3 | Maksymalne RCF: min 25.500 x g +/- 5% | Tak |  |
| 4 | Maksymalna pojemność łączna: minimum 4000 ml (4 x 1000 ml) | Tak |  |
| 5 | Poziom głośności przy obrotach maksymalnych: < 69 dB(A), | Tak |  |
| 6 | Sterowanie - mikroprocesorowe z interaktywnym wyświetlaczem dotykowym LCD, - precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg. obrotów (+/- 1 obr) lub RCF (+/- 1xg), - minimum 9 stopni rozpędzania i 10 hamowania, - zakres regulacji czasu wirowanie nie gorszy niż do 9 godz. 59 minut (w odstępach 1sekundowych) lub praca ciągła, - funkcja licznika czasu z możliwością ustawienia rozpoczęcia odliczania czasu wirowania po osiągnięciu docelowej prędkości - funkcja chłodzenia wstępnego, - możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. - system zgłaszania błędów wraz instrukcjami postępowania wyświetlanych na ekranie - system zabezpieczeń hasłem dostępu na różnym poziomie | Tak |  |
| 7 | Zakres ustawiania temperatury -10 do +40 oC, | Tak |  |
| 8 | Silnik Niskoprofilowy, bezszczotkowy | Tak |  |
| 9 | System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia | Tak |  |
| 10 | System zatrzaskowy nie wymagający użycia narzędzi podczas instalacji dezinstalacji rotora | Tak |  |
| 11 | Systemy zabezpieczeń: - zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania, - możliwość awaryjnego otwarcia komory wirowniczej w przypadku braku zasilania. | Tak |  |
| 12 | Opancerzona komora robocza odporna na korozję, | Tak |  |
| 13 | Autoryzacja producenta – dokument wraz z dostawą sprzętu | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 9 z załącznika numer 3

Drukarka kodów kreskowych – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie służące do drukowania kodów kreskowych na kriopróbówki z materiałem biologicznym, etykiety wytrzymałe na niskie temperatury (- 80 C i ciekły azot), a co za tym idzie wydruk nie ulega uszkodzeniu przy ekstremalnych temperaturach i jest możliwy odczyt napisu lub kodu kreskowego skanerem do kodów kreskowych | Tak |  |
| 2 | Urządzenie termotransferowa, służące do drukowania etykiet z różnych materiałów (w tym materiałów nadających się do oznaczania próbek w ciekłym azocie) | Tak |  |
| 3 | Szerokość etykiet od 5 mm do 110 mm | Tak |  |
| 4 | Urządzenie posiada darmowe oprogramowanie do projektowania etykiet (opcję podstawowych kodów 1D, wstawiania tekstów itp.) | Tak |  |
| 5 | Urządzenie posiada intuicyjny kolorowy ekran dotykowy LCD, o rozdzielczości 272 x 480 px | Tak |  |
| 6 | Posiada status monitorowania pozostałej taśmy, pozostałego zasilania, statusu urządzenia podrzędnego USB, status ethernet, bluetooth, odbiór danych, rejestrowanie danych, zegar cyfrowy, włożonego nośnika pamięci USB, włożonej karty pamięci SD, wskaźnik siły odbioru WLAN, rozpoznawanie taśmy i numeru części etykiety | Tak |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone jest w samocentrujący się uchwyt na rolki oraz automatyczną kalibrację i konfigurację etykiet | Tak |  |
| 8 | Umożliwia druk w rozdzielczości 300 i 600 dpi | Tak |  |
| 9 | Pozwala na wyraźny i wysokiej jakości druk na niezawodnych etykietach klasy przemysłowej | Tak |  |
| 10 | Min. 32-bitowy procesor 800 MHz | Tak |  |
| 11 | Drukowanie z prędkością 300 mm/s w rozdzielczości 300 dp | Tak |  |
| 12 | drukowanie na min. 70 różnych materiałach etykietowych, 1200 standardowych etykiet i niestandardowych etykiet i części | Tak |  |
| 13 | Możliwość drukowania kolorze monochromatycznym | Tak |  |
| 14 | Urządzenia z pamięcią wewnętrzną 256 MB RAM, 50MB IFFS Flash, karta SD, gniazdo do 512 GB | Tak |  |
| 15 | wymiary urządzenia 240 x 317 x 435 (+-2mm) | Tak |  |
| 16 | Masa urządzenia maks. 6.7 kg | Tak |  |
| 17 | Minimalna szerokość podklejki obsługiwana przez urządzenie 9 mm do maksymalnej 112 | Tak |  |
| 18 | 1 rolka etykiet (3000 etykiet/rolka, 25,4 x 9,53mm, 2 w rzędzie) przystosowana do ciekłego azotu | Tak |  |
| 19 | 1 Taśma barwiąca (60mm x 300m) przystosowana do ciekłego azotu | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 10 z załącznika numer 3

Skaner ręczny – 6 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W skład urządzenia wchodzi Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, odbiornik USB, kabel USB, instrukcja obsługi. | Tak |  |
| 2 | Szybkość skanowania: 100 skanów na sekundę | Tak |  |
| 3 | zasięg bezprzewodowy: do 100 metrów | Tak |  |
| 4 | Potwierdzenie skanowania: dwa rodzaje emitowanego dźwięku | Tak |  |
| 5 | Stopień ochrony: klasa IP54 | Tak |  |
| 6 | Źródło światła: 650-670nm Laser | Tak |  |
| 7 | Metoda skanowania: manualnie (na przycisk) | Tak |  |
| 8 | Potwierdzenie skanowania: dwa rodzaje emitowanego dźwięku | Tak |  |
| 9 | Dokładność odczytu: 0.10-0.825 mm | Tak |  |
| 10 | Odległość odczytu: 2,5-600 mm | Tak |  |
| 11 | Kontrast wydruku: min 30% | Tak |  |
| 12 | Współczynnik błędu:1/5 milionów | Tak |  |
| 13 | Zasięg działania bezprzewodowego: 100 m | Tak |  |
| 14 | Interfejs: USB | Tak |  |
| 15 | Długość przewodu: 200 cm | Tak |  |
| 16 | Stopień ochrony: IP54 | Tak |  |
| 17 | Wymiary urządzenia: 6,5 x 17 x 9 cm Wymiary odbiornika: 8 x 2,7 x 1 cm Wymiary opakowania: 17,5 x 11,5 x 8 cm | Tak |  |
| 18 | Waga urządzenia: 200 g Waga z opakowaniem: 285 g | Tak |  |
| 19 | Temperatura pracy: 0 do 45°C Temperatura przechowywania: -40 do 60°C | Tak |  |
| 20 | Wilgotność pracy: 5 do 95% Wilgotność przechowywania: 5 do 95% | Tak |  |
| 21 | Odczytywane kody 1D: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, Industrial 2 z 5, Interleaved 2 z 5 (ITF), Matrix 2 z 5, CODABAR, MSI | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 11 z załącznika numer 3

Wytwornica lodu – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do produkcji płatków lodu/kruszonego lodu | TAK |  |
| 2 | Urządzenie powinno być w stanie wyprodukować do 85kg kruszonego/łuskanego lodu dziennie | TAK |  |
| 3 | Możliwość przechowywania wcześniej wyprodukowanego lodu do 20kg miejsca na kruszony lód gotowy do szybkiego wykorzystania | TAK |  |
| 4 | Urządzenie chłodzone powietrzem z tyłu | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczona przed przeciążeniami | TAK |  |
| 6 | W zestawie gotowe węże do podłączenia do źródła wody | TAK |  |
| 7 | Urządzenie posiada panel sterowania z lampami ostrzegawczymi sygnalizującymi awarię/zapełnienie zbiornika/niski poziom wody | TAK |  |
| 8 | Typ zasilacza 230V, 50Hz, 1 faza 470W | TAK |  |
| 9 | Czynnik chłodniczy R290 | TAK |  |
| 10 | Ilość czynnika chłodniczego 55g | TAK |  |
| 11 | Urządzenie ze stali nierdzewnej 18/8 na zewnątrz i ABS wewnątrz | TAK |  |
| 12 | Waga netto maks 50kg | TAK |  |
| 13 | Wymiary 39.8 x 51 x 83.2 cm (+-1mm) | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 12 z załącznika numer 3

Zamrażarka (-20) – 2 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność brutto/netto łącznie 500/395 (+-1) | Tak |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 748/770/1685 (+-1) | Tak |  |
| 3 | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 590/515/1390 (+-2mm) | Tak |  |
| 4 | Zużycie energii w ciągu 365 dni max. 520 kWh | Tak |  |
| 5 | Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C | Tak |  |
| 6 | Oddawanie ciepła 713 kJ/h | Tak |  |
| 7 | Czynnik chłodniczy R 290 | Tak |  |
| 8 | Poziom głośności w dB max. 50 dB(A) | Tak |  |
| 9 | Częstotliwość / napięcie 50 Hz / 220-240 V~ | Tak |  |
| 10 | System chłodzenia statyczne | Tak |  |
| 11 | Zakres temperatury -9 °C do -30 °C | Tak |  |
| 12 | Gradient / max. Fluktuacja 5,4 °C / 3,3 °C | Tak |  |
| 13 | Materiał obudowy / kolor stal Materiał drzwi / pokrywy Pełne drzwi Materiał wnętrza tworzywo sztuczne biały | Tak |  |
| 14 | Sterowanie Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii - optyczny i dźwiękowy Alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania | Tak |  |
| 15 | Złącze beznapięciowe | Tak |  |
| 16 | Regulowane 4 półki Materiał półek szkło | Tak |  |
| 17 | Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) 590 / 515 (+-2mm) | Tak |  |
| 18 | Maksymalne obciążenie półek 40 kg Maksymalny załadunek łącznie 300 kg | Tak |  |
| 19 | Uchwyt z mechanizmem otwierającym Rodzaj zamka mechaniczny Kierunek otwierania drzwi prawo wymienne Waga brutto / netto 100/95 kg | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 13 z załącznika numer 3

Lodówka – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna z wnętrzem z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 2 | Pojemność brutto/netto łącznie 590/440 l (+-2L) | Tak |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 745/770/1795 (+-2mm) | Tak |  |
| 4 | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 606/536/1460 (+-2mm) | Tak |  |
| 5 | Zużycie energii w ciągu 365 dni max.360 kWh | Tak |  |
| 6 | Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C | Tak |  |
| 7 | Czynnik chłodniczy R 600a | Tak |  |
| 8 | Poziom głośności w dB max 50 dB(A) | Tak |  |
| 9 | Częstotliwość / napięcie 50 Hz / 220-240 V~ | Tak |  |
| 10 | Zakres temperatury +3 °C do +16 °C | Tak |  |
| 11 | Gradient / max. Fluktuacja 3,3 °C / 2,0 °C | Tak |  |
| 12 | Materiał obudowy – stal Kolor – biały | Tak |  |
| 13 | Materiał drzwi / pokrywy Szkło | Tak |  |
| 14 | Materiał wnętrza tworzywo sztuczne biały | Tak |  |
| 15 | Sterowanie Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe | Tak |  |
| 16 | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy | Tak |  |
| 17 | Alarm braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. | Tak |  |
| 18 | Złącze beznapięciowe | Tak |  |
| 19 | Rejestrator Zintegrowany, złącze USB | Tak |  |
| 20 | Oświetlenie wewnętrzne | Tak |  |
| 21 | Regulowane półki – 5 | Tak |  |
| 22 | Materiał półek ruszty powlekane tworzywem sztucznym | Tak |  |
| 23 | Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) 606 / 536 (+-2mm) | Tak |  |
| 24 | maksymalne obciążenie półek 60 kg | Tak |  |
| 25 | maksymalny załadunek łącznie 300 kg | Tak |  |
| 26 | Rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu | Tak |  |
| 27 | Uchwyt z mechanizmem otwierającym | Tak |  |
| 28 | Przepust czujnika 1 x Ø 10 mm | Tak |  |
| 29 | Rodzaj zamka mechaniczny | Tak |  |
| 30 | Kierunek otwierania drzwi prawo wymienne | Tak |  |
| 31 | Waga brutto / netto 110/100 kg (+-2kg) | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 14 z załącznika numer 3

Miniwirówka – 5 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do pracy z mikro objętościami odczynników, wstępnego, szybkiego odwirowania, mieszania i ponownego odwirowania odczynników ze ścianek i korka probówek. Urządzenie zarówno wiruje jak i worteksuje próbki. | TAK |  |
| 2 | Zakres prędkości [obr./min]:1000-6000 (krok co 100) | TAK |  |
| 3 | Max. przyspieszenie [x g]:2350 | TAK |  |
| 4 | Timer wirówki: 1 sek. - 30 min | TAK |  |
| 5 | Siła mieszania soft, medium, hard | TAK |  |
| 6 | Czas mieszania [sek.]: 0-20 (krok co 1) | TAK |  |
| 7 | Liczba cykli:1-999 | TAK |  |
| 8 | Wyświetlacz: LCD | TAK |  |
| 9 | Blokada pokrywy: zabezpieczenie przed otwarciem w trakcie pracy | TAK |  |
| 10 | Wymiary [mm]:190 x 235 x 125 | TAK |  |
| 11 | Waga [kg]:2,5 | TAK |  |
| 12 | Zasilanie [V / Hz]:230 / 50 | TAK |  |
| 13 | Pobór mocy [W]:24 | TAK |  |
| 14 | 3 rotory: Rotor na mikroprobówki 12 x 1,5 mL Rotor na mikroprobówki 12 x 0,5 mL + 12 x 0,2 mL Rotor na mikroprobówki 2 x 8 / 0,2 mL w stripach. | TAK |  |
| 15 | Wirówka: max. przyspieszenie (RCF) do 2350 x g, | TAK |  |
| 16 | worteks :3 tryby mieszania - soft, medium, hard, regulowany timer 1-20 sek., | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 15 z załącznika numer 3

VORTEX – 1 typ – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worteks z głowicą przystosowaną do probówek od 0,2 mL do 50 mL | TAK |  |
| 2 | Urządzenie ma możliwość pracy w dwóch trybach: pracy ciągłej, impulsowej (aktywowanej poprzez naciśnięcie probówką nasadki głowicy). | TAK |  |
| 3 | zakres prędkości [obr./min]:500-3000 | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy ciągłej: max 24 godz. (min. 1-godzinna przerwa między trybami) | TAK |  |
| 5 | Max. objętość wytrząsania [mL] :30 | TAK |  |
| 6 | Średnica ruchu [mm]:4 | TAK |  |
| 7 | Wymiary [mm]:90 x 150 x 80 | TAK |  |
| 8 | Waga [kg]:0,8 | TAK |  |
| 9 | Zasilanie [V / Hz]:230 / 50 | TAK |  |
| 10 | Pobór mocy [W]:3,8 | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 16 z załącznika numer 3

VORTEX – 2 typ – 3 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worteks umożliwiający mieszanie do 32 probówek typu Eppendorf jednocześnie | TAK |  |
| 2 | Urządzenie pracuje w dwóch trybach: pracy ciągłej, pracy impulsywnej. | TAK |  |
| 3 | Zakres prędkości [obr./min]:500-3000 | TAK |  |
| 4 | Czas przyspieszania [sek.]:3 | TAK |  |
| 5 | Średnica ruchu [mm]:2 | TAK |  |
| 6 | Max. obciążenie [g]:70 | TAK |  |
| 7 | Max. czas pracy w trybie ciągłym [godz.]:8 | TAK |  |
| 8 | Wymiary [mm]:120 x 180 x 100 | TAK |  |
| 9 | Waga [kg]:1,5 | TAK |  |
| 10 | Zasilanie [V / Hz]:230 / 50 | TAK |  |
| 11 | Pobór mocy [W]:3,8 | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 17 z załącznika numer 3

Waga analityczna – 1 typ – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga analityczna z dokładnością odczytu 0,01 mg | TAK |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne 62 g | Tak |  |
| 3 | Obciążenie minimalne 1 mg | Tak |  |
| 4 | Działka legalizacyjna 1 mg | Tak |  |
| 5 | Zakres tary –62 g | Tak |  |
| 6 | Wartości standardowe | Tak |  |
| 7 | Powtarzalność (5% Max) 0,012 mg Powtarzalność (Max) 0,02 mg | Tak |  |
| 8 | Minimalna naważka (USP) 24 mg Minimalna naważka (U=1%, k=2) 2,4 mg | Tak |  |
| 9 | Wartości dopuszczalne Powtarzalność (5% Max) 0,018 mg Powtarzalność (Max) 0,03 mg Liniowość ± 0,05 mg Czas stabilizacji 2 s | Tak |  |
| 10 | Adiustacja wewnętrzna Legalizacja Tak Klasa dokładności OIML I | Tak |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | Tak |  |
| 12 | Klawiatura 14 przycisków | Tak |  |
| 13 | Stopień ochrony IP 43 | Tak |  |
| 14 | Bazy danych 5 USB-A 1 USB-B 1 RS 232 2 | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 12 ÷ 16 V DC Pobór mocy 3 W | Tak |  |
| 16 | Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80% Temperatura transportu i przechowywania –20 ÷ +50 °C | Tak |  |
| 17 | Wymiar szalki ø 90 mm ażurowa Wymiary komory ważenia 160 × 168 × 227 mm Wymiary urządzenia 333 × 206 × 325 mm Masa netto 5,3 kg Masa brutto 7,3 kg Wymiary opakowania 495 × 400 × 515 mm | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 18 z załącznika numer 3

Waga analityczna – 2 typ – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga analityczna z dokładnością odczytu 0,1 mg | TAK |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne 310 g | TAK |  |
| 3 | Obciążenie minimalne 10 mg | TAK |  |
| 4 | Działka legalizacyjna 1 mg | TAK |  |
| 5 | Zakres tary –310 g | TAK |  |
| 6 | Wartości standardowe | TAK |  |
| 7 | Powtarzalność (5% Max) 0,08 mg | TAK |  |
| 8 | Powtarzalność (Max) 0,12 mg | TAK |  |
| 9 | Minimalna naważka (USP) 160 mg | TAK |  |
| 10 | Minimalna naważka (U=1%, k=2) 16 mg | TAK |  |
| 11 | Wartości dopuszczalne Powtarzalność (5% Max) 0,12 mg Powtarzalność (Max) 0,15 mg Liniowość ± 0,3 mg Czas stabilizacji 2,5 s Adiustacja wewnętrzna | TAK |  |
| 12 | Legalizacja Tak | TAK |  |
| 13 | Klasa dokładności OIML I | TAK |  |
| 14 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | TAK |  |
| 15 | Klawiatura 14 przycisków | TAK |  |
| 16 | Stopień ochrony IP 43 Bazy danych 5 USB-A 1 USB-B 1 RS 232 2 | TAK |  |
| 17 | Zasilanie 12 ÷ 16 V DC Pobór mocy 3 W | TAK |  |
| 18 | Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80% Temperatura transportu i przechowywania –20 ÷ +50 °C | TAK |  |
| 19 | Wymiar szalki ø 100 mm pełna Wymiary komory ważenia 160 × 168 × 227 mm Wymiary urządzenia 333 × 206 × 355 mm | TAK |  |
| 20 | Masa netto 5,3 kg Masa brutto 7,3 kg Wymiary opakowania 495 × 400 × 515 mm | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 19 z załącznika numer 3

Waga szalkowa – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | maksymalny zakres ważenia 0,5 kg | Tak |  |
| 2 | możliwość ważenia za pomocą odważników | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 20 z załącznika numer 3

CO2 butle – 8 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojemność: 8l | Tak |  |
| 2 | butla pełna CO2 | Tak |  |
| 3 | kompatybilna do zamrażarek niskotemperaturowych jako back-up | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 21 z załącznika numer 3

Urządzenia do analizy RNA i DNA – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie służące do określania ilości i jakości DNA i RNA. | Tak |  |
| 2 | Analiza materiału na jednorazowych taśmach z oddzielonymi od siebie mikrokanałami. | Tak |  |
| 3 | Taśmy z mikrokanałami zawierają gotowy żel – brak konieczności przygotowywania żelu do elektroforezy. | Tak |  |
| 4 | Możliwość analizy od 1 do 16 próbek na jednej taśmie z mikrokanałami. | Tak |  |
| 5 | Możliwość częściowego wykorzystania taśmy z mikrokanałami. Niezużyte mikrokanały mogą być wykorzystane w kolejnej analizie. | Tak |  |
| 6 | Automatyczne określenie wielkości, ilości i jakości materiału. | Tak |  |
| 7 | Automatyczne pobieranie próbek przy pomocy jednorazowych końcówek, co zabezpiecza przed zanieczyszczeniem. | Tak |  |
| 8 | Analiza elektroforetyczna materiału poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej LED. | Tak |  |
| 9 | Koszt analizy próbki niezależny od liczby badanych próbek. | Tak |  |
| 10 | Możliwość podania próbek do analizy dwóch paskach 8-probówkowych. | Tak |  |
| 11 | Urządzenie może samodzielnie przeprowadzić analizę maksymalnie 16 prób w jednym cyklu pracy. | Tak |  |
| 12 | Minimalne zużycie badanego materiału (1-2 μl). | Tak |  |
| 13 | Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem umożliwia: przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie; automatyczne określenie stopnia integralności RNA; automatyczne określenie stopnia integralności DNA; dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; dostosowanie rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika; przeprowadzenie diagnostyki poprawnego działania urządzenia; | Tak |  |
| 14 | Otrzymane wyniki zapisywane są w formie plików cyfrowych które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane poczta elektroniczną. | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozdziału całkowitego RNA z czułością od 100pg/μl. | Tak |  |
| 16 | Możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością od 10pg/μl. | Tak |  |
| 17 | Możliwość rozdziału genomowego DNA z czułością od 0,5ng/μl. | Tak |  |
| 18 | Oprogramowanie sterujące zainstalowane na dostarczonym komputerze typu laptop. | Tak |  |
| 19 | autoryzowany przez Producenta serwis, który wykona instalację oraz uruchomienie. Serwis zapewnia naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz posiada dostęp do oryginalnych części zamiennych | Tak |  |
| 20 | Szkolenia wykonane przez autoryzowany serwis producenta w języku polskim | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 22 z załącznika numer 3

Termoblok z worteksem – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia które zapewnia intensywne mieszanie i kontrolę temperatury próbek w probówkach lub płytkach PCR. | Tak |  |
| 2 | Cyfrowa kontrola prędkości i temperatury. | Tak |  |
| 3 | Równoległe wyświetlanie temperatury czasu i prędkości. | Tak |  |
| 4 | Szybkie osiąganie zadanej prędkości wytrząsania. | Tak |  |
| 5 | Możliwość funkcji kalibracji temperatury. | Tak |  |
| 6 | Szybkie osiągnięcie prędkości mieszania i utrzymywanie takiej samej amplitudy rotacji w całym bloku. | Tak |  |
| 7 | Stabilne utrzymywanie temperatury w szerokim zakresie na całej powierzchni bloku. | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD pokazuje ustawioną i rzeczywistą temperaturę, prędkość i czas. | Tak |  |
| 9 | Cicha praca silnika, kompaktowy rozmiar, długa żywotność. | Tak |  |
| 10 | Zakres regulacji temperatury [°C]:+4 do +100 | Tak |  |
| 11 | Zakres kontroli temperatury [°C]:15 poniżej temperatury otoczenia do +100 | Tak |  |
| 12 | Ustawienia rozdzielczości temperatury [°C]:0,1 | Tak |  |
| 13 | Stabilność temperatury [°C]:±0,1 | Tak |  |
| 14 | Dokładność temperatury w +37°C [°C]: ±0,5 | Tak |  |
| 15 | Średnia prędkość grzania w temperaturze od +25°C do +100°C [°C/min]:5 | Tak |  |
| 16 | Średnia prędkość chłodzenia w temperaturze od +100°C do +25°C [°C/min]:5 | Tak |  |
| 17 | Średnia prędkość chłodzenia w temperaturze od +25°C do +4°C [°C/min]:1,8 | Tak |  |
| 18 | Równomierny rozkład temperatury w całym bloku przy +4°C [°C]:±0,6 | Tak |  |
| 19 | Równomierny rozkład temperatury w całym bloku przy +37°C [°C]:±0,1 | Tak |  |
| 20 | Równomierny rozkład temperatury w całym bloku przy +100°C [°C]:±0,3 | Tak |  |
| 21 | Zakres obrotów [obr./min]:250–1400 | Tak |  |
| 22 | Średnica ruchu [mm]:2 | TAK |  |
| 23 | Wyświetlacz dwuliniowy: LCD | Tak |  |
| 24 | Timer: 1 min. –96 godz. (krok co 1 min.) | Tak |  |
| 25 | Maksymalny czas pracy ciągłej [godz.]: 168 | Tak |  |
| 26 | Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm];220 x 240 x 90 | Tak |  |
| 27 | Waga [kg]: 3,7kg | Tak |  |
| 28 | Pobór mocy [V / A / W]: 12 / 4,9 / 60 | Tak |  |
| 29 |  | Tak |  |
| 30 |  | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 23 z załącznika numer 3

Urządzenie do zamrażania komórek – 10 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wykorzystuje rdzeń półprzewodnikowy i technologię kontrolowanej mikrokonwekcji, aby równomiernie zasysać powietrze z zamrażarki o temperaturze -80°C przez dolny otwór wentylacyjny, równomiernie rozpraszać zimne powietrze wokół każdej fiolki w komorze centralnej, a następnie uwalniać obciążenie termiczne z fiolek przez górny dławik wentylacyjny. | Tak |  |
| 2 | Wewnętrzny moduł na fiolki mieści 30 fiolek kriogenicznych i można go wyjąć w jednym kroku. | Tak |  |
| 3 | Każda fiolka osiąga jednolity i powtarzalny profil zamrażania -1°C/minutę, a profile termiczne są wysoce powtarzalne. | Tak |  |
| 4 | Ze względu na niską masę termiczną pojemnika z usieciowanej pianki polietylenowej o jednolitej gęstości, zamrażanie można przeprowadzić bez wzrostu lokalnej temperatury zamrażarki, chroniąc w ten sposób pobliskie próbki. | Tak |  |
| 5 | Urządzenie mieści 30 standardowych fiolek kriogenicznych o pojemności od 1,0 ml do 2,0 ml. | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 24 z załącznika numer 3

Komora Burkera – 8 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do liczenia komórek na mikroskopach | Tak |  |
|  | Szklana komora do liczenia komórek | Tak |  |
|  | Komora posiada wzór Burkera, który umożliwia szybkie i powtarzalnie liczenie komórek | Tak |  |
|  | Szkoło z komorą Burkera służy do liczenia leukocytów, trombocytów i erytrocytów | Tak |  |
|  | Komora bez klipów, dzięki czemu szkiełka nakrywkowe nie ulegają niszczeniu | Tak |  |
|  | Szkiełko z komorą Burkera posiada 2 przedzielone od siebie komory co umożliwia liczenie dwóch różnych materiałów biologicznych na jednym szkiełku | Tak |  |
|  | Komora Burkera o wymiarach 3 x 3 mm składa się z 9 dużych kwadratów (duży kwadrat 1 x 1mm) | Tak |  |
|  | Duży kwadrat składa się z 16 małych kwadratów (wymiary 0.2 x 0.2 mm) | Tak |  |
|  | Małe kwadraty odpowiadają wielkości komorze Neubauera, ale nie posiadają dalszych podziałów | Tak |  |
|  | Odstęp między małymi kwadratami o 0.05 mm | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 25 z załącznika numer 3

Stół wagowy – 1 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wytrzymały / Musi być w stanie unieść duże obciążenie | TAK |  |
|  | Tłumiący wszystkie drgania, oscylacje i podobne zakłócenia, przeszkadzające w pomiarach | TAK |  |
|  | Posiada powierzchnię zbudowaną z dwóch części: blatu z wzmocnionego materiału odpornego na czynniki czyszczące oraz chemiczne i modułu wagowego wykonanego z ceramiki, betonu lub płyty kamiennej | TAK |  |
|  | Musi posiadać dwa opisane powyżej moduły wagowe | TAK |  |
|  | wykonany ze stali | TAK |  |
|  | możliwość regulacji wysokości | TAK |  |
|  | łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |
|  | wymiary: długość min 1,5 m do max 2 m; szerokość min 60 cm do max 80 cm | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 26 z załącznika numer 3

Termometry do lodówek i zamrażarek (-20) - 5 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar temperatury w szerokim zakresie zew.(-50 do +70) ºC, wew.(-10 do +50) ºC. | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w zaawansowany wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 3 | Zasilanie Baterią | Tak |  |
| 4 | Pomiar Temperatury Zewnętrznej i Wewnętrznej | Tak |  |
| 5 | Alarm dla Wybranej Temperatury Zewnętrznej | Tak |  |
| 6 | Wodoszczelny Sensor Zewnętrzny | Tak |  |
| 7 | Zapamiętanie Najwyższej i Najniższej Temperatury | Tak |  |
| 8 | Świadectwo wzorcowania PCA w 3 punktach: -20stC, +3 stC, +30 stC – wzorcowanie czujnika zewnętrznego | Tak |  |
| 9 | zakres pomiarowy zew(-50 do +70) ºC, wew (-10 do +50) ºC | Tak |  |
| 10 | Zasilanie 1,5V, LR44 | Tak |  |
| 11 | Wymiary 63 x 48 x 12 mm (+-1mm) | Tak |  |
| 12 | Błąd pomiaru +/- 1ºC | Tak |  |
| 13 | Wymiary wyświetlacza 26 x 12 mm (+-1mm) | Tak |  |
| 14 | Długośc kabla – 1 metr | Tak |  |
| 15 | Przełączanie pomiędzy stopniami C i F | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 27 załącznika numer 3

Termometry do zamrażarek (-80) – 8 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometry rejestrujące dane ze zdefiniowanymi przez użytkownika interwałami czasowymi. Idealny do monitorowania zamrażarek o bardzo niskiej temperaturze. | Tak |  |
| 2 | Jednoczesne wyświetlanie minimalnej, maksymalnej i bieżącej temperatury, przełączane °F/°C | Tak |  |
| 3 | Rolling memory structure, przechowuje ostatnie 525 000 obserwacji temperatury i 10 unikalnych zdarzeń alarmowych | Tak |  |
| 4 | Zarejestrowane dane (plik CSV) można przesłać z termometru do komputera PC lub Mac za pomocą pamięci flash USB - nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie. | Tak |  |
| 5 | Pamięć urządzenia można wyczyścić po pobraniu danych do pamięci USB | Tak |  |
| 6 | Inteligentny alarm posiada wizualny/dźwiękowy alarm, który kontynuuje alarmowanie, nawet jeśli urządzenie powróci do stanu niealarmowego | Tak |  |
| 7 | Wskaźniki stanu - niski poziom naładowania baterii, pełna pamięć, transfer danych USB i stan aktywnego alarmu | Tak |  |
| 8 | W zestawie kabel PTFE o długości 24,5 cm | Tak |  |
| 9 | Bezproblemowe pobieranie danych - urządzenie może pozostać w użyciu podczas pobierania i analizowania danych | Tak |  |
| 10 | 1 sonda zewnętrzna | Tak |  |
| 11 | Dostarczony ze stojakiem, bateriami, paskami magnetycznymi, uchwytem ściennym i certyfikatem - Termometr jest kalibrowany w wielu punktach (-80; -40; 0 i +100 °C) i jest standardowo dostarczany z indywidualnie serializowanym i certyfikowanym certyfikatem kalibracji z laboratorium kalibracyjnego ISO/IEC 17025 akredytowanego przez A2LA. | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 28 z załącznika numer 3

Termometry do laboratoriów - 5 szt.

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie służące do dokładnego pomiaru temperatury, co pozwala monitorować i kontrolować warunki termiczne w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 2 | dokładność pomiaru +/- 0,3°C | Tak |  |
| 3 | możliwość zdalnego monitoringu, co pozwala na kontrolę temperatury z dowolnego miejsca | Tak |  |
| 4 | zakres pomiarowy urządzenia od -30 do 70°C | Tak |  |
| 5 | urządzenie z certyfikatem akredytacji PCA (świadectwo wzorcowania – 3 punkty: -20stC, +3stC, +30stC) | Tak |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 29 z załącznika numer 3

Urządzenie do oczyszczania wody – 1 szt.

model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną po membranie odwróconej osmozy oraz wodę klasy I (ultraczystą). System zasilany jest wodą wodociągową. Posiada wewnętrzny, integralny zbiornik o pojemności 6 L. | Tak |  |
| 2 | Główne etapy oczyszczania : Oczyszczanie wstępne Membrana odwróconej osmozy Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm) usuwająca bakterie i śladowe ilości substancji organicznych Mieszane złoże żywic jonowymiennych (usuwanie pozostałych jonów) Złoże usuwające śladowe zanieczyszczenia jonowe i organiczne Filtr końcowy z membraną mikrofiltracyjną (membrana 0,22µm) | Tak |  |
| 3 | Charakterystyka systemu : - zasilanie wodą wodociągową - Wydajność urządzenia minimum 3 L/h dla wody po membranie odwróconej osmozy, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min - Wbudowany wewnątrz systemu zbiornik do przechowywania wody po membranie odwróconej osmozy o pojemności 6L, woda ultraczysta podawana na żądanie - Ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia pozwalający na odczyt danych pod różnym kątem [w zależności od potrzeb użytkownika] - Możliwość odczytu parametrów wody (przewodność) na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodność/temperatura). - Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach µS/cm oraz Mohm*cm zamiennie, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo - Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii - Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru pozwalająca utrzymać najwyższą jakość wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) - Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia - Urządzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany odwróconej osmozy (membrana jest integralną częścią wkładu oczyszczania i podlega wymianie przy każdej zmianie wkładu) - Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej w zakresie do 10l z krokiem 0,25l - Dopuszczalna przewodność wody zasilającej to 2000 µS/cm w 25 oC | Tak |  |
| 4 | Charakterystyka wody ultraczystej: - Oporność 18,2 MΩ*cm, - Przewodność 0,055 µS/cm - Poziom TOC < 5 ppb - Cząstki stałe ( wielkość >0,22um) < 1 cząstki/ml - Poziom bakterii < 0,1 cfu/ml - Pyrogeny <0,001 EU/ml - RNazy <0,01 ng/ml - DNazy <5 pg/ul | Tak |  |
| 5 | Wymiary systemu ( gł. x szer. x wys.) – 380 x 290 x 540 mm | Tak |  |
| 6 | Waga systemu netto – 8,6 kg | Tak |  |
| 7 | Waga systemu operacyjna – 18,2 kg | Tak |  |
| 8 | Zasilanie systemu - 230V/50Hz | Tak |  |
| 9 | Pobór mocy -90W | Tak |  |
| 10 | Wymagania wody zasilającej - woda wodociągowa, ciśnienie 0,5-6 Bar | Tak |  |
| 11 | Wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniem wszystkich niezbędnych materiałów/ filtrów i odczynników niezbędnych na 5 lat pracy urządzenia. Wszystkie rekomendowane przez producenta materiały zużywalne/ akcesoria/ filtry/ membrany/ złoża/ lampy UV dwuzakresowe (185/254nm) usuwające bakterie i śladowe ilości substancji organicznych. | Tak |  |
| 12 | Instalacja systemu i szkolenie w języku polskim | Tak |  |

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu dotyczą oferowanej konfiguracji.

- Zobowiązujemy się do przeszkolenia pracowników zamawiającego z obsługi zaoferowanych urządzeń.