Szp/FZ –33/ 350 /2021 Wrocław, dnia 13.07.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***„serwis techniczny respiratorów oraz sprzętu produkcji firmy Olympus”.***

Pytanie 1 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku otrzymania sprzętu zastępczego na czas naprawy urządzenia?

***Odpowiedź: Zamawiający dodaje w §8 wzoru umowy dla Zadania nr 1 pkt 5 o następującej treści:***

1. ***Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej określonej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, jeżeli Wykonawca dostarczy wyrób medyczny zastępczy o parametrach technicznych takich samych lub wyższych na czas przedłużającej się naprawy wyrobów medycznych powyżej terminu określonego w § 7 ust. 3 umowy.***

Pytanie 2 – dotyczy Zadania nr 1 SWZ IV, pkt. 4, ppkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sprzęt zastępczy na czas naprawy został dostarczony przez Wykonawcę w czasie 5 dni roboczych od zgłoszenia serwisowego?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby sprzęt zastępczy na czas naprawy został dostarczony przez Wykonawcę w czasie 5 dni roboczych od zgłoszenia serwisowego***

Pytanie 3 – dotyczy Zadania nr 1, SWZ IV pkt. 4, ppkt. 4

Czy Zamawiający akceptuje jako warunek wystarczający potwierdzenie wykonania czynności serwisowych i sprawność techniczną urządzenia w formie raportu serwisowego w warunkach wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy warunek.***

Pytanie 4 – dotyczy Zadania nr 1 SWZ IV pkt. 5

Czy Zamawiający uzna warunek realizacji przedmiotu zamówienia przez podmiot upoważniony przez wytwórcę do wykonywania czynności serwisowych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje autoryzacją lub certyfikatem dotyczącym działalności Wykonawcy ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, który wykaże, że dysponuje autoryzacją lub certyfikatem dotyczącym działalności Wykonawcy.***

Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 1 SWZ IV pkt. 8

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie części zamienne stosowane przy serwisowaniu sprzętu medycznego objętego przedmiotem zamówienia były wyłącznie nowe i oryginalne?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszystkie części zamienne stosowane przy serwisowaniu sprzętu medycznego objętego przedmiotem zamówienia były wyłącznie nowe i oryginalne.***

Pytanie 6 – dotyczy Zadania nr 1 SWZ IV, pkt. 19

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowe imienne certyfikaty producenta sprzętu, poświadczające uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw konkretnego typu urządzeń?

Tak postawiony wymóg pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć się przed dostępem do sprzętu przez osoby nieuprawnione i nieposiadające odpowiedniej wiedzy.

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowe imienne certyfikaty producenta sprzętu, poświadczające uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw konkretnego typu urządzeń.***

Pytanie 7 – dotyczy Zadania nr 1 Zał. Nr 2 do SWZ, WZÓR UMOWY §3 ust. 1

Czy Zamawiający odstąpi od tego warunku?

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe są wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku myjni ETD4 GA co 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy w zależności co nastąpi szybciej.

***Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy §3 ust. 1 tj.***

***Było***

1. ***przeprowadzenia czynności utrzymania zapobiegawczego Systemu, aby mógł zachować parametry fabryczne poprzez wykonywanie przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta, terminy przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym,***

***Jest***

1. ***przeprowadzenia czynności utrzymania zapobiegawczego Systemu, aby mógł zachować parametry fabryczne poprzez wykonywanie przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta, terminy przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym,***

Pytanie 8 – dotyczy Zadania nr 1 Zał. Nr 2 do SWZ, WZÓR UMOWY §3 ust. 8

Czy Zamawiający odstąpi od tego warunku?

W urządzeniach wymienionych w wykazie sprzętu medycznego do Zadania nr 1 (Olympus) nie ma możliwości zdalnego on-line monitoringu Systemu w czasie rzeczywistym.

***Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ust 8) w § 3 wzoru umowy dla Zadania nr 1***

Pytanie 9 – dotyczy Zadania nr 1 Zał. Nr 2 do SWZ, WZÓR UMOWY §4 ust. 1. pkt. 4

Czy Zamawiający odstąpi od tego warunku?

W urządzeniach wymienionych w wykazie sprzętu medycznego do Zadania nr 1 (Olympus) nie ma możliwości zdalnego on-line monitoringu Systemu.

***Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ust 1 pkt 4) w § 4 wzoru umowy dla Zadania nr 1***

Pytanie 10 – dotyczy Zadania nr 1 Zał. Nr 2 do Umowy zaw. w Zał nr 2, ZESTAWIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawę oczywistej omyłki pisarskiej na następujący zapis: Zestawienie sprzętu medycznego Olympus?

***Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską.***

Pytanie 11 – dotyczy Zadania nr 1 Zał. Nr 3 do Umowy zaw. w Zał nr 2, WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu wraz z dokumentem potwierdzającym sprawność urządzenia i zawierającym wyniki testu?

***Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy dla Zadania nr 1 w tym zakresie. Plik w Załączeniu***

Pytanie 12 – dotyczy Zadania nr 1 Zał. nr 6.1. do SWZ, SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEGLĄD TECHNICZNY, Zadanie nr 1, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu wraz z dokumentem potwierdzającym sprawność urządzenia i zawierającym wyniki testu?

***Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy dla Zadania nr 1 w tym zakresie. Plik w Załączeniu***

Pytanie 13 – dotyczy Zadania nr 1 umowa paragraf 8 ustęp 1 podpunkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.***

Pytanie 14 – dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ Wzór umowy - §5 ust 3

Dotyczy zadania nr 4 – respiratory prod. Air Liquide

Respirator typu Monnal T60 produkcji firmy Air Liquide w trakcie rocznego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta wymaga wymiany zestawu przeglądowego zgodnie z listą poniżej:



Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz załącznikiem nr 6.1 do SWZ Zamawiający wymaga kalkulacji zestawów przeglądowych w cenie oferty.

***Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.***

Pytanie 15 – dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ Wzór umowy - §5 ust 3

Dotyczy zadania nr 4 – respiratory prod. Air Liquide

Respirator typu Monnal T75 produkcji firmy Air Liquide w trakcie rocznego przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta wymaga wymiany zestawu przeglądowego zgodnie z listą poniżej:

* filtr HEPA, filtr przeciwpyłowy,
* czujnik tlenu,
* uszczelka pod zastawką wydechową.

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz załącznikiem nr 6.1 do SWZ Zamawiający wymaga kalkulacji zestawów przeglądowych w cenie oferty.

***Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.***

Pytanie 16 – dotyczy Załącznik nr 2.1 do SIWZ Wzór umowy - §6 ust 2

Dotyczy zadania nr 4 – respiratory prod. Air Liquide

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie gwarancji na wymienione części zgodnie z gwarancją producenta i odstąpienie od konieczności udzielenia gwarancji na wymienione części eksploatacyjne, na które Producent nie przewiduje udzielenia gwarancji?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.***

Pytanie 17 – dotyczy **SWZ – rozdział nr V**

Zadanie nr 4

Prosimy o wskazanie dat (mm-rrrr) realizacji planowych przeglądów technicznych dla urządzeń opisanych w zakresie zadania nr 4 bądź alternatywnie ilości dojazdów do siedziby Zamawiającego celem realizacji planowych przeglądów technicznych jakie skalkulowane mają zostać w cenie oferty.

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeglądów okresowych w marcu 2022 i 2023 roku.***

Pytanie 18 – dotyczy SWZ – rozdział XVI pkt 6b

Dotyczy zadania 4

Czy Zamawiający w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania respiratorów stanowiących urządzenia ratujące życie będzie wymagał od Wykonawców posiadania aktualnego przeszkolenia u producenta urządzenia potwierdzonego certyfikatem wystawionych nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*