Załącznik nr 1.2 do SWZ

SP ZOZ/DZ/189/2023

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

| L.p. | PARAMETR TECHNICZNY | Wymaganie / wartość / warunek graniczny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | MAMOGRAF PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Mammograf z cyfrowym detektorem obrazu, spełniający dyrektywę RoHS 2011/65/EU, dedykowany do skryningu oraz diagnostyki, spełniający wymagania polskiego prawa | TAK |  |
|  | Deklaracje i certyfikaty CE wymagane dla dopuszczenia do używania i stosowania urządzeń w Polsce | TAK |  |
| II. | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 4kW | TAK, podać |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia min. 25 - 35 kV | TAK, podać |  |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs min. 2-500 mAs | TAK, podać |  |
|  | Alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaju filtra | TAK |  |
|  | Tryb automatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji | TAK, podać |  |
| III. | LAMPA RTG |  |  |
|  | Typ i producent lampy rtg | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 250 kHU | TAK, podać |  |
|  | Prąd anody min. 100 mA | TAK, podać =100 <160 mA – 0 pkt ≥160 mA – 5 pkt |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska (określana metodą szczelinową) max. 0,15 mm | TAK, podać |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska (określana metodą szczelinową) max. 0,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Filtr/ filtry kształtujące charakterystykę promieniowania | tak, podać 1 filtr- 0 pkt 2 filtry – 5 pkt |  |
| IV. | AUTOMATYKA |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK, opisać |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość dobrania przez aparat optymalnej siły kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk, gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| V. | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) ≤ 81cm do ≥131 cm (wysokość stolika od podłogi) | TAK, podać ≤ 71cm – 5 pkt ≥141 cm – 5 pkt |  |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  |
|  | Zakres obrotu głowicy min. 315° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm | TAK,podać |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1,5x | TAK, podać Możliwość wykonania zdjęć z min. 2 współczynnikami powiększenia o wartościach min. 1,5x i współczynniku większym niż 1,5x – 5 pkt Możliwość wykonania zdjęć tylko z jednym współczynnikiem powiększenia o wartości min. 1,5x -0 pkt |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). | TAK |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  |
|  | Automatyczne przejście do kolejnej projekcji po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): - min. 18x23 cm - min. 23x29 cm - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK |  |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (+/-1) cm (zgodnie z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  |
|  | Płytka kompresyjna o powierzchni docisku 10x24 (+/-1) cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora lub płytka kompresyjna o powierzchni docisku 8x20 cm bez możliwości przesuwania przeznaczona do obrazowania małych piersi oraz piersi z implantami lub płytka dociskowa dedykowana do obrazowania małych piersi oraz dedykowany system do obrazowania piersi z implantem bez konieczności stosowania specjalnych płytek. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy na kolumnie statywu pozwalający na wyświetlenie: -siły ucisku -kąta obrotu lampy -grubości ucisku | TAK |  |
| VI. | DETEKTOR CYFROWY |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm | TAK |  |
|  | Detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI) | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki ≥14 bit | TAK, podać ≥14< 16 bit – 0 pkt ≥16 bit – 5 pkt |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 100 µm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa detektora ≥5,0 lp/mm | TAK , podać |  |
|  | Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | TAK, podać |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji, a wyświetleniem obrazu na monitorze ≤15s | TAK, podać |  |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności /ergonomii pozycjonowania pacjentów max. 75 mm | TAK Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej ≤ 60 mm – 10 pkt Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej >60 do 75 mm – 0 pkt |  |
| VII. | KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | TAK |  |
|  | Szyba ochronna dla operatora - ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK, podać |  |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” ≥1920 x 1080 | TAK, podać |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 4 GB | TAK, podać |  |
|  | Dysk twardy do archiwizacji obrazów min. 1 TB | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i /lub DVD | TAK |  |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - Modality Performed Procedure | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej | TAK |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym | TAK |  |
| VIII. | STANOWISKO OPISOWO - OBRAZOWE DLA RADIOLOGA 1 SZT |  |  |
|  | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK |  |
|  | System operacyjny (podać typ i środowisko) | TAK |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 8 GB | TAK, podać |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1 TB | TAK, podać |  |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, rezonansu magnetycznego USG | TAK |  |
|  | Monitory diagnostyczne wysokiej klasy 2szt, sparowane : - przekątna monitora min. ≥ 21”, - kalibracja w standardzie DICOM - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość monitora min. 5 MP - - jasność każdego monitora ≥ 600 cd/m2 | TAK |  |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min. 21” | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorach obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Dedykowana konsola z przyciskami do szybkiej obsługi m.in. : -przywrócenie obrazu do stanu początkowego -powiększenie -inwersja -obraz rzeczywisty -zwiększenie/ redukcja kontrastu -poprzednie/następne badanie | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów z możliwością tworzenia szablonów | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK |  |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim +instrukcja w j. polskim z czytelnymi piktogramami | TAK, podać |  |
| IX. | POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowane systemy min. 24 miesięcy. | TAK,podać 24 miesiące - 0 pkt 36 miesięcy - 5 pkt 48 miesięcy - 10 pkt 60 miesięcy - 20 pkt |  |
| 2. | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem | TAK |  |
| 3. | Dostawa, instalacja i uruchomienie mammografu cyfrowego jednostce zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 5. | Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu ≤24 h | TAK, podać |  |
| 7. | Czas naprawy w dni robocze ≤3 dni | TAK, podać |  |
| 8. | Czas naprawy w dni robocze w przypadku sprowadzenia części z zagranicy ≤7 dni | TAK, podać |  |
| 9. | Deklaracja zgodności lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK, dostarczyć wraz z umową |  |
| 10. | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK, dostarczyć najpóźniej z dniem zgłoszenia gotowości do obioru |  |
| 11. | Zestaw fantomów z oprogramowaniem do wykonywania testów podstawowych w mammografii cyfrowej zgodny z polskim prawem RMZ z dn. 12.12.2022r. Poz. 2759 | TAK |  |
| 12. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie RMZ z dn. 12.12.2022r. Poz. 2759 oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ określającym wymagania QA w Polskim skryningu mammograficznym (European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening …4th edition). | TAK |  |
| 13. | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |
| 14. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | TAK |  |
| 15. | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 5 dni | TAK |  |
| 16. | Licencje DICOM , integracja konsoli technika i stacji opisowej z istniejącym u zamawiającego systemem RIS/PACS Pixel Technology sp. z o. o. oraz automatyczna archiwizacja | TAK |  |

UWAGA:

- Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 „Wymaganie / wartość / warunek graniczny” określone jako „Tak” oraz parametry liczbowe podane w kolumnie 2 „PARAMETRY TECHNICZNE”, oznaczone „≥” lub „≤” (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie 2 i/lub 3.

- Wartości parametrów oceniane będą zgodnie z podanymi w kolumnie 3 wymaganiami.

- Odpowiedź „Nie” w kolumnie 4 „Wartość oferowana” przeznaczonej na odpowiedź wykonawcy dopuszczona jest tylko wtedy kiedy Zamawiający w kolumnie 3 „Wymaganie / wartość / warunek graniczny” zapisał wymaganą odpowiedź jako  „NIE / TAK”.

- Parametry oceniane sposobem za najwyższą lub najniższą wartość są oceniane zgodnie z punktacją w tabeli.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

- Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Brak uzupełniania danych przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Parametry dotyczące gwarancji należy wypełnić, gdyż stanowią one parametr punktowany i stanowią jedno z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.