Kraków, dnia 29.06.2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 52

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”) . W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Nie dotyczy

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szpitala  w aparaturę ogólnego przeznaczenia.

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.54.2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

PAKIET II, IV, VIII, IX - termin realizacji do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

PAKIET I, VII - termin realizacji do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

PAKIET III, V, VI, X, XI - termin realizacji do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z  Wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Aneta Ambroży tel. 12 614 25 52  - od pn. do pt. w godz. 800 – 1400

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.11.2022r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 3 do SWZ

c) wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 15 I. tabela poz. 6 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

I.

| L.p. | Podmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; |
| 2. | oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 1a do SWZ |
| 3. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 4. | zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) wg załącznika 1b do SWZ |
| 5a. | Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP wg. załącznika nr 5 do SWZ |

oraz

| 6. | oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

II.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 09.08.2022 r. do godz. 9:00 w formie elektronicznej.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022 r., o godzinie 9:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w wypadkach określonych w art. 5k rozporządzenia Rady  (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, 
i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych 
w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

- Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

- Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

- Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3  swz. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.

Nie dotyczy

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 30 49 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.54.2022 - Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 1b – Oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

5. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Wartość oferty

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α

Załącznik 1a

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.54.2022: – Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. DZ.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. DZ.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z następującymi Wykonawcami:

1…………………….

2…………………….

3……………………..

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: …………………………………………………………………………………………………….............................................

Załącznik 1 b

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.54.2022: – Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym  mowa  w  art.  125  ust. 1 ustawy (załącznik nr 1 do SWZ), w  zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

- są aktualne.

Załącznik nr 2

Wzór umowy (dla pakietu nr I-V)

zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2022 pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 215 000 euro – postępowanie nr ………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: …………………………………………………………………………………………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………… od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji 
i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

- Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SIWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 pkt 7.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 %  kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki"

- W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w §2 ust. 1. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości Zamówienia w  §2 ust. 1.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów 
i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ………….……… w dniu ………………..…., która określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

  - Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                   	.................................................

( podpis Wykonawcy  )		                       	( podpis Zamawiającego)

## Załącznik nr 3 do umowy

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 
a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( dla pakietu nr I-V)

zawarta w Krakowie w dniu ………………….…… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………….w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zlecającym”

a

<Nazwa> z siedzibą w <adres>, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla <miasto> w <miasto>, <numer -rzymskie> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS <numer KRS>, numer NIP <numer NIP>, numer REGON <numer REGON>, reprezentowaną przez:

<imię, nazwisko>  – <funkcja, np. członek Zarządu>

w dalszej części niniejszej umowy zwanym  „Zleceniobiorcą”

§ 1

- Zlecający i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli umowę ……………………………w dniu ……………… na …………………………………………………………………………………….. zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“.

- Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej jest Zlecający.

- Podmiotem przetwarzającym, któremu Zlecający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Zleceniobiorca.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej i obejmuje:

- Czynność przetwarzania: podczas działań serwisowych polegających na naprawie usterek i przeglądach okresowych urządzeń stanowiących przedmiot Umowy Głównej, w tym działania polegające na zdalnej obsłudze serwisowej poprzez system informatyczny,

- Kategoria osób, których dane dotyczą: Pacjenci podmiotu medycznego, Personel medyczny,

- Zakres danych: Imię i nazwisko, ID pacjenta, którym może być PESEL lub inny numer (identyfikator) wprowadzony do urządzeń, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, wiek, waga, wzrost, informacje o stanie zdrowia obejmujące, np.: wyniki badań, diagnozę, dodatkowe informacje medyczne o pacjencie, identyfikator, np.: imię, nazwisko, login, oddział.

- Zleceniobiorca zobligowany jest szczególnie do:

  - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań),

  - zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) dostępu i transferu danych w sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prezentowanym w ustawie prawo telekomunikacyjne,

  - zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym przy wymianie uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych (wyklucza się wydanie zapisanego dysku gwarantowi).

- Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zlecającego, za które uznaje się zadania zlecone do wykonywania Zleceniobiorcy Umową Główną.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy – również po ustaniu obowiązywania Umowy Głównej - przed udostępnieniem jej ww. danych.

  - Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej wyłącznie do osób, których dostęp do tych  danych jest niezbędny.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego przeszkolenia osób z zakresu RODO, które upoważnił z tytułu Umowy Głównej do przetwarzania danych osobowych.

- Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy oraz z Umowy Głównej:

  - zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;

  - udzieli pomocy Zlecającemu w zakresie:

    - realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

    - zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

  - bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;

  - po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane w postaci plików, dokumentów, nośników danych oraz kopie danych lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

  - udostępni Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;

  - zastosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zlecającego;

- Jeżeli zleceniobiorca przekazuje dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), lub po stronie Zleceniobiorcy pojawi się zamiar lub obowiązek przekazywania ww. danych poza EOG, bezzwłocznie poinformuje pisemnie o tym Zlecającego, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania z winy Zleceniobiorcy.

- Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

  - Zlecający akceptuje na etapie zawarcia niniejszej umowy podmioty podprzetwarzające znajdujące się w „Liście podmiotów podprzetwarzających” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzeniach dotyczących dodania, wyłączenia lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego, dając tym samym Zlecającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,

    - brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia uznaje się jako akceptację Zlecającego działań Zleceniobiorcy,

    - Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnej oceny zdolności skutecznego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości wykazania tego faktu;

  - podpowierzenie przetwarzania przez Zleceniobiorcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej oraz zastosowania standardowych klauzul umownych (lub innych, równoważnych mechanizmów prawnych określonych w RODO)
w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane poza obszarem EOG,

  - Zleceniobiorca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazania Podprzetwarzającemu wykonania Umowy Głównej w całości.

- Zleceniobiorca dla zapewnienia, iż spełnia wymagania RODO w zakresie gwarancji zabezpieczenia zobowiązany jest:

  - w przypadku przetwarzania powierzonych niniejszą umową i Umową Główną danych osobowych poza obszarem UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy);

  - na żądanie Zlecającego, dostarczyć raport z audytu wewnętrznego zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone niniejszą umową oraz Umową Główną dane osobowe, potwierdzający, iż Zleceniobiorca przeprowadził szacowanie ryzyka przetwarzanych danych, wdrożył i stosuje adekwatne zabezpieczenia.

- Zleceniobiorca zlecający przetwarzanie danych Podprzetwarzającemu w zakresie realizacji zapisów Umowy Głównej zobowiązany jest do przeniesienia obowiązków przedstawionych niniejszą umową na Podprzetwarzającego w zakresie adekwatnym do zleconych mu czynności przetwarzania, w tym przedstawiania Zlecającemu dowodu poświadczającego stosowanie należytych zabezpieczeń.

- Zleceniobiorca, w przypadku chęci dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej jest zobowiązany informować o tym Zlecającego z wyprzedzeniem czasu gwarantującym, iż ten będzie miał czas na ustosunkowanie się do zgłoszonych zmian, aprobować je lub odrzucić, co jest równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od wprowadzenia zmian lub rozwiązaniem Umowy Głównej z winy Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Zleceniobiorca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zlecającego poleceń lub instrukcji, powinien bezzwłocznie go o tym poinformować drogą pisemną, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przeciwko Zlecającemu.

- Zlecający i Zleceniobiorca z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów Umowy Głównej udostępnią dane osobowe swoich pracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zlecający i Zleceniobiorca przekażą swoim pracownikom i współpracownikom, których dane zostaną udostępnione z tytułu Umowy Głównej wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego – vide art. 13 pkt 4 oraz art. 14 pkt 5 RODO.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdą przepisy RODO i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| <dane identyfikujące zlecającego> |  | <dane identyfikujące zleceniobiorcy> |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista podmiotów podprzetwarzających

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu podprzetwarzającego | Charakter i cel powierzenia, | Czynności przetwarzania | kategorie powierzonych danych osobowych | Czas przetwarzania (daty od - do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

wzór umowy (dla pakietów VI-XI)

zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2022 pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 215 000 euro – postępowanie nr ………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: …………………………………………………………………………………………………, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………………. od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji 
i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

- Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… do SIWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1  niniejszej Umowy. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 pkt 14.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 %  kwoty określonej w § 2 ust. 1, 
w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki"

- W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w §2 ust. 1. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wartości Zamówienia w  §2 ust. 1.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów 
i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział 
w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

  - Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                   	.................................................

( podpis Wykonawcy  )		                       	( podpis Zamawiającego)

## Załącznik nr 3 do umowy

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 
a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - Aparaty do EKG |  | CPV: 33123200-0 |
| 1. Aparat do EKG TYP 1 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem | TAK |  | – |
| 6 | rozmiar ekranu, min. 5,5” | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | rozdzielczość, min. 800x600 | TAK, podać |  | – |
| 8 | zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  | – |
| 9 | wbudowana, zintegrowana z aparatem fizyczna klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK |  | – |
| 10 | wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 [mm] | TAK |  | – |
| 11 | możliwość zastosowania papieru w rolce oraz składanki | TAK |  | – |
| 12 | przesuw papieru, min. 5/6,25/10/12,5/25/50 [mm/s] | TAK, podać |  | – |
| 13 | wzmocnienie, min. 1,25/2,5/5/10/20 | TAK, podać |  | – |
| 14 | impedancja wejściowa, min. 100 [MΩ] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | CMRR, min. 130 [dB] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 16 | częstotliwość próbkowania, min. 16 000 [Hz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  | – |
| 18 | filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  | – |
| 19 | filtr dolno-przepustowy, min. 300/270/150/100/75 [Hz] | TAK, podać |  | – |
| 20 | filtr anty-dryftowy | TAK |  | – |
| 21 | ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  | – |
| 22 | analiza HRV | TAK |  | – |
| 23 | wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  | – |
| 24 | formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | TAK, podać |  | – |
| 25 | wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  | – |
| 26 | automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  | – |
| 27 | wydruk, min. 350 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | TAK, podać |  | [1,2] |
| 28 | możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK |  | – |
| 29 | wbudowana baza danych pacjentów, min. 200 badań | TAK, podać |  | [1,2] |
| 30 | możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | TAK |  | – |
| 31 | możliwość archiwizacji badań, funkcja export/import badań przy użyciu zewnętrznego nośnika danych | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 32 | możliwość wyłączenia wydruku na drukarce wbudowanej w aparat | TAK |  | – |
| 33 | funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  | – |
| 34 | aparat wyposażony w min. WiFi, port LAN (RJ45) oraz 2xUSB 2.0 | TAK, podać |  | – |
| 35 | obsługa czytnika kodów kreskowych | TAK |  | – |
| 36 | kontrola podłączenia każdej elektrody | TAK |  | – |
| 37 | funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  | – |
| 38 | zapis danych w formatach, min. XML, PDF, DICOM | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie (podane poniżej ma być dostarczone dla każdego oferowanego aparatu) |  |  |  |
| 39 | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 40 | elektrody klamrowe - 2 komplety | TAK |  | – |
| 41 | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 42 | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 43 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 44 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 45 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 46 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 47 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 48 | możliwość rozbudowy aparatu o formaty zapisu SCP, FDA-XML oraz funkcje integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0 lub przesyłanie danych do serwera RIS/PACS w standardzie DICOM 3.0 z aparatu za pośrednictwem protokołu FTP oraz wykorzystanie dedykowanego oprogramowania do realizacji funkcji Worklist | TAK |  | – |
| 49 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 50 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 51 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 2. Aparat do EKG TYP 2 - 3 szt. |  |  |  |
| 52 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 53 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 54 | producent | podać |  | – |
| 55 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 56 | elektrokardiograf 12 kanałowy | TAK |  | – |
| 57 | kolorowy ekran TFT LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5,5’’ | TAK, podać |  | [1,3] |
| 58 | prezentacja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | – |
| 59 | waga aparatu, max. 3 kg | TAK, podać |  | – |
| 60 | ekran typu touch screen | TAK |  | – |
| 61 | klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK |  | – |
| 62 | wydruk na papierze termicznym w składance o szerokości min.: 110mm | TAK |  | – |
| 63 | przesuw papieru min.: 5/10/25/50 mm/s | TAK, podać |  | – |
| 64 | wzmocnienie min.: 2,5/5/10/20/ | TAK, podać |  | – |
| 65 | impedancja wejściowa min.: 50 MΩ | TAK, podać |  | [1,2] |
| 66 | CMRR min.: 110 dB | TAK, podać |  | [1,2] |
| 67 | częstotliwość próbkowania, min. 16 000 [Hz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 68 | detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  | – |
| 69 | filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  | – |
| 70 | filtr zakłóceń mięśniowych, min.: 25/35/45 Hz | TAK, podać |  | – |
| 71 | filtr dolno-przepustowy, min.: 150/100/75 Hz | TAK, podać |  | – |
| 72 | filtr anty-dryftowy | TAK |  | – |
| 73 | ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  | – |
| 74 | możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  | – |
| 75 | formaty wydruku automatycznego, min.: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R | TAK, podać |  | – |
| 76 | formaty wydruku ręcznego: 3 lub 6 | TAK |  | – |
| 77 | wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  | – |
| 78 | automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  | – |
| 79 | wydruk, min. 100 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | TAK, podać |  | [1,2] |
| 80 | możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK |  | – |
| 81 | wbudowana baza danych pacjentów, min. 100 badań | TAK, podać |  | [1,2] |
| 82 | możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | TAK |  | – |
| 83 | funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  | – |
| 84 | współpraca aparatu w sieci komputerowej. Transmisja w protokołach dicom lub XML, lub SCP ekg | TAK, podać |  | – |
| 85 | obsługa listy zadań (WorkFlow) | TAK/nie |  | 2/0 |
| 86 | obsługa usługi FTP, możliwość konfiguracji aparatu w sieci komputerowej (IP, Brama, Maska) | TAK/nie |  | 2/0 |
| 87 | wbudowane, min.: złącze LAN, złącze USB, RS232 | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie (podane poniżej ma być dostarczone dla każdego oferowanego aparatu) |  |  |  |
| 88 | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 89 | elektrody klamrowe - 2 komplety | TAK |  | – |
| 90 | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 91 | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 92 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 93 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 94 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 95 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 96 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 97 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 98 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 99 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
|  | PAKIET II - Ergomerty rowerowe z systemem sterowania - 1 zestaw |  | CPV: 33120000-7 |
| System do rehabilitacji kardiologicznej |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | wielostanowiskowy system przeznaczony do prowadzenia rehabilitacyjnych treningów monitorowanych, współpracujący z cykloergometrem lub bieżnią | TAK |  | – |
| 6 | każde stanowisko komputerowe traktowane indywidualnie | TAK |  | – |
| 7 | programy treningowe pozwalające na prowadzenie treningów sterowanych obciążeniem lub częstością rytmu | TAK |  | – |
| 8 | generowanie raportu po zakończeniu treningu dla każdego stanowiska | TAK |  | – |
| 9 | system wyposażony w moduł oceny wydolności pozwalający na wykonanie elektrokardiograficznego badania wysiłkowego w celu oceny przebiegu rehabilitacji | TAK |  | – |
| 10 | stanowisko diagnostyki medycznej z monitorem LCD, min 24“ i drukarką laserową A4 oraz oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | sterowanie obciążeniem ciągłe lub naprzemienne | TAK |  | – |
| 12 | monitorowanie min. 2 odprowadzeń EKG, częstości rytmu i ciśnienia krwi | TAK, podać |  | – |
| 13 | baza danych pacjentów oraz ich badań | TAK |  | – |
| 14 | archiwizacja przebiegu badania wraz z zapisem EKG | TAK |  | – |
| 15 | przegląd raportów i przebiegów EKG z poprzednich treningów | TAK |  | – |
| 16 | możliwość prowadzenia treningów grupowych | TAK |  | – |
| 17 | wydruk raportów ilustrujących przebieg treningu | TAK |  | – |
| 18 | funkcja wydruku zapisu EKG | TAK |  | – |
| 19 | możliwość wykonania elektrokardiograficznego badania wysiłkowego | TAK |  | – |
| 20 | automatyczny pomiar ciśnienia krwi | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 21 | automatyczny pomiar saturacji krwi - parametr do zaoferowania dla 2 sztuk oferowanych cykloergometrów | TAK/NIE |  | 2/0 |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 23 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 25 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 29 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 30 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 31 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| Cykloergometr - 10 sztuk |  |  |  |
| 32 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 33 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 34 | producent | podać |  | – |
| 35 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 36 | cykloergometr współpracujący z systemem do rehabilitacji kardiologicznej oraz do badań wysiłkowych | TAK |  | – |
| 37 | wbudowany moduł EKG, który umożliwia przeprowadzenie rejestracji sygnału EKG w trybie diagnostycznym i treningowym | TAK |  | – |
| 38 | wyposażenie w hamulec sterowany mikroprocesorem, który zapewnia precyzyjną regulację obciążenia zgodnie z zaleceniami lekarza | TAK |  | – |
| 39 | sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232/USB | TAK |  | – |
| 40 | zakres obciążenia, min. 25-1000 [W] | TAK, podać |  | – |
| 41 | zakres obrotów, min. 20-150 [obr./min.] | TAK, podać |  | – |
| 42 | obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK |  | – |
| 43 | min. 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym i min. 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK, podać |  | [1,2] |
| 44 | czułość 2,5/5/10/20 [mm/mV] | TAK |  | – |
| 45 | przesuw 25/50/100 [mm/s] | TAK |  | – |
| 46 | cyfrowe filtry, 25 [Hz], 35 [Hz], 50 [Hz], filtr antydryftowy | TAK |  | – |
| 47 | cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  | – |
| 48 | zakres pomiaru HR, min. 15-240 [bpm] | TAK, podać |  | – |
| 49 | prędkość zapisu, min. 25/50/100 [mm/s] | TAK, podać |  | – |
| 50 | zakres częstotliwości, min. 0,05 – 150 [Hz] | TAK, podać |  | – |
| 51 | wymiary urządzenia: max. 1050 x 600 x 1250 mm (dł. x szer. x wys.) | TAK, podać |  | – |
| 52 | maksymalna waga pacjenta, min. 200 [kg] | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 53 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 54 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 55 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 56 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 57 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 58 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 59 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 60 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 61 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 62 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | PAKIET III - System do badań wysiłkowych i spoczynkowych EKG - 1 zestaw | CPV: 33195000-3 |
| System wysiłkowy |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | w ramach dostawy Wykonawca dostarczy i zainstaluje system wysiłkowy z bieżnią i modułem do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi o parametrach minimalnych jak poniżej, zainstalowany na dedykowanym, fabrycznie przystosowanym wózku diagnostycznym z bezpiecznym zasilaniem i z separacją elektryczną pacjenta | TAK |  | – |
| 6 | pomiary odcinka ST: amplituda ST, nachylenie ST, nachylenie ST z uwzgl. częstości rytmu serca | TAK |  | – |
| 7 | detekcja i dokumentacja arytmii | TAK |  | – |
| 8 | wybór protokołów, m.in. Bruce, zmodyfikowany Bruce, Naughton, Ellestad | TAK |  | – |
| 9 | stałe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | – |
| 10 | próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 [Hz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 11 | filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 [Hz], filtracja FRF lub Cube Spine | TAK |  | – |
| 12 | filtr zakłóceń sieciowych (50/60 Hz) | TAK |  | – |
| 13 | automatyczna kompensacja lini odniesienia | TAK |  | – |
| 14 | prezentacja uśrednionych zespołów EKG | TAK |  | – |
| 15 | możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 16 | obliczanie MET | TAK |  | – |
| 17 | okno trendów, m.in. częstości rytmu serca, poziom i nachylenie odcinka ST w funkcji czasu, poziom odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca, VE/min | TAK |  | – |
| 18 | możliwość wprowadzania leków zażywanych przez pacjenta | TAK |  | – |
| 19 | akwizycja EKG 12 oraz 15 kanałowa przez cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | TAK |  | – |
| 20 | moduł akwizycyjny sygnału wyposażony w programowalne przyciski służące do uruchamiana i zatrzymywania, min.: zapisu EKG, zapisu w trybie arytmii, wydruku | TAK |  | – |
| 21 | analiza EKG pod kątem położenia i nachylenia odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń | TAK |  | – |
| 22 | wyświetlanie uśrednionych pobudzeń z maksymalnie 5 wybranymi spoczynkowymi EKG w celu porównania lub wydruku | TAK |  | – |
| 23 | system wyposażony w wydzieloną, zintegrowaną, klawiaturę funkcyjną do sterowania przebiegiem badania oraz sterowania pracą bieżni (szybkość, nachylenie, wstrzymanie fazy, przejście do kolejnej fazy, wydruki na żądanie itp.) | TAK |  | – |
| 24 | wydruki raportów podczas badania, m.in.: wydruk 10 sekundowego przebiegu EKG z pamięci urządzenia; 10 sekundowy odcinek EKG w trybie 5 sekund z pamięci i 5 sekund w czasie rzeczywistym | TAK |  | – |
| 25 | wydruki raportów po zakończonym teście oraz na zakończenie każdego etapu, na formacie A4 na drukarce laserowej lub termicznej | TAK |  | – |
| 26 | wbudowana lokalna baza danych pacjentów i badań | TAK |  | – |
| 27 | oprogramowanie systemu w pełni kompatybilne i umożliwiające podłączenie i współpracę (sterowanie) z zaoferowaną bieżnią | TAK |  | – |
| 28 | oprogramowanie systemu w pełni kompatybilne i obsługujące zaoferowany moduł do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  | – |
| Bieżnia sterowana za pomocą komputera systemu wysiłkowego |  |  |  |
| 29 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 30 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 31 | producent | podać |  | – |
| 32 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 33 | bezskokowa regulacja prędkości pasa w zakresie min. 0 - 24 [km/h] | TAK, podać |  | – |
| 34 | bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni w zakresie min. 0 - 25% | TAK, podać |  | – |
| 35 | nośność bieżni min. 200 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 36 | długość użytkowa pasa ruchowego min. 1500 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 37 | szerokość pasa ruchowego min. 450 [mm] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 38 | oferowana bieżnia wyposażona w min. poręcze z przodu i po bokach pasa ruchowego, kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie bieżni, przycisk awaryjnego zatrzymania oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci linki awaryjnej | TAK |  | – |
| 39 | zasilanie jednofazowe, 230 [V], 50 [Hz] | TAK |  | – |
| 40 | samoczynna kalibracja prędkości i kąta nachylenia | TAK |  | – |
| 41 | interfejsy komunikacyjne min. RS232 oraz USB | TAK |  | – |
| Monitor automatycznego pomiaru ciśnienia |  |  |  |
| 42 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 43 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 44 | producent | podać |  | – |
| 45 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 46 | automatyczna komunikacja z oferowanym w pakiecie systemem wysiłkowym | TAK |  | – |
| 47 | pomiar ciśnienia w fazach spoczynkowych oraz podczas trwania badania zgodnie z prot. badania | TAK |  | – |
| 48 | kolorowy wyświetlacz, min. 7" | TAK, podać |  | [1,2] |
| 49 | zakres pomiarowy min. 20 - 270 [mmHg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 50 | synchronizacja sygnału EKG z systemem wysiłkowym poprzez TTL | TAK |  | – |
| 51 | maksymalna waga modułu 2 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 52 | maksymalne wymiary modułu 250 x 200 x 150 [mm] | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 53 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 54 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 55 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 56 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 57 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 58 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 59 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 60 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 61 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 62 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET IV - Doposażenie szpitalnego systemu holterowskiego w rejestratory - 11 sztuk |  | CPV: 33123000-8 |
| 1 | wszystkie oferowane w pakiecie rejestratory (w częściach A, B oraz C) w pełni kompatybilne z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem prod. Spacelabs Healthcare typu Pathfinder SL i Sentinel ver. 11.5.2 | TAK |  | – |
| A | Rejestratory do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia - 2 sztuki |  |  |  |
| 2 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 4 | producent | podać |  | – |
| 5 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 6 | oferowany model aparatu przeznaczony do min. 24-godzinnych pomiarów ciśnienia krwi i częstości akcji serca | TAK |  | – |
| 7 | metoda pomiaru ciśnienia - oscylometryczna | TAK |  | – |
| 8 | zakres pomiaru częstości akcji serca, min. 40÷180 [u/min] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | zakres pomiaru ciśnienia krwi, min. 40÷260 [mmHg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | maksymalne ciśnienie pompowania, min. 270 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| 11 | czas pomiaru, max. 50 [s] | TAK |  | – |
| 12 | liczba pomiarów zachowywana w pamięci aparatu, min. 200 | TAK, podać |  | – |
| 13 | aparat wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający, min. informację o ciśnieniu skurczowym i rozkurczowym oraz częstości akcji serca | TAK, podać |  | – |
| 14 | funkcja automatycznego zerowania | TAK |  | – |
| 15 | funkcja odrzucania artefaktów - aparat musi odróżniać sygnały ciśnienia, ruchu pacjenta i artefakty oddechowe | TAK |  | – |
| 16 | szybkość pompowania i wypuszczania powietrza sterowana mikroprocesorem | TAK |  | – |
| 17 | możliwość ustawiania odstępów między pomiarami w zakresie min. 10 - 120 [min] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 18 | ręczne przełączanie trybu pracy dzień/noc | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 19 | zakres temperatury pracy, min. 10÷40 [ºC] | TAK |  | – |
| 20 | zakres temperatury przechowywania, min. -20÷50 [ºC] | TAK |  | – |
| 21 | wymiary wys./dł./szer., max. 25/100/70 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 22 | każdy aparat zasilany max. trzema bateriami lub akumulatorkami w rozmiarze AA | TAK, podać |  | – |
| 23 | waga aparatu gotowego do pracy, max. 260 [g] | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie do każdego, oferowanego w pakiecie rejestratora ABP |  |  |  |
| 24 | mankiet pomiarowy, bez latexu, rozmiar 24-32 [cm] - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 25 | osprzęt przeznaczony do przymocowania rejestratora do pacjenta (dedykowany futerał oraz paski biodrowy i naramienny) - 1 komplet | TAK |  | – |
| 26 | przewód USB (komunikacyjny) do podłączenia rejestratora do PC - 1 sztuka | TAK |  | – |
| B | Rejestratory do ambulatoryjnego pomiaru min. 72 - godzinnego EKG - 7 sztuk |  |  |  |
| 27 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 28 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 29 | producent | podać |  | – |
| 30 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 31 | oferowany rejestrator przeznaczony do długotrwałego ambulatoryjnego monitorowania i rejestracji EKG, do stosowania z przewodem pacjenta lub elektrodą plastrową typu patch. W zależności od użytych akcesoriów rejestrator pozwala na ciągły zapis do 14 dni 3-kanałowego EKG lub do 72 godzin zapisu 12-kanałowego. Obudowa rejestratora zapewniająca wysoki poziom wodoszczelności - co umożliwia stosowanie rejestratora przez pacjenta np. pod prysznicem oraz czyszczenie i dezynfekcję rejestratora z wykorzystaniem powszechnie stosowanych środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Oferowane wyroby posiadające znak CE: rejestrator zgodnie z MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC lub równoważny, klasa wyrobu IIa (reguła 10); elektroda plastrowa typu patch zgodnie z MDR 2017/745lub równoważny , klasa wyrobu I (reguła 1) | TAK |  | – |
| 32 | ciągły zapis EKG, znaczniki stymulacji, rejestracja aktywności oraz pozycji z wbudowanego akcelerometru, rejestrator nie wymaga kalibracji, znaczniki zdarzeń pacjenta z opcjonalną informacją dodatkową z dedykowanej aplikacji na smartfonie, czas zegarowy rejestracji, ID badania, ID pacjenta i nazwisko, nr seryjny aparatu | TAK |  | – |
| 33 | interfejs obsługi rejestratora, min.: kolorowy graficzny z podświetleniem, rozmiar min. 23 mm x 23 mm, przyciski z funkcją zależną od kontekstu menu oraz wibracyjnym potwierdzeniem użycia, wibracyjny alarm, podwójny przycisk sygnalizacji zdarzenia z opcją aplikacji na smartfon do opisu dolegliwości oraz aktywności, wbudowane złącze USB-C do komunikacji i ładowania, Bluetooth LE i NTC do współpracy ze smartfonem, kalendarz i zegar czasu rzeczywistego 12/24 (dokładność ± 30 s) | TAK |  | – |
| 34 | dostępne tryby rejestracji - ciągły zapis EKG: 12-kanałów z 10-odprowadzeniowego przewodu IEC, 3-kanały z przewodu 3- lub 4-odprowadzeniowego, 3-kanały z plastra elektrodowego (tzw. patch) | TAK |  | – |
| 35 | okres monitorowania, min.: do 14 dni - zapis 3-kanałowy, do 72 godzin - zapis 12-kanałowy | TAK |  | – |
| 36 | pamięć rejestratora - wbudowana, min. 16 [GB] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 37 | częstotliwość próbkowania, min. 8 [kHz] | TAK, podać |  | – |
| 38 | sygnał zapisywany, min. 128 [próbek/s] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 39 | rozdzielczość amplitudowa, min. 12 bit, 2,5 [µV] (poziom szumu < 2 [µV] RMS) | TAK |  | – |
| 40 | dynamika sygnału wejściowego, min. 10 [mV] | TAK |  | – |
| 41 | pasmo częstotliwości sygnału, min.: 0,05 - 40 Hz (EKG ambulatoryjne 3-kanałowe), 0,05 - 160 Hz (dla 12-kanałów) | TAK |  | – |
| 42 | detekcja stymulacji: szerokość impulsu 0,1-2,0 [ms], amplituda 2 - 200 [mV] pomiędzy elektrodami nasłuchującymi | TAK |  | – |
| 43 | CMRR, min. 80 dB przy 20, 50, 60, 100 i 120 [Hz] | TAK |  | – |
| 44 | impedancja wejściowa, min. 10 [MOhm] | TAK |  | – |
| 45 | kompaktowa obudowa rejestratora o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 70 [mm] x 50 [mm] x 15 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 46 | obudowa rejestratora w standardzie wykonania, min. IP65 | TAK, opisać |  | – |
| 47 | maksymalna masa rejestratora (z przewodem 10-odprowadzeniowym) nie większa niż 90 [g] | TAK, podać |  | – |
| 48 | bateria - wbudowany akumulator Li-Ion o dużej żywotności i pojemności, tj. zapewniające min. 14 dni pracy rejestratora w trybie 3-kanałowym lub 3 dni ciągłej pracy rejestratora w trybie 12-kanałowym | TAK |  | – |
| C | Rejestratory do długotrwałego ambulatoryjnego pomiaru EKG - 2 sztuki |  |  |  |
| 49 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 50 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 51 | producent | podać |  | – |
| 52 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 53 | oferowany rejestrator przeznaczony do długotrwałego ambulatoryjnego monitorowania i rejestracji EKG, do stosowania z elektrodą plastrową typu patch. Rejestrator możliwy do samodzielnego założenia przez pacjenta, obudowa zapewniająca wysoki poziom wodoszczelności - co umożliwia stosowanie rejestratora przez pacjenta np. pod prysznicem oraz czyszczenie i dezynfekcję rejestratora z wykorzystaniem powszechnie stosowanych środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Oferowane wyroby posiadające znak CE: rejestrator zgodnie z MDD 93/42/EEC i 2007/47/EC lub równoważną , klasa wyrobu IIa (reguła 10); elektroda plastrowa typu patch zgodnie z MDR 2017/745 lub równoważną , klasa wyrobu I (reguła 1) | TAK |  | – |
| 54 | ciągły zapis EKG z elektrody typu patch 3 - kanałowy, rejestracja aktywności oraz pozycji z wbudowanego akcelerometru, rejestrator nie wymaga kalibracji, znaczniki zdarzeń pacjenta z opcjonalną informacją dodatkową z dedykowanej aplikacji na smartfonie, ID badania, nr seryjny aparatu | TAK |  | – |
| 55 | interfejs obsługi rejestratora, min.: dioda LED o zmiennym kolorze - sygnalizująca stan rejestratora i jakość sygnału, przycisk zdarzenia - do sygnalizacji zdarzenia z opcją aplikacji na smartfon z systemem iOS lub Android do opisu dolegliwości oraz aktywności, wbudowane złącze USB-C do komunikacji, Bluetooth LE i NTC do współpracy ze smartfonem | TAK |  | – |
| 56 | monitorowanie, min. 21 dni | TAK, podać |  | [1,3] |
| 57 | wbudowana pamięć rejestratora, min. 1 GB | TAK |  | – |
| 58 | częstotliwość próbkowania, min. 32 [kHz] | TAK, podać |  | – |
| 59 | zapis sygnału, min. 128 [próbek/s] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 60 | rozdzielczość amplitudowa, min. 12 bit | TAK |  | – |
| 61 | dynamika sygnału wejściowego, min. 10 [mV] | TAK |  | – |
| 62 | pasmo częstotliwościowe sygnału w zakresie min. 1 - 40 [Hz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 63 | impedancja wejściowa, min. 10 [MOhm] | TAK |  | – |
| 64 | detekcja stymulacji | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 65 | kompaktowa obudowa rejestratora o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 45 [mm] x 30 [mm] x 15 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 66 | obudowa rejestratora w standardzie wykonania, min. IP65 | TAK, opisać |  | – |
| 67 | masa rejestratora nie większa niż 50 [g] | TAK, podać |  | – |
| 68 | jednorazowe plastry elektrodowe typu patch, wyposażone w dwie baterie typu CR2032 zintegrowane z plastrem elektrodowym (niewymienne, możliwe do wyjęcia z plastra w celu selektywnej utylizacji), zapewniające min. 15 dni ciągłej pracy. Wymiary plastra max. 200 mm x 100 mm, waga max. 15 [g] | TAK |  | – |
| Wyposażenie wymagane do całego pakietu |  |  |  |  |
| 69 | kompletny przewód pacjenta 3-elektrodowy kompatybilny z oferowanymi w części B rejestratorami do rejestracji holterowskiego EKG w trybie 3-kanałowym - 10 sztuk | TAK, podać nr katalogowy |  | – |
| 70 | kompletny przewód pacjenta 10-elektrodowy kompatybilny z oferowanymi w części B rejestratorami do rejestracji holterowskiego EKG w trybie 12-kanałowym - 2 sztuki | TAK, podać nr katalogowy |  | – |
| 71 | przewód komunikacyjny USB-C dla rejestratorów oferowanych w częściach B i C - 5 sztuk | TAK |  | – |
| 72 | elektrody plastrowe typu patch dedykowane dla rejestratorów oferowanych w częściach B i C - 30 sztuki | TAK, podać nr katalogowy |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla wszystkich oferowanych w pakiecie rejestratorów |  |  |  |
| 73 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 74 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 75 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 76 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 10 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy na wezwanie Zamawiającego (na czas naprawy) rejestrator zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK |  | – |
| 77 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 78 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 79 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 80 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
|  | PAKIET V - System monitorowania pacjentów |  | CPV: 33195000-3 |
| 1. Kardiomonitor kompaktowo-modułowy – 15 szt. wraz z centralą monitorującą - 1 szt. |  |  |  |
| Kardiomonitor kompaktowo-modułowy - 15 sztuk |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  | – |
| 6 | ekran LCD o przekątnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. | TAK, podać przekątną |  | [1,2] |
| 7 | konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 lub równoważnej dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 lub równoważnej - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27 lub równoważnej | TAK |  | – |
| 8 | waga kardiomonitora, max. 3,5 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 9 | chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  | – |
| 10 | obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  | – |
| 11 | prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 12 | pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni | TAK, podać |  | – |
| 13 | pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  | – |
| 14 | monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 15 | możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK, podać |  | – |
| 16 | alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych | TAK, podać |  | – |
| 17 | regulacja czasu wyciszenia alarmów (min. 30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 18 | pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 19 | zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  | – |
| 20 | własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK, podać |  | – |
| 21 | wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach | TAK |  | – |
| 22 | łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie) | TAK, podać |  | – |
| 23 | funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  | – |
| 24 | aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK/nie |  | 5/0 |
| 25 | możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK |  | – |
| 26 | możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą | TAK |  | – |
| 27 | możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7 | TAK/nie |  | 5/0 |
| 28 | EKG - monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK, podać |  | – |
| 29 | rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK, podać |  | – |
| 30 | możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  | – |
| 31 | pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  | – |
| 32 | respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK, podać |  | – |
| 33 | możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK |  | – |
| 34 | saturacja (SPO2) - pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. | TAK, podać |  | – |
| 35 | funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 36 | wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  | – |
| 37 | możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK |  | – |
| 38 | pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji | TAK, podać |  | – |
| 39 | temperatura (TEMP) - pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  | – |
| 40 | możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów | TAK/nie |  | 5/0 |
| 41 | możliwość rozbudowy o kapnografię (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg | TAK/nie |  | 5/0 |
| 42 | możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń | TAK/nie |  | 5/0 |
| 43 | możliwość rozbudowy o zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | TAK/nie |  | 5/0 |
| 44 | możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów | TAK/nie |  | 5/0 |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 45 | uchwyt ścienny wraz koszykiem na akcesoria - 15 sztuk na cały Pakiet Po stronie Wykonawcy należy montaż uchwytu do ściany | TAK |  | – |
| 46 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - 15 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 47 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar duży dla dorosłych - 7 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 48 | przewód NIBP - 15 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 49 | kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka - 21 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 50 | kabel główny do EKG -15 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 51 | wielorazowy, czujnik SPO2 dla dorosłych - 21 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 52 | bateria do kardiomonitora - 15 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 53 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 54 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 55 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 56 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 57 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 58 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 59 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 60 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 61 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 62 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 63 | Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji kardiomonitorów | TAK |  | – |
| 64 | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanych kardiomonitorów do oferowanej centrali. W przypadku braku sieci oraz odpowiedniej ilości gniazd po stronie Wykonawcy jest odpowiednie osieciowanie oraz uzupełnienie gniazd | TAK |  | – |
| Centrala monitorująca - 1 sztuka |  |  |  |
| 65 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 66 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 67 | producent | podać |  | – |
| 68 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 69 | stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 8GB RAM - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa - ‘switch’ sieciowy - system operacyjny w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | TAK, podać |  | – |
| 70 | monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 23” - 2 szt. o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi | TAK, podać przekątną |  | [1,2] |
| 71 | awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS) | TAK, podać |  | – |
| 72 | monitorowanie jednocześnie min. 15 stanowisk | TAK, podać |  | – |
| 73 | wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów | TAK |  | – |
| 74 | wyświetlanie w trybie dużych znaków. Możliwość wyświetlania do 10 krzywych dla jednego łóżka | TAK |  | – |
| 75 | możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie | TAK |  | – |
| 76 | zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | TAK, podać |  | – |
| 77 | możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania | TAK, podać |  | – |
| 78 | alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG | TAK |  | – |
| 79 | komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów | TAK |  | – |
| 80 | wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS | TAK |  | – |
| 81 | drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | TAK |  | – |
| 82 | uchwyt pionowy na biurko na dwa monitory | TAK |  | – |
| 83 | do oferowanej centrali dołączony tablet - 1 sztuka o parametrach, min. przekątna ekranu, min. 10,5 cala; rozdzielczość ekranu, min. 1920 x 1200, pamięć wbudowana, min. 64 GB; pamięć RAM, min. 4 GB; nagrywanie wideo w jakości 4K; pojemność akumulatora, min. 7000 mAh; moduł GPS | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 84 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 85 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 86 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 87 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 88 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 89 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 90 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 91 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 92 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 93 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 2. Kardiomonitor kompaktowo-modułowy dla Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - 2 szt. |  |  |  |
| 94 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 95 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 96 | producent | podać |  | – |
| 97 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 98 | monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  | – |
| 99 | ekran LCD o przekątnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. | TAK, podać przekątną |  | [1,2] |
| 100 | konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 lub równoważnej dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 lub równoważnej - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27 lub równoważnej | TAK |  | – |
| 101 | waga kardiomonitora, max. 3,5 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 102 | chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  | – |
| 103 | obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  | – |
| 104 | prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 105 | pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni | TAK, podać |  | – |
| 106 | pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  | – |
| 107 | monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 108 | możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK, podać |  | – |
| 109 | alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych | TAK, podać |  | – |
| 110 | regulacja czasu wyciszenia alarmów (min. 30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 111 | pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 112 | zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  | – |
| 113 | własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK, podać |  | – |
| 114 | wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach | TAK |  | – |
| 115 | łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie) | TAK, podać |  | – |
| 116 | funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  | – |
| 117 | aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK/nie |  | 5/0 |
| 118 | możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK |  | – |
| 119 | możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą | TAK |  | – |
| 120 | możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7 | TAK/nie |  | 5/0 |
| 121 | EKG - monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK, podać |  | – |
| 122 | rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK, podać |  | – |
| 123 | możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  | – |
| 124 | pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  | – |
| 125 | respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK, podać |  | – |
| 126 | możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK |  | – |
| 127 | saturacja (SPO2) - pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. | TAK, podać |  | – |
| 128 | funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 129 | wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  | – |
| 130 | możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK |  | – |
| 131 | pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji | TAK, podać |  | – |
| 132 | temperatura (TEMP) - pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  | – |
| 133 | możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów | TAK/nie |  | 5/0 |
| 134 | możliwość rozbudowy o kapnografię (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg | TAK/nie |  | 5/0 |
| 135 | możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń | TAK/nie |  | 5/0 |
| 136 | możliwość rozbudowy o zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | TAK/nie |  | 5/0 |
| 137 | możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów | TAK/nie |  | 5/0 |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 138 | podstawa jezdna wraz z koszykiem - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 139 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar małe (w różnych rozmiarach) dla dzieci - 6 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 140 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 141 | przewód NIBP - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 142 | zestaw, min. 40 sztuk mankietów (w różnych rozmiarach) jednorazowego użytku wraz z przewodem do pomiaru NIBP | TAK |  | – |
| 143 | kabel EKG 3-odprowadzeniowy pediatryczny oraz standard - 4 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 144 | kabel główny do EKG - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 145 | kabel SpO2 łączący czujniki typu Nellcor jednorazowego użytku - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 146 | czujnik SpO2 typu „guma” na palec pediatryczny, rozmiar średni - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 147 | czujnik jednorazowego użytku do pomiaru temperatury głębokiej w rozmiarze 9F - 20 sztuk na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 148 | kabel wielorazowego użytku do pomiaru temperatury typu mały jack - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 149 | bateria do kardiomonitora - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 150 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 151 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 152 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 153 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 154 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 155 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 156 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 157 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 158 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 159 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 3. Kardiomonitor kompaktowo-modułowy dla Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej - 1 szt. |  |  |  |
| 160 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 161 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 162 | producent | podać |  | – |
| 163 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 164 | monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  | – |
| 165 | ekran LCD o przekątnej min. 12’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. | TAK, podać przekątną |  | [1,2] |
| 166 | konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 lub równoważnej dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 lub równoważnej - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27 lub równoważnej | TAK |  | – |
| 167 | waga kardiomonitora, max. 3,5 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 168 | chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  | – |
| 169 | obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  | – |
| 170 | prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 171 | pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni | TAK, podać |  | – |
| 172 | pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  | – |
| 173 | monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 174 | możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK, podać |  | – |
| 175 | alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych | TAK, podać |  | – |
| 176 | regulacja czasu wyciszenia alarmów (min. 30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 177 | pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 178 | zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  | – |
| 179 | własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK, podać |  | – |
| 180 | wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach | TAK |  | – |
| 181 | łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie) | TAK, podać |  | – |
| 182 | funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  | – |
| 183 | aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK/nie |  | 5/0 |
| 184 | możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK |  | – |
| 185 | możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą | TAK |  | – |
| 186 | możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7 | TAK/nie |  | 5/0 |
| 187 | EKG - monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK, podać |  | – |
| 188 | rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK, podać |  | – |
| 189 | możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  | – |
| 190 | pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  | – |
| 191 | respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK, podać |  | – |
| 192 | możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK |  | – |
| 193 | saturacja (SPO2) - pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. | TAK, podać |  | – |
| 194 | funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 195 | wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  | – |
| 196 | możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK |  | – |
| 197 | pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji | TAK, podać |  | – |
| 198 | temperatura (TEMP) - pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  | – |
| 199 | możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów | TAK/nie |  | 5/0 |
| 200 | możliwość rozbudowy o kapnografię (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg | TAK/nie |  | 5/0 |
| 201 | możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń | TAK/nie |  | 5/0 |
| 202 | możliwość rozbudowy o zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | TAK/nie |  | 5/0 |
| 203 | możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów | TAK/nie |  | 5/0 |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 204 | podstawa jezdna wraz z koszykiem - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 205 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar małe (w różnych rozmiarach) dla dzieci - 3 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 206 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 207 | przewód NIBP - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 208 | zestaw, min. 40 sztuk mankietów (w różnych rozmiarach) jednorazowego użytku wraz z przewodem do pomiaru NIBP | TAK |  | – |
| 209 | kabel EKG 3-odprowadzeniowy pediatryczny oraz standard - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 210 | kabel główny do EKG - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 211 | czujnik SpO2 typu „guma” na palec pediatryczny, rozmiar średni - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 212 | czujnik SpO2 wielorazowego użytku typu opaska - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 213 | czujnik SpO2 typu „guma” wielorazowego użytku dla dorosłych - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 214 | bateria do kardiomonitora - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 215 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 216 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 217 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 218 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 219 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 220 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 221 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 222 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 223 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 224 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | PAKIET VI - Urządzenie do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem - 1 sztuka |  |  | CPV: 33182300-2 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | zasilanie 220 – 240 V AC, 50/60 Hz | TAK |  | – |
| 6 | zasilanie awaryjne UPS gwarantujące podtrzymanie pracy urządzenia w razie awarii zasilania sieciowego | TAK |  | – |
| 7 | możliwość uruchomienia aparatu wyłącznie z zasilacza UPS przy braku zasilania sieciowego | TAK |  | – |
| 8 | mobilna konsola na cztery jednostki z kołami jezdnymi blokowanymi podczas pracy | TAK |  | – |
| 9 | budowa modułowa umożliwiająca wymianę pojedynczego elementu bez unieruchamiania całego aparatu | TAK |  | – |
| 10 | współpraca oferowanego w pakiecie urządzenia do krążenia pozaustrojowego z pompą centryfugalną posiadaną przez Zamawiającego: model: SCPC - kompatybilność systemów - sterowanie z panelu urządzenia płuco - serce | TAK |  | – |
| 11 | zabezpieczenie przed zalaniem układów mechaniki i elektroniki | TAK, podać |  | – |
| Jednogłowicowa pompa perystaltyczna – 3 sztuki |  |  |  |
| 12 | pompy wyposażone w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny | TAK |  | – |
| 13 | pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem | TAK |  | – |
| 14 | napęd pompy: silnik bezszczotkowy, nie wymagający przekładni oraz pasków. Średnica bieżni pompy min. 150 mm, średnica rolki okluzyjnej min. 30 mm | TAK, podać |  | – |
| 15 | zakres prędkości obrotowych w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 250 obrotów/minutę z rozdzielczością nastaw nie większą niż 1 obrót/minutę | TAK, podać |  | – |
| 16 | stabilność prędkości obrotowej nie mniejsza niż ± 0,5% wartości nastawionej; ± 1% wartości maksymalnej (250 obr./min.) | TAK, podać |  | – |
| 17 | zakres wartości przepływu w zakresie min. 0 – 11,2 litrów/minutę dla drenu 1/2 cala | TAK, podać |  | [1,3] |
| 18 | kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT na każdej pompie pozwalający na sterowanie pompą | TAK |  | – |
| 19 | Wyświetlanie informacji o hemodynamicznej kontroli pracy pompy na jej wyświetlaczu dotykowym | TAK |  | – |
| 20 | wyświetlanie procentowego udziału przepływu bieżącego do przepływu wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) | TAK |  | – |
| 21 | głowica obrotowa w kształcie greckiej litery Ω, pozwalającej na utrzymanie zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów, z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów, w zakresie nie mniejszym niż 0 – 180 stopni, możliwość dostosowania przez Użytkownika w każdym momencie | TAK, podać |  | – |
| 22 | możliwość zmiany kierunku obrotowego głowicy pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem | TAK |  | – |
| 23 | ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu | TAK, podać |  | – |
| 24 | praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2" | TAK, podać |  | – |
| 25 | możliwość skalibrowania pompy dla każdego powyższego rozmiaru | TAK |  | – |
| 26 | możliwość pracy wybranych jednostek w trybie Master-Slave | TAK |  | – |
| 27 | możliwość okresowego zawieszenia zabezpieczeń | TAK, podać |  | – |
| 28 | zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | TAK |  | – |
| 29 | automatyczne zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy jednogłowicowej pompy perystaltycznej | TAK |  | – |
| 30 | możliwość pracy jednostki poza konsolą | TAK, podać |  | – |
| 31 | możliwość pracy w trybie pulsacyjnym | TAK |  | – |
| Dwugłowicowa pompa perystaltyczna – 1 sztuka |  |  |  |
| 32 | konstrukcja - dwie głowice o tej samej średnicy bieżni | TAK |  | – |
| 33 | napęd pomp: silnik bezszczotkowy, nie wymagający przekładni oraz pasków. Średnica bieżni pompy min. 85 mm, średnica rolki okluzyjnej min. 15mm | TAK, podać |  | – |
| 34 | niezależne sterowanie każdej głowicy | TAK |  | – |
| 35 | pompa wyposażona w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny | TAK |  | – |
| 36 | pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem | TAK, opisać |  | – |
| 37 | zakres prędkości obrotowych w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 250 obrotów/minutę w obie strony z rozdzielczością nastaw nie większą niż 1 obrót/minutę | TAK |  | – |
| 38 | stabilność prędkości obrotowej nie mniejsza niż ± 0,5% wartości nastawionej; ± 1% wartości maksymalnej (250 obr./min.) | TAK |  | – |
| 39 | zakres wartości przepływu w zakresie min. 0 – 2,3 litra/minutę na każdą głowicę dla drenu 5/16 cala | TAK, podać |  | [1,3] |
| 40 | wyświetlanie parametrów przepływu w obrotach/minutę lub litrach/minutę | TAK, podać |  | – |
| 41 | głowica obrotowa z możliwością ustawienia kierunku wyjścia drenów w zakresie nie mniejszym niż 0 – 240 stopni, możliwość zmiany przez Użytkownika w każdym momencie | TAK, podać |  | – |
| 42 | możliwość zmiany kierunku obrotowego głowicy pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym przełączeniem | TAK |  | – |
| 43 | ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu | TAK, opisać |  | – |
| 44 | praca z drenami o średnicy min. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16” | TAK, podać |  | – |
| 45 | możliwość skalibrowania pompy dla każdego powyższego rozmiaru | TAK |  | – |
| 46 | dotykowy ekran TFT sterowania pompą | TAK |  | – |
| 47 | wyświetlanie na panelu każdej pompy informacji o hemodynamicznej kontroli jej pracy | TAK |  | – |
| 48 | możliwość okresowego zawieszenia zabezpieczeń | TAK, podać |  | – |
| 49 | zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | TAK |  | – |
| 50 | automatyczne zatrzymanie pompy po otwarciu pokrywy dwugłowicowej pompy perystaltycznej | TAK |  | – |
| Panel sterowania |  |  |  |
| 51 | panel sterowania funkcjami wszystkich pomp oraz pompy centryfugalnej SCPC z kolorowymi ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami parametrów | TAK |  | – |
| 52 | sterowanie funkcjami poprzez ekrany dotykowe TFT - minimum pięć wyświetlaczy. Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora (jak w komputerze). W przypadku awarii samego wyświetlacza TFT lub ekranu dotykowego można go w łatwy sposób wymienić (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) na nowy panel lub zamienić z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania | TAK, podać |  | – |
| 53 | panel sterowania dla wszystkich funkcji hemodynamicznych | TAK |  | – |
| 54 | możliwość zaznaczenia domyślnego kierunku obrotu głowic pomp – kontrola zgodności obrotu z aktualnym kierunkiem | TAK |  | – |
| 55 | wyświetlanie pełnej informacji (nie kodu błędu) o przyczynie alarmów na panelu sterującym i pompie której dotyczy alarm | TAK |  | – |
| 56 | możliwość nadawania funkcjom własnych nazw | TAK/NIE |  | 3/0 |
| Monitorowanie parametrów – alarmy |  |  |  |
| 57 | system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry wraz z systemem kontroli i monitorowania pracy pomp | TAK |  | – |
| 58 | monitorowanie stanu akumulatorów | TAK, podać |  | – |
| 59 | kontrola wartości mierzonych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych | TAK |  | – |
| Wymiennik ciepła |  |  |  |
| 60 | wymiennik wyposażony w system diagnostyczny testujący stan techniczny urządzenia | TAK |  | – |
| 61 | wymiennik wyposażony w trzy niezależne od siebie obwody cyrkulacyjne: - obwód oksygenatora - obwód materaca - obwód kardioplegia | TAK |  | – |
| 62 | sterowanie z panelu własnego i z konsoli pompy | TAK |  | – |
| 63 | zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie chłodzącym kardioplegii od 2 st. C do 10 st. C +/-2 st. C | TAK, podać |  | – |
| 64 | zakres uzyskiwanych temperatur w obwodzie grzewczym kardioplegii od 15 st. C do 41 st. C +/-1 st. C | TAK, podać |  | – |
| 65 | układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury | TAK |  | – |
| 66 | alarm niskiego poziomu cieczy w zbiorniku | TAK |  | – |
| 67 | odpowietrzenie układu obiegu wody oraz funkcja opróżnienia zbiornika/ów | TAK |  | – |
| 68 | możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii | TAK |  | – |
| 69 | przepływ wody w obwodach pacjenta maksymalnie w zakresie 15-17 litrów | TAK |  | – |
| 70 | możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła | TAK |  | – |
| 71 | przepływ wody w obwodach kardioplegii maksymalnie w zakresie 9-11 litrów | TAK |  | – |
| Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem |  |  |  |
| 72 | jednostka napędowa wraz z min. panelem sterującym, modułem czujnika przepływu, czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń. Wszystkie funkcje sterowane z oddzielnego panelu sterującego (LCD) dedykowanego pompie centryfugalnej. Licznik obrotów (zakres min. od 0 do 3500 RPM), możliwość ustalenia 1 RPM. Czujnik przepływu - zakres przepływów od 0,5 do 10 [l/min] z możliwością zmiany zakresu odczytu. Tryb kontrolowanego przepływu (przepływ utrzymywany na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji). Elektryczny zacisk drenu na linii tętniczej – zabezpieczenie przed zapowietrzeniem. Zaciskowy uchwyt do urządzenia. Awaryjny manualny system napędu | TAK |  | – |
| Układy monitorowania hemodynamicznego |  |  |  |
| 73 | monitor pomiaru temperatury – minimum 2 niezależne kanały | TAK |  | – |
| 74 | zakres pomiaru temperatury w zakresach 0 – 25 °C i 45-50 °C z rozdzielczością 0,2 °C, w zakresie 25 °C- 45 °C z rozdzielczością 0,1 °C | TAK, podać |  | – |
| 75 | monitor czasu – minimum dwa kanały pomiarowe o zakresie pomiaru min. 0 – 999 minut 59 s, z odliczaniem w górę | TAK, podać |  | [1,3] |
| 76 | pomiar ciśnień z monitorowaniem – minimum dwa kanały pomiarowe | TAK, podać |  | – |
| 77 | zakres pomiaru ciśnień min. -200 mmHg do + 800mmHg | TAK, podać |  | – |
| 78 | monitor poziomu objętości perfuzatu z sensorem sterującym pompami w sposób automatyczny | TAK |  | – |
| 79 | moduł kardioplegii z pomiarem ciśnienia, czasu podawania, detektorem mikrokatorów - zakres pomiaru ciśnienia: - 200 do + 800 mmHg - rozdzielczość pomiaru: 1mmHg, - dokładność pomiaru: ± 5 mmHg, - dozowanie kardioplegii automatyczne wg zadanej objętości - dozowanie kardioplegii ręcznie podanej objętości dawki. - automatyczne odmierzanie czasu od podania ostatniej dawki. - możliwość wyboru rodzaju podawanej dawki: podstawowej i uzupełniającej, - możliwość automatycznego zatrzymania podawania kardioplegii przypadku zatrzymania pompy głównej | TAK |  | – |
| 80 | funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy | TAK |  | – |
| 81 | moduł detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥ 15 RPM): sensor 1/2 - 3/8 cala: - objętość powietrza 0,144 cm3 (Ø 6,5mm) - objętość powietrza 0,065 cm3 (Ø 5,0mm) - objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0mm) sensor 1/4 cala: - objętość powietrza 0,022 cm3 Możliwość podłączenia min. 4 czujników | TAK |  | – |
| 82 | możliwość automatycznego zatrzymania dodatkowej pompy w przypadku zatrzymania pompy głównej | TAK |  | – |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 83 | automatyczny, elektryczny system zamykania linii żylnej w sytuacjach alarmowych - 1 sztuka - system sterowany z własnego panelu sterowania oraz z panelu systemowego urządzenia - współpraca z drenami od 3/16x 1/6 do 1/2x3/32 - możliwość manualnego zamknięcia/otwarcia linii żylnej - możliwość regulacji zamknięcia linii żylnej w zakresie 0-100% | TAK |  | – |
| 84 | regulator podciśnienia do procedury VAVD - 6 sztuk - o parametrach min.: zakres ciśnień od 0 do max. 150 [mmHg], pozycje regulatora, opcje: praca ciągła oraz wyłączony, maksymalna siła ssania: 0 – 150 [mmHg] - możliwość płynnej regulacji podciśnienia, zegar odczytu wartości podciśnienia z podziałką, w komplecie z każdym oferowanym regulatorem dren połączeniowy – długość 8 metrów, z przyłączem tym DIN | TAK |  | – |
| 85 | lampka konsoli z diodami LED - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 86 | maszty ze statywami o zmiennej konfiguracji – maszty ruchome - 2 sztuki | TAK |  | – |
| 87 | pozioma półka pomiędzy masztami wykonana ze stali nierdzewnej - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 88 | pojemnik na lód mocowany po dowolnie wybranej stronie konsoli, wykonany ze stali nierdzewnej - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 89 | półka podręczna na konsoli pompy - 2 sztuki | TAK |  | – |
| 90 | gniazda zasilania sieciowego 230V AC, 50 Hz, na konsoli – minimum 3 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 91 | uchwyty do mocowania kabli na konsoli - 4 sztuki | TAK |  | – |
| 92 | sondy do pomiaru temperatury do oksygenatora - 4 sztuki | TAK |  | – |
| 93 | mieszacz gazów z wężami przyłączeniowymi dzielonymi szybkozłączami, zakończone reduktorami do tlenu i powietrza - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 94 | krzesło perfuzjonisty o regulowanym oparciu i wysokości siedzenia, na kółkach jezdnych, łatwe do czyszczenia zgodnie z wymaganiami dla sal operacyjnych - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 95 | okres gwarancji na wszystkie elementy oferowanego zestawu od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 96 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 97 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 98 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 10 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy na wezwanie Zamawiającego (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK |  | – |
| 99 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 100 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 101 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 102 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
|  | PAKIET VII - Aparat do pomiaru kapnometrii przezskórnej - 1 sztuka |  |  | CPV: 33162000-3 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | kapnograf przezskórny do pomiaru poziomu parcjalnego dwutlenku węgla tcPCO2 i SpO2 | TAK |  | – |
| 6 | wymiana membrany czujnika do pomiaru tcPCO2 i SpO2 co min. 40 dni | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | ciągłe monitorowanie tcPCO2 i SpO2 przez min. 10 godzin bez potrzeby zmiany miejsca aplikacji czujnika | TAK, podać |  | – |
| 8 | wyświetlacz kolorowy TFT minimum 6,3" | TAK, podać |  | [1,3] |
| 9 | zintegrowany system automatycznej kalibracji czujnika po umieszczeniu w stacji dokującej | TAK |  | – |
| 10 | ciągły pomiar tcpCO2, SpO2 i pulsu za pomocą jednego czujnika | TAK |  | – |
| 11 | czujnik umieszcza się na płatkach uszu u dorosłych, lub innych miejscach u dzieci/niemowląt | TAK, podać |  | – |
| 12 | waga główki czujnika maksymalnie 3g | TAK, podać |  | – |
| 13 | zakres temperatury czujnika zdolnego do pomiaru od 37 do 43.5 °C | TAK, podać |  | – |
| 14 | wbudowana pamięć na minimum 220 godzin pomiaru | TAK, podać |  | [1,3] |
| 15 | waga maksymalnie 2,5 kg razem z butlą z gazem kalibrującym | TAK, podać |  | [3,1] |
| 16 | wbudowana bateria na minimum 4 godzin ciągłej pracy | TAK, podać |  | – |
| 17 | menu aparatu w języku polskim | TAK, podać |  | – |
| 18 | alarmy wizualne i akustyczne | podać |  | – |
| 19 | zakres pomiaru tcPCO2 minimum 5-200 mmHg | TAK |  | – |
| 20 | rozdzielczość pomiaru tcPCO2 minimum 0.1 mmHg poniżej 100 mmHg i 1 mmHg powyżej 100 mmHg | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 21 | dryf maksymalny minimum poniżej 0.5% na godzinę | TAK |  | – |
| 22 | czas odpowiedzi minimum poniżej 75 sekund | podać |  | – |
| 23 | pomiar pulsu minimum 30 - 240 bpm | podać |  | – |
| 24 | rozdzielczość pomiaru pulsu minimum 1 bpm | podać |  | – |
| 25 | pomiar poziomu saturacji w zakresie minimum od 1 do 100% | TAK |  | – |
| 26 | rozdzielczość pomiaru saturacji maksymalnie 1% lub +/- 3 cyfry | TAK |  | – |
| 27 | temperatura pracy od minimum 10 do 40 °C | TAK |  | – |
| 28 | wbudowany w aparat min. 1 wyjście szeregowe (RS-/EIA-232), port LAN (Ethernet 10 BaseT) | TAK/ NIE |  | 2/0 |
| 29 | dedykowane oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami | TAK |  | – |
| 30 | oprogramowanie umożliwia korekcje dryftu po ściągnięciu danych z urządzenia i wyświetla przebiegi wartości tcpCO2 otrzymanych przed i po korekcji | TAK |  | – |
| 31 | 3 rodzaje wyświetlanych danych pomiarowych przez urządzenie w trakcie trwania pomiaru (do wyboru przez Użytkownika) - numeryczne, w formie trendu, trendu z odchyleniem od wartości bazowej | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 32 | okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru: - na kapnograf, min. 24 [mies.], - na czujnik, min. 18 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 33 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 34 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 35 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 10 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy na wezwanie Zamawiającego (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK |  | – |
| 36 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 38 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 39 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
|  | PAKIET VIII - Kompaktowy procesor ultrasonograficzny - 1 sztuka |  |  | CPV: 33168000-5 |
| 1 | nazwa i typ produktu | podać |  | – |
| 2 | producent | podać |  | – |
| 3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze sprzętem posiadanym przez pracownię, tj.: videobronchoskopami ultrasonograficznymi typu EBUS BF-UC 180F oraz BF-UC190F prod. Olympus i videoprocesorami prod. Olympus CV-1500 oraz CV-190 | TAK |  | – |
| 6 | aparat o kompaktowej konstrukcji umożliwiający ustawienie go na półce endoskopowej stacji (wieży) roboczej | TAK |  | – |
| 7 | aparat wyświetlający obraz USG na monitorze endoskopowej stacji roboczej | TAK |  | – |
| 8 | wybór wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego lub endoskopowego z klawiatury za pomocą jednego klawisza | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 9 | funkcja obrazu w obrazie tzw. PiP | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 10 | klawiatura aparatu umożliwiająca sterownie aparatem USG oraz oferowanym/posiadanym procesorem wideo | TAK |  | – |
| 11 | klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem dotykowym LCD i podświetlanymi klawiszami | TAK |  | – |
| 12 | aparat obsługujący endoskopy z mechaniczną głowicą ultrasonograficzną | TAK |  | – |
| 13 | ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych: 2 | TAK |  | – |
| 14 | ilość niezależnych gniazd do podłączenia mechanicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: 1 | TAK |  | – |
| 15 | ilość niezależnych gniazd do podłączenia elektronicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: 1 | TAK |  | – |
| 16 | aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami o skanowaniu mechanicznym | TAK |  | – |
| 17 | aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami USG | TAK |  | – |
| 18 | możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK |  | – |
| Skanowanie mechaniczne |  |  |  |
| 19 | tryby wyświetlania obrazu: B mode | TAK |  | – |
| 20 | wyświetlanie 3D | TAK |  | – |
| 21 | skanowanie radialne | TAK |  | – |
| 22 | częstotliwości skanowania: min. C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20 [MHz] | TAK, podać |  | – |
| 23 | zakresy wyświetlania: min. 2, 3, 4, 6, 9, 12 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 24 | obszar wyświetlanego obrazu: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie | TAK |  | – |
| 25 | pamięć obrazów: min. 160 klatek | TAK, podać |  | [1,2] |
| 26 | funkcja przetwarzania obrazu, min.: wzmocnienie, kontrast | TAK |  | – |
| Skanowanie elektroniczne |  |  |  |
| 27 | tryby wyświetlania obrazu: B mode, tryb przepływów, Power Doppler | TAK |  | – |
| 28 | skanowanie radialne, skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej | TAK |  | – |
| 29 | częstotliwości skanowania: min. 5 MHz; 6 MHz; 7,5 MHz; 10 MHz; 12 MHz | TAK, podać |  | – |
| 30 | zakresy wyświetlania: min. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 31 | pamięć dynamiczna - możliwość zapisu min. 600 ramek w zależności od stanu funkcji podglądu dynamicznego | TAK |  | – |
| 32 | tryb Kolor Doppler, Power Doppler | TAK |  | – |
| 33 | zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego | TAK |  | – |
| 34 | możliwość podłączenia pamięci flash | TAK |  | – |
| 35 | obszar wyświetlanego obrazu: - skanowanie radialne: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie, - skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej: wypukły | TAK |  | – |
| 36 | funkcja przetwarzania obrazu, min.: wzmocnienie, kontrast | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 37 | okres gwarancji na wszystkie elementy oferowanego zestawu od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 38 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 40 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 10 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy na wezwanie Zamawiającego (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK |  | – |
| 41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 43 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 44 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
|  | PAKIET IX - Urządzenia do pomiaru oraz regulacji temperatury pacjenta |  | CPV: 33195000-3 |
| Nieinwazyjny system pomiaru temperatury głębokiej ciała - 1 szt |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | system pomiaru temperatury głębokiej przez skórę wykorzystujący termometrię zerowego strumienia ciepła | TAK |  | – |
| 6 | pomiar temperatury w bocznej części czoła pacjenta nad łukiem brwiowym | TAK |  | – |
| 7 | system składający się ze sterownika i jednorazowych czujników | TAK |  | – |
| 8 | wymiary sterownika, max. 120 x 75 x 45 [mm] (wys. x szer. x gł.) | TAK, podać |  | – |
| 9 | waga sterownika, max. 150 [g] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 10 | mocowanie do powierzchni płaskich lub rurek blatów | TAK |  | – |
| 11 | wyświetlacz sterownika prezentujący bieżącą temperaturę wyświetlaną liczbowo, a poprzednie dane temperatury wyświetlane graficznie w postaci wykresu trendu | TAK |  | – |
| 12 | wyświetlanie danych temperatury z min. ostatnich 2 godzin pomiaru na wyświetlaczu | TAK |  | – |
| 13 | możliwość ciągłego przesyłania pomiarów temperatury do monitora czynności życiowych pacjenta za pomocą opcjonalnego kabla monitorowego z użyciem standardowego złącza YSI-400 | TAK |  | – |
| 14 | czas wyrównywania temperatur, max. 3 [min] | TAK, podać |  | – |
| 15 | odcięcie po przekroczeniu maksymalnej temperatury 43 [°C] i 44,5 [°C] | TAK |  | – |
| 16 | zasilanie: 100-240 [V] pr. zm., 50-60 [Hz], wyjście: 5 [V] pr. st., klasa II, podwójna izolacja, klasa medyczna | TAK |  | – |
| Doposażenie - nieinwazyjny czujnik do pomiaru temperatury głębokiej ciała - 1 op. 25 szt. |  |  |  |
| 17 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 18 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 19 | producent | podać |  | – |
| 20 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 21 | wielkość, max. 45 [mm] (śred.), 5 [mm] (gr.) | TAK, podać |  | – |
| 22 | zakres pomiarów temperatury, min. 25-43 [°C] | TAK, podać |  | – |
| 23 | dokładność pomiarów, min. 0,2 [°C] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 24 | budowa: min. 2 warstwy pianki medycznej, elastyczny obwód z oporowym obwodem podgrzewającym, 2 termistory, pamięć trwała | TAK |  | – |
| 25 | czujnik przechowywujący dane generujące wykres trendu temperatury | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 29 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 33 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| Urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 szt |  |  |  |
| 36 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 37 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 38 | producent | podać |  | – |
| 39 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 40 | wykorzystuje wymuszony obieg powietrza | TAK |  | – |
| 41 | możliwość równoczesnego ogrzewania ciała pacjenta oraz płynów infuzyjnych i krwi | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 42 | możliwość montażu na stojaku lub wózku transportowym z blokadą wszystkich kół i przestrzenią przechowywania | TAK |  | – |
| 43 | wymiary, max. 360 x 360 x 360 [mm] (dł. x gł. x wys.) | TAK, podać |  | – |
| 44 | ciężar netto, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| 45 | Filtr powietrza MERV14 | TAK |  | – |
| 46 | zakresy temperatury ogrzewania, min. 4 : 43[°C], 38[°C], 32[°C] i temperatura otoczenia | TAK, podać |  | [1,2] |
| 47 | zakresy przepływu powietrza, min. 2 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 48 | przepływ powietrza, min. 20 [l/s] | TAK, podać |  | – |
| 49 | automatyczny wybór wysokiego przepływu powietrza | TAK |  | – |
| 50 | wyświetlacz alfanumeryczny podający informacje: a) temperatura mierzona na końcu przewodu grzewczego przy ciele pacjenta, b) czas ogrzewania konkretną obecną temperaturą, c) całkowity czas pracy urządzenia, d) kody błędów i usterek | TAK |  | – |
| 51 | system alarmów dźwiękowych | TAK |  | – |
| 52 | oddzielne od wyświetlacza alfanumerycznego wskaźniki: przegrzania, uszkodzenia, temperatury | TAK |  | – |
| 53 | dokładność temperatury mierzonej na końcu węża, 1,5 [°C] (+/-0,2)[°C] | TAK, podać |  | – |
| 54 | czas osiągnięcia temperatury roboczej, max. 5 [min] | TAK, podać |  | – |
| 55 | czujniki temperatury, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 56 | zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | TAK |  | – |
| 57 | długość przewodu zasilającego, min. 4,5 [m] | TAK, podać |  | – |
| 58 | średni pobór mocy, max. 800 [W] | TAK, podać |  | – |
| 59 | urządzenie współpracujące z materacami i kołdrami grzewczymi, możliwość zastosowania min. 25 różnych rodzajów materacy i kołder | TAK, podać |  | – |
| Doposażenie |  |  |  |
| 60 | wielodostępowe kołdry grzewcze kompatybilne z oferowanym urządzeniem, z nieogrzewającą częścią na stopy pacjenta, posiadające zintegrowaną klapę na barki stabilizującą kołdrę na pacjencie oraz odsłaniane panele umożliwiające szybki dostęp do klatki piersiowej, ramion, tułowia oraz dolnej połowy ciała pacjenta - 1 op. 10 szt. | TAK |  | – |
| 61 | podstawa jezdna do oferowanego urządzenia - posiadająca 4 kółka z blokadami oraz półkę na kołdry - 1 szt. | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 62 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 63 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 64 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 65 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 66 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 67 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 68 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 69 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 70 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 71 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
|  | PAKIET X - Aparat do znieczulania - 1 sztuka |  | CPV: 33170000-2 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| 5 | aparat do znieczulania ogólnego dla dzieci i dla dorosłych, jezdny, z hamulcem, min. 2 kół | TAK |  | – |
| 6 | hamulec centralny | TAK |  | – |
| 7 | masa aparatu, max. 150 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 8 | zasilanie dostosowane do 230 [V] 50 [Hz], wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 [V] (minimum 3 gniazda) | TAK, podać |  | – |
| 9 | indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK |  | – |
| 10 | transformator separacyjny | TAK/nie |  | 2/0 |
| 11 | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK, podać |  | – |
| 12 | oświetlenie blatu | TAK |  | – |
| 13 | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła | TAK/nie |  | 2/0 |
| 14 | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  | – |
| 15 | awaryjne zasilanie gazowe z 10 [l] butli (O2 i N2O ) | TAK |  | – |
| 16 | prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora | TAK |  | – |
| 17 | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  | – |
| 18 | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  | – |
| 19 | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 [l/min.] | TAK, podać |  | – |
| 20 | mechaniczny przepływomierz zbiorczy świeżych gazów | TAK |  | – |
| 21 | wspólne ujście gazów - układ pozwalający na podłączenie zestawów wentylacji bezzastawkowej bez ingerencji w układ okrężny, informacja o zmianie układu okrężnego na inny - na wyświetlaczu wentylatora | TAK |  | – |
| 22 | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | TAK |  | – |
| Układ oddechowy |  |  |  |
| 23 | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  | – |
| 24 | układ oddechowy autoklawowalny | TAK |  | – |
| 25 | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 [l] wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 i urządzeniem zbierającym skroploną parę wodną | TAK, podać |  | – |
| 26 | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  | – |
| 27 | obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  | – |
| 28 | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 [l] Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK, podać |  | – |
| 29 | czujniki przepływu wielorazowe autoklawowalne | TAK |  | – |
| 30 | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  | – |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
| 31 | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK/nie |  | 2/0 |
| 32 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  | – |
| 33 | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  | – |
| 34 | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  | – |
| 35 | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości, min. od 0,2 [l/min.] – 10 [l/min.] | TAK, podać |  | – |
| 36 | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | TAK |  | – |
| 37 | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK |  | – |
| 38 | tryb CPAP + PSV wentylacja spontaniczna z dodatnim ciśnieniem w fazie końcowo wydechowej | TAK |  | – |
| 39 | tryb wentylacji ręcznej i mechanicznej z ograniczeniem objętości w krążeniu pozaustrojowym | TAK |  | – |
| 40 | na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK/nie |  | 2/0 |
| 41 | zautomatyzowany manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna | TAK |  | – |
| 42 | zakres PEEP, min. od 4 do 20 [cmH2O] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 43 | urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych | TAK |  | – |
| 44 | możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | TAK/nie |  | 2/0 |
| 45 | zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  | – |
| Regulacje |  |  |  |
| 46 | regulacja stosunku wdechu do wydechu, min. od 2:1 do 1:4 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 47 | regulacja częstości oddechu, min. od 4 do 80 [1/min.] wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK, podać |  | [1,2] |
| 48 | regulacja objętości oddechowej, min. od 20 do 1500 [ml] - wentylacja objętościowa | TAK, podać |  | [1,2] |
| 49 | zakres objętości oddechowej, min. od 5 do 1500 [ml] - wentylacja ciśnieniowa | TAK, podać |  | [1,2] |
| 50 | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV, min. od 10 do 60 [cmH2O] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 51 | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 10-50 [%] | TAK, podać |  | [1,2] |
| Alarmy |  |  |  |
| 52 | alarm niskiej pojemności minutowej MV | TAK |  | – |
| 53 | alarm objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | TAK/nie |  | 2/0 |
| 54 | możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK/nie |  | 2/0 |
| 55 | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  | – |
| 56 | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  | – |
| 57 | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  | – |
| 58 | alarm Apnea | TAK |  | – |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
| 59 | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  | – |
| 60 | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  | – |
| 61 | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  | – |
| 62 | pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  | – |
| 63 | ciśnienia szczytowego | TAK |  | – |
| 64 | ciśnienia średniego | TAK |  | – |
| 65 | ciśnienia PEEP | TAK |  | – |
| 66 | częstość oddychania | TAK |  | – |
| 67 | manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | TAK |  | – |
| 68 | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK |  | – |
| 69 | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  | – |
| 70 | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  | – |
| 71 | pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli : ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. | TAK, podać |  | – |
| 72 | Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | TAK/nie |  | 2/0 |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 73 | ekran kolorowy, dotykowy, do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli | TAK, podać |  | – |
| 74 | ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | TAK/nie |  | 2/0 |
| 75 | możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  | – |
| 76 | większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji | TAK/nie |  | 2/0 |
| 77 | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  | – |
| 78 | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK/nie |  | 2/0 |
| 79 | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  | – |
| 80 | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  | – |
| Parownik |  |  |  |
| 81 | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | TAK |  | – |
| 82 | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 83 | test kontrolny wentylacji ręcznej, mechanicznej, przepływu gazów | TAK |  | – |
| 84 | test kontrolny szczelności parowników, dla każdego parownika osobno | TAK/nie |  | 2/0 |
| 85 | wyświetlanie statusu bieżącego przeprowadzonego testu | TAK |  | – |
| 86 | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  | – |
| 87 | moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu kompatybilny z systemami aparatów do znieczulenia używanymi przez zamawiającego Carestation 650 | TAK/nie |  | 10/0 |
| 88 | aparat do znieczulenia wykonany zgodne z dyrektywą RoHS w sprawie ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 03.01.2013 r - certyfikat dostarczony przy dostawie | TAK |  | – |
| Wyposażenie dodatkowe do każdego oferowanego aparatu |  |  |  |
| 89 | kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych - 1 kompl. | TAK |  | – |
| 90 | kompletne przewody zasilające aparat w gazy centralne - 1 kompl. | TAK |  | – |
| 91 | linia próbkująca - 10 szt | TAK |  | – |
| 92 | pułapka wodna - 10 szt. | TAK |  | – |
| 93 | przenośny dysk zewnętrzny, pojemność: 5 TB, format: 2,5", USB: 3.0 - 10 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 94 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 95 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 96 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 97 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 98 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 99 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 100 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 101 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 102 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 103 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| PAKIET XI - Wyposażenie dla Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii | CPV: 33192000-2 |
| A. Wózek zabiegowy TYP 1 - 1 sztuka |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 5 | wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: długość: 670 mm (+/- 20 mm), szerokość: 570 mm (+/- 20 mm), wysokość bez nadstawki: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 6 | wózek wyposażony w 4 szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą), wysokości frontów 3x156mm + 1x234mm (+/- 20 mm). Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. 2 górne szuflady wyposażone w zestaw podziałek z tworzywa ABS ,które dzielą ich przestrzeń na 9 pól z możliwością regulacji ich wielkości lub też całkowitego wyjęcia w razie potrzeby | TAK, podać |  | – |
| 7 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL | TAK |  | – |
| 8 | wymiary szafki: 600x500x805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 9 | blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm | TAK, podać |  | – |
| 10 | podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  | – |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 11 | 1 x stalowy, lakierowany, wysuwany blat boczny o wym. 430x430 (+/- 20 mm) 1 x lakierowany uchwyt na butlę z tlenem 1 x deska do przeprowadzania RKO z wyprofilowanego tworzywa sztucznego 1 x półka pod defibrylator o wym. 345x 295 mm (+/- 20 mm) z regulacją wysokości i obrotu 1 x wieszak kroplówki z głowicą na 2 haczyki i regulacją wysokości 4 x szyna instrumentalna do montowania wyposażenia 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej z uchwytem na szynę 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły lub uchwyt na igły dostosowany do potrzeb Zamawiającego, z uchwytem na szynę 1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wym. 115x115x500 mm (+/- 20 mm), z uchwytem na szynę 1 x pojemnik na narzędzia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,wym. 325x175x40 mm (+/- 20 mm), z uchwytem na szynę 1 x górna szuflada zamykana na kluczyk | TAK, podać |  | – |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| B. Wózek zabiegowy TYP 2 - 1 sztuka |  |  |  |
| 13 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 14 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 15 | producent | podać |  | – |
| 16 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 17 | wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 670x570x1000 mm (+/- 20 mm) Wymiar szafki wózka: długość: 600 mm (+/- 20 mm), szerokość: 500 mm (+/- 20 mm), wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 20 mm) wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm (+/- 20 mm) (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm (+/- 20 mm) (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 18 | wózek wyposażony w 5 szuflad umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą), wysokości frontów 2x97mm + 1x156mm + 2x175mm (+/- 20 mm) . Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. 2 górne szuflady wyposażone w zestaw podziałek z tworzywa ABS ,które dzielą ich przestrzeń na 9 pol z możliwością regulacji ich wielkości lub też całkowitego wyjęcia w razie potrzeby | TAK, podać |  | – |
| 19 | wózek medyczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo , fronty szafek lakierowane - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 15 kolorów do wyboru | TAK, podać |  | – |
| 20 | blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm | TAK, podać |  | – |
| 21 | wózek w standardzie jest wyposażony w szyny instrumentalne do zawieszenia akcesoriów , wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną od frontu wózka - nad pierwszą szufladą , podstawa stalowa z osłona z tworzywa ABS, pełniąca funkcję odbojów | TAK |  | – |
| 22 | stelaż nadstawki lakierowany proszkowo, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia półki oraz rozbudowę wózka o przyszłe wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  | – |
| 23 | wózek na kółkach o średnicy 125 mm. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, min. dwa kółka z blokadą | TAK, podać |  | – |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 24 | 1 x stalowy, lakierowany ,wysuwany blat boczny o wym. 430x430 (+/- 20 mm) 1 x nadstawka dwurzędowa z uchylnymi pojemnikami z tworzywa - do wyboru przez Zamawiającego 4,5 lub 6 pojemników na górnym i dolnym poziomie 1 x wieszak kroplówki z głowicą na 2 haczyki i regulacją wysokości 3 x szyna instrumentalna do montowania wyposażenia 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej , z uchwytem na szynę 1 x pojemnik na rękawiczki lakierowany proszkowo , wym. 135x85x230 mm (+/- 20 mm), z uchwytem na szynę 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły lub uchwyt na igły dostosowany do potrzeb Zamawiającego, z uchwytem na szynę 1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wym. 115x115x500 mm (+/- 20 mm), z uchwytem na szynę 1 x lakierowany uchwyt na butlę z tlenem 1 x zamek centralny szuflad 1 x półka nadblatowa z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym , wym. 600 x200 mm (+/- 20 mm), mocowana do nadstawki | TAK, podać |  | – |
| 25 | akcesoria szynowe mocowane za pomocą aluminiowej kostki w formie bryły (pełniącą funkcję łącznika) o wymiarach 54x40mm (+/- 5 mm) [wysokość x szerokość], umożliwiającej pewne mocowanie jej do szyny z wykorzystaniem pokrętła dociskowego min. M6x25 mm , warunkującego właściwe i szybkie zamocowanie oraz zdjęcie stelaża, a jednocześnie gwarantujące jego stabilność bez możliwości przesunięcia osprzętu podczas jazdy czy trącenia przez personel szpitalny. Wykonanie uchwytu uniwersalne tj. z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm np. na innym wózku | TAK, podać |  | – |
| 26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| C. Stolik oddziałowy TYP 1 - 1 sztuka |  |  |  |
| 27 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 28 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 29 | producent | podać |  | – |
| 30 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 31 | wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: długość: 660 mm (+/- 20 mm), szerokość: 430 mm (+/- 20 mm), wysokość: 890 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 32 | stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały | TAK |  | – |
| 33 | blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 w formie wyjmowanych dwóch tac, 2 tace na jeden poziom, stolik posiadający dwa poziomy - 4 tace | TAK |  | – |
| 34 | przegródki do leków z tworzywa sztucznego - 60 na 1 poziom | TAK |  | – |
| 35 | wózek na kółkach o średnicy 75 mm, oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża, min. dwa kółka z blokadą | TAK |  | – |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 36 | - 1 x koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo - 1 x miska na odpadki ze stali nierdzewnej - 1 x uchwyt do prowadzenia | TAK, podać |  | – |
| 37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| D. Stolik oddziałowy TYP 2 - 2 sztuki |  |  |  |
| 38 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 39 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 40 | producent | podać |  | – |
| 41 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 42 | wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: długość: 780 mm (+/- 20 mm), szerokość: 450 mm (+/- 20 mm), wysokość: 800 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 43 | wymiary blatu górnego: długość: 740 mm (+/- 20 mm), szerokość: 410 mm (+/- 20 mm), wysokość: 10 mm (+/- 2 mm) | TAK, podać |  | – |
| 44 | stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały | TAK |  | – |
| 45 | blat górny/półka wykonany z tworzywa ABS, z pogłębianym zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się | TAK |  | – |
| 46 | wysokość od podłoża do blatu: 800 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 47 | profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  | – |
| 48 | kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK |  | – |
| 49 | podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy: 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  | – |
| 50 | Wyposażenie stolika: - 4x kuweta o wymiarach 400x320x70 mm (+/- 10 mm) - 2x półka w formie wyjmowanych kuwet z tworzywa, rama stalowa lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL - stelaż do worka na odpady ze stali lakierowanej proszkowo z pokrywą z tworzywa sztucznego ABS - koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo - uchwyt do prowadzenia | TAK |  | – |
| 51 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| E. Taboret z oparciem - 1 sztuka |  |  |  |
| 52 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 53 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 54 | producent | podać |  | – |
| 55 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 56 | siedzisko wykonane z tapicerki z materiału zmywalnego i odpornego na dezynfekcję, o średnicy, min. 350 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 57 | oparcie tapicerowane z regulacją wysokości | TAK |  | – |
| 58 | wysokość siedziska regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego przy pomocy dźwigni ręcznej | TAK |  | – |
| 59 | podstawa o średnicy min. 600 mm wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą, z obręczą pod nogi | TAK |  | – |
| 60 | regulacja wysokości siedziska, min. 560-680 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 61 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| F. Stanowisko do iniekcji - 1 sztuka |  |  |  |
| 62 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 63 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 64 | producent | podać |  | – |
| 65 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2022 | TAK |  | – |
| 66 | stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało; na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonanych z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniających doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu | TAK |  | – |
| 67 | siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję | TAK |  | – |
| 68 | wymiary siedziska: 500 x 450 mm (+/- 20 mm), szerokość całkowita: 520 mm (+/- 20 mm), wysokość całkowita: 850 mm (+/- 20 mm), długość całkowita: 620 mm (+/- 20 mm), wysokość oparcia: 360 (+/- 20 mm), wysokość od podłoża do siedziska: 500 (+/- 20 mm), wymiary oparcia: 390 x 390 mm (+/- 20 mm), wymiary podłokietnika: 125 × 500 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  | – |
| 69 | regulacja wysokości i obrotu podłokietników, zakres regulacji położenia wysokości podłokietników, min. 580-930 mm | TAK, podać |  | – |
| 70 | kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 15 kolorów do wyboru | TAK, podać |  | – |
| 71 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |

Załącznik 4 – Wartość oferty

Pakiet 1

| L.p. | Asortyment | Szacunkowa wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do EKG |  |  |  |

| Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców |
| --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Pakiet 2

| L.p. | Asortyment | Szacunkowa wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergometry rowerowe z systemem sterowania |  |  |  |

| Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców |
| --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Pakiet 3

| L.p. | Asortyment | Szacunkowa wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do badań wysiłkowych i spoczynkowych EKG |  |  |  |

| Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców |
| --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Zapotrzebowanie sumaryczne | Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] | Szacunkowa wartość netto [PLN] | Szacunkowa wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie szpitalnego systemu holterowskiego w rejestratory |
| 1 | Rejestratory do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestratory do ambulatoryjnego pomiaru min. 72 - godzinnego EKG | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rejestratory do długotrwałego ambulatoryjnego pomiaru EKG | 2 |  |  |  |  |  |

| Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców |
| --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem: * właściwe zaznaczyć

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Pakiet 5

| L.p. | Asortyment | Szacunkowa wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System monitorowania pacjentów |  |  |  |

| Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców |
| --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Pakiet 6

| L.p. | Asortyment | Szacunkowa wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System monitorowania pacjentów |  |  |  |

| Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców |
| --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Pakiet 7 L.p. Asortyment Zapotrzebowanie sumaryczne Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] Stawka podatku VAT [%] Szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] Szacunkowa wartość netto [PLN] Szacunkowa wartość brutto [PLN] 1. Aparat do pomiaru kapnometrii przezskórnej 1 Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: Nazwy firm podwykonawców: W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem: * właściwe zaznaczyć - mikro przedsiębiorstwem - małym przedsiębiorstwem - średnim przedsiębiorstwem - dużym przedsiębiorstwem * właściwe zaznaczyć Pakiet 8 L.p. Asortyment Zapotrzebowanie sumaryczne Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] Stawka podatku VAT [%] Szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] Szacunkowa wartość netto [PLN] Szacunkowa wartość brutto [PLN] 1. Kompaktowy procesor ultrasonograficzny 1 Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: Nazwy firm podwykonawców: W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem: * właściwe zaznaczyć - mikro przedsiębiorstwem - małym przedsiębiorstwem - średnim przedsiębiorstwem - dużym przedsiębiorstwem * właściwe zaznaczyć Pakiet 9 L.p. Asortyment Zapotrzebowanie sumaryczne Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] Stawka podatku VAT [%] Szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] Szacunkowa wartość netto [PLN] Szacunkowa wartość brutto [PLN] Urządzenia do pomiaru oraz regulacji temperatury pacjenta 1 Nieinwazyjny system pomiaru temperatury głębokiej ciała 1 2 Urządzenie do ogrzewania pacjenta 1 Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: Nazwy firm podwykonawców: W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem: * właściwe zaznaczyć - mikro przedsiębiorstwem - małym przedsiębiorstwem - średnim przedsiębiorstwem - dużym przedsiębiorstwem * właściwe zaznaczyć Pakiet 10 L.p. Asortyment Zapotrzebowanie sumaryczne Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] Stawka podatku VAT [%] Szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] Szacunkowa wartość netto [PLN] Szacunkowa wartość brutto [PLN] 1. Aparat do znieczulania 1 Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: Nazwy firm podwykonawców: W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem: * właściwe zaznaczyć - mikro przedsiębiorstwem - małym przedsiębiorstwem - średnim przedsiębiorstwem - dużym przedsiębiorstwem * właściwe zaznaczyć Pakiet 11 L.p. Asortyment Szacunkowa wartość netto [PLN] Stawka podatku VAT [%] Szacunkowa wartość brutto [PLN] 1. Wyposażenie dla Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: Nazwy firm podwykonawców: W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. jestem: - mikro przedsiębiorstwem - małym przedsiębiorstwem - średnim przedsiębiorstwem - dużym przedsiębiorstwem * właściwe zaznaczyć Załącznik nr 5

Zamawiający:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DZ.271.54.2022 – Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. 
W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:……………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.