Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa, montaż i uruchomienie elementów toru wizyjnego do posiadanego zestawu na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej w WCSKJ

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | MIKROSKOP LARYNGOLOGICZNY | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | KOSZT DOSTAWY, MONTAŻU, URUCHOMIENIA, SERWISOWANIA URZĄDZENIA I SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

- Każda pozycja musi być szczegółowo rozpisana w Tabeli Nr 1 (szczególnie w przypadku oferowania różnych stawek podatku VAT). Zamawiający musi mieć jasność w zakresie zastosowania przez Wykonawcę różnych stawek podatku VAT.

- Każda wyceniona pozycja  Załącznika Nr 1 Tabela Nr 1 zostanie wyszczególniona na fakturze osobno.

- Koszt dostawy, montażu, uruchomienia, serwisowania urządzenia oraz szkolenia dla personelu medycznego nie może przekroczyć 1 % wartości urządzenia.

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach, wszystkie koła statywu skrętne | Tak |  |
|  | Automatyczny system wyważania wszystkich ruchów statywu i mikroskopu przeprowadzany przez użytkownika. System nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu | Tak |  |
|  | System kompensacji wyważenia mikroskopu uwzględniający założenie folii sterylnej, bez konieczności całkowitego wyważania całego urządzenia po jej założeniu | Tak |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów statywu i mikroskopu | Tak |  |
|  | Aktywny system tłumienia wibracji głowicy | Tak |  |
|  | Zasięg ramienia nośnego liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu min. 1550 mm | Tak |  |
|  | Ramię nośne o łukowatym kształcie pozwalające operatorowi na pracę bezpośrednio pod nim w pozycji stojącej bez względu na jego wzrost | Tak |  |
|  | Zakres wychylenia głowicy od siebie/do siebie min. 150 stopni | Tak |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe LED trzy diodowe RGB | Tak |  |
|  | System automatycznie ograniczający natężenie światła w zależności od bieżącej odległości roboczej | TAK 5 pkt, NIE 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | Tak |  |
|  | Zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy dzielnik optyczny do podłączenia dodatkowych akcesoriów (nie dołączany) | Tak |  |
|  | Apochromatyczna optyka mikroskopu | Tak |  |
|  | Funkcja manualnej zmiany zoom i fokus w przypadku braku zasilania | Tak |  |
|  | Zmiana parametru zoom i fokus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej) | Tak |  |
|  | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min. 400 mm | zakres wymagany 0 pkt, zakres powyżej 400 mm 5 pkt |  |
|  | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu ustawione symetrycznie | Tak |  |
|  | Zwalnianie sprzęgieł elektromagnetycznych urządzenia poprzez przyciski na rękojeściach mikroskopu | Tak |  |
|  | Funkcja programowania przycisków zwalniania hamulców elektromagnetycznych do zwalniania hamulców tylko statywu z nieruchomą głowicą lub tylko głowicy z nieruchomym statywem, każdy z rodzajów zwalniania przypisany do oddzielnego przycisku niezależnie od przycisków zwalniających jednocześnie wszystkie hamulce | Tak |  |
|  | Pamięć indywidualnych ustawień mikroskopu dla min. 10 operatorów | Tak |  |
|  | Funkcja płynnej regulacji wielkości oświetlanego pola | Tak |  |
|  | System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej. | Tak |  |
|  | Kamera FullHD całkowicie zintegrowana wewnątrz obudowy głowicy mikroskopu, sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy statywu, kabel sygnałowy schowany w ramionach statywu. Kamera zintegrowana fabrycznie w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz mostu do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów, nie wymagająca zewnętrznych adapterów i nie ograniczająca rozbudowy urządzenia. Sygnał 1080p. | Tak |  |
|  | Zintegrowany wewnątrz obudowy statywu (nie podwieszany) system archiwizacji na wbudowanym w statyw dysku wewnętrznym o pojemności min 1. TB | Tak |  |
|  | Funkcja anonimizacji danych pacjenta przy przegrywaniu materiału video aktywowana przyciskiem (TAK 5 pkt, NIE 0 pkt) |  |  |
|  | Zintegrowany, wbudowany fabrycznie moduł WiFi | Tak |  |
|  | Tubus uchylny dla operatora głównego min. 160 stopni z płynną regulacją pochylenia bez blokad, okulary szerokokątne operatorów o powiększeniu min. 12,5x, | Tak |  |
|  | Zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrii) min. +5D do min. – 5D | Tak |  |
|  | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach oraz, w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia 10x | dźwignia zmiany pozycji podglądu 5 pkt, podgląd bez dźwigni 0 pkt |  |
|  | Zakres korekcji wady wzroku asysty (dioptrii) min. +5D do min. – 5D | Tak |  |
|  | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję bocznego podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył | Tak |  |
|  | Monitor dotykowy min. 23” na ramieniu o regulowanym położeniu zintegrowanym ze statywem mikroskopu do sterowania funkcjami mikroskopu i przekazywania obrazu z kamery. | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK 5 pkt, NIE 0 pkt |  |
|  | Zainstalowany w urządzeniu system pomocy dla Użytkownika w postaci objaśnień menu i opisu funkcji | TAK 5 pkt, NIE 0 pkt |  |
|  | Okres gwarancji (min. 24 miesiące) | Tak, podać |  |
|  | PŁATNOŚĆ RATALNA BEZKOSZTOWA W 5 MIESIĘCZNYCH RATACH | Tak |  |