## Sheet1
Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/EM/24
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 8 – ZMIANA 1
Tomograf – 1 szt
L.p.	Parametry techniczne	miejsca/nr strony/pliku, w którym znajduje się ich potwierdzenie parametru w złożonej ofercie	punkty za parametry dodatkowe
	Parametry wymagane		X
1	Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa		X
2	Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy		X
	GANTRY I STÓŁ
3	Średnica otworu gantry ≥ 80 cm		X
4	Maksymalna, dopuszczalna masa pacjenta ≥ 300 kg		X
5			X
6	Dwa panele umożliwiające min. sterowanie ruchami stołu znajdujące się po obu stronach gantry, z ekranem dotykowym umożliwiające min. wybór protokołu badania, rejestrację pacjenta i podgląd rekonstrukcji (panel sterujący wbudowany w gantry lub panel sterujący niewbudowany w gantry np. tablet).		X
7	Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia		X
8	Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza		X
9	Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku.		X
10	Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry		X
11	Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu		X
12	Wyposażenie stołu: / - materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami 2 szt. / - podgłówki do badania głowy / - podgłówek do pozycji na wznak / - pasy stabilizujące / - podpórka pod ramię, kolana i nogi / - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło		X
	GENERATOR I LAMPA		X
13	Maksymalna, rzeczywista moc generatora ≥ 100 kW		X
14	Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≤ 70 kV		X
15	Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≥ 140 kV		X
16	Maksymalny prąd lampy używany w protokołach klinicznych ≥ 800 mA		X
17	usunięty		X
18	Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia ≤ 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 1000 mA		X
19	Pojemność cieplna anody lampy ≥ 4,2 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej konstrukcji jest większa niż 2500 kHU/min		X
20	Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 1,7 MHU/min		X
	SYSTEM SKANOWANIA		X
21	Minimalny czas pełnego obrotu (360 stopni) układu lampa-detektor dostępny do wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SIWZ zarówno dla skanu spiralnego jak i aksjalnego ≤ 0,30 sek		X
22	Szybkość badania z zachowaniem rozdzielczości izotropowej nie większej niż 0,33 mm, ≥ 210 mm/sek		X
23	Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm		X
24	Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 180 cm		X
25	Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania ≥ 50 cm		X
26	usunięty		X
27	Maksymalna wartość współczynnika pitch min.1,5		X
28	usunięty		X
29	usunięty		X
30	Matryca rekonstrukcyjna min. 1024X1024		X
31	Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu		X
32	Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu		X
33	Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora		X
34	usunięty		X
35	usunięty		X
36	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie		X
37	Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę		X
38	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rekonstruktora iteracyjnego ≥ 80 obrazów/s		X
39	Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa		X
40	Możliwość wykonywania badań kardiologicznych z akwizycją monitorowaną sygnałem EKG, umożliwiających ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych, ocenę naczyń wieńcowych oraz analizę morfologiczną i funkcjonalną serca		X
41	Akwizycja typu Triple Rule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej		X
42	Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń), przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji		X
43	Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu ≥ 8,0 cm		X
	PARAMETRY JAKOŚCIOWE		X
44	Rzeczywista rozdzielczość czasowa rozumiana jako czas obrotu układu lampa-detektor w trakcie którego następuje akwizycja wszystkich danych niezbędnych do rekonstrukcji obrazu ≤ 150 ms		X
45	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm		X
46	Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,30 mm		X
47	Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 12,0 pl/cm		X
48	usunięty		X
49	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, modulacja we wszystkich trzech osiach XYZ		X
50	Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu		X
	KONSOLA OPERATORSKA		X
51	Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej nie mniejszej niż 24” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat / • stół/biurko do instalacji konsoli operatora, o nośności co najmniej 120 kg, ruchome (kółka z blokadą), z możliwością płynnego ustawienia wysokości blatu od pozycji siedzącej do stojącej operatora, sterowane siłownikiem/silnikiem elektrycznym ze sterownikiem, z pamięcią 4 pozycji ustawienia stołu, wyposażone w stelaże do monitorów, uchwyty do podwieszenia jednostek PC, prowadnice i maskownice kabli, przepusty kablowe w blacie, gniazdo elektryczne Mediaport, oświetlenie stanowiska LED z płynną regulacją natężenia oświetlenia, źródło oświetlenia niewidoczne bezpośrednio dla oka opisującego, ładowarkę indukcyjną telefonu / • ergonomiczne, ruchome siedzisko dla operatora, umożliwiające stabilizację kręgosłupa szyjnego podczas pracy, spełniające warunki wymagane przepisami sanitarnymi Zamawiającego – 2 szt.		X
52	Pojemność dysku twardego dla obrazów 512x 512 bez kompresji ≥ 600 000 obrazów		X
53	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: / - Send/Receive / - Basic Print / - Retrieve / - Storage / - Worklist / - Structured Dose Raport		X
	OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ		X
54	MIP (Maximum Intensity Projection)		X
55	VR (VRT) (Volume Rendering Technique)		X
56	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej		X
57	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie		X
58	Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych		X
59	usunięty		X
60	Automatyczne bez udziału operatora ustawianie zakresu badania i rekonstrukcji obrazów dla danego badania na podstawie znaczników anatomii		X
61	Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania		X
62	Oprogramowanie do retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG		X
63	Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń		X
64	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa		X
65	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej		X
66	Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu oraz wymuszenie podania przyczyny w przypadku kontynuacji takiego badania.		X
67	Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta.		X
68	Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego, możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej		X
	SERWER APLIKACYJNY		X
69	Dostawa nowych stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer.		X
70	Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką.		X
71	Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji.		X
72	Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego.		X
73	Serwer aplikacyjny umożliwiający jednoczesną pracę dla min. 7 użytkowników.		X
74	Minimalne parametry nowo dostarczonego serwera: / - obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 / - pamięć RAM: min. 192 GB / - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej / - pojemność macierzy: min. 5 TB / - redundantne zasilanie typu Hot-plug / - klawiatura, mysz		X
75	System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich		X
76	Trzy nowe stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: / • 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 29” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4 MP, przystosowany do oceny badań TK, MR i RTG, spełniający wymogi zapisane w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 Stycznia 2023 w Sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych. Monitor opisowy musi mieć wykonane testy odbiorcze i specjalistyczne przez laboratorium posiadające akredytację PCA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. / • 1 monitor opisowy o matowej matrycy i przekątnej min. 23”, o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 (16:9) LED IPS przy odświeżaniu 75 Hz wyposażony w filtr światła niebieskiego oraz redukcje migotania. Jasność min.300 cd/m2 czas reakcji max. 4ms. / • komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SSD min. 1000 GB, procesor min. 8-rdzeniowy, osiągający wynik co najmniej 60.000 punktów w teście PASSMARK, wbudowany napęd CD/DVD, kartę graficzną NVIDIA RTX A2000 lub lepszą, dedykowaną do danego monitora medycznego z pamięcią graficzną min.8GB. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kart graficznych dedykowanych przez producenta monitorów medycznych spełniające powyższe wymagania w zakresie pamięci graficznej. Interfejs LAN 1 Gb, system Windows 11. / • komputer PC do stanowiska/monitora opisowego, oprogramowanie Office z dożywotnią licencją / • stół/biurko do instalacji stacji opisowej, o nośności co najmniej 120 kg, ruchome (kółka z blokadą), z możliwością płynnego ustawienia wysokości blatu od pozycji siedzącej do stojącej operatora, sterowane siłownikiem/silnikiem elektrycznym ze sterownikiem, z pamięcią 4 pozycji ustawienia stołu, wyposażone w stelaże do monitorów, uchwyty do podwieszenia jednostek PC, prowadnice i maskownice kabli, przepusty kablowe w blacie, gniazdo elektryczne Mediaport, oświetlenie stanowiska LED z płynną regulacją natężenia oświetlenia, źródło oświetlenia niewidoczne bezpośrednio dla oka opisującego, ładowarkę indukcyjną telefonu / • ergonomiczne, ruchome siedzisko dla operatora, umożliwiające stabilizację kręgosłupa szyjnego podczas pracy, spełniające warunki wymagane przepisami sanitarnymi Zamawiającego / Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego.		X
77	Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN		X
78	Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM		X
79	Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania).		X
80			X
81	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage – commitment.		X
82	APLIKACJE PODSTAWOWE		X
83	Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, AX, PET, SPECT, USG		X
84	Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań.		X
85	Funkcjonalności do oceny badań: / - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) / - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne) / - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów).		X
86	Prezentacje Cine		X
87	Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne		X
88	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.		X
89	usunięty		X
90	usunięty		X
91	usunięty		X
92	Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, AX, PET, SPECT, USG		X
93	Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET		X
94	Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. / Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. / Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania.
95	Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów): / • skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna / • szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. / • możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. / • automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych.		X
96	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego		X
97	Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT		X
98	usunięty		X
99	usunięty		X
100	usunięty		X
101	Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI		X
102	Oprogramowanie umożliwiające ocenę obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej		X
103			X
104	Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania.		X
	APLIKACJE ZAAWANSOWANE		X
105	Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia), MTT (średni czas przejścia), PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych), jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników		X
106			X
107	Aplikacja do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT, realizująca: automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników		X
108	Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika.		X
109	Ocena dynamicznego wzmocnienia naczyń głowy w badaniu 4D-CTA. Wizualizacja napływu środka kontrastowego w czasie w badaniach naczyniowych w 4D z możliwością oceny wybranej fazy, wyświetlaniem krzywych czasowych tłumienia (TAC) i automatycznym tworzeniem rekonstrukcji tMIP (temporal Maximum Intensity Projection) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		X
110	Oprogramowanie do automatycznej lub ręcznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		X
111	Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym lub ręcznymi pomiarami min.: objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		X
112	Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników		X
113	Oprogramowanie do dokładnej oceny badań onkologicznych realizujące: automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych, wraz możliwością ręcznej korekty, automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		X
114	Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		X
115	Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		X
116	usunięty		X
117	usunięty		X
118	Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, automatycznego pomiaru stopnia stenozy, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników.		X
119	usunięty		X
120	Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników		X
121	usunięty		X
122	Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, włączanie/wyłączanie zwapnień, wyznaczanie stenozy, pomiar średnicy i obwodu naczynia, pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników.		X
123	Rozszerzone funkcjonalności do oceny naczyniowej: automatyczna detekcja aorty i tętnic biodrowych, rozwinięcie naczynia za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia, przypisanie w oparciu o wartości CT, barwy zwapniałym i niezwapniałym blaszkom miażdżycowym, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników.		X
124	usunięty		X
125	usunięty		X
126	Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, predefiniowane szablony.		X
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		X
127	Automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastującego do tomografii komputerowej - bezwkładowy, 3-kanałowy (sól fizjologiczna i 2 źródła kontrastu) zawieszony na ramieniu sufitowym z możliwością obrotu co najmniej 300 stopni. Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rodzaju (marki) środka kontrastowego. Ultradźwiękowy system wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach. Możliwość zastosowania dla każdego z kanałów jednocześnie środków różnych producentów i o różnych stężeniach, o pojemnościach od 50 do 500 ml oraz soli fizjologicznej o pojemności do 1000 ml. Utrzymanie stałej temperatury wstępnie podgrzanego środka kontrastowego. Funkcja wyboru z menu wstrzykiwacza rozmiaru dostępu dożylnego indywidualnie dla każdego pacjenta w celu dostosowania optymalnych parametrów prędkości podania środka kontrastowego i zmniejszenia ryzyka wynaczynienia. Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza min. 30 protokołów. System aktywnego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji z wykresem i funkcją zatrzymania w przypadku niedrożności. / Montowany do sufitu pulpit do umieszczenia podczas badania sprzętu (strzykawki automatycznej, monitora funkcji życiowych pacjenta, zawieszenia płynów infuzyjnych). / Automat (robot) do nagrywania płyt CD/DVD z funkcją pobrania płyty, umieszczenia jej w napędzie, nagrania, wykonania nadruku z danymi szpitala, pracowni i pacjenta oraz odłożenia do miejsca składowania gotowych płyt wraz z integracją automatu do systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.		X

	Dodatkowe parametry techniczne
1	Sposób chłodzenia generatora: / a) płynem, z oddawaniem ciepła na zewnątrz pomieszczenia gantry, / b) powietrzem, z oddawaniem ciepła do pomieszczenia gantry.		a) – 25,00 pkt., b) – 0 pkt.
2	Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
3	Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta), na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
4	Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta).		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
5	Ocena badań wielofazowych z możliwością wyświetlenia rozkładu w czasie zaznaczonego obszaru zainteresowania ROI, rozkładu w czasie środka kontrastowego w badaniach dynamicznych.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
6	Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. Fuzja badań CT/MR.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
7	Oprogramowanie do opisywania badań MR zawierające: wykresy time-intesity dla badań z kontrastem, narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów MR, filtr obrazów MR. / Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: kolano, kręgosłup, wątroba, biodro, piersi, prostata, głowa Angio. / Wyznaczanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
8	Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
9	Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników		Nie - 0 pkt., Tak – 10 pkt.
10	Raportowanie zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS, TNM, LIRADS		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
11	Aplikacja dla automatycznego wyświetlania kości czaszki na płaszczyźnie (technologia CT Skull Unfolding lub zgodnie z nazewnictwem producenta), do wykrywania oraz precyzyjnej oceny złamań czaszki.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
12	Zakres pochylania gantry ±25 stopni		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
13	Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 Kv		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
14	Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 80 cm		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
15	Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
16	Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
17	Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
18	Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlania obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
19	Dodatkowy filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach ze złota lub cyny do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
20	Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
21	Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: ilość poprzednich badań typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
22	Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach TK/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: • automatyczną rejestrację załadowanych serii badań • automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie • ustawienie automatyczne, zależnie od anatomii, wstępnego zakresu (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacji rekonstrukcji		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
23	Automatycznie generowane rekonstrukcje ortopedyczne (typu Spine/Rib/Hip/Knee/Femur/Tibia) do zastosowań w przypadkach: złamań/zmian kręgosłupa/żeber, automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa, złamania w obszarze obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, automatycznie generowane rekonstrukcje równoległe/radialne.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
24	Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
25	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
26	Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
27	Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
28	Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
29	Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro).		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
30	Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
31	Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU, jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
32	Raportowanie zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS, TNM, LIRADS		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
33	Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
34	Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień. Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta).		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
35	Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie: pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego. Eksport wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.					`
36	Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań SOR, w tym politraumy, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej następujące etapy oceny: ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. głowa, klatka, kończyny), ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej tj. żeber i kręgosłupa na płaszczyźnie, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber, jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika.		Nie - 0 pkt., Tak – 5,00 pkt.
RAZEM			0-200,00pkt

	…………………………………………………………………………………………………………
	(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny)