ZESTAW DO TESTÓW WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ - 2 szt.

Producent …………………………..

Model ………………………………..   Rok produkcji 2021

| Lp. | ZESTAW DO TESTÓW WYSIŁKOWYCH | Wymagania minimalne | Podać parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MODUŁ EKG |  |  |
|  | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją bluetooth danych do systemu wysiłkowego | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 8000 Hz na kanał | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału min. 12 bit | TAK, podać |  |
|  | Pasmo analizy sygnału EKG min. 0,05 - 150 Hz | Tak, podać |  |
|  | Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms | TAK, podać |  |
|  | Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
|  | Wymiary przetwornika EKG 90x58x20 mm ±5mm | TAK, podać |  |
|  | Waga przetwornika EKG bez baterii max. 60 g | TAK, podać |  |
|  | Przetwornik wyposażony w ekran typu OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem | TAK |  |
|  | Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA | TAK |  |
|  | Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach, min. 36 h | TAK, podać |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP53 | TAK, podać |  |
|  | Etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem biodrowym | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG oraz czujnika spirometrycznego, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań, badań spirometrycznych: FVC, SVC, MVV | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w bazę danych, umożliwiającą m.in. szybkie wyszukiwanie pacjentów, zapis i podgląd wszystkich możliwych wykonywanych przez zestaw badań dla danego pacjenta: spoczynkowego badania EKG, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz badań spirometrycznych | TAK |  |
|  | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji | TAK |  |
|  | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie | TAK |  |
|  | Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego EKG i długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb, Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościenne (V7-V9), pediatryczne (z V3R, V4R, V7), typy mieszane (z V3R, V4R, V7-V9) | TAK |  |
|  | Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera | TAK |  |
|  | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50/100 mm/s | TAK |  |
|  | Jednoczasowe wyświetlanie 12 kanałów w różnych konfiguracjach do wyboru, min.: 1x12, 2x6, 4x3 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, grubości linii | TAK |  |
|  | Filtry zakłóceń sieciowych i drżeń mięśniowych niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod z wizualnym systemem doradczym wskazującym jakość sygnału dla każdej krzywej za pomocą oznaczenia jej kolorem w 3 stopniach: zielony (jakość optymalna), żółty (jakość pogorszona) i czerwony (jakość wymagająca poprawy) | TAK |  |
|  | Podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka | TAK |  |
|  | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | TAK |  |
|  | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS | TAK |  |
|  | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcje wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu | TAK |  |
|  | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 20 minut z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania dowolnych fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań spoczynkowych EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów | TAK |  |
|  | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG | TAK |  |
|  | Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cornell, Naughton) wbudowane w system | TAK |  |
|  | Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP | TAK |  |
|  | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego | TAK |  |
|  | Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku | TAK |  |
|  | Wybór sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia i sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego lub submaksymalnego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: a. 12 odprowadzeniowego EKG b. Częstości rytmu serca c. Uśrednionych sygnałów EKG ze wszystkich kanałów prezentowanych jednocześnie d. Powiększonego uśrednionego sygnału EKG z wybieranego automatycznie kanału o największej zmianie ST z możliwością ręcznej zmiany wyboru e. Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian f. Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) g. Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST h. Danych dotyczących zadanego obciążenia i. Wartości współczynnika MET lub Watt j. Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt k. Aktywności stymulatora serca l. Wartości limitu tętna m. Procentowego wykonania limitu tętna n. Przekroczenia limitu tętna o. Rodzaju aktualnie używanego protokołu p. Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania q. Czasu trwania danego etapu r. Czasu trwania całego wysiłku s. Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania t. Aktualnych wartości prędkości przesuwu pasa bieżni oraz kąta nachylenia bieżni (w przypadku badania na bieżni) u. Ilości wykrytych pobudzeń komorowych v. Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) w. Wartości zmęczenia według skali Borga | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego | TAK |  |
|  | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia | TAK |  |
|  | Przypomnienie o momencie na wykonanie pomiaru ciśnienia z sygnalizacją graficzną i dźwiękową (w przypadku ręcznego wykonywania pomiarów) | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby | TAK |  |
|  | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania | TAK |  |
|  | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w algorytm automatycznej interpretacji spoczynkowego EKG z modułem interpretacji dedykowanej dla sportowców – według kryteriów z Seattle | TAK |  |
|  | STACJA ROBOCZA |  |  |
|  | Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera PC typu AiO z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 2 GB, portem ethernet (RJ-45), dyskiem twardym min. 256 GB, nagrywarką CD/DVD, kolorowym monitorem LCD min. 21” Full-HD, modułem Bluetooth, laserową drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym Windows 10 Pro | TAK |  |
|  | Wózek jezdny dedykowany do systemu z 4 skrętnymi kółkami z hamulcami, 2 półkami, 2 pojemnikami na akcesoria oraz z wygodnym uchwytem ułatwiającym przewożenie zestawu | TAK |  |
|  | MODUŁ AUTOMATYCZNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I SATURACJI KRWI |  |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia wyzwalany zgodnie z zaprogramowanym cyklem z systemu badań wysiłkowych, z transmisją odczytów do systemu sterującego | TAK |  |
|  | Możliwość wyzwolenia dodatkowych pomiarów lub przerwania pomiarów w dowolnym momencie przez użytkownika | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą osłuchową | TAK |  |
|  | Algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartości HR | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD do prezentacji zmierzonych wartości SYS, DIA, MAP, PULS1 (przy pomiarze ciśnienia), produkt podwójny, SpO2, PULS2 (przy pomiarze saturacji), a także wykresu osłuchiwanych tonów Korotkowa, impulsów bramkujących lub trendu pomiarów | TAK |  |
|  | Wyjście słuchawkowe do odsłuchiwania tonów Korotkowa | TAK |  |
|  | Możliwość bramkowania sygnałem EKG z systemu wysiłkowego | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia min. 20-270 mmHg i towarzyszącego rytmu serca min. 40-250/min | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy czujnika SpO2 min. 1-100% dla saturacji i min. 25-240/min dla tętna | TAK, podać |  |
|  | Przyciski sterujące umożliwiające użycie miernika niezależnie od zewnętrznego systemu sterowania | TAK |  |
|  | Wymiary modułu pomiarowego max. 230x160x100 mm | TAK, podać |  |
|  | MODUŁ SPIROMETRII |  |  |
|  | Metoda pomiaru: ultradźwiękowa | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu, min.: 0 – 16 l/s | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu, min. ±5% | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania pomiarów: FVC, SVC, MVV | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika norm (zaimplementowanych w systemie) do obliczania i interpretacji wartości należnych | TAK |  |
|  | Animowane systemy zachęty dla pacjentów słabo współpracujących przy wykonywaniu badania | TAK |  |
|  | BIEŻNIA |  |  |
|  | Zakres prędkości min. 0.5-18 km/h z regulacją co 0.1 km/h | TAK |  |
|  | Nachylenie min. 0-20% z regulacją co 0,1% | TAK |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta min. 200 kg | TAK |  |
|  | Długość użytkowa taśmy bieżni 150 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Szerokość użytkowa taśmy bieżni 50 cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Wysokość położenia taśmy bieżni względem podłoża 23 cm +/- 1 cm | TAK |  |
|  | Taśma bieżni pokryta warstwą antypoślizgową, wyposażona w warstwę amortyzującą | TAK |  |
|  | Łagodny start i zatrzymanie taśmy, ograniczające ryzyko utraty równowagi u pacjenta | TAK |  |
|  | Poręcze dla pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnych poręczy pediatrycznych | TAK |  |
|  | Dwa systemy awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa – przycisk dla osoby obsługującej i automatyczne zatrzymanie w przypadku ześlizgnięcia się pacjenta z bieżni | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dodatkowego systemu bezpieczeństwa w postaci metalowych wysięgników zamontowanych bezpośrednio do stelaża konstrukcyjnego po obu stronach bieżni, z poprzeczką połączoną z wyłącznikiem awaryjnym i szelkami o regulowanej długości mocowanymi do pasa piersiowego pacjenta; system zabezpiecza pacjenta przed upadkiem i w razie utraty równowagi automatycznie zatrzymuje przesuw pasa bieżni | TAK, podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z systemu wysiłkowego | TAK |  |
|  | Silnik prądu zmiennego o mocy min. 2.2 kW, bezszczotkowy, bez konieczności konserwacji | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Masa własna bieżni 230 kg +/- 5 kg | TAK |  |
|  | Wymiary 210x85x130 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające normy dla sprzętu medycznego klasy IIb z wbudowanym transformatorem separującym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na PC spełniające funkcję wirtualnego panelu kontrolno-sterującego do niezależnych aplikacji treningowych | TAK |  |
|  | INTEGRACJA ZE SZPITALNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA HIS |  |  |
|  | Oferowany system wyposażony w niezbędne moduły oraz licencje umożliwiające dwukierunkową komunikację z oprogramowaniem HIS Zamawiającego tj.: importowanie danych pacjentów bezpośrednio do systemu, importowanie zleceń ( tzw. listy robocze ) oraz odsyłanie ( export ) wyników do programu HIS w sposób automatyczny | TAK |  |