**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 10:** dostawa **aparatu do oznaczania fosfatazy alkalicznej** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Aparat do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej w mleku i przetworach mlecznych | Wymagane |  |
|  | Wykonywanie analizy oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej zgodnie z metodamiISO 11816-1:2024 oraz ISO 11816-2:2024 | Wymagane |  |
|  | Aparat zdolny do pracy przy temperaturze 38ºC ± 1ºC i optyce pod kątem prostym, umożliwiający wzbudzenie przy długości fali 440 nm i emisję przy długości fali od 520 nm do 560 nm (zgodnie z metodamiISO 11816-1 oraz ISO 11816-2) | Wymagane |  |
|  | Zakres pomiarowy | niski: 0-999,9 FLU wysoki: 1000-9999 FLU |      Należy podać |
|  | Czułość aparatu | wykrywa minimum 0,005 % mleka surowego w mleku pasteryzowanym |      Należy podać |
|  | W zestawie z aparatem znajduje się:- zestaw odczynników do kontroli i kalibracji aparatu– co najmniej 1 komplet- zestaw drobnego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia oznaczenia - co najmniej 1 kompletDostarczone zestawy umożliwią kontrolę i kalibrację aparatu w celu sprawdzenia poprawności jego działania | Wymagane |      Należy podać |
|  | Zasilenie aparatu | 100–240 VAC (50–60 Hz) |  |
|  | Dostawa, wniesienie, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu w miejscu użytkowania | Wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | Wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wydrukowana, dostarczona ze sprzętem | Wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** | Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępnesą do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo> | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**