Numer sprawy: ZP 01/23                                     								   	      		            Załącznik nr 8 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH  – MODYFIKACJA

I. PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. MAGNES |
| 1 | Natężenie pola ≥ 1,5 T. | Tak, podać |  |
| 2 | Średnica otworu dla pacjenta (magnes gotowy do pracy - z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) | ≥ 60 cm podać |  |
| 3 | System chłodzenia zamknięty, chłodzenie helem | Tak |  |
| 4 | Długość magnesu wraz z obudowami min 160 cm | Tak |  |
| 5 | Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) -nie tylko jako komercyjna nazwa technologii, ale i w normalnych warunkach pracy zapewniająca zużycie helu 0,0 l/godz. | Tak |  |
| 6 | Wymiar pola 5G (oś X x Y x Z) ≤ 2,5 x 2,5 x 4,0 m | Tak, podać |  |
| II. SYSTEM GRADIENTOWY |
| 1 | Cewki gradientowe chłodzone wodą. | Tak |  |
| 2 | Maksymalna rzeczywista amplituda dla jednej osi w każdej osi X, Y, Z równocześnie, w maksymalnym polu widzenia FOV ≥ 33 mT/m. | Tak, podać |  |
| 3 | Maksymalna rzeczywista szybkość narastania gradientów (Slew Rate) dla jednej osi w każdej osi X, Y, Z równocześnie w maksymalnym polu widzenia FOV ≥ 120T/m/s. | Tak, podać |  |
| III. SYSTEM RF - Tor nadawczy RF |
| 1 | Moc wyjściowa nadajnika | ≥ 10 kW Podać |  |
| 1 | Szerokość pasma nadajnika | ≥ 500 kHz Podać |  |
| IV. SYSTEM RF - TOR ODBIORCZY |
| 1 | Maksymalna liczba kanałów (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera) | ≥ 36 Podać |  |
| 1 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV | ≥ 16 Podać |  |
| 2 | Szybkość próbkowania toru odbiorczego | Tak, podać wartość [MHz] |  |
| 3 | Szerokość pasma przenoszenia odbiornika (receive bandwidth) ≥ 1000 kHz | Tak, podać wartość |  |
| 4 | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit. | Tak, podać |  |
| 6 | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 145 dB Podać |  |
| V. CEWKI |
| 1 | Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza (whole body). | Tak |  |
| 2 | Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy, z możliwością pochylania, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkiem mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy pacjenta z personelem, | Tak, podać nazwę cewki, ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  |
| 3 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 10 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  |
| 2 | Zestaw uniwersalnych podkładek do pozycjonowania pacjentów | Tak |  |
| 3 | Automatyczna aktywacja podłączonych cewek znajdujących się w pobliżu izocentrum magnesu, które mogą być wykorzystane w danym badaniu | Tak |  |
| VI. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |
| 1 | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym | ≥ 200 kg. podać |  |
| 2 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 135 cm podać |  |
| 3 | Przyciski nożne do sterowania stołem lub przyciski po obu stronach gantry | Tak |  |
| 4 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. | Tak |  |
| 5 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak, podać |  |
| 6 | Wentylacja i oświetlenie tunelu. | Tak |  |
| 7 | Centrator laserowy | Tak |  |
| 8 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących. | Tak, |  |
| 9 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych, umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV, dla pola badania ≥ 100 cm. | Tak |  |
| 10 | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | Tak |  |
| 11 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |
| VII. KOMFORT PACJENTA |
| 1 | Odległość blatu stołu od podłogi, w najniższym jego położeniu | ≤ 58 cm Podać wartość |  |
| 2 | Odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu, mierzona w trakcie badania (w pionie przy wsuniętym stole) | ≥ 40 cm podać |  |
| 3 | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania softwar”owe oraz sprzętowe | Tak |  |
| VIII. KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA) |
| 1 | Monitor kolorowy, typu LCD, o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości co najmniej 1920x1080 | Tak, |  |
| 2 | Oprogramowanie konsoli operatorskiej o funkcjonalności (co najmniej): - rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, VRT (lub równoważne według nomenklatury producenta) - pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie) - operacje matematyczne (dodawanie, subtrakcja) - mapy ADC - mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak). | Tak |  |
| 3 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R, CD lub DVD z przeglądarką, DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC | Tak |  |
| 4 | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 100 000. | Tak |  |
| 5 | Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV ≥ 10 000 obrazów/s. | Tak |  |
| 6 | Maksymalna matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024. | Tak |  |
| IX. PRACA W SIECI |
| 1 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |
| 2 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |
| 3 | DICOM 3.0 – WORKLIST | Tak |  |
| 4 | DICOM 3.0 – DICOM BASIC PRINT | Tak |  |
| 5 | DICOM 3.0 – STORAGE COMMITMENT | Tak |  |
| X. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) |
| 1 | Maksymalny statyczny FOV dla osi X/Y | ≥ 50 cm Podać |  |
| 2 | Maksymalny statyczny FOV dla osi Z | ≥ 45 cm Podać |  |
| 3 | Matryca akwizycyjna ≥ 1024x1024 | Tak, podać |  |
| 4 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,1 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Konsola akwizycyjna zintegrowana z aparatem | Tak |  |
| 7 | Konsola postprocessingowa dedykowana dla aparatu | Tak |  |
| XI. APLIKACJE KLINICZNE |
| Spektroskopia wodorowa | Tak |  |
| Badania kardiologiczne | Tak |  |
| Badania neurologiczne |
| 1 | Rutynowe badania neurologiczne | Tak |  |
| 2 | Badania obszaru głowy | Tak |  |
| 3 | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |
| 4 | Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN 2D/3D lub sekwencja równoważna | Tak, podać nazwę |  |
| 5 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę |  |
| 6 | Sekwencja do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ – SWI, SWAN lub równoważne) | Tak, podać nazwę |  |
| 7 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych, umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia z wysoką powtarzalnością. | Tak, podać nazwę |  |
| Dyfuzja |
| 8 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje EPI | Tak |  |
| 9 | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max. 10000 s/mm2. | Tak |  |
| 10 | Liczenie map ADC i TRACE | Tak |  |
| Tensor dyfuzji (DTI) |
| 11 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak |  |
| 12 | Traktografia Tensora Dyfuzji | Tak, podać nazwę |  |
| Perfuzja |
| 13 | Sekwencje EPI do perfuzji mózgowej. | Tak |  |
| 14 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |
| 15 | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) oraz MTT (Mean Transit Time) przy badaniach perfuzji MR | Tak |  |
| 16 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. | Tak |  |
| 17 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej | Tak |  |
| Angiografia |
| 18 | 2D/3D Time-of-Flight (angiografia czasu przelotu w projekcjach 2D i 3D) | Tak |  |
| 19 | Phase Contrast Angio/cine PCA (angiografia kontrastowo-fazowa w opcji statycznej i dynamicznej do oceny wolnych przepływów) | Tak |  |
| 20 | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. | Tak, podać nazwę techniki |  |
| 21 | Angiografia z kontrastem | Tak |  |
| 22 | 3D GE z saturacją tłuszczu | Tak |  |
| 23 | Angiografia naczyń obwodowych i mózgowych | Tak |  |
| 24 | Detekcja kontrastu Bolus Timing (typu Bolus Trak, Care Bolus lub równoważne) | Tak |  |
| 25 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (typu TRICKS, TWIST, 4D-TRAK, lub równoważne) | Tak, podać nazwę techniki |  |
| 26 | MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT). | Tak |  |
| Badania ortopedyczne |
| 27 | Badania równoległe | Tak |  |
| 28 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |
| 29 | Badanie kolana | Tak |  |
| 30 | Badanie barku | Tak |  |
| 31 | Badanie nadgarstka | Tak |  |
| 32 | Badanie stawu skokowego i stopy | Tak |  |
| 33 | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano). | Tak |  |
| 34 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub inne odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | Tak (podać nazwę) |  |
| Badania abdominalne |
| 35 | Badania w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej | Tak |  |
| 36 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednik). | Tak |  |
| 37 | Cholangiografia MR | Tak |  |
| 38 | Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym (typu DWIBS, BodyVision, REVEAL lub równoważne) | Tak |  |
| 39 | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) | Tak |  |
| 40 | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ dla sekwencji typu FSE i GRE | Tak |  |
| Badania całego ciała |
| 41 | Badanie całego ciała – whole body MR (min. 135 cm). | Tak |  |
| 42 | Badania dyfuzyjne w obszarze całego ciała | Tak |  |
| XII. TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |
| 1 | Kompensacja przepływu krwi. | Tak |  |
| 2 | Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne). | Tak |  |
| 3 | Bramkowanie EKG (również retrospektywne). | Tak |  |
| 4 | Redukcja artefaktów typu 'ringing" w badaniach DWI | Tak |  |
| 5 | Technika redukcji artefaktów ruchowych 2D w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K | Tak (podać nazwę) |  |
| 6 | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI | Tak |  |
| 7 | Redukcja artefaktów od metalu (MAVRIC lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |
| XIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1 | Dostawa i montaż rezonansu magnetycznego z kompletnym wyposażeniem | Tak |  |
| 2 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta (nauszne i douszne) | Tak |  |
| 3 | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno, 1 drzwi) | Tak |  |
| 4 | Wstrzykiwacz dwugłowicowy lub 3-kanałowego do automatycznego podawania środka kontrastowego, dostosowany do użytkowania w środowisku RM min. 1,5 T. Zestaw wkładów do 200 ml | Tak |  |
| 5 | Ręczny, przenośny detektor metalu | Tak |  |
| 6 | Wózek niemagnetyczny do transportu pacjenta w pozycji siedzącej ( niemagnetyczne i dostosowane do pracy w polu magnetycznym min. 1.5T) | Tak |  |
| 7 | Leżanka niemagnetyczna do transportu pacjenta w pozycji leżącej (niemagnetyczne i dostosowane do pracy w polu magnetycznym min. 1.5T) | Tak |  |
| 8 | Rolki niemagnetyczne do przesuwania pacjenta lub deski do transferu pacjentów | Tak |  |
| 9 | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań W przypadku monitora tlenu wykorzystującego czujnik chemiczny, dostawca zapewnia bezpłatną wymianę i kalibrację w okresie trwania gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 10 | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |
| 11 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |
| 12 | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania pacjenta niezbędny do wykonania wszystkich badań z wykorzystaniem zaoferowanych cewek | Tak |  |
| 13 | Szafka do przechowywania cewek i fantomów | Tak |  |
| 14 | UPS do stacji opisowej lekarza i konsoli technika - szt. 2 | Tak |  |
| 15 | Biurko i szafa - szt. 2 | Tak |  |
| XIV. WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r. | Tak |  |
| 2 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczana wraz z aparatem. | Tak |  |
| 4 | Uzupełnienie helu w magnesie według zaleceń producenta do poziomu wymaganego do właściwej pracy rezonansu magnetycznego, przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu (w cenie oferty) | Tak |  |
| 5 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatów | Tak |  |
| 6 | Wystawienie paszportów technicznych | Tak |  |
| 7 | Wyposażenie sterowni w dedykowany do systemu stół lub biurko i fotel operatora | Tak |  |
| 8 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie pomiarów i testów wymaganych przepisami prawa, w szczególności pomiarów pola magnetycznego | Tak |  |
| 9 | Dostawa systemu do miejsca instalacji | Tak |  |
| 10 | Oznakowanie drzwi pomieszczenia badań wymaganymi przepisami naklejkami ostrzegawczymi. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, dokumentów w celu uruchomienia nowej pracowni | Tak |  |
| 11 | Zamontowane i pracujące urządzenia zaoferowanego systemu nie mogą w żaden sposób zaburzać pracy urządzeń znajdujących się poza pomieszczeniem badań | Tak |  |
| 12 | Certyfikat CE | Tak |  |
| XV. GWARANCJA I SERWIS |
| 1 | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 24 godziny w dniach roboczych | Tak |  |
| 2 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia – maksymalnie 4 dni w przypadkach nie wymagających użycia części zamiennych, maksymalnie 6 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski z użyciem części zamiennych i nie dłuższym niż 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE z zagranicy | Tak |  |
| 3 | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | Tak |  |
| 4 | Wymiana elementu/podzespołu aparatu na nowy w razie wystąpienia awarii elementu/podzespołu nie dającej się naprawić | Tak |  |
| 5 | Gwarancja dostępności części zamiennych dla rezonansu magnetycznego min. 10 lat, a na oprogramowanie i sprzęt komputerowy min. 5 lat, licząc od daty sprzedaży ww. sprzętu. | Tak |  |
| 6 | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem faksu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać |  |
| 7 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymaganiami producenta) | Podać |  |
| 8 | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| XVI. STACJA OPISOWA |
| 1 | Serwer aplikacyjny z własną bazą danych obrazowych pacjentów z możliwością jednoczesnego obsłużenia minimum 2 konsol lekarskich pracujących w technologii klient-serwer. Serwer wyposażony w macierz dla danych obrazowych w architekturze RAID o pojemności min 1.8TB oraz pamięć min. 96 GB RAM. System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, wraz z dostępem do dowolnej aplikacji klinicznej, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |
| 1 | Podłączenie konsoli technika, stacji/serwera post-processingowego do posiadanego systemu PACS / RIS (SYNEKTIK) oraz pełna integracja z HIS Zamawiającego (Comarch - OPTIMED STD). Koszty podłączenia i licencji leżą po stronie Wykonawcy. | Tak |  |
| 2 | Stacja opisowa (lekarska) pracująca w architekturze klient-serwer - 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Parametry minimalne sprzętowe stacji opisowej: - komputer o parametrach zalecanych dla oprogramowania diagnostycznego - kolorowy monitor medyczny o przekątnej min 24" - kolorowy monitor RIS o przekątnej min. 20" - klawiatura, mysz - system Windows 10 Professional | Tak |  |
| 4 | Pamięć RAM min 32GB, rozdzielczość 1920x1080 | Tak |  |
| 5 | Podstawowe aplikacje i narzędzia do przeglądania obrazów MR i CT w formacie DICOM | Tak |  |
| 6 | Wszystkie aplikacje dostępne na aparacie możliwe do wykorzystania do stacji opisowej | Tak |  |
| XVII. ROZBUDOWA MACIERZY |
| 1 | Rozbudowa macierzy przechowującej badania RM o 4 szt. dysków 14 TB 3.5” SATA III (6Gb/s) Model macierzy posiadany przez Zamawiającego Synology RS2418+ | Tak |  |

II. PARAMETRY PREMIOWANE

| Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. MAGNES |
| 1 | Korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych) sprzętowa lub software`owa, konieczna do przeprowadzenia każdego typu badań (w tym w szczególności badań spektroskopowych). | Tak, podać |  | 1 pkt - sprzętowa 0 pkt - softwere’owa |
| 2 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy 10 cm | Tak, podać |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy 20 cm | Tak, podać |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy 30 cm | Tak, podać |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 5 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy 40 cm | Tak, podać |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 6 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy równej max FOV (określonego w pkt. VII.2) | Tak, podać/Nie |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| II. CEWKI |
| 1 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań tułowia (klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), w zakresie min. 40x40, posiadająca min. 16 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa, co najmniej 12-elementowa, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 16 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie , pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Wielokanałowa cewka do badania barku, posiadająca min. 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomienie badanego stawu. | Tak, podać typ i nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt- wartość nawyższa pozostałe proporcjonalnie 0 pkt – cewka elastyczna z pozycjonerami 1 pkt – cewka sztywna/sztywna z elastycznymi końcówkami |
| 5 | Wielokanałowa cewka do badania kolana, posiadająca min. 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać typ i nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt- wartość nawyższa pozostałe proporcjonalnie 0 pkt – cewka elastyczna z pozycjonerami 1 pkt – cewka sztywna/sztywna z elastycznymi końcówkami |
| 6 | Cewka sztywna, wielokanałowa, dedykowana do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta lub zestaw cewek uniwersalnych elastycznych posiadający minimum 4 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta W przypadku zaoferowania cewki elastycznej wymagane dostarczenie pozycjonera pozwalającego na unieruchomienie badanego stawu. | Tak, podać typ i nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt- wartość nawyższa pozostałe proporcjonalnie 0 pkt – cewka elastyczna z pozycjonerami 1 pkt – cewka sztywna |
| 7 | Zestaw min. 2 wielokanałowych elastycznych cewek płachtowych, każda o różnym rozmiarze do zastosowań uniwersalnych, w tym do badań pediatrycznych oraz stawów - kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, nadgarstka – każda o min. 4 elementach pomiarowych obrazujących jednocześnie, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | Tak, podać nazwę cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie dla każdej cewki |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 10 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać typ i nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 9 | Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy, z możliwością pochylania, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkiem mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy pacjenta z personelem, | Tak, podać nazwę cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie dla każdej cewki |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| III. SYSTEM RF - Tor nadawczy RF |
| 1 | Moc wyjściowa nadajnika min. 10kW | Tak, podać [kW] |  | 3 pkt – wartość najwyższa 0 pkt – wartość najniższa Pozostałe proporcjonalnie |
| IV. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) |
| 1 | Minimalny statyczny FOV≤ 1 cm | Tak, podać |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego min. 12 | Tak/Nie, podać |  | Wartość najmniejsza – 0 pkt. Wartość największa – 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| V. SYSTEM RF - TOR ODBIORCZY |
| 1 | Maksymalna liczba kanałów (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera) | ≥ 36 Podać |  | Wartość graniczna - 0 pkt. Wartość największa - 1 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Dynamika odbiornika z automatyczną kontrolą Min. 145dB | Tak; podać wartość |  | 0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| VI. APLIKACJE KLINICZNE |
| Tensor dyfuzji (DTI) |
| 1 | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 120 kierunków | Tak, podać liczbę kierunków |  | 1 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| VII. TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |
| 1 | Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badaniach wielokrokowych rozległych obszarów tułowia, realizowaną przez shimowanie każdej warstwy z osobna poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu | Tak/Nie |  | 1 pkt – Tak 0 pkt – Nie |
| VIII. TECHNIKI POPRAWY JAKOŚCI OBRAZOWANIA W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) |
| 1 | Technika służąca do zwiększania SNR (usuwania jednorodnego szumu z obrazów) w procesie rekonstrukcji obrazów 2D i 3D, działająca w oparciu o algorytmy deep-learning (AiCE, AiR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta), umożliwiająca poprawę jakości oraz skrócenie czasu badania. Wymagane działanie w każdej anatomii oraz na każdej zaoferowanej cewce, min. dla sekwencji FSE/TSE, GRE, T1, T2, FLAIR, w badaniach dyfuzyjnych oraz badaniach dynamicznych Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie pochodzące od producenta skanera, zintegrowane z konsolą operatorską. | Tak, (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Technika służąca do zwiększania SNR (usuwania jednorodnego szumu z obrazów) w procesie rekonstrukcji obrazów 2D i 3D, likwidująca artefakty Gibbs’a tzw. truncation artifacts, działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania i w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji deep-learning (AiR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta), umożliwiająca poprawę jakości oraz skrócenie czasu badania. | Tak, (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| IX. WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1 | System zabezpieczeń przed niekontrolowaną utratą zasilania umożliwiający bezpieczne i bezawaryjne utrzymanie urządzenia w stanie gotowości do badania | Tak/Nie Opisać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| X. PARAMETRY EKONOMICZNE |
| 1 | Moc przyłączeniowa wymagana do pracy urządzenia | Podać [kVA] |  | 2 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Zużycie prądu w trybie gotowości do pracy / Standby (bez skanowania) dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler)) | Tak, podać [kW] |  | 3 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Zużycie prądu w trybie OFF dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler)) | Tak, podać [kW] |  | 3 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Moc chłodnicza (woda lodowa + klimatyzacja) wymagana do poprawnej pracy urządzenia | Tak, podać [kW] |  | 2 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| XI. GWARANCJA I SERWIS |
| 1 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu | Tak, podać |  | 0 pkt - 24 miesiące 4 pkt - 36 miesięcy 8 pkt - 48 miesięcy 12 pkt – 60 miesięcy 16 pkt – 72 miesiące |
| 2 | Gwarantowany przez okres 10 lat stały koszt przeglądu technicznego po okresie gwarancji | Podać kwotę |  | 2 pkt – wartość najniższa 0 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Oprogramowanie tego samego producenta, co zaoferowany system rezonansu magnetycznego | TAK/NIE |  | TAK/NIE Tak – 1 pkt Nie - 0 pkt |