## CZĘŚĆ 2
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.7.2025/ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.7.2.2025 Formularz cenowo – techniczny Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego cewników balonowych oraz prowadników zabiegowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: dla poz. 8-10 tabeli: a) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy w terminie ......... dni roboczych od daty przekazania raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ........................................ dla poz. 1-7 tabeli: a) dostarczać wyroby w terminie ......... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ................................................. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9 = 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; długość prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary - dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do użycia w obszarze poniżej kolana | szt | 50
2. | Prowadnik specjalistyczny 0,018” - prowadnik stalowy do udrożnień, - dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. - 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. Dostępne długości 145, 195, 300 cm | szt | 50
3. | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” ; zbudowany ze stalowego rdzenia i nitinolowej końcówki 4g, pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcówka, dostępne 2 rodzaje prowadników – z końcówką dystalną o długości 10 cm dla lepszego wsparcia i o długości 25 cm. Dostępne długości prowadnika: 210 i 300 cm | szt | 30
4. | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana - dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu – zapewnia wytrzymałość końcówki - proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia - Dostępna prosta końcówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopi - długość: 190 i 300 cm - dwie rodzaje sztywności końcówki: 2.8 i 3.5g | szt | 30
5. | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F. Zestaw składający się z 3 elementów: - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. - wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach | szt | 50
6. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - długości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej ok 30cm) | szt | 50
7. | Prowadniki - końcówka robocza wykonana ze stali i innych stopów metali; - średnica 0,014”; - długość 190 i 300 cm; - końcówka prosta i w kształcie „J”; - min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); - dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; - dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). - dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” i 0,0105” i 0,012” -dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). -dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym | szt | 50
8. | Cewnik balonowy wielozadaniowy, - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” OTW - dostępne średnice od 3,0 do 14mm - dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla śr. 7-12 mm i 7F dla śr. 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt | 60
9. | Cewnik balonowy uniwersalny - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” OTW - RBP = 14atm, NP = 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min. 9 długości dla wszystkich średnic - dostępne średnice 2,0 - 6,0mm (min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich długości) - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możliwość zastosowania introducera max 5F, a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9 sekundy dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | szt | 50
10. | Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” OTW i z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów - długości systemu 90 i 150cm - NP = 8atm, RBP = 14atm - dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla śr. 1,5mm dostępne min. 4 długości) - długości: 20,40,60,80,120, 200mm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach; materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany - dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej, system OTW, kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F. Dostępne średnice 1,2; 1,5; 2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14atm. Długość shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla większej siły penetracji przez zmianę. | szt | 40
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0