Wrocław, 18.08.2021

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

**Dostawa sprzętu medycznego Narzędzia endoskopowe,**

**resektoskopy, ureterorenoskop – 1kpl. (ID 496000)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

1. Dot. pkt III.15 – prosimy o dopuszczenie kanału roboczego o wymiarach 5.2 x 6.2 Fr, z możliwością wprowadzenia jednego narzędzia 5 Fr lub 2x3 Fr, możliwość wprowadzenia narzędzia „na wprost”, jak i osiowo

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. Pkt III.16 – prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu wyposażonego w 2 boczne przyłącza z wymiennymi kranikami do regulacji przepływu

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. pkt III.17 - prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu z wejściem kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażonym w gumową uszczelkę do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. pkt III.18 - prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu z wejściem portu wyposażonym w membranę wewnętrzną zapobiegającą wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. pkt. III.20 - prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu, na którym informacja potwierdzającą autoklawowalność zawarta jest w numerze katalogowym umieszczonym na ureterorenoskopie – każdym nr katalogowym rozpoczynającym się cyfrą „8” producent potwierdza autoklawowalność danego narzędzia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy „załącznik nr 2” Resektoskop monopolarny 21 lub 22Fr. – 1 kpl.   
   LP1 : Prosimy o dopuszczenie optyki: kąt patrzenia 12°, śr. 2,7 lub 2,9 mm, długość 31 cm, autoklawowalna. Umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR. Umieszczone na obudowie optyki oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby opisany  w punkcie II 2 element pracujący do resektoskopu monopolarnego, bierny, posiadał przyłącze przewodu HF od góry, był wyposażony w zamknięte, nieprofilowane uchwyty na palce oraz obrotowe mocowania do optyki oraz płaszcza resektoskopu i uretrotomu optycznego?

**Odpowiedź: zgodnie z IWZ.**

1. Czy Zamawiający wymaga , aby opisany  w punkcie II 2 element pracujący do resektoskopu monopolarnego był kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego optykami serii 27005xx, płaszczem 27050SC i elektrodami serii 27050 firmy Karl Storz (kompatybilność potwierdzona w dokumentach firmowych Karl Storz, dołączonych do oferty) ?

**Odpowiedź: zgodnie z IWZ.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy, o którym mowa w § 5 ust. 9.**

1. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Prosimy Zamawiającego o dokładne wyszczególnienie co wchodzi w skład pełnego zakresu odpłatnej obsługi pogwarancyjnej (§5 ust. 19)

**Odpowiedź: Zgodnie z IWZ oraz ustawą o wyrobach medycznych**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu odpłatnej obsługi pogwarancyjnej (§5 ust. 19) do 5 lat od daty dostawy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 23.08.2021**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)