- Szp-241/FZ-018A/ 668 /2024					                          Wrocław, dnia 25.09.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego II”

- Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 1

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści fabrycznie nowe, niepowystawowe, nie rekondycjonowane pulsoksymetry  z rokiem produkcji 2023?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie 1 – dotyczy §11 ust. 1 pkt 3)

- Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący:

- „za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego urządzenia, za każdy dzień zwłoki”

- Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 2 Czy Zamawiający dopuści monitor, który uruchamia wskazany tryb po uruchomieniu monitora?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 2 Czy Zamawiający dopuści monitor, który ze względów bezpieczeństwa nie posiada funkcji sugerowania zalecanych progów alarmowych w przypadku pacjentów neonatologicznych?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 10  Czy Zamawiający dopuści monitor, który zapewnia zasilanie akumulatorowe na okres ponad 3 godzin pracy?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 10  Czy Zamawiający dopuści monitor, który do wymiany baterii wymaga użycia śrubokrętu celem otwarcia stacji mocującej akumulator. Jest to zabezpieczenie spełniające normy europejskie w sprawie wyrobów medycznych przeznaczonych do transportu.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści monitor, z zabezpieczeniem ochronnym na poziomie IP22?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 11 Czy z uwagi na mały rozmiar i wagę modułu transportowego, Zamawiający dopuści moduł transportowy bez wbudowanej rączki do przenoszenia?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści monitor z ekranem o przekątnej 5,5 cala? Jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści monitor wyświetlający jednocześnie 4 różne krzywe dynamiczne?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający aktywację lub deaktywację wyświetlania poszczególnym funkcji pomiarowych bez konieczności stosowania typów konfiguracyjnych?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższą funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 21 Czy Zamawiający dopuści monitor zapisujący historię zdarzeń 20 przypadków?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższą funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 22 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 25 Czy Zamawiający dopuści monitor regulację wyciszenia w zakresie 1, 2, 3 minuty lub w trybie ciągłym?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza powyższą funkcjonalność. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 26 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji opisanej w tym punkcie?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 2

- PKT. 57 i 60 Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający oczekuje dostawy monitora z uchwytem do kolumny lub szyny czy uchwytu ściennego czy wózek jezdny z koszem na akcesoria?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.