## Zał. 1 do SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Tabela nr 1
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 / 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11
1 | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) Opakowanie – worek 1500 ml | szt. | 1320
2 | Dwuwodny chlorek wapnia o składzie Ca++ 100 mmol/l; Opakowanie – worek 1500 ml | szt. | 1320
3 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy Ci-Ca o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l Opakowanie: worek dwukomorowy 5000 ml | szt. | 3700
4 | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 i 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer. Cewniki o długości 15, 20, 24 cm | szt. | 100
5 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o śr. 13,5 Fr oraz dług. 28 i 35 cm | szt. | 2
6 | Dwukanałowy cewnik dializacyjny z przepływem współosiowym 3600 bez otworów bocznych o śr. 15,5 Fr oraz dług. 15, 20 lub 24 cm w zestawie do implementacji | szt. | 2
7 | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla w trakcie terapii nerkozastępczej z wymiennikiem gazów o pow. 1,35 m2 | szt. | 2
8 | Igła plastikowa typu spike długość 72 mm op 100 szt. | op | 3
9 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/L o różnych stężeniach potasu. Opakowanie : worek dwukomorowy 5000 ml Skład elektrolitowy: sód – 140 mmol/L potas – 0; 2; 3 lub 4 mmol/L wapń – 1.5 mmol/L magnez – 0,5 mmol/L dwuwęglany – 35 mmol/L chlorki – 109; 111; 112 lub 113 mmol/L | szt. | 100
10 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków dializatu z jednym dedykowanym drenem | szt. | 150
11 | Worek na filtrat 10 L z zaworem spustowym | szt. | 120
12 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | szt. | 150
13 | Zestaw do ciągłej, żylno-żylnej ultrafiltracji (SCUF) z hemofiltrem 0,2 m2 | szt. | 10
14 | Jałowy zestaw do ciągłej hemodiafiltracji postdylucyjnej z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2. | szt | 20
RAZEM
Tabela nr 2
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | x | x | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 / 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11
1 | Dzierżawa aparatu do hemofiltracji i hemodializy żylno - żylnej (ciągłej terapii nerkozastępczej) - 2 aparaty | miesiąc | 12 | x | x
RAZEM
RAZEM
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”

## Zał. 1 -parametry techniczne ap
Załącznik nr 1 do SWZ
Parametry techniczne aparatu do hemofiltracji i hemodializy żylno - żylnej
Pełna nazwa urządzenia / model, typ
Producent - pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Rok produkcji min. 2012 r.
Lp. | PARAMETRY /CECHA | Parametry i wartości wymagane |  | Parametr (cecha)/ wartość oferowana
I | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Hemofiltracja (CVVH) | TAK
2 | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK
3 | Hemodializa (CVVHD) | TAK
4 | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | TAK
5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-CVVH) | TAK
6 | Plazmafereza (PF) | TAK
7 | Hemoperfuzja (HP) | TAK
8 | Komunikacja w języku polskim na ekranie | TAK
9 | Aktualizacja oprogramowania bezpłatna | TAK
10 | Zasilanie awaryjne na min. 15 min (akumulatorowe lub UPS) | TAK opisać
11 | Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml | TAK
12 | Pomoc kontekstowa | TAK
13 | System bilansujący - grawimetryczny (wagowy) | TAK
14 | Minimum 3 wagi : substytutu, dializatu, filtratu | TAK podać
15 | Dokładność ważenia 1g | TAK
16 | Pobór dializatu z 4 worków po 5l jednocześnie | TAK
17 | Wydajność pompy krwi min. 10-450 ml/min | TAK podać
18 | Pomiary ciśnień dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu | TAK
19 | Zakres ciśnienia przed filtrem min. 0-750 mmHg | TAK
20 | 2 zintegrowane podgrzewacze płynów | TAK
21 | Układ podgrzewania z regulacją temperatury i możliwością wyłączenia ogrzewania | TAK podać zakres
22 | Detektor przecieku krwi | TAK
23 | Niezależny detektor powietrza min. 1 | TAK podać
24 | Mozliwość wymiany hemofiltra w trakcie zabiegu | TAK
25 | Pułapka powietrza : przed i/lub za hemofiltrem min 1 min | TAK podać
26 | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu - niezależnie | TAK
27 | Przepływ substytutu min do 130 ml/min | TAK podać
28 | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową bez konieczności zmiany zestawu | TAK
29 | Moduł cytrynian - wapń | TAK
30 | Ciągla hemodializa oraz hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK
II | SERWIS
1 | Czas naprawy serwisowej (nie dłuższy niż 120 h od otrzymanego pisemnego zgłoszenia) | TAK
2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (nazwa, adres, tel. kontaktowy) | TAK podać
3 | Przeglądy okresowe zalecane przez producenta aparatu i jego naprawy w okresie dzierżawy | TAK
4 | Aparat zastępczy na czas naprawy przekraczajacy 7 dni | TAK
5 | Certyfikat CE (Świadectwo) | TAK
6 | Paszport urządzenia - do odnotowywania przeglądów i konserwacji aparatu | TAK
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
"Ninejszy dokument powinien być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym"