Wymagania graniczne (opis przedmiotu zamówienia)

dotyczy części 1

Przedmiotem zamówienia jest:

- zakup i dostawa odczynników przeznaczonych do barwienia IHC, ISH wraz z materiałami zużywalnymi

- dzierżawa systemu do barwień składającego się z jednego aparatu do wykonania w/w badań

Wykonawca dostarczy system do diagnostyki immunohistochemicznej obejmujący:

- Aparat wraz z osprzętem i oprogramowaniem wg poniższej specyfikacji:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wraz z osprzętem i oprogramowaniem wraz z zestawami odczynników do barwień (lista w załączniku nr 1a do SWZ), kompletem buforów oraz pozostałych reagentów i materiałów eksploatacyjnych |  |
| 2 | Ilość buforów, dodatkowych reagentów i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania barwień powinna uwzględnić konieczność częstego czyszczenia urządzenia, powinna być dostarczona w ilości umożliwiającej wykonanie tylu barwień immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ ile można wykonać z wykorzystaniem wskazanych w załączniku nr 1a do SWZ przeciwciał przez okres 24 miesięcy |  |
| 3 | Wykonawca dostarczy naklejki i taśmy do drukarki w ilości proporcjonalnej do liczby przeciwciał wskazanych w w/w załączniku |  |
| 4 | System barwienia musi być w pełni automatyczny i umożliwiać wykonywanie barwień IHC, CISH oraz FISH bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. |  |
| 5 | Urządzenie musi wykonywać wszystkie etapy barwienia IHC oraz CISH rozpoczynając od odparafinowania do barwienia kontrastowego włącznie. Dla procedury FISH dopuszcza się jedynie wykonywanie barwienia DAPI poza urządzeniem. |  |
| 6 | System musi umożliwiać ciągłą pracę – dokładanie szkiełek w trakcie trwania procesu barwienia (3 niezależne tacki na szkiełka), bez konieczności czekania na zakończenie trwających już barwień odbywających się na pozostałych tackach |  |
| 7 | Urządzenie posiada robot barwiący wyposażony w czytnik ID oraz aparat fotograficzny, ramię robota porusza się w płaszczyznach XYZ. |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać trzy roboty pracujące w płaszczyźnie Y, obsługujące odczynniki zbiorcze umieszczone w szafie aparatu - przyśpieszające proces barwienia. |  |
| 9 | Sonda aspiracyjna wyposażona w czujnik poziomu płynów. |  |
| 10 | Urządzenie musi posiadać blok myjący oraz stację mieszania - urządzenie nadzoruje obecność i stan stacji mieszania. Brak stacji lub jej nieprawidłowy stan uniemożliwia rozpoczęcie pracy. |  |
| 11 | System musi być wyposażone w cztery pompy strzykawkowe umieszczone z przodu urządzenia. Trzy pompy dla robotów odczynników zbiorczych, jedna dla sondy aspiracyjnej |  |
| 12 | Ręczny skaner kodów kreskowych 1D i 2D – do identyfikacji odczynników oraz szkiełek. |  |
| 13 | Drukarka etykiet do szkiełek. Etykiety oraz druk odporne na odczynniki stosowane w procesie barwienia. Możliwość pracy na szkiełkach z etykietami drukowanymi na drukarce, etykietami generowanymi w systemem informatycznym funkcjonującym w Zakładzie Patomorfologii( PatARCH) , zadrukowanymi bezpośrednio, a także opisanymi ręcznie. |  |
| 14 | Butelki na odczynniki zbiorcze powinny być łatwo dostępne, umieszczone w podświetlonej szafie odczynnikowej pozbawionej drzwiczek. Materiał, z którego wykonane są butelki umożliwi wizualną kontrolę poziomu płynów. Miejsca na poszczególne butelki są oznaczone kolorami zgodnymi z kolorami etykiet na butelkach. Możliwe uzupełnianie odczynników w czasie pracy urządzenia. |  |
| 15 | System kolorystycznego ostrzegania o poziomie odczynników |  |
| 16 | Segregacja odpadów: niezależne pojemniki na odpady neutralne oraz niebezpieczne. Wszystkie pojemniki na odpady umieszczone na pokładzie urządzenia |  |
| 17 | Wymagane są czujniki masy dla pojemników na odczynniki i odpady – system musi ostrzegać o niskim poziomie odczynników i wysokim poziomie odpadów |  |
| 18 | Urządzenie musi pracować autonomicznie – bez konieczności podłączenia do wody bieżącej i kanalizacji. |  |
| 19 | Urządzenie musi być wyposażone w mechaniczny system zamykania i zabezpieczania szkiełek w trakcie procesu barwienia eliminujący konieczność zabezpieczania szkiełek olejem mineralnym lub innymi mediami, pozwalający uzyskać znaczne oszczędności odczynników oraz doskonałą ochronę szkiełek przed wysuszeniem. Nakładki umożliwiające wielokrotnie używanie. |  |
| 20 | System umożliwia nadzór nad poziomem płynu w kontenerach z odczynnikami, przedstawienie graficzne w postaci znikającego w miarę zużycia paska. |  |
| 21 | Każda pozycja szkiełka musi być wyposażona w osobny element grzejny, którego awaria nie blokuje pozostałych pozycji. Oprogramowanie musi wskazywać aktualną temperaturę tac na szkiełka w postaci ikony termometru oraz zmieniającego kolor obramowania tacy |  |
| 22 | Tace na odczynniki z możliwością umieszczenia pojemników 7ml, 30ml oraz 6ml. Pojemność 1 tacy – 9 miejsc. Całkowita pojemność przedziału na odczynniki – minimum 36 miejsc. |  |
| 23 | Odczynniki gotowe do użycia dostarczane w kontenerach z kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt po załadowaniu do urządzenia. |  |
| 24 | Puste kontenery otwarte przeznaczone do przygotowania i przechowywania odczynników stężonych lub zewnętrznych. Wyposażone w kody kreskowe do rejestracji i odczytu. Pojemność 7ml lub 30ml. Kontenery do wielokrotnego uzupełniania. |  |
| 25 | Minimalna ładowność systemu – 30 szkiełek |  |
| 26 | Trzy niezależne tace z możliwością jednoczesnego uruchamiania różnych protokołów |  |
| 27 | System musi być otwarty – umożliwiać stosowanie odczynników różnych producentów. |  |
| 28 | System umożliwia uruchomienia różnych protokołów barwień w jednym czasie – IHCHRP, IHC-AP, różne sposoby odkrywania epitopów oraz CISH i FISH. |  |
| 29 | Ilość dozowanego przeciwciała pozwalająca na wykonanie reakcji IHC na całym szkiełku podstawowym – 150 ul. |  |
| 30 | Możliwość pominięcia dowolnego etapu detekcji w protokole. |  |
| 31 | Odparafinowanie musi odbywać się na pokładzie aparatu, bez użycia ksylenu. |  |
| 32 | Możliwość pominięcia dowolnego etapu detekcji w protokole. |  |
| 33 | Możliwość opóźnienia startu procesu do 7 dni. |  |
| 34 | Możliwość pozostawienia odczynników na pokładzie przez 96h (temperatura pokojowa). |  |
| 35 | Możliwość dodawania/wyjmowania kontenerów w czasie pracy – z wizualną sygnalizacją stanu stacji. |  |
| 36 | Możliwość wykorzystania min. 29 przeciwciał w jednym cyklu barwienia. |  |
| 37 | System musi dokonywać fizycznego pomiaru ilości przeciwciała przy każdym uruchomieniu protokołu. |  |
| 38 | System musi samodzielnie skanować wszystkie załadowane odczynniki (kody kreskowe). |  |
| 39 | Możliwość generowania raportów z dowolnego okresu (dziennych, tygodniowych). |  |
| 40 | Poziom hałasu nie większy niż 65 dB. |  |
| 41 | Zewnętrzny UPS - pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku zaniku zasilania do ok. 25 minut |  |
| 42 | Wyposażenie aparatu: 4 tace na szkiełka 4 tace na odczynniki w kontenerach 1 uchwyt do czyszczenia nakładek 1 stacja mieszania 160 sztuk nakładek na szkiełka |  |
| 43 | Stacja robocza wyposażona w: a. Komputer, klawiatura, myszka i monitor b. Skaner kodów 2D c. Drukarka do etykiet z zapasem około 3000 etykiet |  |
| 44 | Wymiary nie większe niż: 790 × 826 × 1380 mm (szer. × gł. × wys.) |  |
| 45 | Maksymalna masa urządzenia: 240 kg |  |
| 46 | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2024 |  |

2. Wymagania dla  obsługi serwisowej i wsparcia:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie podstawowych protokołów barwień immunohistochemicznych, hybrydyzacji in situ, bezpośrednio przez specjalistę aplikacyjnego na miejscu u Zamawiającego |  |
| 2 | Walidacja protokołów barwienia po stronie Wykonawcy |  |
| 3 | Wykonawca zobowiąże się w cenie oferty do integracji aparatu z systemem informatycznym funkcjonującym w Zakładzie Patomorfologii (PatARCH)Zamawiającego, w sposób umożliwiający min. identyfikację próbki na każdym etapie procesu, w tym podczas obsługi na dostarczanym aparacie jak i po jej zakończeniu |  |
| 4 | Coroczny przegląd techniczny będzie wykonywał właściciel aparatów w cenie oferty |  |
| 5 | Wykonawca zobowiąże się w cenie oferty do wsparcia aplikacyjnego oraz merytorycznego w zakresie wyboru przeciwciał i optymalizacji protokołów diagnostycznych, w trakcie trwania umowy |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się w cenie oferty do obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatów w ramach umowy dzierżawy przez cały okres trwania umowy |  |
| 7 | Czas reakcji serwisowej (kontakt zdalny oraz telefoniczny) nie dłużej niż 24 godziny |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad i usterek aparatów w ciągu 5 dni roboczych, jeśli usunięcie usterki w tym czasie jest niemożliwe Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z wykonania zastępczego polegającego na wykonaniu odczynów u podmiotu trzeciego do czasu usunięcia usterki lub dostarczenia i uruchomienia sprzętu o nie gorszych parametrach. Zamawiający poinformuje o tym uprzednio Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację. |  |

3. Inne wymagania:

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w cenie oferty zestawu startowego odczynników koniecznych do walidacji i wdrożenia protokołów barwień |  |
| 3 | Wszystkie przeciwciała, sondy i systemy wizualizacji muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadać deklarację zgodności (IVD) – nie dotyczy pozycji 3 (CD4) oraz 27-28 ( MHCF i MHCS) Przeciwciała RTU kompatybilne z aparatem dostarczonym w dzierżawie. |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania w cenie oferty próbki przeciwciał, w przypadku nowych wprowadzanych na rynek immunoreagentów oraz w sytuacji, kiedy laboratorium nie posiada opracowanej metody barwienia, walidacja metody na koszt Wykonawcy. |  |
| 5 | W przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w cenie oferty produkt równoważny, o porównywalnych wynikach kontroli jakości NORDIQC – walidacja w cenie dostawy zastępczego asortymentu. |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia min 1 szkolenia personelu z obsługi sprzętu wraz z dostawą sprzętu, szkolenia potwierdzone certyfikatami. |  |

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.