## Część 1
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1. Wyposażenie sali sekcyjnej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stół sekcyjny | szt. | 1
2 | Stół sekcyjny obrotowy | szt. | 1
3 | Dygestorium formalinowe | szt. | 1
4 | Myjnia dezynfektor | szt. | 1
5 | Wózek transportowy do przewożenia zwłok | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Stół z przyłączem do instalacji wentylacyjnej. (Wymagana wentylacja stołu min. 800 m3/h). Dopuszczalny stół bez przyłącza do instalacji wentylacyjnej.
2 | Stół wykonany z całości ze stali nierdzewnej nr 1.4401 (AISI 316, V4A)
3 | Blat stołu o wymiarach : 2600 x 850 mm (+/- 10mm)
4 | Wysokość regulowana w sposób ciągły hydraulicznie, bądź elektrycznie, elektrohydraulicznie: min./maks. 780/1000mm (+/- 10mm)
5 | Kolumna pionowa podtrzymująca blat stołu, okrągła o średnicy 715mm (+/- 10mm)
6 | Gniazdo wtykowe wodoodporne
7 | Zawór mieszający z dźwignią kątową do wody ciepłej i zimnej z odłączanym wężem
8 | Blat stołu do sekcjonowania zwłok oraz zlew na organy sekcjonowane wykonane w jednym kawałku, dźwiękochłonne klejone ze spadkiem w kierunku odpływu. Zintegrowana instalacja zraszająca
9 | Zlew na organy sekcjonowane o wymiarach 400 x 500 x 250 mm (+/- 10mm), kosz filtracyjny ze stali nierdzewnej z otworami perforowanymi RV5-10
10 | stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekrosu 3x3 cm (+/- 1 cm) z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze
11 | Bateria mieszalnikowa do ciepłej i zimnej wody na zlewie.
12 | Zlew wyposażony w młynek do mielenia.
13 | Górna strona z 4-częściowym, kompletnym wspornikiem i dodatkowymi elementami łączącymi (400 x 150 mm (+/- 10mm)) do montażuna instalacji odciągowej.(4 tace podporowe pod ciało)
14 | Nadstawka na sekcjonowane organy - wykonanie stal 1.4401 (AISI 316, V4A), wymiary ok 492 x 853/550 x 400 mm (+/- 10mm) lub o wymiarach 465x870/750x460 mm
15 | Podpórka pod głowę w całości z tworzywa PVC, kolor czarny, wymiary 160 x 120 x 110 mm (+/- 10 mm) lub 154x132mm
16 | Wałek stalowy wykonanie ze stali 1.4301, wymiary 314 x 166 x 102 mm ( +/- 10 mm) lub 350x130x110 mm
17 | Produkt fabrycznie nowy
18 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 2
1 | Stół z przyłączem do instalacji wentylacyjnej. (Wymagana wentylacja stołu min. 800 m3/h). Dopuszczalny stół bez przyłącza do instalacji wentylacyjnej.
2 | Stół wykonany z całości ze stali nierdzewnej nr 1.4401 (AISI 316, V4A)
3 | Blat stołu o wymiarach : 2600 x 850 mm (+/- 10mm)
4 | Wysokość regulowana w sposób ciągły hydraulicznie bądź elektrycznie, elektrohydraulicznie: min./maks. 780/1000mm (+/- 10mm)
5 | Możliwość obrotu stołu 2 x 90 stopni
6 | Kolumna pionowa podtrzymująca blat stołu, okrągła o średnicy 715mm (+/- 10mm)
7 | Gniazdo wtykowe wodoodporne
8 | Zawór mieszający z dźwignią kątową do wody ciepłej i zimnej z odłączanym wężem
9 | Blat stołu do sekcjonowania zwłok oraz zlew na organy sekcjonowane wykonane w jednym kawałku, dźwiękochłonne klejone ze spadkiem w kierunku odpływu. Zintegrowana instalacja zraszająca
10 | Zlew na organy sekcjonowane o wymiarach 400 x 500 x 250 mm (+/-10mm), kosz filtracyjny ze stali nierdzewnej z otworami perforowanymi RV5-10
11 | stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekrosu 3x3 cm (+/- 1 cm) z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze
12 | Bateria mieszalnikowa do ciepłej i zimnej wody na zlewie.
13 | Zlew wyposażony w młynek do mielenia.
14 | Górna strona z 4-częściowym, kompletnym wspornikiem i dodatkowymi elementami łączącymi (400 x 150 mm (+/- 10mm)) do montażu na instalacji odciągowej. (4 tace podporowe pod ciało)
15 | Nadstawka na sekcjonowane organy - wykonanie stal 1.4401 (AISI 316, V4A), wymiary ok 492 x 853/550 x 400 mm lub o wymiarach 465x870/750x460 mm
16 | Podpórka pod głowę w całości z tworzywa PVC, kolor czarny, wymiary 160 x 120 x 110 mm (+/- 10 mm) lub 154x132mm
17 | Wałek stalowy wykonanie ze stali 1.4301, wymiary 314 x 166 x 102 mm ( +/- 10 mm) lub 350x130x110 mm
18 | Produkt fabrycznie nowy
19 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 3
1 | dygestorium formalinowe całkowite wymiary (SxGxW) +/ 5cm: 165 (bez przyłączy) x 80 x 215 cm
2 | wymiary powierzchni stołu: 150 x 80 cm wykonanie: blat roboczy i rama stal nierdzewna 1.4301
3 | elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu w zakresie: min. 85 cm / max 110 cm
4 | wentylacja oddolna minimum 800 m3/h, ciąg wentylacji powierzchni roboczej 90 cm x 70 cm skierowany w dół (trzyczęściowy blat perforowany)
5 | przewód spłukujacy z 7 zraszaczami zlokalizowany pod płytami perforowanymi
6 | zlew o wymiarach (SxGxW) +/- 2cm: 34 x 42 x 17 cm wyposażony w baterię z mieszaczem wody i w wąż
7 | punkt poboru formaldehydu podłączony do zbiornika umieszczonego w wentylowanej szafce pod stołem
8 | zawór doprowadzający formalinę z układem dozowania formaliny w komplecie z pompą do formaliny i zbiornikiem na nową i starą formalinę
9 | odpływ z filtrem na zużyte utrwalacze podłączony do zbiornika znajdującego się w wentylowanej szafce pod stołem
10 | kontrola poprzez system optyczny i dźwiękowy czy nie doszło do przelewu zbiornika na zużyte utrwalacze
11 | blat stołu sekcyjnego o wymiarach (SxG) +/- 1cm: 45 x 30, wysokość: 2cm
12 | nadbudowa wyposażóna : 2 lampy led z regulacją mocy
13 | dygestorium wyposażone w listwę magnetyczną do narzędzi chirurgicznych
14 | dodatkowo wyposażone w półkę na całej długości o głębokości 20 cm
15 | Produkt fabrycznie nowy
16 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 4
1 | Myjnia dezynfektor nablatowa fabrycznie nowa
2 | Wymiary: wysokość 63 cm, szerokość 45 cm, głębokość 56 cm (+/- 5 cm )
3 | Pojemność komory: 63 litry ( +/- 2 l )
4 | Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4301 ( 0H18N9 )
5 | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie , minimalna moc grzewcza komory 2 kW
6 | Komora myjąca wyposażona w filtr drenu
7 | Myjnia posiada wbudowaną wysokowydajną suszarkę, wydajność tłoczenia powietrza 65 m3/h , posiadająca filtr wstęny oraz jałowy HEPA, moc grzewcza suszenia 0,8 kW, niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem
8 | Waga 50 kg (+/- 2 kg )
9 | Ilość programów: 4 + 2
10 | Czas mycia: 24 minuty na programie normalnym, 44 min na programie intensywnym
11 | możliwość zastosowania jednocześnie minimum dwóch detergentów
12 | Wyposażona w wyświetlacz LCD
13 | sterowanie za pomocą przycisków dotykowych
14 | sterownik wyposażony w złącze RS232, USB
15 | Połączenie odpływu z myjni higieniczne bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny ocynkowanej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów).
16 | Wózek wsadowy jednopoziomowy. Ilość – 1 szt.
17 | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz, 15A
18 | Temperatura dezynfekcji: ponizej 93st.C nie wyższa niż 95 st. C
19 | Temperatura mycia: 40~50°C
20 | jedna lub dwie pompy cyrkulacyjne o całkowitej wydajności minmum 200 l/min
21 | drzwi pojedyncze, uchylne
22 | Produkt fabrycznie nowy
23 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 5
1 | Wózek transportowy do przewożenia zwłok
2 | stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej
3 | wyposażony w cztery kółka z pełnej gumu o średnicy 200 mm , w tym dwa z hamulcem i dwa w pełni obrotowe
4 | regulacja nożna hydrauliczna wysokości wózka
5 | możliwość pochylenia Trendelenburg, anty-Trendelenburg
6 | minimalna kośność 220 kg (+/- 2 kg )
7 | materiał wózka stal nierdzewna 1.4301
8 | wymiary całkowite wózka długość/szerokość 2060-2170/620-840 mm (+/- 20 mm ) Wysokość zakres od 530 do 900 m ( +/- 10 30 mm )
9 | taca wózka ( blat ) montowana na stałe
10 | Produkt fabrycznie nowy
11 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
…………………………………………………………
Podpis wykonawcy

## Część 2
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2. Wyposażenie meblowe sali sekcyjnej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Półka ze stali nierdzewnej | szt. | 1
2 | Taboret | szt. | 1
3 | Szafa wnękowa dwudrzwiowa | szt. | 1
4 | Stół roboczy z szafką | szt. | 1
5 | Stół ze zlewem dwukomorowym | szt. | 1
6 | Stół ze zlewem jednokomorowym i umywalką | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Półka pojedyncza wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), ścienna
2 | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste
3 | Półka z profili 25x25x1,5mm, blacha 1,5mm
4 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
5 | Wymiary zewnętrzne: 2600x260x145 mm (+/- 10 mm)
6 | Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia
7 | Produkt fabrycznie nowy
8 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 2
1 | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym
2 | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych
3 | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym
4 | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm
5 | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej)
6 | Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył)
7 | Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm)
8 | koła wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
9 | Taboret z obręczą pod nogi
10 | Dopuszczalne obciążenie 135 kg
11 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik hydrauliczny wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej.
12 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
13 | Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość x wysokość ) 480x480x490/630 mm ( +/- 10 mm)
14 | Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia
18 | Produkt fabrycznie nowy
19 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 3
1 | Szafa wnękowa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
2 | Złożona z dwóch oddzielnych szaf
3 | Front szafy malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym
4 | Szafa z drzwiami przeszklonymi
5 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste
6 | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo
7 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C
8 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy)
9 | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni
10 | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
11 | Szafa wyposażona w zamek
12 | Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra lub powłoki antybakteryjnej w technologii malowania proszkowego
13 | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra lub powłoki antybakteryjnejw technologii malowania proszkowego
14 | Wymiary zewnętrzne jednej szafy (długość xszerokość xwysokość ) w 800x400x1800mm
15 | Wymiary zewnętrzne zestawu (długość x szerokość x wysokość ) 1600x400x1800mm
16 | W wyposażeniu zestaw maskownic. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
17 | Produkt fabrycznie nowy
18 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 4
1 | Stół roboczy z szafką
2 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
3 | Front szafki malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym
4 | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste
5 | Po lewej stronie stół zabudowany szafką z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo, o długości 400 mm (możliwość wyboru stołu z szafką po prawej stronie).
6 | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie
7 | Półka regulowana
8 | Pozostała część stołu bez zabudowy
9 | Wyrób na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)
10 | Wymiary zewnętrzne: 1400x600x850 mm (+/- 10 mm)
11 | Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra lub powłoki antybakteryjnej w technologii malowania proszkowego
12 | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra lub powłoki antybakteryjnej w technologii malowania proszkowego
13 | Produkt fabrycznie nowy
14 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 5
1 | Stół ze zlewem dwukomorowym
2 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
3 | Stół wyposażony w jeden blat
4 | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione
5 | Po prawej stronie zlew z dwoma komorami o wymiarach 400x400x250 mm (wymiary wewnętrzne).
6 | Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm
7 | Stół bez zabudowy
8 | Stół na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)
9 | W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa lub jeden podwójny
10 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
11 | Stół wyposażony baterię sztorcową - 2sztuki
12 | Wymiary zewnętrzne: 2600x600x850 mm (+/- 10 mm)
13 | Produkt fabrycznie nowy
14 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 6
1 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
2 | Stół wyposażony w jeden blat
3 | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione
4 | Po lewej stronie komora o wymiarach 400x400x250 mm (wymiary wewnętrzne)
5 | Po prawej stronie umywalka min. fi 380 mm.
6 | Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 250 mm
7 | Stół na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu)
8 | W wyposażeniu dwa syfony wykonane z tworzywa lub jeden podwójny
9 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
10 | Stół wyposażony baterię sztorcową - 2sztuki
11 | Wymiary zewnętrzne: 2600x600x850 mm (+/- 10 mm)
12 | Stół bez zabudowy
13 | Produkt fabrycznie nowy
14 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Wszystkie wymiary należy zweryfikować do istniejących na oddziale.
………………………………………………..
Podpis wykonawcy

## Część 3
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | zał. nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3. Piła oscylacyjna do kości z aspiracją opiłków
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Piła oscylacyjna do kości z aspiracją opiłków | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Piła wyposażona w głowicę tnącą o wadze 1300 g
2 | Piła zasilana przez zasilacz , działająca z prędkością 40V
3 | Rękojeść hermetycznie uszczelniona, wodoodporna IP 67
4 | Wszystkie materiały zewnętrzne kontrukcji niekorozyjne
5 | 5 łożysk uszczelniony mechanizm
6 | Napięcie wejściowe – 230V
7 | Zamontowany kabel 4 m
8 | Jednostka próżniowa : Silnik – znamionowy 750 V
9 | Pojemność zbiornika 7 litrów
10 | Filtracja -99,997% przy 0,6 mikrona
11 | Wymiary jednostki próżniowej – wysokość 940 mm wraz z uchwytem
12 | Szerokość podstawy podwozia 530 mm
13 | Waga 11,5 kg ( +/- 1 kg )
14 | Produkt fabrycznie nowy
15 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
…………………………………………
Podpis wykonawcy

## Część 4
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4. Waga autopsyjna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x |  | A | B | A x B | x | x
1 | Waga autopsyjna | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
2 | posiadająca tecę wykonaną ze stali nierdzewnej wymiary 230x190 mm (+/- 10 mm )
3 | wyposażona w cztery stop z możliwością regulacji
4 | ekran LED z 6 cyframi
5 | wskaźnik funkcji diod LED
6 | wskazanie baterii na ekranie
7 | wewnętrzny akumulator
8 | zasilanie sieciowe
9 | oszczedzanie baterii
10 | jednostki : kg,g,lb,oz i szt
11 | temperatura pracy : -5°C+35°C (+/- 2°C)
12 | ochrona IP67
13 | ochrona przed obciążeniem
14 | maksymalne obciążenie 15 kg
15 | konfigurowalne automatyczne rozłączanie
16 | funkcje : tara , zero, gross net, liczba sztuk, funkcja limitów
17 | Produkt fabrycznie nowy
18 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
………………………………………
Podpis wykonawcy

## Część 5
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5 Narzędzia
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nóż długość 8 - 8,5 cm 8,3 cm do autopsjii | szt. | 2
2 | Pęsteta długość 14-15 cm , prążkowana, rączka prosta | szt. | 2
3 | Pęseta długość 25-25,4 cm, 1x2 ząbki | szt. | 2
4 | Nóż do sekcji mózgu dwustronny długość 24-24,1 cm | szt. | 2
5 | Pean zakrzywiony długość 14 cm | szt. | 4
6 | Nożyczki długość 20-20,3 cm ostrze proste , ostre/ostre | szt. | 2
7 | Nożyczki długość 11,4-11,5 cm , ostrze nachylone równo z osią , ostre/tępe | szt. | 2
8 | Nożyczki długość 11,4-11,5 cm , ostrze nachylone ponad oś , z wgłębnikiem | szt. | 2
9 | Sonda punktowa 10, 2-10,5 cm o średnicy 1,5 mm | szt. | 2
10 | Sonda żłobiona 14,5-15,2 cm | szt. | 2
11 | Nożyce do żeber długość 20,9-22 cm z mechanizmem sprężynowym | szt. | 2
12 | Nożyczki z kulką 21 cm | szt. | 2
13 | Trzonki do skalpela rozmiar 4 | szt. | 2
x | x | x | x | x |  | x | x
Wymagania bezwzględne |  | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2021 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów ujętych w formularzu posiadają stal wg. norm DIN: | tak
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji termicznej w temperaturze minimalnej 95 stopni Celsjusza Zgodność z normą PN EN ISO 15883.1.2. | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2021 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
tak
7 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | tak
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | tak
8 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
| - dostarczył przy dostawie informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.
………………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Część 6
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6. Szafka przyłóżkowa
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego | szt. | 4
2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego (szuflada, drzwiczki )
2 | Wymiary : 43x41x88 cm ( +/- 2 cm ) [ szerokośćxgłębokośćxwysokość ] ( +/- 1 cm )
3 | Blat z płyty meblowej okleinowanej PCV
4 | Stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo, wyposażonny w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 5 cm ( +/- 1 cm ) w tym dwa z blokadą
5 | Szuflada i szafka stalowa , lakierowana proszkowo : kolor do wyboru przez zamawiającego
6 | Wymiary szafki z drzwiczkami : 34x37x40 cm [ szerokośćxgłębokośćxwysokość ] ( +/- 1 cm )
7 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady : 31x32x13 cm [ szerokośćxgłębokośćxwysokość ] ( +/- 1 cm )
8 | Produkt fabrycznie nowy
9 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 2
1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym (szuflada, drzwiczki )
2 | Wymiary : 48x40x88 cm ( +/- 2 cm ) [ szerokośćxgłębokośćxwysokość ] ( +/- 1 cm )
3 | Szuflada i szafka stalowa , lakierowana proszkowo : kolor do wyboru przez zamawiającego
4 | Blat górny z tworzywa ABS w kolorze białym z pogłębieniem
5 | Blat boczny z wodoodpornej płyty laminatu HPL, wysuwany
6 | Podstawa stalowa z worzywa ABS w kolorze białym , wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 5 cm ( +/- 1 cm ) w tym dwa z blokadą
7 | Stelaż z profilu aluminiowego , lakierowany proszkowo
8 | Wymiary szafki z drzwiczkami : 41x30x30 cm [ szerokośćxgłębokośćxwysokość ] ( +/- 1 cm )
9 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady : 37x28x10 cm [ szerokośćxgłębokośćxwysokość ] ( +/- 1 cm )
10 | Produkt fabrycznie nowy
11 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
……………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Część 7
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7. Fotel do chemioterapii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Fotel do chemioterapii | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Fotel przeznaczony do dializy, onkologii, chemioterapii i transfuzji krwi
2 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 50-55 do 70-86 cm (+/- 5 cm )
3 | Elektryczna regulacja oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie min od 0° do 70°
4 | Elektryczna regulacja oparcia segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie min od 0° do 30° - 45°( +/- 5°)
5 | Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego pozycji : Trendelenburg w zakresie min 13° oraz Anty-Trendelenburg w zakresie minimum 5°
6 | Fotel pokryty pianką viscoelastyczną
7 | Materac pokryty skóropodobnym materiałem łatwym do czyszczenia
8 | Fotel skaładający się z czterech części : podnóżek, siedzisko, oparcie pleców, oparcie głowy
9 | Sterowanie segmentu pleców i nóg za pomocą jednego przycisku w celu uzyskania pozycji fotela
10 | Sterowanie segmentu pleców i nóg za pomocą jednego przycisku w celu uzyskania pozycji Trendelenburga minimum 10°
11 | Długość całkowita 210 cm ( +/- 5 10 cm )
12 | Szerokość siedziska 60 cm (+/- 2 cm )
13 | Długość siedziska 50 cm
14 | Długość oparcia pleców 64 cm ( +/- 1 cm )
15 | Szerokość oparcia pleców 65 cm
16 | Długość segmentu nóg 62 cm ( +/- 2 5 cm )
17 | Szerokość oparcia nóg 60 cm ( +/- 2 cm)
18 | Szerokość podłokietnika 20 cm (+/- 3 cm)
19 | Długość podłokietnika 60 cm (+ /- 1 cm )
20 | Podłokietniki zdejmowane bez użycia narzędzi
21 | Długość oparcia segmentu głowy 20 cm ( +/- 1 cm )
22 | Fotel oparty na jednej kolumnie obudowanej plastikowym tworzywem , łatwym do czyszczenia i dezynfekcji
23 | Odchylane i składane podłokietniki po obu stronach fotela
24 | Podpora stóp z regulacją 17 cm ( +/- 2 cm )
25 | Koła jezdne z indywidualną blokadą jazdy
26 | Średnica kół 12 cm ( +/- 1 2 cm )
27 | Fotel wyposażony w : zagłówek, wieszak do kroplówki , podnózek zamantowany na segmencie oparcia nóg
28 | Maksymalne obciążenie min. 180 kg ( +/- 5 kg )
29 | Produkt fabrycznie nowy
30 | Kolor tapicerki oraz podstawy do wyboru przez Zamawiającego
31 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
……………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Część 8
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8. Wózek do przewożenia chorych na leżąco
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek do przewożenia chorych na leżąco | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wózek do przewożenia chorych na leżąco
2 | Długość całkowita 220 cm ( +/- 5 8 cm )
3 | Długość leża 195 cm (+ /- 5 cm )
4 | Szerokość całkowita 80 cm ( +/- 5 cm )
5 | Szerkość leża 65 cm ( +/- 5 cm )
6 | Hydrauliczna regulacja wysokości od 56-61 do 87-95 cm ( + /- 2 cm )
7 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną HPL
8 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne
9 | Wymienny materac zmywalny
10 | Kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego
11 | Barierki boczne malowane proszkowo składane z boku leża
12 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0° do 80°-95° ( +/- 2° )
13 | Regulacja przechyłu : Pozycja Trendelenburga 14 ° ,Pozycja Anty-Trendelenburga 14° za pomocą sprężyny gazowej, uchwyt od strony nóg
14 | Koła jezdne o średnicy 12-20 cm ( +/- 1 cm ), centralna blokada cztereh kół z kołem kierunkowym
15 | Cztery odbojniki w ramie leża
16 | Wózek wyposażony w zdejmowany szczyt od strony nóg i dwa uchwyty do pchania od strony głowy, skladane poniżej poziomu materaca
17 | Obciążenie min. 200 kg ( +/- 5 kg)
18 | Dodatkowo wózek yposażony w wieszak na kroplówki
19 | Produkt fabrycznie nowy
20 | Gwarancja 12 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
……………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Część 9
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9. Stojak na kroplówki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Stojak na kroplówki | szt. | 12
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Stojak na kroplówki
2 | Kolumna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali nierdzewnej 1.4301
3 | Podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 5 cm (kolor czarny), w tym dwa z blokadą ; średnica podstawy: 57 cm ( +/- 2 cm )
4 | Regulacja wysokości w zakresie: 132-225 cm ( +/- 2 cm )
5 | Głowica stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali nierdzewnej 1.4301
6 | Głowica na 4 haczyki
7 | Dopuszczalne obciążenie na jeden hak 2 kg ( +/- 0,5 kg )
8 | Produkt fabrycznie nowy
9 | Gwarancja 12 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
………………………………………
Podpis Wykonawcy

## Część 10
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10. Wózek medyczny wielofunkcyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek medyczny wielofunkcyjny | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wózek medyczny wielofunkcyjny
2 | Konstrukcja wózka osadzona na stalowej podstawie pokrytej lakierem proszkowymodpornym na uszkodzenia
3 | Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej, fronty wykonane z płyty MDF
4 | Wózek wyposażony w cztery szuflady, dwie górne szuflady zamykane na zamek
5 | Wózek wyposażony w koła jezdne, minimum jedno koło z hamulcem
6 | Średnica kół 10 cm ( +/- 2 cm )
7 | Szuflady wyłożone matą antypoślizgową.
8 | Wózek wyposażony w system szynowy po obu stronach , umozliwiający zamontowanie dodatkowych akcesorii
9 | Wyskokość całkowita 100 cm ( +/- 5 8 cm )
10 | Szerokość całkowita 97 cm (+/- 2 cm )
11 | Głębokość całkowita 54-62 cm (+/- 2 cm )
12 | Taca górna wymiary 90 x 53 cm (+/- 2 cm )
13 | Taca dolna wymiary 90 x53 cm (+/- 2 cm )
14 | Waga wózka 60-75 kg ( +/- 2 kg )
15 | Obciążenie tacy max. 20 kg ( +/- 1kg )
16 | Wymiary dwóch górnych szuflad 39x50x6,5 cm ( +/- 2 cm ) [ szerokość x głębokość x wysokość ]
17 | Wymiary dwóch dolnych szuflad 39x50x12,5 cm ( +/- 2 cm ) [ szerokość x głębokość x wysokość ]
18 | Szerokość podłokietnika 20 cm
19 | Długość podłokietnika 60 cm (+ /- 1 cm )
29 18 | Produkt fabrycznie nowy
30 19 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
31 20 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
…………………………………….
Podpis Wykonawcy

## Część 11
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11. Wózek reanimacyjny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek reanimacyjny | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wózek reanimacyjny wyposażony w pięć szuflad
2 | Konstrukcja wózka oparta na czterech aluminiowych kolumnach, konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować dodakowe wyposażenie na całej długości lub szyny aluminiowe na całej długości, na których można mocować dodatkowe wyposażenie
3 | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej lub ze stali lakierowanej proszkowo
4 | Górny blat zabezpiczony z czterch stron burtami zapobiegającymi wylewaniu się płynów
5 | Na górnym blacie zamontowane trzy relingi w celu zabezpieczenia pojemnków i sprzętu medycznego przed zsuwaniem się
6 | Ścianki boczne i tylna wykonane z lekkiego panelu kompozytowego aluminiowego
7 | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego, lakierowane proszkowo, kolor do wybory przez zamawiającego
8 | Szuflady wyposażone w maty antypoślizgowe
9 | Szuflady wyposażone w wyciagane podziałki do segregacji leków
10 | Wózek wyposażony w minumum dwie szyny aluminowe lub ze stali kwasoodpornej do montowania wyposażenia
11 | Szyny montowane w taki sposób aby można było regulować ich wysokością
12 | Wózek wyposażony w dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku lub stali: wysuwany spod blatu z lewej lub prawej strony wózka
13 | Nośność szuflady 20 kg ( +/- 1 kg )
14 | Wszystkie szuflady wyposażone w zamek zamykane na centralny zamek
15 | Koła jezdne pojedyncze lub podwójne cichobieżne w tym dwa z blokadą jazdy
16 | Wózek wyposażony w wieszak do kroplówek z czterema hakami
17 | Wózek wyposażony w półkę na defibrylator
18 | Wózek wyposażony w płytę reanimacyjną
19 | Wózek wyposażony w dwa kosze platikowe minumum 6 l
20 | Wózek wyposażony w kosz lub uchwyt na butlę z tlenem
21 | Wózek wyposażony w druciany kosz na akcesoria medyczne 23x10x 11 cm ( +/- 1 cm ) w nim pojemnik na zużyte igły
22 | Wózek wyposażony w przedłużacz elektryczny na cztery lub pięć gniazda do podłączenia aparatyry medycznej
23 | Wózek wyposażony w ruchomy uchwyt do przetaczania
24 | Wysokość jednej szuflady 23 cm ( +/- 2 cm )
25 | Wysokość czterech szuflad po 11 cm ( +/- 1 cm )
26 | Wysokość wózka 97-110 cm (+/- 2 cm )
27 | Szerokość wózka 65-72 cm ( +/- 2 cm )
28 | Głębokość wózka 47-60 cm ( +/- 2 cm )
29 | Produkt fabrycznie nowy
30 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
31 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
……………………………………
Podpis Wykonawcy

## Część 12
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12. Taboret lekarski
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Taboret lekarski z oparciem | szt. | 2
2 | Taboret lekarski bez oparcia | szt. | 6
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Taboret lekarski z oparciem
2 | Konstrukcja chromowana lub ze stali kwasoodpornej
3 | Podstawa pięcioramienna
4 | Podnóżek chromowany lub ze stali kwasoodpornej
5 | Podnóżek regulowany w zakresie: od 26 cm do 46 cm (+/- 2 cm)
6 | Tapicerka zmywalna
7 | Kółka jezdne z tworzywa niebrudzącego
8 | Kółka wyposażone w odbojniki lub osłony
9 | Regulacja siedziska sprężyną gazową
10 | Dopuszczalne obciążenie: 120 kg (+/- 5 kg)
11 | Wysokość w zakresie od 60 cm do 78-90 cm (+/- 2 cm )
12 | Średnica siedziska 34 cm (+/-1 cm)
13 | Średnica podstawy 62 cm (+/- 2 cm)
14 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
15 | Produkt fabrycznie nowy
16 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 2
1 | Taboret lekarski bez oparcia
2 | Konstrukcja chromowana lub ze stali kwasoodpornej
3 | Podstawa pięcioramienna
4 | Podnóżek chromowany lub ze stali kwasoodpornej
5 | Podnóżek regulowany w zakresie: od 26 cm do 46 cm (+/- 2 cm)
6 | Tapicerka zmywalna
7 | Kółka jezdne z tworzywa niebrudzącego
8 | Kółka wyposażone w odbojniki lub osłony
9 | Regulacja siedziska sprężyną gazową
10 | Dopuszczalne obciążenie: 120 kg (+/- 5 kg)
11 | Wysokość w zakresie od 60 cm do 78-90 cm (+/- 2 cm )
12 | Średnica siedziska 34 cm (+/-1 cm)
13 | Średnica podstawy 62 cm (+/- 2 cm)
14 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
15 | Produkt fabrycznie nowy
16 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
……………………………………..
Podpis Wykonawcy

## Część 13
D10.251.61.E.2021 |  |  |  |  | Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13. Wózek oddziałowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wózek oddziałowy | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wózek oddziałowy
2 | Konstrukcja wózka metalowa
3 | Konstrukcja wózka malowana proszkowo na biało
4 | Koła jezdne w tym dwa z blokadą
5 | Wózek wyposażony w trzy wyjmowane pojemniki z tworzywa
6 | Wózek wyposażony w druciany kosz
7 | Wózek wyposażony w obręcz z przyryciem na worek foliowy
8 | Wysokość wózka 90 cm ( +/- 2 cm )
9 | Szerokość wózka 42 cm ( +/- 2 cm )
10 | Długość wózka 90 64-68 cm ( +/- 2 cm )
11 | Produkt fabrycznie nowy
12 | Kolor wózka biały
13 | Gwarancja 24 miesiące
Lp. | Opis dodatkowe | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia, numer seryjny | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2020-2021
………………………………………..
Podpis Wykonawcy