## Arkusz1
Zał. nr 2 16/TP/2022 - Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szpitala SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Klasa wyrpobu medycznego | Nazwa produktu/numer katalogowy | Ilość szt. | cena netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1. | Jednorazowy, sterylnie pakowany system do przezskórnej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. System pozwala usunąć przepukliny dyskowe i jadra miażdżyste dysków za pomocą specjalnego "puncha" oraz na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej (nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsjusza w jądrze miażdżystym). System musi zawierć jednorazową elektrodę bipolarną, kompatybilną z generatorem, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. Elektroda zawiera specjalny kranik umożliwiający płukanie podczas zabiegu. System musi zawierać elementy jednorazowego użytku kompatybilne z wyżej wymienioną elektrodą bipolarną: dwie kaniule - prostą i fazowaną, dylatator stożkowy, trepan, dwa druty prowadzące, plastikowy ogranicznik głębokości. Elektroda bipolarna i wszystkie pozostałe elementy znajdują się razem w jednym sterylnym, jednorazowym zestawie. |  |  | 30
2. | Jednorazowa, sterylnie pakowana igła kręgosłupowa 16G x 8” z mandrynem kompatybilna z elektrodą bipolarną poz1. |  |  | 30
3. | Jednorazowa, kompletna (bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi) sterylnie pakowana elektroda bipolarna do przezskórnych zabiegów denerwacji - termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości oraz do małoinwazyjnych, przezskórnych zabiegów nukleoplastyki koblacyjnej odcinka szyjnego kręgosłupa. Elektroda umożliwia przeprowadzenie przezskórnego zabiegu denerwacji - termolezji niskotemperaturowej prądami wysokiej częstotliwości, oraz usunięcie przepukliny dyskowej i jadra miażdżystego dysku na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej (nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsusza w jądrze miażdżystym) w odcinku szyjnym kręgosłupa. Jednorazowa elektroda bipolarna, kompatybilną z urządzeniem do elektrokoagulacji Surgi MAX, dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. Długość robocza elektrody 13,5 cm. |  |  | 50
4. | Jednorazowa, sterylnie pakowana igła kręgosłupowa 16G x 4” z mandrynem kompatybilna z elektrodą bipolarną poz.3 |  |  | 50
Razem:
Zamawiający wymaga na czas trwania umowy generatora w formie użyczenia o następujących parametrach (generator kompatybilny z asortymentem ): Generator emitujący fale radiowe o bardzo wysokiej częstotliwości w zakresie od 1,7 do 4,0MHz do diatermii mono i bipolarnej zapewniający niską temperaturę w miejscu styku elektrody z tkankami–maksymalnie 40 st. Celsjusza. Oprócz typowego zastosowania chirurgicznego, generator musi zapewniać możliwość użycia jednorazowych, kompatybilnych, dodatkowych systemów służących do: przezskórnej discektomii i nukleoplastyki dysków kręgosłupa; usuwania przepuklin dyskowych poprzez endoskop; przezskórnych zabiegów termolezji (denerwacji) zakończeń nerwowych na wyrostkach stawowych kręgosłupa; przezskórnej nukleoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa.
Miejscowość,data…………………………………….. Podpis osoby uprawnionej…………………...