**Gdańsk, dnia 07.12.2022r**.

**GUM2022 ZP0135**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: .: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

**Pytanie 1**

OPZ, Pakiet II, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości powierzchni roboczej 893 mm? Jest to niewielka różnica (7 mm) w stosunku do wymaganej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

OPZ, Pakiet II, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści okno przednie wykonane ze szkła, zamykane na czas sterylizacji aluminiowym panelem?

Rozwiązanie to nie ma znaczenia funkcjonalnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

OPZ, Pakiet II, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści ściany boczne komory szklane, nieprzepuszczalne dla promieni UV, bez pokrycia tworzywem antybakteryjnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**

OPZ, Pakiet II, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści zawody na wodę i na gaz umieszczone w ścianach bocznych, zamiast tylnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

OPZ, Pakiet II, pkt. 6

Zamawiający wymaga dostarczeni 2 lamp UV. Prosimy o potwierdzenie, że druga lampa ma pełnić funkcję zapasową. Nie ma potrzeby stosowania dwóch lamp UV jednocześnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

OPZ, Pakiet II, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę UV o mocy 15 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7**

OPZ, Pakiet II, pkt. 7  
Czy Zamawiający dopuści lampę fluorescencyjną o mocy 36W? Jest to moc, która pozwoli na wydajne oświetlenie tak niewielkiej powierzchni roboczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o amplitudzie 10 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 12 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o zakresie prędkości 100-500 rpm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 11**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z przepływem powietrza regulowanym automatycznie do wartości 0,36 m/s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 12**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z 1 lampą UV o mocy 30 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem LED o mocy 1200 lux?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 14**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści termomikser z szybkością chłodzenia od 100°C do temperatury pokojowej 2-3°C/min.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści termomikser z możliwością zapisania 10 programów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 16**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści termomikser z możliwością doposażenia w blok grzejny na 30 probówek o pojemności 0,5 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 10,9 kg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **09.12.2022 r**. na dzień **12.12.2022 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska