## Część nr 2
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo_ilościowy - częśc nr 2 _ po zmianach z dnia 08.05.2023 r.
Lp. | Asortyment | szacunkowa liczba oznaczeń na 24 m-ce | Wielkość opakowania (podać) | ilość opakowań do wskazanej ilości oznaczeń (podać) | wartość netto za 1 op. | wartość netto razem | VAT [%] | cena (wartość brutto) razem | nr katalogowy odczynnika | producent, nazwa handlowa
Odczynniki
1. | Test biochemiczny do oznaczenia lekowrażliwości ORAZ MECHANIZMÓW OPORNOŚCI bakterii z oznaczeniem wartości MIC wg wytycznych EUCAST dla: - Bakterii Gram ujemnych - Bakterii Gram dodatnich - Bakterii rodzaju Streptococus sp | 500
2. | Panele o oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych | 5400
3. | Panele do oznaczenie lekowrażliwości rozszerzonej dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych minimum 130 dołków z antybiotykami | 50
4. | Testy automatyczne do identyfikacji grzybów | 5
razem
Wymagana tabela pomocnicza z wyszczególnieniem każdego odczynnika, ilością oznaczeń/sztuk w opakowaniu, opakowań, ceny, nr katalogowego.
Lp. | Asortyment |  | Jm | Ilość | wartość netto za 1 mc | wartość netto razem | VAT [%] | Cena (wartość brutto) razem | model / typ analizatora i niezbędengo sprzętu
1. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów o parametarch określonych poniżej |  | m-c | 24
razem
Cena oznaczenia musi obejmować wszystkie odczynniki oraz materiały zużywalne np. buliony, wskaźniki, końcówki do pipet, kontrole aparatury dodatkowej. Oferta musi również zawierać nazwy, nr katalogowe i ceny wszystkich dostępnych testów do proponowanego aparatu oraz nazwy, nr katalogowe i ceny wszystkich materiałów zużywalnych, nazwę aparatu, nr fabryczne, rok produkcji. Dostawa aparatu wraz z oprogramowaniem sprzętem komputerowym oraz wytrząsarkami typu Vortex: do 14 dni od daty zawarcia umowy, Szkolenie w zakresie obsługi aparatu i oprogramowania – do 2 dni od daty dostarczenia aparatu, Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
|  |  |  | Odczynniki oraz dzierżawa analizatora |  | wartość netto razem | VAT [%] | cena (wartość brutto) razem
Lp | Parametry techniczne aparatu (graniczne)
1 | Aparat nowy (rok produkcji nie starszy 2020 r.), modułowy z możliwością rozbudowy o kolejne moduły.
2 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 40 stacji inkubacyjno - pomiarowych.
3 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+) oraz identyfikację grzybów i drożdżaków
4 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (inkubacja, odczyt wyników) w obrębie aparatu.
5 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji
6 | Brak konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników do wywołania reakcji biochemicznych po napełnieniu testów
7 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym
8 | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne. Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
9 | Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku (pełne zakresy stężeń na modułach testowych) - zgodnie z zaleceniami EUCAST
10 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej - pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii)
11 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda
12 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S. aureus, CoN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca - Hyper K1 (OXY), oporność enterokoków na glikopeptydy - VRE (VanA, VanB), MLSb, BL, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podejrzenie KPC oraz MBL
13 | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. zaleceń EUCAST v.9.0 oraz aktualizacja przez wydzierżawiającego do wyższych wersji EUCAST
14 | Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji modułów testowych oraz uzyskania wyniku identyfikacji i lekowrażliwości z pozytywnych podłoży do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych za pomocą probówek z żelem separującym/ dołączyć opis procedury do instrukcji obsługi analizatora
15 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC), w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności
16 | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej.
17 | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy
18 | Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy
19 | W cenei oferty szkolenia i serwis przez cały okres trwania umowy a taże przeglądy serwisowe obejmujące wyminę niezbędnych części zużywalnych
20 | W cenie oferty okresowe przeglądy serwisowe wraz z wymianą koniecznych części
21 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym w Szpitalu
22 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim.