Dot. Aparat RTG sufitowy i aparat przyłóżkowy wraz z ucyfrowieniem.
Pytanie 1 – dot. Załącznik nr 2
Pkt. 99
Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥9,2mln, podać

Czy Zamawiający dopuści detektor 43 x 43cm o rozdzielczości 9,19 mln pikseli?
Różnica między oferowanym a wymaganym parametrem jest minimalna, a wynika z faktu, że rozmiar mechaniczny detektora różni się od rozmiaru pola aktywnego detektora.
Odpowiedź- TAK. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 – dot. Załącznik nr 2
Pkt. 148.
Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych mobilnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty.
Pkt. 230
Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty.

W związku z faktem, iż aparaty RTG są urządzeniami medycznymi, które wykorzystują do diagnostyki niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie jonizujące, przez co wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie badanego pacjenta i personelu, producenci aparatów udostępnia kody serwisowe jedynie przeszkolonym przez siebie osobom o potwierdzonych kompetencjach.

Są to powszechnie stosowane standardy, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w całym okresie eksploatacji urządzenia w związku z czym prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższych wymagani.
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Dot. SYSTEMY INFORMATYCZNE: DO ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DICOM (PACS) ORAZ DO OBSŁUGI PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCEJ (RIS)
Pytanie 3 – dot. Załącznik nr 2
Pkt. 9.	Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy.
Czy Zamawiający dopuści ogólnodostępne niekomercyjne rozwiązanie bazodanowe niezależne w utrzymaniu od Wykonawcy?
Odpowiedź- - TAK. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 – dot. Załącznik nr 2
Pkt. 76 Integracja systemu RIS/PACS z HIS Kamsoft z wykorzystaniem protokołu hl7 w zakresie min. obsługi nowego zlecenia i odesłana wyniku w formie tekstowej wraz z linkiem identyfikującym badanie z możliwością otworzenia w przeglądarki o parametrach określonych w pkt. 30
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wdrożony moduł zleceń w systemie HIS Kamsoft.
Odpowiedź- Zamawiający doprecyzowuje, że poprzez integracje HL7 rozumie wykonanie usług i dostosowanie niezbędnych licencji w celu realizacji integracji. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
Dot. Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 zestaw

Pytanie 5 – dot. Załącznik nr 2
Pkt. 28. Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1,

Czy Zamawiający dopuści monitor tego samego producenta co monitor diagnostyczny o następujących ( lepszych ) parametrach:
„Dodatkowy monitor LCD 22,5” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1920x1200, wielkość piksela 0,254x0,248 mm, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1.” ?
Odpowiedź- TAK. Zamawiający dopuszcza.