## Arkusz1
WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 8
Urządzenie do badania i oceny układu przedsionkowego - przeprowadzenia testu VHIT - 1 szt.
Lp. | Opis | Parametr wymagany | Wartość oferowana (podać wartość parametru lub opisać oferowane rozwiązanie)
Komputer typu laptop
1 | Producent | Podać
2 | Typ, Model | Podać
3 | Rok produkcji, nie starszy niż 2018 | Podać
4 | Procesor czterordzeniowy o częstotliwości taktowania procesora nie mniejszej niż 3.2 GHz, 6MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8000 punktów | Podać
5 | Pamięć RAM min. 8GB DDR4 2400Mhz | TAK
6 | Dysk twardy SSD min. 240GB/500 GB HDD | TAK
7 | Karta graficzna min. 2GB pamięci, z obsługą DirectX 12 | TAK
8 | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 | TAK
9 | Możliwość nagrywania na DVD | TAK
10 | Windows 10 Profesional PL 64 Bit | TAK
11 | Rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 1920x1080 | TAK
12 | Wbudowany USB 3.0 Type-C | TAK
13 | Gwarancja min. 24 miesiące z czasem reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego | TAK
14 | Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK
15 | Zintegrowane oprogramowanie z bazą danych | TAK
16 | Możliwość archiwizacji i nagrywania badań video | TAK
17 | Drukarka
Urządzenie do badania i oceny układu przedsionkowego - testu video Head Impulse Test (vHIT)
1 | Producent | Podać
2 | Typ, Model | Podać
3 | Rok produkcji, nie starszy niż 2018 | Podać
4 | Urządzenie VHIT nie wymagające instalowania na głowie pacjenta żadnego dodatkowego urządzenia lub czujnika | TAK
5 | Urządzenie wyposażone w komputerowo sterowaną w trzech płaszczyznach, wolnostojącą kamerę „widzącą” w podczerwieni. Kamera rejestruje i analizuje ruchy głowy oraz oka. | TAK
6 | Zestaw umożliwiający ocenę poszczególnych kanałów półkolistych | TAK
7 | Analiza wieloczęstotliwościowa VOR | TAK
8 | Odtwarzanie i archiwizacja zarejestrowanych obrazów wideo | TAK
9 | Oprogramowanie ( analiza wyników automatyczna lub manualna z możliwością usuwania części danych, wskazania obszarów analizy, przechowywana wyników badań, itd.) | TAK
10 | system umożliwiający rejestrację i odtwarzanie wykonanych badań | TAK
| ………………………………………………. |  | …………………………………………………………
| miejscowość, data |  | Podpis Wykonawcy lub upoważnionej osoby