## Arkusz1
ZP/133/2024
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  | załącznik nr 2.2
MODYFIKACJA 05.12.2024
Pakiet II Narzędzia Urologiczne Poradnia + Sala Opatrunkowa
| Paramy wymagane |  |  | Parametry oferowane
Rok produkcji narzędzi – min. 2024. Oferowane narzędzia są fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się oferowania narzędzi np. po regeneracji.
Oferowane narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1: 2007 lub równoważnej(ISO 7153-1 lub rownoważnego) wraz z aktualizacjami. Wymagane są następujące rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:
Haki operacyjne i retraktory - X20CR13, 42-47 HRC.
Nożyczki z twardą wkładką – X20Cr13, 42-47 HRC / 60-64 HRC.
Pincety X20Cr13, 42-47 HRC; X15Cr13, 42-46 HRC.
Kleszcze hemostatyczne X20CR13
Kleszcze do serwet operacyjnych i kleszczyki do opatrunków X20CR13
Retraktory X20Cr13
Kleszcze X20Cr13, 42-47 HRC.
Klemy X20Cr13, 42-47 HRC.
Imadła X20Cr13, 42-47 HRC.
Zaoferowane wyroby trwale oznakowane nazwa wytwórcy.
Narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonana przez wytwórcę.
Opakowania oferowanych wyrobów zawierające informacje: nr katalogowy wyrobu, nazwę wyrobu, nazwę wytwórcy.
Wszystkie narzędzia muszą być trwale oznakowane kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pół (modułow), zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania – Data Matrix, zawierającym zakodowana informacje o unikalnym numerze narzędzia. Dodatkowo narzędzia oznakowane kodem data matrix zawierającym takie informacje jak miesiąc i rok sprzedaży oraz miesiąc i rok końca gwarancji. Kod możliwy do odczytania bez specjalistycznych czytników
Wszystkie narzędzia muszą posiadać naniesiony oznakowanie uzgodnione ze szpitalem po podpisaniu umowy. Napisy maja być trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji oraz czynniki sterylizujące, głównie na nasyconą parę wodną.
Wobec zaoferowanych wyrobów mogą być stosowane :
Mycie automatyczne w myjniach – dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90ºC, czas 5 min;
Dekontaminacja zgodnie z normą EN ISO 17664:2004 lub równoważną (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach: 134ºC; 5,5 minuty.
Autoryzowany serwis narzędzi. Serwis umożliwiajacy pełną regenerację/naprawę narzędzia łącznie z przeprowadzeniem nowej pasywacji i nałożeniem powierzchni galwanicznych.
Zestaw I: Zestaw narzędzi do poradni urologicznej - 1 zestaw
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 7 | szt. |  | 0 | 8%
2 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 200 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 7 | szt. |  | 0 | 8%
3 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 7 | szt. |  | 0 | 8%
4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 7 | szt. |  | 0 | 8%
5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 7 | szt. |  | 0 | 8%
6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM 120-125 mm | 5 | szt. |  | 0 | 8%
7 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 5 | szt. |  | 0 | 8%
8 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
9 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
10 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
11 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM (180-185 mm) Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
13 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
14 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4.4MM DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
15 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6,8MM DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 8 | szt. |  | 0 | 8%
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 8 | szt. |  | 0 | 8%
18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
Zestaw II: Zestaw narzędzi na salę opatrunkową urologii - 1 zestaw
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 5 | szt. |  | 0 | 8%
2 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 20 | szt. |  | 0 | 8%
3 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER/standard TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 8 | szt. |  | 0 | 8%
4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
5 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 8 | szt. |  | 0 | 8%
6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 15 | szt. |  | 0 | 8%
7 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 15 | szt. |  | 0 | 8%
8 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM (180-185 mm) Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
9 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
10 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4.4MM DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
11 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6,8MM DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
16 | MISKA CHIRURGICZNA POJEMNOŚĆ 0,3L 0,3-0,35 l | 4 | szt. |  | 0 | 8%
17 | SONDA ŚREDNICA 1,5MM, DŁUGOŚĆ 160MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
18 | SONDA ŚREDNICA 2MM, DŁUGOŚĆ 160MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
19 | KLESZCZYKI HALSTED MOSQUITO PROSTE, DŁUGOŚĆ 125MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
20 | 2 ZESTAWY DO KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKA STULEJKI |  | szt. |  | 0 | 8%
21 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
22 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
23 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
24 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER/standard TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 2 | szt. |  | 0 | 8%
25 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
26 | KLESZCZYKI HALSTED MOSQUITO PROSTE, DŁUGOŚĆ 125MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
27 | KLESZCZYKI HALSTED MOSQUITO ZAGIĘTE, DŁUGOŚĆ 125MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
28 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 1000 CYKLI, WYMIARY ZEWNĘTRZNE KONTENERA 312X190X92MM (+/- 10%) | 2 | szt. |  | 0 | 8%
29 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 273X176X41MM (+/- 10%)KOSZ WYPOSAŻONY W SILIKONOWE GRZEBIENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI | 2 | szt. |  | 0 | 8%
30 | 4 ZESTAWY DO PRZETOKI |  | szt. |  | 0 | 8%
31 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
32 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER/standard TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM 140-145 mm | 4 | szt. |  | 0 | 8%
33 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
34 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 1000 CYKLI, WYMIARY ZEWNĘTRZNE KONTENERA 312X190X92MM (+/- 10%) | 4 | szt. |  | 0 | 8%
35 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 273X176X41MM (+/- 10%) KOSZ WYPOSAŻONY W SILIKONOWE GRZEBIENIE DO UTRZYMYWANIA NARZĘDZI | 4 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym