**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET X**

**1. FUMIGATOR /ZAMGŁAWIACZ**

* Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą fumigacji /zamgławiania z opcją zapisu danych oraz opcją timera.
* Kompatybilny z środkami dezynfekcyjnymi z poz.2.
* Dezynfekcja pomieszczeń za pomocą suchej mgły
* Rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów.
* Likwidacja baterii, wirusów, grzybów, sporów - skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281.
* Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji.
* Wyposażone z płytę CD z oprogramowaniem.
* Urządzenie z możliwością ustawienia kubatury w zakresie od 10 do 1000 m³.
* Funkcja opóźnienia czasu fumigacji
* Dotykowy panel z diodami LED umożliwia wybór wielkości dezynfekowanego pomieszczenia
* Urządzenie wyłącza się po zakończeniu dezynfekcji
* Parametry techniczne:
- wymiary: 300 mm (+/- 10mm) x 342 mm (+/-10mm) x 494 mm (+/- 20mm);
- waga: 6,2 kg (+/- 500 g)

- moc minimum 1000W;
- prędkość wyrzutu z dyszy od 80m/s;
- szybkość obrotu turbiny: minimum 22000 rpm;

- zasilanie 220- 230V.

**2. ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI/ FUMIGACJI**

**2.1**

* Środek dezynfekcyjny oparty o 6 % nadtlenek wodoru i kationy srebra, bez zapachowy, bodegradowalny w 99.9%, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobjczym.
* Kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji pomieszczeń fumigator / zamgławiacz z poz .1
* Opakowanie 1 litr sztuk

**2.2**

* Środek dezynfekcyjny oparty o 12 % nadtlenek wodoru i kationy srebra, bez zapachowy, bodegradowalny w 99.9%, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobjczym.
* Kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji pomieszczeń fumigator / zamgławiacz z poz .1
* Opakowanie 1 litr sztuk

**2.3**

* Insektycyd gotowy do użycia przeznaczony do zwalczania owadów latających lub pełzających i roztoczy (w tym świerzbu), zawierający w swoim składzie naturalną permetrynę oraz syntetyczną permetrynę.
* Kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji pomieszczeń fumigator / zamgławiacz z poz .1
* Opakowanie 1 litr sztuk

**Zamawiający wymaga by ważność środków do dezynfekcji/ fumigacji wynosiła minimum 12 miesięcy od ich dostarczenia do Zamawiającego.**