- Kraków, dnia 04.07.2022 r.

- DFP.271.63.2022.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu USG przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem                    i szkoleniem personelu.

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Dotyczy pkt 14.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający regulację TGC realizowaną na fizycznych suwakach, ale dodatkowo posiadający cyfrową regulację LGC dostępną na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień? Należy zauważyć, że parametr ten nie wpływa na jakość diagnostyczną aparatu a proponowane wyżej rozwiązanie znacznie poszerza możliwości dostosowania obrazu do preferencji operatora urządzenia. Dopuszczenie do postępowania pozwoli zaoferować aparat najnowszej generacji i zachowa zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 2

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Dotyczy pkt 47.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający maksymalną prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) 337 fps ? Różnica między wartością wymaganą a oferowaną powyżej jest tak niewielka, że będzie niezauważalna w trakcie wykonywania badań. Dopuszczenie do postępowania pozwoli zaoferować aparat najnowszej generacji, który posiada dodatkowo wiele innych funkcjonalności niż wymaga Zamawiający i zachowa zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 3

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Dotyczy pkt 72.

- Czy aparat posiadający funkcję automatycznego pomiaru IMT w wybranym obszarze bez opcji obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a spełnia wymagania Zamawiającego? Potwierdzenie spełnienia wymagania do postępowania pozwoli zaoferować aparat najnowszej generacji, który posiada dodatkowo wiele innych funkcjonalności niż wymaga Zamawiający i zachowa zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat posiadający funkcję automatycznego pomiaru IMT              w wybranym obszarze bez opcji obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. W związku z odpowiedzią Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 72 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 4

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Dotyczy pkt 78.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę liniową do badań mięśniowoszkieletowych, małych narządów, naczyniowych o zakresie częstotliwości pracy 4,8-16 MHz spełniającą pozostałe wymagania? Taki zakres częstotliwości pozwoli na znacznie dokładniejszą diagnostykę. Dopuszczenie do postępowania pozwoli zaoferować aparat najnowszej generacji, który posiada dodatkowo wiele innych funkcjonalności niż wymaga Zamawiający i zachowa zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 78 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 5

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Dotyczy pkt 82.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych o zakresie częstotliwości pracy 5,4-16 MHz spełniającą pozostałe wymagania? Tak niewielka różnica w zakresie częstotliwości nie wpłynie w żaden sposób na jakość diagnostyczną. Dopuszczenie do postępowania pozwoli zaoferować aparat najnowszej generacji, który posiada dodatkowo wiele innych funkcjonalności niż wymaga Zamawiający i zachowa zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 82 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 6

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Dotyczy pkt 83.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych o zakresie częstotliwości pracy 2,6-7,2 MHz spełniającą pozostałe wymagania? Tak niewielka różnica w zakresie częstotliwości nie wpłynie w żaden sposób na jakość diagnostyczną. Dopuszczenie do postępowania pozwoli zaoferować aparat najnowszej generacji, który posiada dodatkowo wiele innych funkcjonalności niż wymaga Zamawiający i zachowa zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 83 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 7

- Dotyczy Parametrów Technicznych i Eksploatacyjnych Załącznik nr 1a

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 8

- L.P.4

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, który nie posiada w specyfikacji technicznej producenta informacji na temat poziomu hałasu włączonego systemu? Deklaracja zgodności stanowi, że normy ustanowione prawem nie są przekroczone, co ma związek z dopuszczeniem urządzenia do obrotu w Polsce.

- Zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalny poziom dźwięku/hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie oraz od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem w pokojach lekarskich, pielęgniarskich oraz innych pomieszczeniach szpitalnych w ciągu dnia wynosi 40 dB, zatem można przyjąć, że mimo braku wyszczególnienia poziomu hałasu w specyfikacji technicznej producenta, przy posiadaniu deklaracji zgodności, poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie jest zgodny z cytowaną powyżej normą.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 4 parametrów technicznych i eksploatacyjnych (załącznik nr 1a do SWZ) jest nieobligatoryjny, brak potwierdzenia poziomu hałasu w dokumentacji skutkuje nieprzyznaniem punktów.

- Pytanie 9

- L.P.5

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, którego panel operatora poszerzony jest o panel dotykowy, który jest w pełni programowalny i posiada więcej niż 6 klawiszy programowanych i możliwość zaprogramowania 400 presetów?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 5 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 10

- L.P.9

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium posiadający uchwyt do transportu aparatu zależny od pozycji panelu operatora, co nie wpływa na mobilność aparatu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 9 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 11

- L.P.11

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, posiadający 10,1-calowy, kolorowy, programowalny, dotykowy panel TFT LCD ?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 11 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 12

- L.P.33

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, który posiada 4 strefy ogniskowania spośród 16 co zapewnia najwyższą jakość diagnostyki i obrazowania?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 33 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 13

- L.P.34

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, który nie posiada obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystującego technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 34 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 14

- L.P.65

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, który nie posiada oprogramowania służącego do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów ?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 65 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 15

- L.P.77

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę convex o częstotliwości 1,0 – 6,0 MHz wykonaną w technologii typu Multi Layer Technology, posiadającą 960 elementów? Oferowana głowica jest wykonana w najnowszej technologii Multi Layer Technology dzięki której uzyskujemy dokładniejszy, bardziej precyzyjny obraz niż na głowicach wykonanych w technologii starszego typu z mniejszą ilością elementów.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 77 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 16

- L.P.78

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG klasy Premium, wyposażony w głowicę liniową o częstotliwości o zakresie 2,0 – 12,0 MHz , posiadającą 960 elementów, szerokość skanu 38 mm? Zakres częstotliwości 2,0-12,0MH z szerokością skanu 38 mm nie wpływa na jakość badania, a oferowana głowica jest wykonana w najnowszej technologii Multi Layer Technology dzięki, której uzyskujemy dokładniejszy, bardziej precyzyjny obraz niż na głowicach wykonanych w technologii starszego typu z mniejszą ilością elementów. Oferowana głowica posiada również możliwość obrazowania trapezowego ,które zwiększa pole obrazowania.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 78 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 17

- Zamawiający wymaga nowoczesnego, innowacyjnego Aparat USG, dlatego prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał dwa niezależne spektra przepływu w czasie rzeczywistym? Możliwość równoczesnego pomiaru prędkości dopplerowskiej z dwu niezależnych bramek znajduje zastosowanie przede wszystkim:

- - w diagnostyce naczyniowej, do wiarygodnego porównania prędkości przed i za zwężeniem albo w zwężeniu i przed lub za zwężeniem, jak również do przedstawienia i porównania na tym samym obrazie widma przepływu w dwu różnych naczyniach (np. tętnica szyjna i kręgowa),

- - w badaniach położniczych, w diagnostyce arytmii płodowej umożliwia równoczesne wyznaczenie widma przepływu w dwu naczyniach płodu, nawet odległych od siebie i przebiegających w różnych osiach; najlepsze wyniki badania arytmii płodowej osiągnięto w równoczesnym badaniu widma przepływu w żyle wątrobowej i aorcie zstępującej,

- - w badaniach kardiologicznych, w których kombinacja Dopplera pulsacyjnego i Dopplera tkankowego w tym samym momencie czasu i na tym samym obrazie pozwala na najbardziej niezawodne wyznaczenie parametru E/E’, kluczowego w ocenie wydolności lewej komory serca.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 18

- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał funkcję ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 19

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 38

- Czy Zamawiający dopuści aparat USG klasy Premium renomowanego producenta, który posiada rotację obrazu o 180 stopni tj. odwrócenie góra-dół? Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie zmniejszy funkcjonalności aparatu i nie ma żadnego wpływu na właściwości diagnostyczne.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 38 parametrów technicznych i eksploatacyjnych (załącznik nr 1a do SWZ) jest nieobligatoryjny, a jedynie punktowany.

- Pytanie 20

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 76

- Czy Zamawiający dopuści aparat USG klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowaną baterię pozwalająca na 30 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 76 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 21

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 77

- Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. W pkt. 77 Zamawiający wymaga sondy Convex (Single Crystal) o minimalnym kącie skanowania 70 stopni, który jest charakterystyczny dla sond starszej generacji – obecnie w najnowszych rozwiązaniach na rynku spotyka się brzuszne sondy Convex o kątach skanowania 110-140 stopni. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał brzuszną sondę Convex (Single Crystal) o kącie skanowania min. 110 stopni?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 22

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 78

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 5,0 – 14,0 MHz; aż 1 700 elementów; szerokość skanu 58 mm? Różnica w dolnej częstotliwości pracy sondy wynoszą 1,5 MHz jest praktycznie niedostrzegalna - w żaden sposób nie zmniejszy funkcjonalności aparatu i nie ma żadnego wpływu na właściwości diagnostyczne

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 78 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 23

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 79

- Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. W pkt. 79 Zamawiający wymaga sondy kardiologicznej Phased Array o minimalnym kącie skanowania 90 stopni, który jest charakterystyczny dla sond starszej generacji – obecnie w najnowszych rozwiązaniach na rynku spotyka się kardiologiczne o kątach skanowania 110-115 stopni. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał sondę kardiologiczną (Single Crystal) o kącie skanowania min. 110 stopni?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 24

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 82

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada możliwości rozbudowy o głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 4,5 – 18,0 MHz; aż 1 100 elementów; szerokość skanu 38 mm z możliwością podłączenia przystawki biopsyjnej? Różnica w dolnej częstotliwości pracy sondy wynoszą 0,5 MHz jest praktycznie niedostrzegalna - w żaden sposób nie zmniejszy funkcjonalności aparatu i nie ma żadnego wpływu na właściwości diagnostyczne

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 82 parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 25

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 30

- W badaniach USG niezwykle istotnym parametrem jest głębokość penetracji zarówno minimalna (w przypadku diagnozowania zmian i struktur podpowierzchniowych) jak i ta maksymalna (szczególnie w przypadku osób z bardzo dużym BMI), a Zamawiający wymaga zaledwie 38 cm. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat USG posiadał zakres głębokości penetracji od czoła głowicy minimalnie od 1cm do 50cm?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 26

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 37

- W badaniach USG niezwykle istotnym parametrem jest wielkość powiększenia obrazu – obecnie najnowocześniejsze ultrasonografy oferujące najwyższą rozdzielczość posiadają powiększenia obrazu bez utraty rozdzielczości na poziomie min. x25 lub nawet wyższym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy powiększenia (zoom) obrazu bez utraty rozdzielczości min. x25 razy w czasie rzeczywistym (na żywo), jak i po zamrożeniu?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 27

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – pkt. 40

- Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 28

- Dot. Tabela – PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE – Możliwości rozbudowy Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pytanie 29

- Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ pkt. 4:

- 4. „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.”

- Pragniemy zwrócić uwagę, że zapisy we wskazanych punktach w obecnym brzmieniu może prowadzić do sytuacji, w której gwarancja aparatu będzie cyklicznie odnawiana, gdyż pojęcie „istotnej naprawy” lub „istotnej wymiany” jest dyskusyjne.

- W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów w następujący sposób:

- „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.”

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 30

- Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ WARUNKI SERWISU PKT. 13:

- Bezwzględne zagwarantowanie braku wszelkich blokad serwisowych jest niemożliwe, bowiem Dostawca nie odpowiada za działania producenta sprzętu, który w różny sposób zabezpiecza swoje urządzenia przed nieuprawnionym dostępem. Niejednokrotnie kody są generowane wraz z postępującym unowocześnianiem systemu oraz aktualizacją oprogramowania będącego częścią urządzenia. Powyższy zapis umowy jest w praktyce niemożliwy do zastosowania, Wykonawca nie jest uprawniony do gwarantowania wykonania czynności za producenta sprzętu/oprogramowania.

- Poza tym w przypadku urządzeń medycznych, gdzie od ich prawidłowego działania zależy zdrowie i życie pacjentów, zatem producent dopuszcza wyłącznie autoryzowane serwisy i w takich przypadkach warunkuje ważność deklaracji.

- Wnosimy o usunięcie zapisu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po upływie gwarancji przekazanie kodów na wezwanie Zamawiającego. W związku z odpowiedzią Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt 13 warunków gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Wzór umowy ulega modyfikacji w paragrafie 9 ust. 5 następujący sposób:

„5. Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń (m.in. poprzez przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu kodów serwisowych), które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.„

- Pytanie 31

- Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ(Umowa) § 13 ust. 2 lit. e:

- „e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy typ szkolenia,”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych za każdy typ szkolenia”

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 32

- Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ(Umowa) § 13 ust. 2 lit. f:

- „f) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. a - e), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „f) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. a - e), w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 33

- Dotyczy Załącznika nr 3 do Specyfikacji (Umowa) § 13 ust. 3:

- 3. „W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- 3. „W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- W związku z dokonanymi modyfikacjami, Zamawiający przekazuje w załączeniu opis przedmiotu zamówienia po zmianie stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.