CZ. 2

Przedmiot zamówienia:   APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – SZT. 1.

Nazwa producenta:    	  ………………………………………………………………

Typ / model: 		  ………………………………………………………………

Urządzenie fabryczne nowe,  rok produkcji   2020

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagania graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |
|  | Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | Tak, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min.+/- 180°), góra-dół (min.15 cm), pochył przód-tył (min.+/-45°) | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak, podać |  |
|  | Min. 6 dedykowanych uchwytów na głowice (po 3 na lewą i prawą stronę konsoli aparatu) | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 elastyczne uchwyty do kabli głowic obrazowych zapobiegające opadaniu kabli głowic na podłoże | Tak, podać |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min. +/- 150° z pozycji środkowej | Tak, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | Tak, podać |  |
|  | Dynamika aparatu min. 310 dB | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80 % wielkości ekranu | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | Tak, podać |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW oraz min. 4 porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 22.0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 1000Mb/s | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maksymalnie 30 sek. | Tak |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1900 Hz | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s | Tak, podać |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s | Tak, podać |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja krzywej TGC za pomocą min. 8 suwaków manualnych oraz za pomocą przycisków na ekranie dotykowym | Tak, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu 2D na żywo na ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min.: jamy brzusznej, radiologicznych pediatrycznych, naczyniowych (w tym TCD), mięśniowo-szkieletowych. | Tak, podać |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 16x | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak, opisać |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | Tak, opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak, opisać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na głowicach typu convex oraz liniowych. | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak, opisać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
|  | Funkcja w aparacie pozwalająca na wgranie z pendrive i CD/DVD obrazów DICOM pozyskanych z urządzeń min. TK, MR i wyświetlenie ich na ekranie aparatu celem porównania z obrazami USG pozyskiwanymi na żywo. Po jednej stronie ekranu obraz TK lub MRI po drugiej skan USG | Tak |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 900 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz, Kąt widzenia min. 110°; obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 1900; długość głowicy (FOV) min. 50 mm | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 8.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 250, promień krzywizny max. 15 mm; Kąt widzenia min. 115° Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak, podać typ i parametry |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb zaawansowane rozszerzone obrazowanie Dopplerowskie do wykrywania bardzo wolnych i słabych przepływów w mikronaczyniach i tkankach | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica microconvex z wbudowanym systemem nawigacji elektromegnetycznej. Zakres częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz; Pole widzenia min. 73º. Liczba elementów min. 128; Obrazowanie harmoniczne, panoramiczne | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych TCD wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 800 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 - 5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o : Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 3.0 - 8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90); Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 5.0 MHz, min. 3000 elementów akustycznych; obrazowanie harmoniczne | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: przezprzełykowe obrazowanie kardiologiczne 3D i 3D kolor w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa z rotacją 0-180°, zakres pracy min. 3-8 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8x6mm, grubość endoskopu maks. 6 mm. | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa pediatryczna, zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 39 mm; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Elastografię Strain z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową, dostępną na min. jednej sondzie liniowej oraz endowaginalnej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Elastografię fali poprzecznej Shear Wave dostępną na oferowanej głowicy convex, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: oprogramowanie do oceny sztywności tkanek dostępne na zaoferowanej głowicy przy użyciu mapy koloru za pomocą fal Shear Wave | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję Dopplera ciągłego o rejestrowanych prędkościach (przy zerowym kącie bramki) min. od -28 m/s do 0 oraz od 0 do +28 m/s | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 85 kg | Tak, podać |  |
|  | Aktywny protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) |  |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta | TAK |  |
|  | Dostawa przez autoryzowanego dystrybutora oferowanego aparatu USG i głowic, zapewniającego autoryzowany serwis producenta do świadczenia usług serwisowych. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie użytkowania po zainstalowaniu. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą. | Tak |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data ………………………………………………………

Podpis	…………………………………………………………………..