## Załącznik Nr 6
AE/ZP-27-04/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6
Wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 i Pakiecie Nr 2
UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry, opisać
Pakiet Nr 1 - Wymagania wobec analizatorów parametrów krytycznych i materiałów do tych badań
1. | Analizatory parametrów krytycznych, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017, w pełni sprawne i przygotowane do pracy, z UPS-em o mocy dostosowanej do podtrzymywania pracy analizatora nie krócej niż 20 minut
2. | Oznaczane parametry: pO2, pCO2, Ph, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, ctHb, O2Hb, COHb, MetHb, bilirubina
3. | Maksymalna objętość próbki dla wszystkich parametrów 125 µl
4. | Automatyczna kalibracja 1 lub 2 punktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych z kalibratorów zawartych w pakiecie odczynnikowym
5. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli - wbudowany system automatycznej kontroli jaości analizatora z graficzną interpretacją QC - wykresy Leavy-Jeningsa, materiał kontrolny wbudowany w pakiet odczynnikowy, bez konieczności uzupełniania, przesył wyników kontroli jakości do LIS
6. | Trwałość czujników pomiarowych na pokładzie analizatora minimum 21 dni
7. | Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych
8. | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
9. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l
10. | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie
11. | Wbudowana drukarka i czytnik kodów pacjenta
12. | Oprogramowanie i instrukcja obslugi w języku polskim
13. | Kontrola jakości z użyciem materiału kontrolnego 3-poziomowego (niski, średni, wysoki), wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów, materiał kontrolny niezależny od kalibratorów
14. | Oferowane urządzenie musi zapewniać (wliczoną w cenę oferty) współpracę z LIS (System informatyczny laboratoryjny) i HIS (System informatyczny szpitalny), dwukierunkowa transmisja danych
15. | Analizator wyposażony w filmy instruktażowe w języku polskim ułatwiające m.in. wymianę odczynników
16. | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. walidowanie roztworami przez operatora
17. | Oprogramowanie pozwalające na zdalny nadzór przez Laboratorium
18. | Zdalny nadzór serwisowy
19. | Obsługa autoryzowanego serwisu
20. | Bezpośredni kontakt z dedykowanym inżynierem serwisu
21. | Co najmniej jedno szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznym i merytorycznym przez Specjalistów Aplikacyjnych w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
22. | Dostawa analizatora - do 21 dni od daty podpisania umowy
23. | Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin
| Oceniane parametry | Wpisać TAK/NIE lub podać oferowany parametr
1. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce
2. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze, bądź analizatorze zastępczym wyspecyfikowanym w SWZ, bez utraty pozostałych w kasetach testów, przez cały okres użytkowania materiałów zużywalnych (minimum 30 dni)
| Oceniany parametr | Punktacja
1. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce:
| do 35 sekund | 50 pkt
| powyżej 35 sekund | 0 pkt
2. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze, bądź analizatorze zastępczym wyspecyfikowanym w SIWZ, bez utraty pozostałych w kasetach testów, przez cały okres użytkowania materiałów zużywalnych (minimum 30 dni):
| Tak | 50 pkt
| Nie | 0 pkt
Pakiet Nr 2 - Wymagania wobec analizatora jeżeli Wykonawca go oferuje
1. | Analizator parametrów krytycznych, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2023, w pełni sprawny i przygotowany do pracy, z UPS-em o mocy dostosowanej do podtrzymywania pracy analizatora nie krócej niż 20 minut
2. | Oznaczane parametry: pO2, pCO2, Ph, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, ctHb, O2Hb, COHb, MetHb, bilirubina, cukier, mleczany
3. | Maksymalna objętość próbki dla wszystkich parametrów 125 µl
4. | Automatyczna kalibracja 1 lub 2 punktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych z kalibratorów zawartych w pakiecie odczynnikowym
5. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli - wbudowany system automatycznej kontroli jaości analizatora z graficzną interpretacją QC - wykresy Leavy-Jeningsa, materiał kontrolny wbudowany w pakiet odczynnikowy, bez konieczności uzupełniania, przesył wyników kontroli jakości do LIS
6. | Trwałość czujników pomiarowych na pokładzie analizatora minimum 21 dni
7. | Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych
8. | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
9. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l
10. | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie
11. | Wbudowana drukarka i czytnik kodów pacjenta
12. | Oprogramowanie i instrukcja obslugi w języku polskim
13. | Kontrola jakości z użyciem materiału kontrolnego 3-poziomowego (niski, średni, wysoki), wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów, materiał kontrolny niezależny od kalibratorów
14. | Oferowane urządzenie musi zapewniać (wliczoną w cenę oferty) współpracę z LIS (System informatyczny laboratoryjny) i HIS (System informatyczny szpitalny), dwukierunkowa transmisja danych
15. | Analizator wyposażony w filmy instruktażowe w języku polskim ułatwiające m.in. wymianę odczynników
16. | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, np. walidowanie roztworami przez operatora
17. | Oprogramowanie pozwalające na zdalny nadzór przez Laboratorium
18. | Zdalny nadzór serwisowy
19. | Obsługa autoryzowanego serwisu
20. | Bezpośredni kontakt z dedykowanym inżynierem serwisu
21. | Co najmniej jedno szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznym i merytorycznym przez Specjalistów Aplikacyjnych w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym
22. | Dostawa analizatora - do 14 dni od daty podpisania umowy
23. | Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin
24. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce do 35 sekund
25. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze, bądź analizatorze zastępczym wyspecyfikowanym w SWZ, bez utraty pozostałych w kasetach testów, przez cały okres użytkowania materiałów zużywalnych (minimum 30 dni)
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty