Załącznik nr 1

do wniosku z dnia …………………

Sygnatura sprawy: ……………………….

Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

POMPY INFUZYJNE JEDNOSTRZYKAWKOWE  szt.7

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb  SALI  PORODOWEJ  KLINICZNEGO CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII

(nazwa komórki organizacyjnej Szpitala)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………    Producent/firma: ……………………….…

(wypełnia Wykonawca)                                (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji:  2020 /2021

(wypełnia Zamawiający)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa , przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych |  |  |
| 2 | Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. Nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. |  |  |
| 3 | Ciekłokrystaliczny, dotykowy, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji |  |  |
| 4 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5/6, 10, 20, 30, 50/60 ml |  |  |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) |  |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  |  |
| 7 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min |  |  |
| 8 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% |  |  |
| 9 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego |  |  |
| 10 | Dawka uderzeniowa BOLUS dozowana w dowolnym momencie wlewu |  |  |
| 11 | Szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS do 2000 ml/h regulowana dla strzykawek 50/60 ml co: 0,01 ml/h w zakresie 0,01 ml/h do 99,99 ml/h 0,1ml/h w zakresie 100 ml/h do 999,9 ml/h 1 ml/h powyżej 1000 ml/h |  |  |
| 12 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  |  |
| 13 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu |  |  |
| 14 | Szybkość dozowania 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml regulowana co: 0,01 ml/h w zakresie 0,01 ml/h do 99,99 ml/h 0,1ml/h w zakresie 100 ml/h do 999,9 ml/h 1 ml/h powyżej 1000 ml/h |  |  |
| 15 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie co najmniej 60 nazw leków |  |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili |  |  |
| 17 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h |  |  |
| 18 | Funkcja Stand-By programowana |  |  |
| 19 | Programowane ciśnienie okluzji w zakresie 75-900 mmHg – min. 12 poziomów |  |  |
| 20 | Historia infuzji , zapamiętywanie (minimum) 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia |  |  |
| 21 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |  |
| 22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
| 23 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej |  |  |
| 24 | Zasilanie: 230 V AC ± 10%, 50 Hz oraz 11 ÷ 15 V DC |  |  |
| 25 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -15h przy przepływie 5 ml/h |  |  |
| 26 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  |  |
| 27 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu max 8h |  |  |
| 28 | Klasa ochronności [minimum] II, CF, odporność na defibrylację |  |  |
| 29 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, stacji dokującej na stałe związany z pompą |  |  |
| 30 | Do każdej pompy statyw jezdny z podstawa kołową i zasilaniem |  |  |
| 31 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,00 kg |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), tzn. ma być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |  |
| 4 | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 6 | Menu w języku polskim |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

..................................................................

(podpis i pieczęć)