Dzierżawa analizatora hematologicznego z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy  oraz dzierżawa czytnika pasków moczu z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Załącznik nr 1 do SWZ

O F E R T A

Ja niżej podpisany …………….…………………………..……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz :………………………………………………….…………………………………………………………………….
                                                                                                             (firma i siedziba Wykonawcy)

Numer faksu: ………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………..

NIP……………………………………. REGON……………………………………….. KRS……………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dzierżawa analizatora hematologicznego z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy  oraz dzierżawa czytnika pasków moczu z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy” oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Część 1 Dzierżawa analizatora hematologicznego ( o parametrach  zapisanych na stronie nr 3-5 )z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Cena brutto (zawierająca obowiązujący podatek VAT): …………………………… złotych.

Część 2 Dzierżawa czytnika moczów ( o parametrach  zapisanych na stronie nr 7-8 )z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Cena brutto (zawierająca obowiązujący podatek VAT): …………………………… złotych.

Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniłem w cenie oferty wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) udostępnioną przez Zamawiającego, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam, że składam ofertę we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego przez: …………………………..…………………………………………....................................................................(nazwa lidera)*. Partnerem w konsorcjum jest: ……………………………………………………………………………… (*niepotrzebne skreślić –w  przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca  złożył ofertę we własnym imieniu)

- Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie ………………………………………………………
firmy ………………………………… (*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).

- Oferujemy termin płatności ……………… dni/ (30 dni – 10 pkt) (60 dni – 20 pkt)/.

- Oferujemy termin dostawy ……………….. dni. /1-2 dni (20 pkt) (3 dni – 10 pkt) (>3 dni 0 pkt)/

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczam, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

- Oświadczam, iż jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą. (*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam(my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Część 1 Dzierżawa analizatora hematologicznego ( o parametrach  zapisanych na stronie nr 4-6) z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Tabela 1 SZACOWANA ILOŚC OZNACZEŃ  65 000/36 MIESIĘCY. Zamawiający dopuszcza edytowanie tabelek przez Wykonawców.

| L.p. | Nazwa odczynnika, | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONTROALE (L,N,H) I KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM 1 |  |  |  |  |  |

Tabela 2

| L.p. | Wyszczególnione | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Czynsz dzierżawny | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM 1 I 2 |  |  |  |

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ.

Część 1: Parametry  techniczne Analizatora hematologicznego

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Opisać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy - rok produkcji: nie starszy niż 2021, wyposażony w automatyczny podajnik na min. 50 próbek, z możliwością uzupełniania statywów w trakcie pracy oraz oznaczania próbek w trybie pilnym. | TAK |  |
| 2. | Analizator o wydajności 90 ozn/h | TAK |  |
| 3. | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC 5-DIFF wykorzystujące technikę cytometrii przepływowej. | TAK |  |
| 4. | Wyniki NRBC, raportowany na wyniku w każdym pomiarze CBC. | TAK |  |
| 5. | Analiza płynów jam z ciała bez dodatkowym wyników, 5 parametrów oznaczanych. | TAK |  |
| 6. | Automatyczna analiza minimum 27 parametrów raportowanych na wyniku, skattergram dla WBC 5-DIFF, histogramy, HGB – metoda bezcyjankowa. | TAK |  |
| 7. | Objętość próbki w trybie krwi pełnej nie więcej niż 80 μl. | TAK |  |
| 8. | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów / z jednej analizy bez rozcieńczania/WBC- 0,00-480 0x109/l, PLT-0,00- 5000 x 109/l, RBC-0,00- 860x 1012/l HGB do 24 g/dl. | TAK |  |
| 9. | Oprogramowanie KJ obejmujące system L-J, umożliwiające rejestrację codziennej KJ na trzech poziomach. | TAK |  |
| 10. | Możliwość automatycznego wykonywania testów powtórkowych. | TAK |  |
| 11. | Obsługa analizatora przez komputer PC z drukarką (zestaw dołączony do analizatora tj. komputer PC, drukarka, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie komputera. | TAK |  |
| 12. | Prezentacja pełnego wyniku na ekranie – wszystkie parametry wraz z rozdziałem WBC, skattergramem i histogramami. Możliwość wydruku wyników w formatach A4 . Flagowanie wyników patologicznych. | TAK |  |
| 13. | Współpraca z istniejącą w laboratorium siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do istniejącej sieci i w ofercie uwzględni koszt podłączenia i konfiguracji do programu Info Medica | TAK |  |
| 14. | Niezbędne codzienne czynności konserwacyjne uruchamiane automatycznie. | TAK |  |
| 15. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkich części i akcesoriów nieuwzględnionych w formularzu oferty. | TAK |  |
| 16. | Instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi i interpretacji wyników na koszt wykonawcy. | TAK |  |
| 17. | Certyfikat CE dla odczynników analizatora. | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji serwisu; 12 godz. od chwili zgłoszenia awarii, a usunięcie awarii do 48 godz. od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 19. | Wykonawca dostarczy wraz z odczynnikami krew kontrolną do wykonania badań kontrolnych codziennie na 3 poziomach przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 20. | Analizator uzupełniający nie starszy niż z 2021 r. | TAK |  |
| 21. | Wydajność analizatora - min. 70 ozn. / godz. | TAK |  |
| 22. | Pamięć wyników pacjenta 500 000 z histogramami | TAK |  |
| 23. | Analizator kompaktowy do ustawienia na stole laboratoryjnym , wymiary nie większe niż : wysokość- 400mm, szerokość- 300mm, głębokość- 410 mm, waga 20 kg. | TAK |  |
| 24. | Analizator 21 Parametrowy: WBC,Lymph#,Mid#,Gran#,Lymph%,Mid%,Gran%,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MPV,PDW,PCT,P-LCR, P-LCC histogram z WBC,RBC,PLT | TAK |  |
| 25. | Odczynniki bezcyjankowe | TAK |  |
| 26. | Zakres liniowości nie mniejszy niż : WBC 300/ 10 9/L; RBC 8/10 12/L; Hgb 280 /g/L; PLT 4000 /10 9/L | TAK |  |
| 27. | Objętość próbki: krew pełna 9 µl, tryb z rozcieńczeniem 20 µl | TAK |  |
| 28. | Duży, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny – nie mniejszy niż 10,4 cala. Wynik zawierający wartości wszystkich parametrów oraz histogramy. | TAK |  |
| 29. | Możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej i wewnętrznej. | TAK |  |
| 30. | Zamknięty system odczynnikowy maksymalnie 2 odczynniki rutynowe. Lizat przechowywany na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 31. | Instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi i interpretacji wyników na koszt wykonawcy. | TAK |  |
| 32. | Certyfikat CE dla odczynników analizatora. | TAK |  |
| 33. | Czas reakcji serwisu; 12 godz. od chwili zgłoszenia awarii, a usunięcie awarii do 48 godz. od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 34. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria itp., pochodzą od producenta oferowanych analizatorów. | TAK |  |

Uwaga:

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego  spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2A do SWZ.

Część 2 Dzierżawa czytnika pasków do moczu( o parametrach  zapisanych na stronie nr 8-9) z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Tabela 1 SZACOWANA ILOŚĆ OZNACZEŃ :  27 000/36 MIESIĘCY (***REALIZACJA UMOWY OD 23.07.2022 R.)

| L.p. | Nazwa odczynnika, | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za opakowanie) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |  | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  | 11. | 12. |
|  | Paski do analizy moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM 1 |  |  |  |  |  |  |

…………………….…………………………………....

(data i podpisy osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

,

| L.p. | Wyszczególnione | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł netto | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa ( za miesiąc ) w zł brutto | Wartość w zł netto | Podatek VAT w zł | Wartość w zł brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Czynsz dzierżawny | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM 1 I 2 |  |  |  |

Załącznik nr 3A do SWZ. Część 2: Parametry  techniczne czytnika moczu

Producent : 	__________________________________________

Model :  	__________________________________________

Rok produkcji: __________________________________________

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Opisać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | czytnik pasków do moczu |  |  |
| 1. | Półautomatyczny czytnik pasków do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych moczu | TAK |  |
| 2. | Wydajność czytnika nie mniej niż 500 pasków/ godz. | TAK |  |
| 3. | Czytnik wyposażony w ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| 4. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 5. | Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt przez aparat. | TAK |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych | TAK |  |
| 7. | Pamięć wyników min. 6000 pomiarów wraz ze wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, komentarzami oraz barwą i klarownością moczu wprowadzonymi i definiowanymi przez użytkownika. | TAK |  |
| 8. | Zamknięty pojemnik na zużyte paski | TAK |  |
| 9. | Kompatybilne z czytnikiem paski 11-sto parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu | TAK |  |
| 10. | Polskie oprogramowanie czytnika, z flagowaniem wyników patologicznych. | TAK |  |
| 11. | Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta, barwy, klarowności, informacji dotyczącej osadu moczu oraz komentarzy własnych | TAK |  |
| 12. | Możliwość niezależnego wyboru przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI oraz arbitrażowych | TAK |  |
| 13. | Możliwość wykonywania oznaczeń z zakresu kontroli jakości na 2 poziomach (kontrole płynne) | TAK |  |
| 14. | Brak elementów gumowych w torze podajnika pasków | TAK |  |
| 15. | Możliwość filtrowania wyników w pamięci analizatora wg zadanych kryteriów | TAK |  |
| 16. | Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i prawidłowe położenie | TAK |  |
| 17. | Możliwość komunikacji ze środowiskiem zewnętrznych za pośrednictwem modułu wifi | TAK |  |
| 18. | Współpraca z istniejącą w laboratorium siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs. Wykonawca zobowiązany jest do włączenia czytnika do istniejącej sieci i w ofercie uwzględni koszt podłączenia i konfiguracji do programu Info Medica | TAK |  |
| 19. | Automatyczne uruchamianie inkubacji / pomiaru po wykryciu paska na podajniku | TAK |  |
| 20. | Możliwość bezpośredniego połączenia czytnika z analizatorem osadu moczu w jeden, zintegrowany system oceny próbek badanych | TAK |  |
| 21. | Bezpłatny serwis w czasie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu; 12 godz. od chwili zgłoszenia awarii, a usunięcie awarii do 48 godz. od chwili zgłoszenia. W przypadku awarii trwającej powyżej 48 h dostarczenie aparatu zastępczego. | TAK |  |