## Zad. 2
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.262.1.2023 po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.262.1.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 zestawu narzędzi okulistycznych II na oddział okulistyczny, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe: - Narzędzia wykonane ze stali odpornej na korozję i odpornych na ciepło zgodnie z normą ISO 13485:2016 lub równoważną - potwierdzone deklaracją producenta; - Twardość narzędzi w zakresie 44-60 HRC - potwierdzone deklaracją producenta; - Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej sterylizację parą - potwierdzone deklaracją producenta; - Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE - potwierdzone deklaracją producenta; - Pasywacja narzędzi z walidacją procesu - potwierdzone deklaracją producenta; - Hartowanie narzędzi w atmosferze ochronnej z walidacją procesu - potwierdzone deklaracją producenta; 3. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jedn. brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rozwórka rozkręcana Liebermann 15 mm, bransze otwarte zagięte,części podpowiekowe otwarte , niepełne o długości 15 mm, długość całkowita 80 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej lub ze stali chirurgicznej, z powłoką zabezpieczającą chromową lub satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nożyczki rogówkowe, model Castroviejo, lekko zagięte, ostrza tępo zakończone, o długości cięcia 6 mm, długość całkowita 100 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję lub chirurgicznej, z powłoką zabezpieczającą chromową lub satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nożyczki oczne zagięteostrza ostre, długość ostrzy 14 mm, długość całkowita 90 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję, z powłoką satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Nożyczki tęczówkowe delikatnie zagięte, ostre końcówki, długość cięcia 12.5 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję, z powłoką satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Nożyczki oczne proste, ostro zakończone, długość ostrzy 14 mm, długość całkowita 90 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję lub chirurgicznej, z powłoką zabezpieczającą chromową lub satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uchwyt do skalpela z podziałką, długość całkowita 120-125 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję lub chirurgicznej. | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rozwórka dla niemowląt Barraquer, bransze zamknięte o długości 9-10 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję lub chirurgicznej, z powłoką zabezpieczającą chromową lub satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rozwórka Barraquer, z grubszego drutu, bransze zamknięte o długości 15 mm, narzędzie ze stali odpornej na korozję lub chirurgicznej, z powłoką zabezpieczającą chromową lub satynową, antykorozyjną i antyodblaskową | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kontener do sterylizacji aluminiowy , z Bio -Barierą lub z 1 filtrem umieszczonym w pokrywie (jeśli filtr to dodatkowe filtry na minimum 1000 sterylizacji - 5 szt ) , stabilna konstrukcja i odporność na uderzenia, wysoka odporność na środki chemiczne, idealny do ręcznego i mechanicznego czyszczenia, z zatrzaskowym mechanizmem zamykającym, rączki pokryte silikonem dla wygodniejszego przenoszenia, Uchwyty na etykiety identyfikacyjne. Bezwzględnie z matą silikonową typu jeżyk dopasowaną do kontenera o wymiarach zewnętrznych 280-330 x 190-280 x 65-110 mm | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0