## Część_1
			Załącznik 2A do SWZ (WSzSL/FZ-28/22)	Załącznik 2A do SWZ (WSzSL/FZ-31/22)
Część 1 Tabela A – Dostawa, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – Diatermia chirurgiczna z argonem 1 szt

lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonowej, pompa irygacyjna) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej	Tak -20 pkt : Nie – 0 pkt
2	Możliwość rozbudowy zestawu o urządzenie do zaawansowanych technik endoskopowych służącego do preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy oraz podłączenia wymiennie noży hybrydowych o trzech różnych końcówkach z zintegrowaną funkcją prądu HF.	Tak -20 pkt : Nie – 0 pkt
3	Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy 200W ( +/-10W)	nie dotyczy
4	Koagulacja monopolarna 120W (+/- 10W)	nie dotyczy
5	Koagulacja bipolarna 120W (+/- 10W)	nie dotyczy
6	Koagulacja monopolarna kontaktowa ( dwa tryby – łagodna i zwykła)	nie dotyczy
7	Minimum dwa rodzaje cięcia monopolarnego: zwykłe i mieszane	nie dotyczy
8	Monopolarny tryb cięcia naprzemiennego z automatyczną regulacją mocy do zabiegów polipektomii przy użyciu elektrod pętlowych	nie dotyczy
9	Monopolarny, tryb cięcia naprzemiennego z automatyczną regulacją mocy do zabiegów papilotomii przy użyciu elektrod igłowych	nie dotyczy
10	Ilość gniazd przyłączeniowych – minimum 3 oddzielne:- monopolarne/uniwersalne – min. 1 , Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) - gniazdo bipolarne uniwersalne pozwalające na bezposrednie podłaczenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapteróww) - gniazdo elektrody biernej	nie dotyczy
11	Sposób aktywacji funkcji koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie	nie dotyczy
12	Możliwość zapamiętania min.7 różnych programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora	nie dotyczy
13	Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej (biernej)	nie dotyczy
14	Czytelne duże wyświetlacze dla poszczególnych parametrów	nie dotyczy
15	Przystawka do koagulacji i cięcia argonowego z gniazdem przyłączeniowym	nie dotyczy
16	Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych z jednoczesnym automatycznym ustawieniem optymalnych parametrów pracy i przepływu argonu	nie dotyczy
17	Zakres regulacji przepływu argonu min. 0.1- 8 L/min	nie dotyczy
18	Funkcja przepłukiwania argonem aktualnie podłączonego instrumentu	nie dotyczy
19	Ilość gniazd przyłączeniowych – minimum 3 oddzielne:- monopolarne/uniwersalne – min. 1 , Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów)Ilość gniazd przyłączeniowych – minimum 3 oddzielne:- monopolarne/uniwersalne – min. 1 , Możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) -gniazdo elektrody biernej	Wyłącznik nożny bezprzewodowy – 10 pkt
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany 2022)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2_
Część 2 -Tabela A –Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia– Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran - 2 sztuki

lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran , wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości od 25-200mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej	nie dotyczy
2	Waga maks.3,5kg	nie dotyczy
3	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 do 200 mm/HG. Zasilanie sieciowe 230 v 50 Hz	nie dotyczy
4	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od leczonej rany	nie dotyczy
5	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie)	nie dotyczy
6	Możliwość wyboru funkcji VAC lub VAC VeraFlo	nie dotyczy
7	Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie(namaczanie opatrunku) można regulować od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy instylacjami od 3 min. do 12 godz. Objętość podawanego płynu od 6 ml do 500 ml z odstępem o różnych wartościach	nie dotyczy
8	Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu	nie dotyczy
9	Posiada wskaźnik naładowania baterii	nie dotyczy
10	Prowadzenie terapii przez 24 godziny. Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez ok. 6 godziny	nie dotyczy
11	Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora: / - ostrz. o niskim naładowaniu akumulatora / - alarm krytycznego stanu akumulatora / - akumulator rozładowany / - alarm dot. pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia VeraLink Casette / -braku aktywności systemu terapeutycznego / - alarm błędu systemu / - alarm temperatury wewnętrznej, / - alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii, / - alarm niskiego ciśnienia / - brak płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika, / - nieszczelności w systemie ter. VAC lub przerwanie terapii / - niedrożności syst. VAC i VAC VeraFlo / - terminu serwisowania i kontroli urządzenia	nie dotyczy
12	Ekran dotykowy z językiem polskim umożliwiający sterowanie urządzeniem z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem	nie dotyczy
13	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację	nie dotyczy
14	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta	nie dotyczy
15	System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie dzięki systemowi Sensa TRAC Pad	nie dotyczy
16	Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika	Tak-5 pkt : Nie – 0 pkt
17	Funkcja Seal Check ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia	Tak-5 pkt : Nie – 0 pkt
18	Funkcja kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania.	Tak-5 pkt : Nie – 0 pkt
19	Funkcja obrazowania ran ułatwiające rejestrowanie pacjenta	Tak-5 pkt : Nie – 0 pkt
20	Funkcja trybu nocnego powoduje przyciemnienie ekranu, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)	Tak-5 pkt : Nie – 0 pkt
21	Funkcja blokady ekranu	nie dotyczy
22	Uchwyt na powieszenie zbiornika, worka lub kroplówki z płynem do płukania / Uchwyt do przenoszenia / Uchwyt do mocowania na stojaku lub łóżku	nie dotyczy
23	Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka	nie dotyczy
24	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml	nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany 2022)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	2

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## _Część_3_
Część 3- Tabela A – Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – Ultrasonograf z 3 głowicami-szt. 1

lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora	nie dotyczy
2	W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej	nie dotyczy
3	Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-300 mm	nie dotyczy
4	Waga aparatu do 40 kg	nie dotyczy
5	Dynamika systemu co najmniej 180dB	nie dotyczy
6	Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin	od 5 - 6 godzin – 0 pkt powyżej 6 godzin– 10 pkt
7	Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050	rozdzielczość full HD – 10 pkt
8	Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund	nie dotyczy
9	Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia maks.45 sekund	Poniżej 45 s – 5 pkt ; 45 s – 0 pkt
10	Czas wyłączenia systemu maks. 15 s	Poniżej 15s – 5 pkt ; 15 s – 0 pkt
11	Minimum dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat	Trzy aktywne gniazda – 15 pkt
12	Aparat wyposażony w konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic jeśli są tylko dwa aktywne gniazda	nie dotyczy
13	B-mode: Obrazowanie harmoniczne, Kierunkowy Power Doppler, M – Mode, Doppler Kolorowy (CD), Doppler PW (Pulsed Wave), Doppler CW (Continuous Wave), Duplex i Triplex	nie dotyczy
14	Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D	nie dotyczy
15	Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm	nie dotyczy
16	Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm	nie dotyczy
17	Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)%	nie dotyczy
18	Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8	nie dotyczy
19	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7	nie dotyczy
20	Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek	nie dotyczy
21	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku	nie dotyczy
22	Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu	nie dotyczy
23	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B	nie dotyczy
24	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW	nie dotyczy
25	Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW	nie dotyczy
26	Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View	Tak- 10 pkt: Nie -0 pkt
27	Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10	nie dotyczy
28	Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory)	nie dotyczy
29	Powiększenie obrazu	nie dotyczy
30	przełączanie widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku	nie dotyczy
31	Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów	nie dotyczy
32	Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty	nie dotyczy
33	Adapter Wi-Fi	nie dotyczy
34	Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G	nie dotyczy
35	Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej	nie dotyczy
	Głowice
36	Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych	nie dotyczy
37	Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-15MHz	nie dotyczy
38	Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192	nie dotyczy
39	Możliwość pracy z przystawką do biopsji	nie dotyczy
40	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm	nie dotyczy
41	Szerokość pola FOV 38 mm	nie dotyczy
42	Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu	nie dotyczy
43	Głowica typu convex do badań brzusznych	nie dotyczy
44	Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-5 MHz	nie dotyczy
45	Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160	nie dotyczy
46	Kąt pola skanowania minimum 54°	nie dotyczy
47	Szerokość minimum 50 mm	nie dotyczy
48	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm	nie dotyczy
49	Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu	nie dotyczy
50	Sonda kardiologiczna typu Phased Array	nie dotyczy
51	Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-4 MHz	nie dotyczy
52	Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64	nie dotyczy
53	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm	nie dotyczy
	System archiwizacji
53	Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB	nie dotyczy
54	Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez :	nie dotyczy
55	złącze USB - minimum 2 porty USB	nie dotyczy
56	Złącze Ethernet - minimum 1 port	nie dotyczy
57	Złącze HDMI	nie dotyczy
58	DICOM	nie dotyczy
59	Możliwość archiwizacji w „chmurze”	nie dotyczy
	Pomiary
60	Odległość	nie dotyczy
61	Objętość	nie dotyczy
62	Powierzchnia	nie dotyczy
63	Kąt	nie dotyczy
	Możliwość rozbudowy
65	Możliwość rozbudowy o system nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia.	Tak- 15 pkt: Nie -0 pkt
66	Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii	Tak- 5 pkt: Nie -0 pkt
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany 2022)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4_
Część 4- Tabela A –Wózek bariatryczny - Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia -szt. 1
lp	Parametry użytkowo-trchniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1.	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)	nie dotyczy
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG.	nie dotyczy
3.	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.	nie dotyczy
4.	Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem.	nie dotyczy
5.	Rozstaw pomiędzy kolumnami 130cm (+/- 5cm)	nie dotyczy
6.	Dopuszczalne obciążenie min. 315 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych.	obciążenie powyzej 315 kg – 10 pkt
7.	Długość całkowita wózka 215 cm (+/- 3 cm)	nie dotyczy
8.	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami min78 cm	nie dotyczy
9.	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami maks 97 cm	nie dotyczy
10.	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm (+/-2cm), szerokość min. 76 cm	szerokość powyżej 76cm – 10 pkt
11.	Składane, ergonomiczne uchwyty/rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta.	nie dotyczy
12.	Wózek wyposażony w system napędowy z funkcją jazdy kierunkowej. System napędowy wyposażony w min. 2 akumulatory umożliwiające transport wózka z pacjentem przy pomocy 1 osoby bez jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Uruchamiany za pomocą przycisków aktywujących w uchwytach do prowadzenia wózka. System napędowy wyposażony w automatyczną funkcję „czuwania” aktywowaną po 20 sek.	nie dotyczy
13.	Wózek wyposażony w funkcje dużego koła o średnicy min. 30 cm. Koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie kół do podłoża.	nie dotyczy
14.	System napędowy wyposażony w wyświetlacz wskazujący poziom naładowania akumulatora.	nie dotyczy
15.	Możliwość odłączenia systemu napędowego pokrętłem znajdującym się w pokrywie podwozia (co przedłuży żywotność akumulatorów)	nie dotyczy
16.	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem	nie dotyczy
17.	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi.	nie dotyczy
18.	Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.	nie dotyczy
19.	Barierki boczne, chromowane, o wysokości 36 cm (+/- 3cm) i długości 147 cm (+/- 3cm) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg	nie dotyczy
20.	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 67 – 94cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	Zakres poniżej 60 cm -10 pkt
21.	Segment pleców regulowany manualnie ze wspomaganiem spreżyn gazowych w zakresie od 0-90	nie dotyczy
22.	2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360°)	nie dotyczy
23.	Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń).	nie dotyczy
24.	Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.	nie dotyczy
25.	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±16° przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka	nie dotyczy
26.	Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka	nie dotyczy
27.	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża	nie dotyczy
28.	Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia.	nie dotyczy
29.	Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka	nie dotyczy
30.	Klasa szczelności min. IPX5	nie dotyczy
31.	Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , o zgrzewanych krawędziach ( nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok.8- 10 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min. 317 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie	nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany
	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany min. 2021)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
Część 5- Tabela A – Dostawa oraz przeprowadzenie szkolenia – Hak automatyczny– szt. 1

lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Klema bazowa z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie,wyposażona w zacisk, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. 1 szt	nie dotyczy
2	Ramię łączące, wyposażone w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion – 1 szt	nie dotyczy
3	Ramiona mocujące – 2 szt	nie dotyczy
4	Klips mocujący otwarty – 6 szt	nie dotyczy
5	Hak powlekany warstwą izolacyjną Fritsch; rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360 ̊; długość ramienia 180 mm ( +/- 10 mm) – 2 szt	nie dotyczy
6	Hak powlekany warstwą izolacyjną Deaver; rozmiar 75 x 175 mm; obrót o 360 stopni z przegubem ,długość ramienia 240 mm ( +/- 10 mm) -2 szt	nie dotyczy
7	Hak powlekany warstwą izolacyjną Langenbeck; rozmiar 50 x 170 mm; obrót o 360 stopni ,łamany ,długość 240mm ( +/- 10 mm) – 1 szt	nie dotyczy
8	Ramię do mocowania haków długości 550mm	nie dotyczy
9	Hak wątrobowy MTS small, średnica 5mm	nie dotyczy
10	Rączka do pozycjonowania – 1 szt	nie dotyczy
11	Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary ok 580x280x260 mm,(wszystkie parametry +/- 10mm)	nie dotyczy
12	Druciany koszyk wykonany z aluminium, wymiary ok 540x250x100, (wszystkie parametry +/- 10mm)	nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany 2022)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_6_
Część 6 - Tabela A –Dostawa oraz przeprowadzenie szkolenia – Ureterorenoskop -szt. 1
lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1.	Kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°,	nie dotyczy
2.	Długość 43 cm(+/- 2cm)	nie dotyczy
3.	Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu,	nie dotyczy
4.	Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu,	nie dotyczy
5.	Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr.,kanał roboczy osiowy o rozmiarze 6 Fr.,	nie dotyczy
6.	Wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,	nie dotyczy
7.	Wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,	nie dotyczy
8.	Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,	nie dotyczy
9.	W pełni autoklawowalny,	nie dotyczy
10.	Ureterorenoskop kompatybilny z portem instrumentowym z szybkozłączem 27001GF firmy Karl Storz stanowiącym własność Zamawiającego	TAK – 10 pkt; Nie - 0 pkt
11.	Zamawiający uwzględnia oddanie zużytego ureterorenoskopu.	nie dotyczy
12.	Port instrumentowy, 2 kanały, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem – 2 sztuki	nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany
	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	zestaw	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym