## Część 1
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.1 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 1 - Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby CPV 33141620-2
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
Zestaw sterylny zawierający kolejno cienkościenną igłę biopsyjną 88mm o średnicy 1,2; średnicy 1,4; średnicy 1,6 ze specjalnym szlifem i elementem zatrzymującym próbkę w igle, zakończenie igły luer lock; strzykawkę aspiracyjną 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki i podwójnym uszczelnieniem tłoka dla uzyskania wysokiego ciśnienia i końcówką lock; skalpelem nr 11; igłą iniekcyjną 0,9 x 40mm.
1. |  | rozmiar igła 1,6 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | rozmiar G17 igła 1,4 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | rozmiar G18 igła 1,2 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 2
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.2 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 2 – Igły do trepanobiopsji CPV 33141323-0
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | średnica 11G długość 100mm | opak. /10szt/ | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Średnica 13G długość 100mm | opak. /10szt/ | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
- | Z kaniulą ekstrakcyjną zewnętrzną, wykonaną z hartowanej stali nierdzewnej (kaniula ekstrakcyjna typu rynienka);
- | Posiadająca skalowany wypychacz do mierzenia długości próbki;
- | Kaniula posiadająca 2 krawędzie tnące;
- | Posiadająca mandryn połączony z uchwytem kaniuli na zatrzask;
- | Mandryn piramidalnie zakończony;
- | Produkt sterylny, pakowany pojedynczo;
- | Posiadająca gniazdo luer lock do podłączenia strzykawki 5-20 ml.

## Część 3
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.3 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 3 - Zestawy do urologii CPV 33141620-2
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1 |  | Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J 3Ch, dł. 8, 10 i 12 cm, otwarty-zamknięty, znakowany co centymetr, popychacz o dł. 75 cm, prowadnica o śr. 0.018” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, drenaż do 3 mies., zacisk. | kpl. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4, dł. 10cm, 12cm, 15cm, 18cm, 20cm, 22cm, 24cm, 26 cm, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, cewnik otwarty-zamknięty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; popychacz o długości 40 cm, w kolorze niebieskim; prowadnik prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE), o długości 125 cm i średnicy 0,025”, z elastyczną 2-3cm końcówką; zacisk. Drenaż do 6 miesięcy. | kpl. | 35 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4.7 i 6 Ch, dł. 24, 26, 28 i 30cm, średnica pętli pęcherzowej 2cm, cewnik otwarty-zamknięty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5cm; popychacz o długości 40cm; prowadnik 0.028-0.035", prosty, sztywny, powleczony teflonem (PTFE), o długości 125cm, z elastyczną 2-3cm końcówką, zacisk. Drenaż do 6 miesięcy. | kpl. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J z magnesem: cewnik 4.8Ch, dł. 24 i 26 cm, cewnik otwarty-otwarty, widoczny w promierniach Rtg, wykonany z poliuretanu, popychacz o dł. 40cm, prowadnica o dł. 150cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, pętla pęcherzowa wyposażona w magnes do wychwytywania, urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30°, znakowany dla dokładnego umiejscowienia co 1cm, sterylny. | kpl. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 |  | Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J: • Cewnik o śr. 4, 4.7; 6; 7; 8; 9; 10 i 12 Ch, dł. 70cm, zamknięty od strony nerki, z otworami na pętli cewnika, wykonany z poliuretanu, znakowany co 5cm, widoczny w Rtg; • Prowadnica powleczona teflonem, sztywna, z elastyczną końcówką o dł. 125cm; • Łącznik igłowy z lejkiem do worka na mocz. | kpl. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 |  | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton (rozmiar CH 3, CH 4, CH 5) z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock. | kpl. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7 |  | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton, otwarty (rozmiar CH 3, 4, CH 5) z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończeniem luer lock. | kpl. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8 |  | Rozszerzadło moczowodowe z balonem: balon pokryty powłoką hydrofilną o śr. 12 lub 15 Ch i dł. 4cm, cewnik dwudrożny otwarty o śr. 5 Ch i dł. 75cm z platynowymi znacznikami, kompatybilny z prowadnicami o śr. do 0.035”, ręczna pompka z manometrem w zestawie. | kpl. | 16 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9 |  | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego CH 8, CH 10, CH 12 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65cm, wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, z zaciskiem regulującym przepływ moczu; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12 cm i średnicy: 3,6mm dla cewnika CH8, 4,6mm dla cewnika CH10 oraz 5,6mm dla cewnika CH12; zatyczka; skalpel. | kpl. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10 |  | Zestaw do punkcji pęcherza moczowego CH 14 w składzie: cewnik typu Pigtail, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 65cm, wykonany z poliuretanu, zakończony lejkiem do podłączenia worka na mocz, z zaciskiem regulującym przepływ moczu; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12cm i średnicy 5,6mm; zatyczka; skalpel. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11 |  | Igła rozrywalna do punkcji pęcherza moczowego o średnicy 3,6 zewnętrznej 4,6mm oraz 5,6mm (średnica wewnętrzna 3,15mm, 4,2mm oraz 5,2mm), długości 12cm, wykonana ze stali medycznej. | kpl. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12 |  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii typu „One-Step” (do bezpośredniego nakłucia) w składzie: cewnik nefrostomijny Ch 8, dł. 25cm, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika, z zakończeniem luer lock, płytką mocującą cewnik do skóry, jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz tubą do wyprostowania cewnika; igła punkcyjna 2-u częściowa 17,5G, widoczna w promieniach USG z zakończeniem luer lock do połączenia z cewnikiem; mandryn z zaokrągloną końcówką do bezpiecznego wyprostowania cewnika; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem. | kpl. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13 |  | Zestaw punkcyjny do nefrostomii metodą jednostopniową: cewnik wykonany z poliuretanu o śr. 6, 8, 10 i 12 Ch i dł. 30 cm, wyposażony w łącznik z kranikiem i portem Luer-lock, metalowy obturator, igła punkcyjna typu trokar, zestaw wstępnie złożony do punkcji. Drenaż do 4 miesięcy. | kpl. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14 |  | Zestaw punkcyjny do punkcji pęcherza moczowego CH 12 - CH 14 w składzie: cewnik typu J, znakowany dla dokładnego umiejscowienia, o długości 40cm, wykonany ze 100 % silikonu, z balonem zintegrowanym o pojemności 5ml; igła punkcyjna rozrywalna, wykonana ze stali medycznej, o długości 12cm i średnicy 5,6mm; zatyczka; skalpel. | kpl. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15 |  | Zestaw do plastycznej operacji miedniczki nerkowej składający się z cewnika obustronnie otwartego w rozmiarach: CH4,7, CH6, CH7, CH8, CH9, dł. 32cm (cześć moczowodowa dł. 6cm, część odprowadzająca 20cm) i 76cm (część moczowodowa 20cm, cześć odprowadzająca 50cm), wykonany z poliuretanu, skalowany co 1cm, z otworami umieszczonymi w części moczowodowej i na pętli, widoczny w promieniach RTG; łącznik igłowy do połączenia worka na mocz; zatyczka. | kpl. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16 |  | Prowadnik wykonany z nitinolu, o średnicy 0,025" i długości 150 cm, w kolorze czarnym, bardzo elastyczny i odporny na zapętlenie, pokryty powłoką hydrofilną oraz poliuretanem, z prostą i elastyczną końcówką, widoczny w promieniach RTG. Drut zabezpieczony plastikową osłonką, zakończoną z jednej strony dyspenserem a z drugiej strony łącznikiem luer lock umożliwiającym podanie płynu. Prowadnik dostępny w dwóch wersjach: ze standardowym trzonem i miękką 7 cm końcówką oraz sztywnym trzonem i miękką 3 cm końcówką. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17 |  | Prowadnica do trudnych przejść: Sztywny, dwukolorowy (niebiesko-biały) trzon zapewniający poprawione cieniowanie, giętka, atraumatyczna końcówka hydrofilna na odcinku 5cm, śr. 0.035” oraz dł. 150cm. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18 |  | Nitinolowy ekstraktor kamieni z uchwytem typu przesuwnego Tipless, Rozbieralna rączka z powierzchnią antypoślizgową,, 4-drutowy, Prosty, bezkońcówkowy (tipless), 1.9Ch i 2.2Ch, dł. przewodu 120cm. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 4
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.4 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 4 - Cewniki CPV 33141200-2
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (rodzaj cewników) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 4, dł.33- 40cm, sterylne | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 6, dł. 40cm, sterylne | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 8, dł. 40cm, sterylne | szt. | 10100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 10, dł. 40cm, sterylne | szt. | 18000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 12, dł. 60cm sterylne | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 14, dł. 60cm,sterylne | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych - nr 16, dł. 60cm,sterylne | szt. | 1700 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | cewniki do karmienia niemowląt - nr 6, sterylne | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. |  | cewniki do karmienia niemowląt - nr 8, sterylne | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. |  | cewniki do karmienia niemowląt - nr 10, sterylne | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. |  | Cewnik Foley dwudrożny, nr 6, sterylny. Prowadnica ułatwiająca cewnikowanie, | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 8, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 10, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 12, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 14, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 16, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
17. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 18, sterylny. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
18. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 20, sterylny. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
19. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 22, sterylny. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
20. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 24, sterylny. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
21. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 26, sterylny. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
22. |  | Cewnik Foley dwudrożny nr 28, sterylny. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
23. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 4, sterylny. | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
24. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 6, sterylny. | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
25. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 8, sterylny. | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
26. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 10, sterylny. | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
27. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 12, sterylny. | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
28. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 14, sterylny. | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
29. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 16, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
30. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 18, sterylny. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
31. |  | Cewnik urologiczny – Nelaton CH 20, sterylny. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
32. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 10 dł.800mm do 1250mm, sterylny | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
33. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 12 dł. 800mm do 1250mm, sterylny | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
34. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 14 dł. 800mm do 1250mm, sterylny | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
35. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 16, dł. 800mm do 1000mm, sterylny | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
36. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 18, dł. 800mm do 1000mm, sterylny | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
37. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 20, dł. 800mm do 1000mm, sterylny | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
38. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 22, dł. 800mm do 1000 mm, sterylny | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
39. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 24, dł. 800mm do 1000 mm, sterylne | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
40. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 26, dł. 800mm do 1000mm, sterylne | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
41. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 28, dł. 800mm do 1000mm, sterylne | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
42. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 30, dł. 1000mm do 1500mm, sterylny | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
43. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 32, dł. 1000mm do 1500mm, sterylny | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
44. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 34, dł. 1000mm do 1500mm, sterylne | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
45. |  | Zgłębnik żołądkowy nr 36, dł. 1000mm do 1500mm, sterylny | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
46. |  | Zatyczki do cewników - schodkowe, sterylne. | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
47. |  | cewniki do odsysania z dróg oddechowych typ A - nr 12, dł. 60cm sterylne | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMOGI:
Poz. 1,2,3,4,5,6,7
- | sterylny;
- | z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi;
- | powierzchnia cewnika zmatowiona;
- | wykonana z PCV o jakości medycznej;
- | kolor konektora oznaczający kod średnicy;
- | wyprostowany cewnik umieszczony w opakowaniu jednostkowym;
- | kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika;
- | opakowanie folia – papier;
Poz. 8,9,10 - Cewniki do karmienia niemowląt
- | bez zawartości ftalanów;
- | wyprostowany cewnik umieszczony w opakowaniu jednostkowym;
- | kolor konektora oznaczająca kod średnicy;
- | powierzchnia cewnika zmatowiona;
- | posiadały zatyczkę;
- | sterylny;
Poz.11
- | pakowany podwójnie w opakowanie folia - papier lub folia – folia;
- | sterylny;
Poz. 12 do 22
- | wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu;
- | pakowany podwójnie w opakowanie folia - folia lub folia/folia – papier;
- | sterylny;
Poz. 23 do 31
- | powierzchnia cewnika zmatowiona;
- | sterylny;
poz. 32
- | posiadały zatyczkę;
Poz. 47
- | sterylny;
- | z jednym otworem centralnym;
- | powierzchnia cewnika zmatowiona;
- | wykonana z PCV o jakości medycznej;
- | kolor konektora oznaczający kod średnicy;
- | wyprostowany cewnik umieszczony w opakowaniu jednostkowym;
- | kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika;
- | opakowanie folia – papier.

## Część 5
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.5 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 5 - Worki do żywienia pozajelitowego CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Worek do żywienia pozajelitowego z trzema przewodami doprowadzającymi z zaciskiem, wykonany z tworzywa E.V.A., bez lateksu, PVC, niepirogenny, sterylny, zacisk jednokrotnego otwarcia, pojemność 250ml. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Worek do żywienia pozajelitowego z trzema przewodami doprowadzającymi z zaciskiem, wykonany z tworzywa E.V.A., bez lateksu, PVC, niepirogenny, sterylny, zacisk jednokrotnego otwarcia, pojemność 500ml. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Worek do żywienia pozajelitowego z trzema przewodami doprowadzającymi z zaciskiem, wykonany z tworzywa E.V.A., bez lateksu, PVC, niepirogenny, sterylny, zacisk jednokrotnego otwarcia, pojemność 1000ml. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Worek do żywienia pozajelitowego z trzema przewodami doprowadzającymi z zaciskiem, wykonany z tworzywa E.V.A., bez lateksu, PVC, niepirogenny, sterylny, zacisk jednokrotnego otwarcia, pojemność 2000ml. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Worek do żywienia pozajelitowego z trzema przewodami doprowadzającymi z zaciskiem, wykonany z tworzywa E.V.A., bez lateksu, PVC, niepirogenny, sterylny, zacisk jednokrotnego otwarcia, pojemność 3000ml. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymagania: ~ zgodność worka z mieszaniną odżywczą (aminokwasy, glukoza, pierwiastki śladowe, elektrolity) ~ zgodność worka z tłuszczami i witaminami
Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym nazwa wytwórcy, informacja o dacie przydatności do użycia, numerze partii.

## Część 6
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.6 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 6 - Nożyczki, kleszcze i inny sprzęt jednorazowego użytku, sterylny CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Nożyczki opatrunkowe 16cm, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Kleszczyki do zaciskania drenów proste 16cm, sterylne, jednorazowe narzędzie chirurgiczne . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Nożyczki do obcinania paznokci zgięte chirurgiczne 9,5cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | Pęsety anatomiczna typu Adson prosta – dł. 12cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej, wysokiej jakości stali nierdzewnej . Odpowiednia do chwytania, przytrzymywania i wyjmowania nici, materiałów opatrunkowych, kompresów, gazy, przytrzymywania tkanek, do wprowadzania i usuwania ciał obcych. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 125 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | Pęsety anatomiczna prosta – dł. 14cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej, wysokiej jakości stali nierdzewnej . Odpowiednia do chwytania, przytrzymywania i wyjmowania nici, materiałów opatrunkowych, kompresów, gazy, przytrzymywania tkanek, do wprowadzania i usuwania ciał obcych. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 125 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | Pęsety chirurgiczna typu Adson prosta – dł.14cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej, szczotkowanej, wysokiej jakości stali nierdzewnej . Odpowiednia do chwytania, przytrzymywania i wyjmowania nici, materiałów opatrunkowych, kompresów, gazy, przytrzymywania tkanek, do wprowadzania i usuwania ciał obcych. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 125 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. |  | Pęsety chirurgiczna prosta – dł. 12cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej, wysokiej jakości stali nierdzewnej .Odpowiednia do chwytania, przytrzymywania i wyjmowania nici, materiałów opatrunkowych, kompresów, gazy, przytrzymywania tkanek, do wprowadzania i usuwania ciał obcych. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 125 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. |  | Ostra łyżka kostna 16,5cm, sterylna, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej, szczotkowanej, wysokiej jakości stali nierdzewnej ,służy do precyzyjnego oczyszczania ran np. z tkanki martwiczej .Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. |  | Igła kulkowa rozmiar 1,25x81cm, przeznaczona jest do irygacji ran, sterylna, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej, szczotkowanej, wysokiej jakości stali nierdzewnej . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2017-02 lub normą równoważną. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 7
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.7 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 7 - Akcesoria do badań urodynamicznych CPV 3314000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Dren do trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Przewód pompy infuzyjne do aparatu Ellipse z wymienną końcówka pacjenta | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Wymienna końcówka pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem jednokierunkowym | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Linia manometryczna, końcówka niebieska (AMS-150cm) | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Linia manometryczna, Końców, czerwona (AMS-150cm) | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | ZEWNĘTRZNE PRZETWORNIKI CIŚNIENIA PVB (dla aparatów ANDROMEDA ms GmbH) | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | Elektrody powierzchniowe EMG Blue Sensor(dla aparatów ANDROMEDA ms GmbH) | Opak./30szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | Papier termiczny szer. 110 dł. 20m, gramatura 80g | szt. | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
9. |  | CEWNIK REKTALNY DWUKANAŁOWY - średnica 9Fr; długość 150mm; materiał cewnika - PEBAX; Wymiary balonu śr. 7mm, dł. 20mm; Materiał balonu - POLIIZOPREN, jednorazowego użytku, sterylne w pojedynczym etui | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. |  | CEWNIK REKTALNY DWUKANAŁOWY - średnica 9Fr; długość 400mm; materiał cewnika - PEBAX; Wymiary balonu śr. 16mm, dł. 30mm; Materiał balonu - PVC, jednorazowego użytku, sterylne w pojedynczym etui | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. |  | CEWNIK DO CYSTOMETRII - średnica 6Fr; długość 300mm; materiał cewnika - PEBAX; Odległość pomiędzy kanałami 10mm, jednorazowego użytku, sterylne w pojedynczym etui | szt. | 130 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12. |  | Dwukanałowy cewnik rectalny, 9FR - średnica 6Fr; długość 200mm; materiał cewnika – PEBAX; balon 10x30, materiał balonu Polizopren; jednorazowego użytku, sterylne w pojedynczym etui | szt. | 130 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13. |  | Kopułka do przetworników ciśnienia | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14. |  | Dren pompy infuzyjnej do jednostki SAU – PicoSmart | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15. |  | Elektrody powierzchniowe EMG (do aparatów PicoFlow2 ) | Opak./30szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 8
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.8 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część 8 - Akcesoria do badań mamometrycznych / czynnościowych przewodu pokarmowego CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | 5-kanałowy cewnik do manometrii odbytu – wersja pediatryczna – długość całkowita 180cm; 4 kanały ciśnienia ustawione w odstępach 0,5cm (najbliższy balonu kanał w odległości 2cm); wymiary balonu śr. 7mm, dł. 20mm, materiał balonu – poliizopren; średnica cewnika 9 Fr; cewnik z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości włożenia cewnika do odbytu; końcówki typu Luer; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1szt.; kompatybilny z pompą perfuzyjną firmy Menfis bioMedica | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Cewnik rektalny 2-kanałowy; średnica 9Fr; długość 150mm; materiał cewnika – PEBAX; wymiary balonu śr. 7mm, dł. 20mm, materiał balonu – poliizopren; końcówki typu Luer; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; kompatybilny z pompą perfuzyjną firmy Menfis bioMedica | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Linia manometryczna, transparentna, z końcówkami czerwonymi typu Luer; długość 150cm; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Elektrody powierzchniowe EMG, pediatryczne, żel stały, samoprzylepne z kablem, złącze 4mm socket; jednorazowe; | opak./30szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Elektrody powierzchniowe EMG, pediatryczne, żel stały, samoprzylepne z kablem, złącze 1,5mm socket; jednorazowe; | opak./30szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | Sonda do pH-impedancji, 6 kanałów impedancji, 1 kanał pH; średnica 6 Fr; z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia sondy; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1szt.; kompatybilne z urządzeniem Blu Runner firmy Menfis BioMedica; | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | Jednorazowy balon bezlateksowy do aplikacji cewników wielorazowych o wym. 15mm x 60mm x 4mm (4mm - średnica ujścia balonu) dostosowany do cewnika K122359-L5-1323D do manometrii odbytu wysokiej rozdzielczości | Opak/. 100Szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | 5-kanałowy cewnik manometryczny, pediatryczny, do przełyku. 4 kanały ciśnienia ustawione helikoidalnie w odstępach co 3cm. Całkowita długość 180cm. Średnica cewnika 9Fr; cewnik z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia cewnika do przełyku; końcówki typu Luer; jednorazowego użytku, pakowane sterylnie po 1 szt.; kompatybilny z pompą perfuzyjną firmy Menfis bioMedica | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem |  | elektroda referencyjna, 1 kanał pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm; śr. cewnika 6 Fr; złącze modularne; z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia sondy; jednorazowego użytku, pakowana po 1 szt.; kompatybilne z urządzeniem Digitrapper pH-Z firmy Given Imaging |  |  |  | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 9
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.9 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 9 - Jednorazowa maska krtaniowa CPV 33171000-9
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (jednorazowa maska krtaniowa, numer) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
I Maska krtaniowa jednorazowego użytku (z wygięta i usztywnioną rurką) • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; • rurka maski wygięta pod kątem około 70º i usztywniona w miejscy wygięcia; • koniuszek mankietu z widocznym wzmocnieniem (w postaci fałdu) zabezpieczającym przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania; • Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta,objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym; • luźny dren balonika kontrolnego, połączony na krótkim odcinku z rurką; • znaczniki położenia maski w drogach oddechowych, w postaci poprzecznych kresek, umieszczonych na rurce; • opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem; • wykonana z materiałów wolnych od wszystkich ftalanów; • możliwość bezwarunkowego stosowania w MRI (brak elementów metalowych, odpowiednia informacja na etykiecie).
1. |  | Nr 1.0 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Nr 1.5 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Nr 2.0 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Nr 2.5 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Nr 3.0 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | Nr 4,0 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | Nr 5.0 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | Nr 6.0 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
II Maska krtaniowa jednorazowego użytku • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; • Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość; • koniuszek mankietu z widocznym wzmocnieniem (w postaci fałdu) zabezpieczającym przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania; • Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta,objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym; • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w postaci poprzecznych kresek umieszczonych na rurce; • dren do napełniania balonika kontrolnego luźny połączony z rurką na krótkim odcinku; • opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem; • wykonana z materiałów wolnych od wszystkich ftalanów; • możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów, odpowiednie oznakowanie na etykiecie).
1. |  | Nr 1.0 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Nr 1.5 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Nr 2.0 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Nr 2.5 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Nr 3.0 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | Nr 4,0 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | Nr 5.0 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | Nr 6.0 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Razem za wszystko (I+II) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Część 10.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.10 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część 10 – Sonda do pH-metrii z impedancją do urządzenia Digitrapper pH-Z firmy Given Imaging CPV 33141641-5
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Sonda do pH-metrii z impedancją; wewn. elektroda referencyjna, 1 kanał pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm; śr. cewnika 6Fr; złącze modularne; z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia sondy; jednorazowego użytku, pakowana po 1szt.; kompatybilne z urządzeniem Digitrapper pH-Z firmy Given Imaging | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem |  | elektroda referencyjna, 1 kanał pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm; śr. cewnika 6 Fr; złącze modularne; z podziałką w cm, umożliwiającą ustalenie głębokości założenia sondy; jednorazowego użytku, pakowana po 1 szt.; kompatybilne z urządzeniem Digitrapper pH-Z firmy Given Imaging |  |  |  | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 11.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.11 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 11 – Skalpel jednorazowy z uchwytem CPV 33141411-4
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Skalpel jednorazowy z uchwytem nr 15 | opak. /10szt/ | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
Skalpele składają się z jednorazowego ostrza i uchwytu plastikowego.
- | skalpele jednorazowe pakowane indywidualnie w sterylne opakowania;
- | ostrze chirurgiczne wykonane jest z stali nierdzewnej;
- | numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu.

## Część 12.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.12 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 12 – Dren łączący do odsysania - sterylne CPV 33141640-8
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (rozmiar drenu) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Dren łączący do odsysania lejek – lejek CH24 /300mm | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Dren łączący do odsysania lejek – lejek CH24 /210mm | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Zestaw do oddsysania pola operacyjnego z filtrem | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
Poz. 1 – Dren łaczący do odsysania lejek- lejek CH24/300mm
- dren wykonany z medycznego i elastycznego PCV;
- wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia wzdłużne zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu;
- idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna drenu - zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając prawidłowy i optymalny przepływ;
-️ zakończenie drenu typu lejek - lejek;
- lejki wyposażone w specjalny system zgięciowy, umożliwiający wygodną manipulację drenem;
-️ zakończenia drenów dostosowane do standardowych końcówek do odsysania, umożliwiając ich pewne, skuteczne i szczelne połączenie;
- opakowanie jednostkowe: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier - folia.
Poz. 2 – Dren łaczący do odsysania lejek- lejek CH24/210mm
Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH24 - 5,60mm/8,00mm (śr. wewn./śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, łączniki dostosowane do standardowych końcówek do ssania, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier – folia.
Poz. 3 - Zestaw do odsysania pola operacyjnego z filtrem
Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką wyposażoną w filtr z perforacją krzyżową, transparentna końcówka z możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, rączka z antypoślizgową powierzchnią chwytną, końcówka ssąca z pojedynczym załamaniem krzywizny, rozmiar CH25-5,70mm/8,10mm ( śr.wewn/śr.zew.), długość końcówki ssącej 23cm, 2 otwory boczne, wymiary filtra 16mm/19mm( śr.wew/śr zew.) długość 12,3cm dodatkowo w zestawie dren wykonany z PCV o długości 250cm, rozmiar CH30- 6,40mm/10,10mm( śr wew/śr zew), zakończenie lejek/lejek, pakowane podwójnie w folia/papier wewnętrznie i folia/papier zewnętrznie.

## Część 13.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.13 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 13 – Cewnik Tiemann i Couvelaire CPV 33141200-2
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (rozmiar) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
GRUPA I: Cewnik Tiemanna - jednodniowy cewnik Tiemann'a służy do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej. Jest to produkt sterylny, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo.
1. |  | CH 6 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | CH 8 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | CH 10 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | CH 12 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem; | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
GRUPA II: Cewnik Couvelaire
1. |  | CH 8 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | CH 10 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | CH 12 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | CH 14 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | CH 16 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Razem za wszystko I+II | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi GRUPA I:
- Cewnik urologiczny do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego;
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu;
- Jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo;
- Przeznaczony do jednodniowego użytku;
- Wykonany z elastycznego PVC;
- Posiada atraumatyczną zaokrągloną końcówkę, dwa boczne otwory o wyoblonych krawędziach i koniec dystalny zakończony stożkowo, zagięty pod kątem 45 stopni;
- Każdy rozmiar cewnika posiada indywidualny kolor końcówki, co zmniejsza ryzyko pomyłki podczas użycia.
Wymogi GRUPA II:
- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA;
- powierzchnia satynowa („zmrożona”);
- jednorazowego użytku;
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu;
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika.

## Część 14.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.14 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 14 – Filtr spirometri FENO 83MG CPV 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Filtr do spirometrii | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 15.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.15 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 15. – Osprzęt do wsparcia oddechowego w systemie HIGH FLOW CPV- 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | układ rur jednorazowego użytku, przeznaczony do HFNC, długość ok 150 cm wbudowana spiralna grzałka w ścianie drenu na linii wdechowej; przepływ gazów w zakresie od 0,5 do 25 l/min; lub wyższy w komplecie komora nawilżacza z automatycznym poborem wody i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się wody do obwodu oddechowego; układ oddechowy i komora w jednym opakowaniu Obwód oddechowy kompatybilny z AIRVO II oraz COMEN NF5 | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | kaniule nosowe do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji, przystosowane do pracy z podgrzewanymi układami oddechowymi kompatybilnymi z AIRVO II oraz COMEN NF5; rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet; kaniula i rzep są zespolone i nierozerwalne; przylepiec wymienny, bezpieczny dermatologicznie; kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką dla minimalizowania ryzyka zagnieceń; dreny złączone z kaniulą z rzepem, kaniula wyposażona w most zapobiegający nadmiernemu naciskowi na skórę pacjenta. Użebrowanie drenu zmniejszające ryzyko powstawania skroplin przyłącze kaniuli gwarantujące pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego; przepływ gazu 2-25 l/min., dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL przeznaczone do stosowania dla noworodków o masie ciała 0,5 kg i wieku poniżej 32 tygodni. (Do wyboru zamawiającego) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Plastry do repozycji kaniul wymienne przylepce kompatybilne do systemu kaniul HFNC umożliwiające ponowne mocowanie bez konieczności wymiany kaniuli | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 16.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.16 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 16 – Bronhoskop dla jednego pacjenta- Kompatybilny z monitorami Ambu a Viev 2 Advance CPV 33100000-1
L.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
|  |  |  | a | b | c = a x b | d | e = c x d | g = f / a | f = c + e
1. |  | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video. Kompatybilny z monitorami Ambu a Viev 2 Advance, możliwość manipulacji w dwóch płaszczyznach sekcją giętą części roboczej. występuje w 4 rozmiarach/wersjach: - 5.6/2.8; - 5.0/2.2; - 4.2/2.2; - 2.7/1.2 możliwość manipulacji w dwóch płaszczyznach góra/dół oraz lewo/prawo zakres regulacji: rozmiar 5.6/2.8 i 5.0/2.2: do góry 195° do dołu 195° rozmiar 4.2/2.2 i 2.7/1.2: do góry 210° do dołu 210° kanał roboczy o średnicy: 1.2 mm 2.2 mm, min. 2.05 mm 2.8 mm, min. 2.65 mm, w zależności od wersji, wejście do kanału roboczego umieszczone od przodu, osłonięte zaworem biopsyjnym średnica części roboczej: 2.7 mm, maks. 3.2 mm 4.2 mm, maks. 4.8 mm 5.0 mm, maks. 5.7 mm 5.6 mm, maks. 6.3 mm, w zależności od rozmiaru. bronchoskop kompatybilny z urządzeniami wysokiej częstotliwości do endoterapii. sondami do argonowej koagulacji plazmowej, sondami do kriobiopsji, sondami lasera Nd-YAG bronchoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora. opakowanie zbiorcze – 5 sztuk jednego rozmiaru, do wyboru zamawiającego | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Technologia video. Kompatybilny z monitorami Ambu aView i aView 2 Advance, możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji do góry 180 stopni i do dołu min. 160 stopni . Możliwość odsysania i wprowadzania narzędzi poprzez kanał roboczy. Kompatybilny z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym. Nie zawierający latexu. Pakowany pojedynczo folia – papier. Dostęp do rozmiarów: 3,8/1,2 -- kanał roboczy o średniej średnicy 1,2mm i min. średnicy zewnętrznej 3,8mm; 5,0/2,2 - kanał roboczy o średniej średnicy 2,2mm i min. średnicy zewnętrznej 5,0; 5,8/2,8 - kanał roboczy o średniej średnicy 2,8 mm i min. średnicy zewnętrznej 5,8mm do wyboru zamawiającego opakowanie zbiorcze – 5 sztuk jednego rozmiaru | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Jednorazowy elastyczny RhinoLaryngoskop dla jednego pacjenta,sterylny,Kompatybilny z monitorami Ambu aView i aView 2 Advance,możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji do góry 130 stopni i do dołu min. 130 stopni . Możliwość odsysania i wprowadzania narzędzi poprzez kanał roboczy. Nie zawierający latexu. Pakowany pojedynczo folia – papier. Rozmiar 5,5/2,2 | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Jednorazowy elastyczny RhinoLaryngoskop wersja SLIM dla jednego pacjenta,sterylny, Kompatybilny z monitorami Ambu aView i aView 2 Advance,możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej. Zakres regulacji do góry 130 stopni i do dołu min. 130 stopni . Nie zawierający latexu. Pakowany pojedynczo folia – papier. Rozmiar 3,0 | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | rozmiar 5.6/2.8 i 5.0/2.2: do góry 195° do dołu 195° |  |  |  | 0 | X | 0 | X | 0

## Część 17.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.17 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 17 - Rurki ustno-gardłowe sterylne CPV 33171000-9
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (rurki ustno-gardłowe) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | nr 000 dł - 40mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | nr 00 dł - 50mm | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | nr 0 dł - 60mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | nr 1 dł - 70mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | nr 2 dł - 80mm | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | nr 3 dł – 90mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | nr 4 dł - 100mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | nr 5 dł - 110mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
- | sterylne
- | oznakowane na opakowaniu jednostkowym
- | numer rurki ustno - gardłowej na kołnierzu rurki

## Część 18.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.18 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 18 - Cewniki Foleya 100% sylikonu CPV 33141200-2
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
Urologiczny sterylny dwudrożny cewnik wykonany z biokompatybilnego miękkiego i elastycznego materiału, 100% silikonu z plastikową zastawką zapewniającą szczelność balonu z atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówką, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Balon o różnych pojemnościach, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie. W rozmiarach:
1. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 6 | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 8 | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 10 | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 12 | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 14 | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 16 | kpl. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | cewnik urologiczny Foley nr Ch 18 | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 19.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.19 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 19 – Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem nr 8 (z naklejkami i łącznikami do zakorkowania) - sterylne | szt. | 1800 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z cewnikiem do bronchoskopii - sterylne | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 20.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.20 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 20. - Resuscytator jedn. użytku CPV 33171200-1
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Resuscytator jedn. niemowlęce /noworodkowe, zawór ograniczający ciśnienie, zamknięty rezerwuar tlenu, maska roz.0 (równoważny rozmiarowi 1) dla niemowląt | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Resuscytator jedn. Pediatryczny ,zawór ograniczający ciśnienie,rezerwuar tlenu, maska roz.1 (równoważny rozmiarowi 2) dla małych dzieci | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Resuscytator jedn. dorosłych, zawór ograniczającym ciśnienie, rezerwuar tlenu, maska roz.5 dla dorosłych | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 21.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.21 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 21 - Końcówki do pola operacyjnego CPV 33162200-5
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Końcówka Yankauer standardowa Stosowana do odsysanie pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • ergonomicznie ukształtowana z podwójnym załamaniem krzywizny • 4 otwory boczne • CH 23 - Ø 3,80 mm/7,59 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania opakowanie papier- folia | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Końcówka Yankauer CH 20 Stosowana do odsysanie pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • bez otworów bocznych • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Końcówka Yankauer CH 20 z 4 otworami bocznymi Stosowana do odsysania pola operacyjnego w chirurgii ogólnej • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • 4 otwory boczne • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Końcówka Yankauer Sump Tip koszyczkowa Stosowana do wzmożonego odsysania, w chirurgii klatki piersiowej i chirurgii przewodu pokarmowego • kaniula zakończona koszyczkiem • całkowicie transparentna końcówka z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny • lekka i idealnie wyważona rączka zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni • idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna zapobiega blokowaniu lub zaleganiu odsysanej treści • ergonomicznie ukształtowana z pojedynczym załamaniem krzywizny • CH 20 - Ø 4,45 mm/6,50 mm (wew./zew.), 7 otworów • dostosowana do łącznika 6,35 mm (1/4”) oraz 9,50 mm (3/8”) • bez kontroli odsysania Opakowanie folia/papier | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 22.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.22 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 22– Układ oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy z workiem (do aparatu do znieczulenia oraz do respiratora) CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Obwód oddechowy jednorurowy dla dorosłych i dzieci: dla pacjentów powyżej 4,5 kg (informacja w instrukcji użycia - załączyć instrukcję do oferty) , z funkcją wymiennika ciepła (powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa powietrze wdychane przez pacjenta), łącznik T od strony maszyny, rura wykonana z PE (polietylenu) o dł 300 cm cm; rura wydechowa o dł. 60 cm zakończona złączem ryflowanym 22mmF z EVA, dodatkowa rura do worka o długości 150 cm zakończona z jednej strony złączem ryflowanym22mmF z EVA z drugiej łącznikiem pasującym do worka; worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów, informacja o pojemności na kołnierzu worka średnica rur 22mm; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie); zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych , w czerwonym kolorze zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego; czysty mikrobiologicznie, opakowanie folia, opakowanie indywidualne, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP i PHT, wszystkie elementy składowe w jednym fabrycznym opakowaniu | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Obwód oddechowy jednorurowy pediatryczny: dla pacjentów powyżej 4,5 kg (informacja w instrukcji użycia – załączyć instrukcję do oferty), z funkcją wymiennika ciepła (powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa powietrze wdychane przez pacjenta), łącznik T od strony maszyny, rura wykonana z PE (polietylenu) o dł 180 cm cm; rura wydechowa o dł. 60 cm zakończona złączem ryflowanym 22mmF z EVA, dodatkowa rura do worka o długości 180 cm zakończona z jednej strony złączem ryflowanym22mmF z EVA z drugiej łacznikiem pasującym do worka; średnica rur 22mm; kolanko 15mmM- 22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie); zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych , w czerwonym kolorze zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego; czysty mikrobiologicznie, opakowanie folia, opakowanie indywidualne, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP i PHT, wszystkie elementy składowe w jednym fabrycznym opakowaniu. | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Obwód oddechowy jednorurowy dla dorosłych i dzieci: dla pacjentów powyżej 4,5 kg (informacja w instrukcji użycia - załączyć instrukcję do oferty), z funkcją wymiennika ciepła (powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa powietrze wdychane przez pacjenta), łącznik T od strony maszyny, rura wykonana z PE (polietylenu) o dł 300 cm cm; rura wydechowa o dł. 60 cm zakończona złączem ryflowanym 22mmF z EVA, dodatkowa rura do worka o długości 150 cm zakończona z jednej strony złączem ryflowanym22mmF z EVA z drugiej łącznikiem pasującym do worka; worek oddechowy bezlateksowy poj. 1 litra, informacja o pojemności na kołnierzu worka średnica rur 22mm; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie); zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych , w czerwonym kolorze zapewniającym dobrą widoczność dla personelu szpitalnego; czysty mikrobiologicznie, opakowanie folia, opakowanie indywidualne, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP i PHT, wszystkie elementy składowe w jednym fabrycznym opakowaniu. | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Obwód oddechowy uniwersalny do respiratora dł 180 cm, jednorurowy (z dzieloną membraną), dedykowany pacjentom od 4,5 kg (potwierdzenie w instrukcji użycia – załączyć instrukcję do oferty). Średnica rury 22 mm, złącze rur 22 mm F wykonane z EVA (polimer octanu winylu), rura wydechowa 60 cm, średnica rury wydechowej 22 mm. Obwód zakończony łącznikiem prostym 22M/15F. Kolanko z portem Luer-Lock do kapnografu (koreczek stabilnie wkręcany). Złącza kolanka 15mmM-22mmM/15mmF, wszystkie elementy składowe w jednym fabrycznym opakowaniu. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Obwód oddechowy uniwersalny do respiratora dwuświatłowy (dzielony membraną) z pułapkami wodnymi opróżnianymi w systemie zamkniętym. Dedyjowany pacjentom od 5 kg. Długość 160-180cm. Rura wydechowa do respiratora o dł. 60cm zakończona elastycznym złączem 22mmF. Średnica 22mm. Obrotowe złącze od strony pacjenta. Kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock i wkręcaną szczelnie zatyczką. Zatyczka 22mmF zabezpieczająca obwód oddechowy przed wpadaniem obcych ciał i pomocna przy wykonywaniu testu respiratora. 2 pułapki wodne z samouszczelniającymi się zaworami. Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy z HME. Materiał: PP (polipropylen) i PE (polietylen), nie zawiera ftalanów (DEHP i PHT), nie zawiera lateksu. Wszystkie elementy zapakowane razem. Opakowanie: folia. Czysty mikrobiologicznie. | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | Worek oddechowy jednorazowy o poj. 0,5l. i poj.1 litra neoprenowy, bezlateksowy, złącze 22mmF, informacja o pojemności umieszczona na kołnierzu worka.( do wyboru zamawiającego) | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 23.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.23 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 23 – Układy oddechowe jedn. użytku do wentylacji nieinwazyjnej CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Zestaw noworodkowy i dla dzieci do 10kg. Do terapii tlenowej wysokimi przepływami przeznaczony do stosowania z nawilżaczem F&P MR 730/850, Aqua Vent 2600A | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | kaniula nosowa dla noworodków | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | kaniula nosowa dla niemowląt | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | kaniula nosowa dla niemowląt – duża | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | kaniula nosowa pediatryczna | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | Układ do terapii wysokimi przepływami o średnicy 22mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,5 m - odcinek łączący nawilżacz z aparatem - komora nawilżacza | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | Kaniula nosowa - 4mm/przepływ 5-60L/min, waga pacjenta 30-50kg. | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | Kaniula nosowa - 5mm/przepływ 10-80L/min, waga pacjenta 50-70kg. | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. |  | Łącznik do prowadzenia tlenoterapii wysokoprzepływowej bezpośrednio z przepływomierza | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. |  | Trójnik- do podłączenia zastawki bezpieczeństwa, komory nawilżacza i odcinka oddechowego układu | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. |  | Zastawka bezpieczeństwa PEEP – różne zakresy ciśnień: 2,5/ 5/ 7,5/ 10/ 12/ 15/ 20 cm H2O, do wyboru przez użytkownika | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 24.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.24 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 24 - Układy oddechowe jedn. użytku do respiratorów wszystkich typów CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych – pow 10 kg masy ciała, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny, Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czyste. | kpl. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Układ oddechowy jednorazowego użytku - do 10 kg masy ciała, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; porty do podaży NO, posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów powyżej 4L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel, Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Mikrobiologicznie czysty. | kpl. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 25.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.25 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 25 - Dren do drenażu jamy opłucnej CPV 33141640-8
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Sterylny bezlateksowy cewnik długości 45cm wykonany z miękkiego, elastycznego PCV z atraumatycznym otworem końcowym i sześcioma krzyżowo położonymi otworami bocznymi, proksymalny koniec wyposażony w spłaszczony łącznik umożliwiający chwyt kleszczami, skalowany co 2cm, z linią RTG na całej długości. Cewnik matowy z przeźroczystą częścią drenującą. W zestawie osobno pakowany łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Pakowany podwójnie. Rozmiary: CH16, CH18, CH22. | opak. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | . Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci z portem tlenowym i zamykaną klapką do odsysania typu Thermovent T 2 , Podwójny wkład celulozowy po obu stronach gwarantujący wysoki poziom wydajności wymiany ciepła i wilgoci. | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymagania
| Poz 2 - | - niewielki rozmiar, kształt T,
- podwójny wkład celulozowy,
- bezpieczne złącze pasujące do wszystkich rurek z łącznikiem 15 mm,
- możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem typu Thermovent O2
- sterylny, jednorazowego użytku.

## Część 26.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.26 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 26 - Dreny z trokarem i inne CPV 33141640-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
Grupa I: Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, podwójne pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny, rozmiary:
1. | nr 16F/27cm, |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | nr 20F/42cm, |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | nr 24F/42cm, |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | nr 28F/42cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa II: Dren Thorax prosty z PCW Dren prosty do klatki piersiowej typu Thorax wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV, z niebieską linię kontrastującą w promieniach Rtg na całej długości, z atraumatycznym uchwytem do kleszczy, z gładko wykończonymi otworami bocznymi i otwartym końcem, ze znacznikami głębokości co 2 cm, dostarczane razem z łącznikiem do podłączenia do zestawu drenażowego. Długość drenu 45 cm, pakowany sterylnie, rozmiary:
1. | nr CH 16 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | nr CH 20 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | nr CH 24 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | nr CH 28 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa III: Dren typu Jackson-Pratt Płaskie dreny typu Jackson-Pratt, wykonane z czystego 100%-owego silikonu o długości 100cm, z fenestracją na długości 20cm. z łącznikiem stożkowym.
1. | rozmiar: 3 x 7 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | rozmiar: 4 x 10 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa IV: Dren brzuszny Dren wykonany z przezroczystego 100% silikonu z atraumatycznym zakończeniem, otwór końcowy, naprzeciwlegle rozmieszczone otwory, znacznik głębokości 5 cm od ostatniego otworu fenestracyjnego oraz linia widoczna w RTG, podwójnie pakowany, sterylny, długość drenu 50cm, rozmiary:
1. | nr CH 9 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | nr CH 12 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | nr CH 15 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | nr CH 18 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. | nr CH 21 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. | nr CH 24 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. | nr CH 28 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Grupa V: Dren Redon Dren Redon wykonany z termoplastycznego PCW, odporny na załamanie, gładki, z linią widoczną w rtg, ze znacznikiem głębokości, dł. 50 cm, sterylny, rozmiary: 8Ch, 10Ch, 12Ch, 14Ch. Po 20szt
1. | nr CH 8 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | nr CH 10 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | nr CH 12 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | nr CH 14 |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Razem za wszystkie grupy(I+II+III+IV+V): | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 27.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.27 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 27 - Cewniki do embolectomii CPV 33141200-2
Lp. | Nr katalogowy, producent | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Cewnik Fogarty'ego CH 2, dł. 40cm. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Cewnik Fogarty'ego CH 2, dł. 60cm. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Cewnik Fogarty'ego CH 2, dł. 80cm. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | Cewnik Fogarty'ego CH 3, dł. 40cm. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Cewnik Fogarty'ego CH 3, dł. 80cm. | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 28.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.28 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 28 – Igła aspiracyjna do punkcji szpiku CPV 33141320-9
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | 16 G dł. 68mm | opak. /10szt/ | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
- | igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z nastawną głębokością
- | 16GA (1,6mm) x max 68mm
- | uchwyt typu „twist lock” z kaniulą i mandrynem
- | przeznaczona do pobierania szpiku z talerza biodrowego lub mostka
- | posiadająca złącze typu „luer” umieszczone w uchwycie do podłączenia strzykawki
- | pakowane pojedynczo
- | ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia

## Część 29.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.29 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 29 – Filtry mechaniczne i elektrostatyczne do układu oddechowego CPV 33100000-1
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (typ filtra lub numer) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
I Filtry do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii - sterylne
1. |  | Noworodkowe | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Pediatryczne | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 |  | Dorośli | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
II Filtr mechaniczny BVF z wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego , z portem do kapnografii - sterylne
1. |  | Noworodkowe | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Pediatryczne | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Dorośli | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Razem za wszystko (I+II) | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
I Filtry do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii – sterylne
Poz. 1 Noworodki – filtr elektrostatyczny
zakres objętości oddechowowej (VT) 30-100ml
wysokowydajne nawilżanie wydajność nawilżania 28 mg H2O/l przy Vt 50 ml
niski opór przepływu 0,3cm wody przy 2.5l/min 0,6cm wody przy .5l/min 0,9cm wody przy 7.5l/min 1,3cm wody przy 10 l/min, 2,2 cm H2O przy 15 l/min
do stosowania przez 24h (lub więcej)
objętość wewn. 11 ml,
masa własna 8,0 g
Poz. 2 -Pediatryczny – filtr mechaniczny
Zakres objętości oddech. 150 – 1200 ml
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,512%*
Skuteczność filtracyjna względem bakterii 99,9999
Opór przepływu 0,5 cm H2O przy 15 l/min, 1,2 cm H2O przy 30 l/min, 2,7 cm H2O przy 60 l/min, 4,5 cm H2O przy 90 l/min)
Urata wilgotności 17 mg H2O/l przy Vt 500 ml*
Wydajność nawilżania 16 mg H2O/l przy Vt 500 m
port do kapnografii
Mała przestrzeń martwa 42 ml
Niska masa 24,0 g
Poz. 3- Dorośli- skuteczna filtracja mechaniczna
Zakres objętości oddech. 200 – 1500 ml
Filtr mechaniczny KOMPAKTOWY
Skuteczność filtracji bakterii, 99,9999% (udokumentowane),
Skuteczność filtracyjna względem wirusów > 99,9999 %
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,747%
Opór przepływu .0,8 cm H2O przy 30 l/min, 1,9 cm H2O przy 60 l/min, 3,2 cm H2O przy 90 l/min
Urata wilgotności 15 mg H2O/l przy Vt 500 ml
Wydajność nawilżania 21 mg H2O/l przy Vt 500 ml
port do kapnografii
Objętość wewnętrzna 66 ml
Masa 39,0 g
II Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego, z portem do kapnografii - sterylne
Poz.1 Noworodki – filtr elektrostatyczny HME
Zakres obj. oddech. 30 – 100 ml
- | filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny
- | wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci
- | kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu)
- | nieprzepuszczalne dla cieczy,
skuteczna filtracja elektrostatyczna
wysokowydajne nawilżanie
Skuteczność filtracji bakterii, 99,999%,
Skuteczność filtracyjna względem wirusów > 99,99 %
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,186%
Opór przepływu 0,3 cm H2O przy 2,5 l/min, 0,6 cm H2O przy 5 l/min, 1 cm H2O przy 7,5 l/min, 1,5 cm H2O przy 10 l/min, 2,5 cm H2O przy 15 l/min
wydajność nawilżania 28 mg wody/l przy VT 50 ml
objętość wewn. 10ml, masa własna 9g.
Poz.2 Pediatryczne
Zakres obj. oddech. 75 – 300 ml
filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny
wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci
kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu)
skuteczna filtracja elektrostatyczna
- | wysokowydajne nawilżanie
- | Skuteczność filtracji bakterii, 99,999%,
- | Skuteczność filtracyjna względem wirusów > 99,99 %
- | Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,263%
Opór przepływu 1,4 cm H2O przy 15 l/min, 3 cm H2O przy 30 l/min, 4,7 cm H2O przy 45 l/min,
Utrata wilgotności 6 mg H2O/l przy Vt 75 ml, 8 mg H2O/l przyVt 250 ml*
- | wydajność nawilżania 31 mg wody/l przy VT 250 ml
- | objętość wewn. 29ml, masa własna 21g.
Dorośli
- | wbudowana plisowana wkładka mechaniczna
- | połączenie filtracji mechanicznej z elektrostatyczną
- | Zakres obj. oddech. 300-1500 ml
- | filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny
Skuteczność filtracji bakterii, ≥ 99,999%,
Skuteczność filtracyjna względem wirusów ≥ 99,9999 %
Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 94,764%
Opór przepływu 1,1 cm H2O przy 30 l/min, 2,5 cm H2O przy 60 l/min, 4,2 cm H2O przy 90 l/min
- | Utrata wilgotności 5 mg H2O/l przy VT 500 ml57
- | Wydajność wilżania 34 mg H2O/l przy VT 500 ml22
- | objętość wewn. 96 ml, masa własna poniżej 49g

## Część 30.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.30 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 30 – Rurki tracheostomijne bez mankietu oraz z mankietem CPV- 33171000-9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
I grupa – Rurka tracheostomijna dla noworodków, bez mankietu lub z mankietem TaperGuard - do wyboru. Rozmiary od 2,5 do 4,0, co 0,5. Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP) – potwierdzenie na opakowaniu rurki. Rozmiar rurki (średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm) oraz numer katalogowy napylony na kołnierzu rurki; dodatkowo numer katalogowy podany na obturatorze, który znajduje się standardowo w zestawie z rurką 1. Specjalne ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii noworodków; 2 Rurka posiada mankiet specjalny niskoobjętościowy, niskociśnieniowy w kształcie stożka o potwierdzonej, w teście wewnętrznym producenta, zmniejszonej sile koniecznej do wyjęcia rurki o 30% i lepszej możliwości uszczelnienia przecieku, w porównaniu z rurką z mankietem baryłkowym. 3. Specjalnie zbudowany balonik kontrolny (zabudowany zaworek), dzięki czemu dziecko przypadkowo nie doprowadzi do rozszczelnienia.
1. | 2,5 – średnica zew 4,2 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | 3,0 – średnica zew 4,8 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | 3,5 – średnica zew 5,4 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | 4,0 – średnica zew 6,0 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. | 2,5 – średnica zew 4,2 mm mankiet |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. | 3,0 – średnica zew 4,8 mm mankiet |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. | 3,5 – średnica zew 5,4 mm mankiet |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. | 4,0 – średnica zew 6,0 mm mankiet |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
II grupa – Rurka tracheostomijna dla dzieci bez mankietu. Rozmiary od 4,5 do 5,5, co 0,5. Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP) – potwierdzenie na opakowaniu rurki. Rozmiar rurki (średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm) oraz numer katalogowy napylony na kołnierzu rurki; dodatkowo numer katalogowy podany na obturatorze, który znajduje się standardowo w zestawie z rurką 1. Specjalne ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii dzieci.
| 4,5 – średnica zew 6,7 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 5,0 – średnica zew 7,3 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 5,5 – średnica zew 7,9 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
III grupa – Rurka tracheostomijna dla dzieci z mankietem. Rozmiary od 5,0 do 6,5, co 0,5. Rurka pozbawiona szkodliwych ftalanów (DEHP) – potwierdzenie na opakowaniu rurki. Rozmiar rurki (średnica wewnętrzna i zewnętrzna w mm) oraz numer katalogowy napylony na kołnierzu rurki; dodatkowo numer katalogowy podany na obturatorze, który znajduje się standardowo w zestawie z rurką 1. Specjalne ukształtowanie skrzydełek kołnierza dopasowane do anatomii dzieci; specjalnie zbudowany balonik kontrolny (zabudowany zaworek), dzięki czemu dziecko przypadkowo nie doprowadzi do rozszczelnienia.
1. | 5,0 – średnica zew 7,3 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | 5,5 – średnica zew7,9 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | 6,0 – średnica zew 8,5 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | 6,5 – średnica zew9,0 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Razem za wszystko (I+II+II) | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
I – III grupa – rurki tracheostomijne dla noworodków i dzieci
- | rurki w najmniejszych rozmiarach do zastosowania u noworodków i wcześniaków, także w wersji z mankietem uszczelniającym, bez wpływu na średnicę zewn.
- | wykonane z materiału nie zawierającego DEHP
- | kołnierz rurki wykonany z bardzo miękkiego materiału
- | oczka kołnierza lekko uniesione zewnętrznie w celu ułatwienia dostępu np. przy mocowaniu tasiemki
- | złącze do wentylacji średnicy 15mm

## Część 31.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.31 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 31 - Osprzęt do aparatury" Fabiusa " MRI CPV 31682210- 5
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Układ oddechowy MRI noworodkowy 3m, bez lateksu (opakowanie po 10 sztuk) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Zestaw worka do sztucznego oddychania, dla noworodków, objętość 0,5l, dł.1,1m, bez lateksu (opakowanie po 25 sztuk) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 32
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.32 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 32 -Układy oddechowe do respiratora transportowego CPV 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | Układ oddechowy do wentylacji noworodków i małych niemowląt dedykowany Babylogowi VN500 o długości 1,7m, wolny od lateksu, jednorazowego użytku, z ogrzewaniem na ramieniu oddechowym, pułapką i kopułą nawilżacza przeznaczona do nawilżacza F&P MR850. Przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną.Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorami firmy Drager z opcją Neo. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | Układ oddechowy do respiratora transportowego Oxylog 3000 , bez lateksu, jednorazowego użytku, długości 1,9 m , dla pacjentów pediatrycznych. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | Układ oddechowy do respiratora transportowego Oxylog 3000, bez lateksu, jednorazowego użytku, długości 1,5 m, dla pacjentów dorosłych (opakowanie po 5 sztuk). | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 33.
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.33 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 33 - Nakłuwacze CPV 33140000-3
l.p. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | nakłuwacze do palca, bez podziałki ( Lancety do pobierania krwi, hematologiczne, metalowe) | op./200szt/ | 110 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | nakłuwacze igłowe – automatyczne; głębokość nakłucia 1,0 mm z granatową końcówką (żółtą) | op./200szt/ | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | nakłuwacze igłowe – automatyczne; głębokość nakłucia 2,4 mm z granatową końcówką (biało – granatowe) | op./200szt/ | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | lancety do testów punktowych – alergicznych | op./200szt/ | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | Igły do wstrzykiwaczy (penów) Sterylne igły jednorazowego użytku - kompatybilne z wieloma wstrzykiwaczami insulinowymi Opakowanie jednostkowe z czytelną datą ważności i rozmiarem; rozm : 0,25 mm x 5mm | op.(100szt.) | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi: poz.4
- | lancety do testów typu Prick testlanzeben lub równoważne
- | metalowe
- | długość ostrza do 1mm
- | sterylne

## Część 34
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.34 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 34 - Dreny do ssaka jednorazowego użytku - sterylne CPV 33141640-8
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia (rozmiar drenu) | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | 8 x 5,6 x 1500mm z łącznikiem | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | 12 x 8,0 x 2000mm | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0

## Część 35
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.35 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 35 – Kanka doodbytnicza - sterylna CPV 33100000-1
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % |  |  | wartość VAT | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/ | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | kanka doodbytnicza – sterylna 16 x 200 | szt. | 1000 |  | 0 | 8% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x |  |  | 0 | 88 | x | 0
Wymogi:
Pozycja nr 1- Kanki doodbytnicze
- | jednorazowe
- | pakowane pojedynczo
- | sterylne
- | końcówka kompatybilna ze strzykawką jednorazowego użytku (2ml, 5ml, 10ml, 20ml)

## Część 36
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.36 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 36 - Rurki tracheostomijne z mankietem, z łącznikiem dla dzieci CPV- 33171000-9
Lp. | Przedmiot zamówienia (numer lub typ) | Nr katalogowy, nazwa, producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. | nr 3,0 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. | nr 3,5 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. | nr 4,0 |  | szt | 45 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. | nr 4,5 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. | nr 5,0 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. | nr 5,5 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. | nr 6,0 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. | nr 6,5 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. | nr 7,0 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. | nr 7,5 |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. | nr 8,0 |  | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12. | łącznik kątowy podwójnie obrotowy do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych |  | szt | 170 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
13. | przedłużacze do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych z łącznikiem kątowym |  | szt | 220 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
14. | przedłużacze do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych, bez łącznika |  | szt | 110 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
15. | opaski do rurek tracheostomijnych dla dorosłych |  | szt | 270 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
16. | opaski do rurek tracheostomijnych dla dzieci |  | szt | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMOGI: | [5 empty] | 0
Rurki tracheostomijne z mankietem poz. 1 – 6
- | sterylne
- | wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- | mankiet wysokoobjetościowy, niskociśnieniowy
- | linia RTG na całej długości
- | linia radiacyjna na całej długości rurki
- | miękkie, gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu
- | prowadnica
- | 2 tasiemki mocujące
- | balonik kontrolny, znakowany rozmiarem rurki
- | bez lateksu, bez ftalanów
Łącznik kątowy podwójnie obrotowy do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych poz. 12
- | podwójny port samouszczelniający się do odsysania i bronchoskopii
- | złącza 15F/22M
- | sterylny, pakowany pojedynczo
Pozycja nr 13 – Przedłużacze do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych z łącznikiem kątowym
- | jednorazowe
- | pakowane pojedynczo
- | sterylne
- | z łącznikiem kątowym – 22M/15F
- | z portem do odsysania wyposażonym w koreczek i gumowe uszczelnienie do bronchoskopii
- | przedłużacz rozciągalny (możliwość regulacji długości)
- | szczelne łączniki i końcówki
- | łącznik prosty 15M
Poz. 15, 16 – Opaski do rurek tracheostomijnych
- | miękka i delikatna
- | wykonana z tworzywa sztucznego nie powodującego podrażnień
- | posiada możliwość regulacji długości
- | mocowanie za pomocą taśmy z rzepem
- | sterylnie i pojedynczo pakowane

## Część 37
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.37 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 37 – Osłony na worki CPV 3 33140000-3
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
7. |  | Osłona worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 100 - 250 ml w rozmiarze 12 (+/- 2 cm) x 21 (+/- 2 cm) | szt. | 500 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
8. |  | Osłona worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 500 - 1000 ml w rozmiarze 20 (+/- 2 cm) x 30 (+/- 2 cm) | szt. | 2000 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
9. |  | Osłona worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 2000 - 3000 ml w rozmiarze 30 (+/- 2 cm) x 50 (+/- 2 cm) | szt. | 800 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymagania:
Osłona ochronna uv, dla ochrony preparatów do żywienia pozajelitowego, dla ochrony przed światłem, z wyjątkiem koloru czarnego

## Część 38
Nr sprawy: 42/2024/TP
Załącznik nr 2.38 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
FORMULARZ CENOWY postępowanie pn.: DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Część nr 38 - Ostrza do skalpela CPV 33141411-4
Lp. | Nr katalogowy, nazwa, producent | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/6*5/ | 8 | 9/7*8/ | 10/11:5/ | 11/7+9/
1. |  | ostrza do skalpela nr 10 - sterylne | opak. /100szt/ | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2. |  | ostrza do skalpela nr 11 - sterylne | opak. /100szt/ | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3. |  | ostrza do skalpela nr 12 - sterylne | opak. /100szt/ | 11 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4. |  | ostrza do skalpela nr 13 - sterylne | opak. /100szt/ | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5. |  | ostrza do skalpela nr 15 - sterylne | opak. /100szt/ | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6. |  | ostrza do skalpela nr 20 - sterylne | opak. /100szt/ | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
7. |  | ostrza do skalpela nr 21 - sterylne | opak. /100szt/ | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
8. |  | ostrza do skalpela nr 22 - sterylne | opak. /100szt/ | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
9. |  | ostrza do skalpela nr 23 - sterylne | opak. /100szt/ | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
10. |  | skalpel bezpieczny sterylne z plastikową rączką nr 11 | opak. /10 szt/ | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
11. |  | skalpel bezpieczny sterylne z plastikową rączką nr 12 | opak. /10 szt/ | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
12. |  | skalpel bezpieczny sterylne z plastikową rączką nr 15 | opak. /10 szt/ | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymogi:
- | ostrza wymienne chirurgiczne, wykonane ze stali węglowej
- | sterylne
- | numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu