Załącznik Nr  2 - Opis przedmiotu zamówienia   (Parametry wymagane oraz parametry oceniane)

| L.P. | PARAMETR WYMAGANY (TECHNICZNY) | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ POTWIERDZENIE PARAMETRU WYMAGANEGO – NUMER ZAŁĄCZNIKA/STRONA ZAŁĄCZNIKA - należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry akceleratora |
|  | Producent | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji | podać |  |
|  | Wymagana energia fotonowa z filtrem spłaszczającym: 6MV,10MV | Tak |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≥400 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Terapeutyczne wiązki fotonowe o energii 6MV, 10MV bez filtra spłaszczającego FFF | Tak |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 10MV z filtrem spłaszczającym ≥500 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 10MV z filtrem spłaszczającym ≤50 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól ≥ 2200 MU/min | Tak, podać |  |
|  | Wymagana energia elektronowa: 6MeV, 10MeV, 12MeV | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji mocy dawki | Tak |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem centralnej osi wiązki | Tak |  |
|  | Filtry klinowe realizowane przez zmotoryzowany klin fizyczny, zintegrowany w głowicy akceleratora. Zakres kątów łamiących klinów min. 1° - 60°, realizowane co 1° | Tak, podać |  |
|  | System antykolizyjny | Tak |  |
|  | Zestaw zdalnie sterowanych laserów do precyzyjnego układania pacjenta (zestaw musi się składać co najmniej z dwóch laserów bocznych i strzałkowego) | Tak |  |
|  | Pełna integracja oferowanego akceleratora w wykorzystywanej linii terapeutycznej w zakresie systemów planowania leczenia | Tak |  |
|  | Pełna integracja z wykorzystywanym systemem weryfikacji i zarządzania | Tak |  |
|  | Niezbędna modernizacja systemu weryfikacji i zarządzania w zakresie pełnego wykorzystania funkcjonalności oferowanego akceleratora | Tak |  |
|  | Niezbędne rozszerzenie funkcjonalne systemu weryfikacji i zarządznia o pięć dostępów zapewniających możliwość definiowania i modyfikacji kursów oraz pol terapeutycznych wraz z ich approbowaniem | Tak |  |
|  | Niezbędne rozszerzenie funkcjonalne systemu weryfikacji i zarządznia o pięć dostępów zapewniających możliwość definiowania i modyfikacji grafików oraz edycji dokumentacji terapeutycznej wykorzystywanej z oferowanym akceleratorem | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe, zapewniające skuteczną implementacje funkcjonalności akceleratora | Tak |  |
|  | Pełna integracja oferowanego akceleratora z istniejącą linią terapeutyczną. | Tak |  |
|  | Akcelerator zapewnia pełną integrację z posiadanym systemem planowania leczenia | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system zabezpieczania sieciowego typu UPS, zabezpieczający przed nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania. | Tak, podać |  |
|  | Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera zewnętrzny system chłodzenia akceleratora typu chiller | Tak, podać |  |
|  | Stół terapeutyczny |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | Tak |  |
|  | Indeksowanie stołu terapeutycznego identyczne jak z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT | Tak |  |
|  | Zrobotyzowany blat stołu (stół terapeutyczny „6D”): Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez przesuw w osiach X, Y i Z Korekcja położenia blatu stołu terapeutycznego poprzez nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej | Tak |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,5° | Tak, podać |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 1mm | Tak, podać |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 150kg w pozycji terapeutycznej | Tak, podać |  |
|  | Dwa boczne panele sterujące po obu stronach blatu stołu i/lub co najmniej jedna kaseta sterująca, sterowana mikroprocesorowo | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia w przypadku zaniku zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Kolimator wielolistkowy MLC wysokiej rozdzielczości |
|  | Liczba listków kolimatora MLC: = 160 | Tak, podać |  |
|  | Szerokość cienia listków w odległości izocentrum = 0,5 cm (dla pełnego pola terapeutycznego) | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pozycjonowania listka MLC min. ≤1mm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych: ≥12 cm | Tak, podać |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki promieniowania | Tak |  |
|  | Niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora ≤ 1 mm | Tak, podać |  |
|  | Przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm (w odległości izocentrum) | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC – min. 2,5cm/s | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna transmisja promieniowania przez listki kolimatora MLC: ≤ 0,5% | Tak, podać |  |
|  | Tryby pracy klinicznej oferowanego akceleratora |
|  | Tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | Tak |  |
|  | Tryb terapii konformalnej 3D dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym | Tak |  |
|  | Tryb terapii stacjonarnej IMRT typu Step&Shoot dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | Tak |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej IMRT (typu dMLC/SlidingWindow) dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego) | Tak |  |
|  | Tryb terapii dynamicznej VMAT/RapidArc, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych (zarówno z filtrem spłaszczającym jak i bez filtra spłaszczającego), | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację konformalnych technik leczenia funkcjonalnie jak w przypadku akceleratora wykorzystywanego klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik IMRT funkcjonalnie jak w przypadku akceleratora wykorzystywanego klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja (zintegrowana z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego) zapewnia realizację technik VMAT funkcjonalnie jak w przypadku akceleratora wykorzystywanego klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Oferowany akcelerator dostosowany pod względem dozymetrycznym oraz geometrycznym do akceleratora wykorzystywanego klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | System wizualizacji portalowej w wiązce MV (EPID) |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | Tak |  |
|  | Detektor obrazu na bazie krzemu amorficznego | Tak |  |
|  | Zakres energetyczny detektora EPID zgodny z zakresem wymaganych energii | Tak |  |
|  | Powierzchnia detektora systemu obrazowania portalowego: ≥41x41cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 1024x1024 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą kasety sterującej | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID umożliwiające: a) Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania b) Porównywanie on-line, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z oferowanego systemu planowania teleradioterapii | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja systemu w pełni kompatybilna z systemem wykorzystywanym klinicznie w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego | Tak |  |
|  | Zintegrowany system dozymetrii portalowej | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość weryfikacji planów za pomocą panelu EPID bez pacjenta | Tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pomiaru dawki wyjściowej 3D (po przejściu przez pacjenta) | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia możliwość przeprowadzenia weryfikacji tzw. planów leczenia QA z wykorzystaniem obrazów otrzymanych z wykorzystaniem systemu EPID | Tak |  |
|  | System dozymetrii portalowej pozwalający na wykorzystanie danych panelu obrazowego do analizy rozkładu dawki planu leczenia | Tak |  |
|  | Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice IMRT poprzez analizę map fluencji | Tak |  |
|  | Możliwość weryfikacji planów leczenia w technice VMAT poprzez analizę map fluencji | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia elektrometr referencyjny w konfiguracji z zestawem detektorów - komora typu Farmer szt.1 - komora kompaktowa o obj. <0,1cm3 – szt.2 - akcesoria do komory kompaktowej (uchwyty do analizatora pola użytkownika, adapter do fantomu płytowego typu solid water) - microdetektor półprzewodnikowy typu SCDD – szt. 1 | Tak |  |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera urządzenie do kontroli codziennej parametrów wiązki akceleratora – 3 szt. | Tak |  |
|  | Urządzenie do codziennej kontroli akceleratora zawiera niezbędne wyposazenie w postaci kompensatora stosowanego dla wiązek bez filtra spłaszczającego (6MV FFF). – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego (CBCT) |
|  | Zintegrowany system wizualizacji IGRT (Image Guided Radiation Therapy) w wiązce kV | Tak |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT stanowiące integralne elementy akceleratora | Tak |  |
|  | System IGRT umożliwia realizację funkcji Cone Beam CT (CBCT) | Tak |  |
|  | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania śródfrakcyjnego | Tak |  |
|  | System IGRT zamocowany na ramieniu oferowanego akceleratora i składający się z położonych przeciwlegle lampy rtg i detektora promieniowania rtg na bazie krzemu amorficznego | Tak |  |
|  | Oś wiązki systemu IGRT (promień centralny) prostopadła do osi wiązki terapeutycznej akceleratora | Tak |  |
|  | System IGRT realizuje funkcję obrazowania radiograficznego | Tak |  |
|  | System IGRT posiada oprogramowanie do skorygowania (w osiach X, Y, Z i po obrotach po osiach X, Y, Z) położenia stołu terapeutycznego oferowanego akceleratora, stosownie do wykrytych zmian położenia struktur anatomicznych i obliczonego automatycznie offsetu położenia pacjenta – możliwość korekty położenia stołu bez konieczności wchodzenia do bunkra | Tak |  |
|  | Akwizycja kilowoltowych obrazów radiograficznych 2D i ich zapamiętywanie w bazie danych oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania | Tak |  |
|  | Opcja tomograficzna CBCT z wykorzystaniem wiązki kilowoltowej | Tak |  |
|  | Konstrukcja systemu zapewnia kontrast pozwalający na obrazowanie tkanek miękkich | Tak |  |
|  | Możliwość wyznaczenia korekcji ułożenia pacjenta poprzez dopasowanie badania CT wykorzystywanego do planowania terapii i badania lokalizacyjnego CBCT | Tak |  |
|  | Automatyczny transfer parametrów korekcyjnych do systemu sterowania akceleratorem | Tak |  |
|  | Automatyczny zapis wykonanej korekcji w systemie weryfikacji i zarządzania dla pełnej linii terapeutycznej | Tak |  |
|  | Funkcja analizy ułożenia pacjenta na podstawie danych obrazowania 4D CBCT | Tak |  |
|  | Bezpośredni transfer danych (obrazy CBCT, i wartości przesunięć) do bazy danych systemu weryfikacji i zarządzania | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna długość obrazowanego obszaru (bez stosowania łączenia badań CBCT) – min. 20cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 1024x1024 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT, systemem weryfikacji i zarządzania i konsolą akceleratora | Tak |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów pozwalających na kalibrację i okresową kontrolę systemu i obrazów 2D, 3D | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej detekcji i analizy ułożenia pacjenta na podstawie implementowanych znaczników | Tak |  |
|  | Koszty eksploatacji |
|  | Zabezpieczenie i ewentualne naprawy drogi transportu przedmiotu oferty do miejsca instalacji | Tak |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | Tak |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instalacja przedmiotu oferty zapewnia prace, które będą niezbędne do prawidłowego wykorzystania systemów w warunkach klinicznych | Tak |  |
|  | Wykonanie projektu usytuowania poszczególnych elementów przedmiotu oferty we wskazanych pomieszczeniach. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego obsługującego oferowany system do Radioterapii w zakresie jego kompetencji | Tak |  |
|  | Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) | Tak, załączyć do dostawy |  |
|  | Oryginalna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku angielskim a w przypadku braku, w języku producenta przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) | Tak, załączyć do dostawy |  |
|  | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu oferty: | Tak, podać |  |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | Tak |  |
|  | Warunki serwisowe |
|  | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej akceleratora | Tak |  |
|  | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji parametr oceniany |
|  | Okres gwarancji – minimum. 36 miesięcy, licząc od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem zdawczo - odbiorczym | Tak 36 miesiące - 0 pkt. 48 miesięcy – 5 pkt. 60 miesięcy - 10 pkt. | Proszę podać zaoferowaną ilość miesięcy ………………………. |
| 10. | Czas dostępności klinicznej przedmiotu umowy w dni robocze (z wyłączeniem dni koniecznych do przeprowadzenia planowych przeglądów konserwacyjnych) | Tak, podać w „%” |  |

Parametry oceniane

| LP | PARAMETR OCENIANY (TECHNICZNY) | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ POTWIERDZENIE PARAMETRU OCENIANEGO – NUMER ZAŁĄCZNIKA/STRONA ZAŁĄCZNIKA/OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej (w przypadku konieczności wymiany działa) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Odległość pomiędzy głowicą kolimatora MLC a izocentrum ≥ 45 cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zakres realizacji pól nieregularnych przez listki kolimatora MLC w polu terapeutycznym w izocentrum: co najmniej 0,5 cm x 0,5 cm ÷ 40 cm x 40 cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się listków kolimatora MLC | ≥3,5cm/s – 1pkt <3,5cm/s – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna prędkość poruszania się szczęk kolimatora MLC | ≥9cm/s – 1pkt <9cm/s – 0 pkt |  |
|  | Kolimator MLC oferowanego akceleratora przygotowany pod względem technicznym do optymalzacji w funkcji tzw. wirtualnego listka | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna analiza ułożenia pacjenta na podstawie więcej niż jednego obszaru zainteresowania | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna średnica pola widzenia systemu CBCT min. 46cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna wielkość pola obrazowania ≥ 50cm x 26cm | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych | >12cm – 1pkt ≤12cm – 0 pkt |  |
|  | Oferowany akcelerator posiada system przesyłania wartości wektora przesunięcia pacjenta pomiędzy stacjami komputerowymi: CBCT XVI, systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq i konsolą akceleratora | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcje analizy ułożenia pacjenta w oferowanym systemie CBCT tożsamy z funkcjami systemu weryfikacji i zarzadzania | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Konfiguracja akceleratora umożliwia ustawienia indeksu jakości wiązki dla energi fotonów 6MV FFF, jak dla wiązki fotonów 6MV plaskiej | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność CBCT zapewnia możliwość obrazowania w trybie ekspozycji wiązki terapeutycznej | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowany system dozymetrii portalowej obsługiwany poprzez technologię web | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System dozymetrii portalowej wyposażony w niezależną listę roboczą | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowany akcelerator zintegrowany z systemem weryfikacji i zarzadzania wykorzystywanym w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego bez konieczności stosowania oprogramowania innego niż aktualnie wykorzystywane | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna współpraca systemów obrazowania z wykorzystywanym systemem weryfikacji i zarządzania | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |

Podpis Wykonawcy

…………….