**Załącznik 11.14 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 14 – Deska ortopedyczna**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Deska ortopedyczna 20 szt.** |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***\*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych) |  |
|  | Deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy;Ciężar deski max 10 kg. Nośność deski powyżej 150 kgWymiary deski długość min. 183 cm, Szerokość deski min. 45 cmOdległość uchwytów deski od podłoża min. 2,5 cmDodatnia pływalność deski. |  |
|  | 4 sztuki kompletnych pasów do stabilizacji pacjenta mocowanych obrotowo |  |
|  | Wezgłowie wykonane z materiałów zmywalnych odporne na środki dezynfekcyjne z możliwością mocowania do deski ortopedycznej gwarantujące stabilne położenie |  |
|  | Zestaw klocków (poduszek) z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego |  |
|  | Odległość uchwytów noszy od podłoża gwarantujące bezpieczny chwyt bez konieczności przechylania deski  |  |
|  | Możliwość użycia w rezonansie magnetycznym i tomografie komputerowym |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Norma EN 1865-1:2010 |  |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy