## Część_1
Część 1 – Tabela A - AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego i szkolenia
L.p.	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Urządzenie spełniające normy: Klasa bezpieczeństwa: klasa B, grupa I, norma EN 60601-1, IEC 60645-1, IEC 60645-2, ANSI S3.6, ISO 389	nie dotyczy
2	Ilość kanałów: min. 1,5	nie dotyczy
3	Panel sterujący z przyciskami, do których przypisane są pojedyncze funkcjonalności (jeden przycisk = jedna funkcja)	nie dotyczy
4	Urządzenie wyposażone w ruchomy ekran LCD z możliwością jego złożenia po zakończonej pracy	nie dotyczy
5	Wyznaczanie progu zmodyfikowaną metodą Hughson-Westlake’a	nie dotyczy
6	Możliwość niezależnej od komputera pracy: / - możliwość podłączenia zewnętrznej bezprzewodowej klawiatury i myszki do wpisywania danych pacjenta oraz komentarzy z opisem badania / - możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki bezpośrednio do urządzenia do wydruków badań / - możliwość wyboru ulubionych list słownych	nie dotyczy
7	Możliwość podłączenia do komputera i przeniesienia wszystkich badań do dedykowanego oprogramowania. Informacja o podłączeniu audiometru do oprogramowania komputerowego prezentowana za pomocą piktogramu wyświetlanego na ekranie	nie dotyczy
8	Oprogramowanie komputerowe umożliwiające szybkie zaprogramowanie audiometru: / pobranie aktualnie zaprogramowanych funkcji na audiometrze / wprowadzenie danych użytkowników i ich ewentualnych haseł / wprowadzenie danych jednostki medycznej (nazwa, adres, adres strony internetowej, telefon, logo) / wybór formatu prezentacji daty i godziny / ustawienie preferencji wydruku raportów w tym rozmiar drukowanego raportu / ustawienia domyślnych parametrów badania audiometrycznego / układ prezentacji badań z obu uszu na jednym wykresie lub na oddzielnych / włączenie/wyłączenie prezentacji poziomów bez i z maskowaniem dla jednej częstotliwości / wybór badanych częstotliwości zarówno dla standardowego zakresu, jak i zakresu wysokich częstotliwości / określenie kroku natężenia dźwięku dla audiometrii mowy, min. co 1dB, 2dB oraz 5dB / wybór rodzaju testu dla audiometrii mowy, min. SRT, SDT, WRS, SRS, MCL, UCL / wybór domyślnego audiogramu: standardowy, wysokich częstotliwości, pełny (standardowy i wysokich częstotliwości) / domyślny sygnał podawany jako stymulator: ciągły, modulowany częstotliwością, pulsacyjny, szum dziecięcy	nie dotyczy
9	Oprogramowanie zapewniające gotowe szablony wydruków raportu	nie dotyczy
10	Kreator do tworzenia spersonalizowanych szablonów wbudowany w oprogramowanie z możliwością dodawania poszczególnych elementów raportu poprzez przeciągnięcie z listy na pusty formularz, zapewniając intuicyjne tworzenie personalizowanych raportów	nie dotyczy
11	Oprogramowanie zapewniające możliwość zapisania gotowych komentarzy badania bez limitu znaków	nie dotyczy
12	Oprogramowanie komputerowe kompatybilne z NOAH 4	nie dotyczy
13	Podawanie sygnału normalne (sygnał jest podawany gdy wciśnięty jest klawisz) i odwrócone (sygnał zanika gdy wciśnięty jest klawisz)	nie dotyczy
14	Kolorowy wyświetlacz LCD min. 4”	nie dotyczy
15	Audiometr wyposażony w cztery przyciski nawigacyjne oznaczone strzałkami i przycisk wyboru do wykonywania wyboru z menu ekranowego, jak również do nawigacji po wewnętrznych plikach .wav do testowania mowy.	nie dotyczy
16	Minimalne zakresy częstotliwości: / AC - od 125 do 20 000 Hz / BC - od 250 do 8000 Hz / Insert - od 125 do 8000 Hz / Dokładność ±1 %	nie dotyczy
17	Minimalne zakresy natężenia dźwięku: / AC - od -10 dB HL do 120 dB HL / AC (dla wysokich częstotliwości) – od -20 dB HL do 100 dB HL / BC (wyrostek sutkowaty) - od -10 dB HL do 90 dB HL / BC (czoło) – od -10 dB HL do 80 dB HL	nie dotyczy
18	Audiometria w wolnym polu o parametrach: / - minimalny zakres częstotliwości: od 125 Hz do 12,500 Hz / - minimalny zakres natężenia dźwięku: od -10 dB HL do 102 dB HL	nie dotyczy
19	Sygnały: / czysty stały ton / modulowany (5 Hz, ±5%) / pulsujący (200ms włączony 200ms wyłączony) / szum pediatryczny (stały lub pulsujący)	nie dotyczy
20	Zakres poziomu maskowania min.: / Szum wąskopasmowy: maksymalne natężenie dźwięku wynosi 15dB poniżej podawanego tonu stymulującego / Szum mowy: / AC: -10 dB HL do 95 db HL / BC: -10 dB HL do 50 dB HL / Wolne pole: -10 dB HL do 85 dB HL / Szum biały: / AC: -10 dB HL do 95 db HL / BC: -10 dB HL do 60 dB HL / Wolne pole: -10 dB HL do 80 dB HL	nie dotyczy
21	Przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie automatycznego przełączania się częstotliwości na kolejną badaną	nie dotyczy
22	Urządzenie wyposażone w min. 4 porty USB do podłączenia zewnętrznej drukarki, myszki, klawiatury oraz penddrive’a.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
23	Możliwość zapisywania raportów w postaci plików PDF na podłączonym pendrive’ie	nie dotyczy
24	Funkcja komunikacji z pacjentem: mówienie do pacjenta i odsłuchiwanie odpowiedzi	nie dotyczy
25	W zestawie oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interface umożliwiający obsługę różnych urządzeń, jak tympanometr, audiometr, otoemisja, umożliwiające gromadzenie danych pacjentów, wyników badań, generowania i wydruku raportów	nie dotyczy
26	Możliwość rozbudowania audiometru o badanie QuickSIN: zdania ze słowami kluczowymi prezentowane w bełkocie czterech rozmówców. Stosowane wartości SNR to 25, 20, 15, 10, 5 i 0.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
27	Możliwość rozbudowania audiometru o badanie pediatryczne BKB-SIN: prezentacja bodźca co min. 3 dB	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
28	Urządzenie wyposażone w szum pediatryczny z trybem podawania ciągłego lub pulsacyjnego	nie dotyczy
29	Możliwość doposażenia audiometru o testy specjalne: / SISI, / Fowler (ABLB), / audiometria wysokich częstotliwości w zakresie 8 kHz - 20 kHz, umożliwiającą precyzyjny dobór oktawowego pasma częstotliwości, m.in. ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, 1,64 oktawy oraz 1 Hz. Możliwość wyboru z podmenu na urządzeniu różnych rozdzielczości częstotliwości w paśmie oktawowym, w tym pojedynczego herca z możliwością przełączania co 1000 Hz / TEN z prezentacją bodźca tonalnego między 500, a 4000 Hz, stosowane w krokach co 1, 2 lub 5 dB, / Tone Decay	nie dotyczy
30	Możliwość doposażenia o testy mowy w hałasie, wykorzystywane do oceny kandydatów do implantów ślimakowych z listami słów: min. 15 list po 20 zdań każda	nie dotyczy
31	W zestawie: / audiometr / słuchawki nauszne typu DD45 / słuchawki douszne IP30 / przetwornik kostny B81 z opaską / przycisk reakcji pacjenta / kabel zasilający / słuchawki z mikrofonem do monitoringu pacjenta / bezprzewodowa klawiatura i mysz / kabel USB 2m / oprogramowanie zapewniające zapis wyników badań oraz wydruk raportu / oprogramowanie umożliwiające programowanie audiometru / instrukcja obsługi	nie dotyczy
32	Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 37 cm x 26 cm x 10 cm, ± 2 cm, waga maksymalnie. 4 kg	nie dotyczy
33	Pobór energii: maksymalnie 90 W	nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania
	Nazwa oprogramowania
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w IV kwartał 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
Część 2 –Tabela A – Diatermia chirurgiczna - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego i szkolenia
Lp.	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Diatermia z trybami umożliwiającymi wykonywanie cięcia monopolarnego i bipolarnego oraz koagulację mono i bipolarną.	nie dotyczy
2	Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie	nie dotyczy
3	Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego	nie dotyczy
4	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 7"	Wielkość 10" i powyżej - 10 pkt
5	Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm	nie dotyczy
6	Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim	nie dotyczy
7	Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego	Tak 10 pkt: Nie – 0 pkt
8	Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm	nie dotyczy
9	Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów	nie dotyczy
10	Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm)	nie dotyczy
11	Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami	nie dotyczy
12	Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kłowymi do zamykania dużych naczyń będących w posiadaniu zamawiającego	nie dotyczy
13	Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie minimum 3 instrumentów bipolarnych	nie dotyczy
14	Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu	nie dotyczy
15	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej oparte o stałonapięciowy sposób regulacji. Moc wyjściowa dopasowywana nieustannie do zmieniających się parametrów tkankowych.	nie dotyczy
16	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 350 W	400W oraz więcej - 10 pkt
17	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 350 W	400W oraz więcej - 10 pkt
18	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący	nie dotyczy
19	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny	nie dotyczy
20	Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej - parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu	nie dotyczy
21	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W	nie dotyczy
22	Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną	nie dotyczy
23	Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych	nie dotyczy
24	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej	nie dotyczy
25	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej	Tak - 10 pkt: Nie – 0 pkt
26	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)	nie dotyczy
27	Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej oporności lub niewłaściwym zaciśnięciu instrumentu na strukturze - aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem	nie dotyczy
28	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start	nie dotyczy
29	Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.400W	nie dotyczy
30	Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W	nie dotyczy
31	Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych	Tak - 10 pkt: Nie – 0 pkt
32	Możliwość regulacji : / a) jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie / b) natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. / c) maksymalnego czasu aktywacji,	nie dotyczy
33	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu	nie dotyczy
34	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, kontakt ze skórą pacjenta)	nie dotyczy
35	Sygnalizacja graficzna i cyfrowa poprawnej aplikacji elektrody neutralnej	nie dotyczy
Wyposażenie diatermii
36	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt.	Wyłącznik bezprzewodowy -20 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w IV kwartał 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3
Część 3 – Tabela A – Urządzenie do terapii światłem spolaryzowanym – dostawa
L.p.	Opis parametrów użytkowo-technicznych		Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B		C	D
1	Średnica filtra z filtrem fulerenowym 11 cm		nie dotyczy
2	Zasilanie z odłączanym przewodem zasilającym 100-240 V~, 50/60 Hz		nie dotyczy
3	Zużycie energii 90 VA		nie dotyczy
4	Moc żarówki halogenowej 50 W		nie dotyczy
5	Klasa ochrony Klasa II, IP 20		nie dotyczy
6	Ciężar:		nie dotyczy
a)	ze statywem stołowym maks. 3,5 kg		nie dotyczy
b)	z statywem podłogowym maks. 8 kg		nie dotyczy
7	Zakres temperatur:		nie dotyczy
a)	Otoczenia +10°C do +40°C		nie dotyczy
b)	Przechowywania -30°C do +45°C		nie dotyczy
8	Długość fali 480 - 3400 nm		nie dotyczy
13	Stopień polaryzacji >90% (590 - 1550 nm)		Powyżej 95% - 10 pkt
14	Gęstość mocy śr. 35 mW/cm²		40 mW/cm² i więcej – 10 pkt
15	Energia świetlna na minutę śr. 2,4 J/cm²		nie dotyczy
	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w IV kwartał 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Częśc_4
Część 4– Tabela A - Stacjonarny aparat ultrasonograficzny – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego i szkolenia
L.P.	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD.	nie dotyczy
2	Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2018 roku.	nie dotyczy
3	Panel sterowania z fizyczną klawiaturą qwerty i możliwością programowania klawiszy funkcyjnych.	nie dotyczy
4	Dotykowy panel do obsługi ultrasonografu typu pojemnościowego, z regulacją OSD. Przekątna min. 10 cali.	nie dotyczy
5	Tradycyjne (nie cyfrowe na ekranie dotykowym) suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania	nie dotyczy
6	System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 12 bit ADC	nie dotyczy
7	Zakres częstotliwości pracy systemu, min. 1-20 MHz/	Większy zakres - 5 pkt
8	Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania, max. 60 sekund/	Poniżej 60 s- 10 pkt
9	Monitor IPS LED, kolorowy. min. przekątna: 21,5” / rozdzielczość min. 1920 x 1080	nie dotyczy
10	Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. P, min. 250 dB	Większa dynamika systemu – 10 pkt
11	Ilość niezależnych równorzędnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych – min. 4.	nie dotyczy
12	Bezpinowe złącza głowic.	nie dotyczy
13	Pamięć trwała aparatu (dyski twarde) – min. 1 TB	nie dotyczy
14	Pamięć Cine aparatu min. 25000 klatek	Powyżej 25000 klatek – 10 pkt
15	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę), min. 1600 Hz	nie dotyczy
16	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę), min. 270 Hz	nie dotyczy
17	Odświeżanie obrazów w trybie 4D – frame rate, min. 30 Hz	nie dotyczy
18	Zakres prędkości Color Doppler (CD), min. +/- 3,9 m/sek	Powyżej +/-4m/sek - 10 pkt
19	Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD), Rok produkcji oferowanego przedmiotu –min. +/- 15m/sek	nie dotyczy
20	Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW),min. +/- 50 m/sek	nie dotyczy
21	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD), min. 10kHz	nie dotyczy
22	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD), min. 20 kHz	nie dotyczy
23	Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW), min. 60 kHz	nie dotyczy
24	Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) min. 0,2 - 25 mm	nie dotyczy
25	Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) min. +/- 89 stopni	nie dotyczy
26	Maksymalna głębokość obrazowania aparatu – min. 40 cm	nie dotyczy
27	Tryby pracy aparatu: / 2D (B-mode), / M-mode, / Color Doppler (CD), / Power Doppler (PD), / Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), / TRIPLEX, / DUPLEX. Min. 5 częstotliwości bazowych dla tryby B-Mode / min. 3 częstotliwości bazowe dla trybów CD/PD	nie dotyczy
28	Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu; / min. 5 stopni ustawień	nie dotyczy
29	Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności.	nie dotyczy
30	Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu; / min. 5 stopni ustawień.	nie dotyczy
31	Obrazowanie harmoniczne w technice inwersji fazy i w technice filtrowanej (z możliwością wyboru) dostępne na wszystkich głowicach.	nie dotyczy
32	Możliwość podziału ekranu na 2 oraz 4 obrazy w trybie obrazowania za pomocą fizycznego klawisza.	nie dotyczy
33	Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy, min. 8.	nie dotyczy
34	Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE – min. 10-krotny	nie dotyczy
35	Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): / położniczych, / ginekologicznych, / urologicznych, / jamy brzusznej, / ortopedycznych, / tarczycy, / Naczyniowe.	nie dotyczy
36	Automatyczne pomiary prędkości przepływów	nie dotyczy
37	Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości	nie dotyczy
38	Zintegrowany system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB	nie dotyczy
39	Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI.	nie dotyczy
40	Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA	nie dotyczy
41	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	nie dotyczy
42	Porty USB w standardzie 3.0, min. 2	nie dotyczy
43	Głowica conveks do badań jamy brzusznej - Ilość elementów: 128; Zakres częstotliwości: 1 – 6 MHz kąt patrzenia głowicy min. 60 stopni	nie dotyczy
44	Głowica liniowa do badań układu mięśniowo-szkieletowego oraz badań naczyniowych i małych narządów, Ilość elementów: 192 , Zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz szerokość czoła głowicy max. 45 mm	nie dotyczy
45	Możliwość rozbudowy o głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych Zakres częstotliwości: 3 – 10 MHz. Ilość elementów: 128 / szerokość pola obrazowania min 140 stopni	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
46	Możliwość rozbudowy o głowice convex objętościowy do diagnostyki 4D. minimalna Ilość elementów: 128 Zakres częstotliwości: 1 - 6 MHz / Kąt patrzenia głowicy 75 stopni	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
47	Możliwość rozbudowy o głowicę endo wolumetryczną do badań 3D/4D min. zakres częstotliwości od 3 do 10 MHz / min. liczba elementów 192 / kąt patrzenia głowicy min. 160 stopni / kąt skanowania projekcji 3D/4D (sweep angle) min. 120o	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
48	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokich rozdzielczości. min. zakres częstotliwości od 8 do 17 MHz / min. liczba elementów 192 / max. szerokość czoła głowic: 45 mm	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
49	Możliwość rozbudowy o głowice liniową typu hockey. min. Ilość elementów: 128 / zakres częstotliwości min 8- 17 MHz / max. szerokość pola obrazowego głowicy: 30 mm	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
50	Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczna SingleCrystal/Pure Wave typu Phased Array min. Ilość elementów: 64 / min. Zakres częstotliwości: 1-5MHz / min. kąt patrzenia głowicy 90 stopni	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
51	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex min. Ilość elementów: 128 / min. Zakres częstotliwości: 5-8 MHz / pole widzenia głowicy min. 90 stopni	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
52	Drukarka termiczna (video) czarno-biała – cyfrowy printer	nie dotyczy
53	Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne; min. 30 min podtrzymania czasu pracy	nie dotyczy
54	Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego Dopplera CW.	nie dotyczy
55	Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy.	nie dotyczy
56	Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-Mode.	nie dotyczy
57	Możliwość rozbudowy o Pakiet pomiarów kardiologicznych.	nie dotyczy
58	Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View. Stan na dzień składania ofert.	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
59	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. Stan na dzień składania ofert.	nie dotyczy
60	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media. Stan na dzień składania ofert.	Tak-5 pkt; Nie- 0 pkt
61	W trybie elastografii możliwość wykonywania pomiarów – elasto Strain.	nie dotyczy
62	Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiat NT. Stan na dzień składania ofert.	nie dotyczy
63	Możliwość rozbudowy o głowicę do „ślepego Dopplera”. Stan na dzień składania ofert.	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w IV kwartał 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym