Węgrów, dnia 13.04.2021 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 na zakup aparatu RTG – ramię C, Znak: ZP/RTG/4/21 (BZP z dnia 01.04.2021 r. nr 2021/BZP 00026433/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych**

**Poz. 7**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna dodatkowe punkty za moc generatora, według następującego wzoru: Generator 2,0 – 2,3 kW – 0 pkt, ≥ 2,4 kW – 10 pkt.? Różnica między wymaganym, a oferowanym parametrem jest znacząca, większa moc generatora umożliwia uzyskanie zdjęć o doskonałej jakości również dla ciężkich pacjentów.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na przyznanie dodatkowych punktów za moc generatora. Zamawiający ***określił minimalne wymagania***.

**Poz. 9**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna dodatkowe punkty za prąd dla fluoroskopii według następującego wzoru: ≤ 23 mA – 0 pkt, ≥ 24 mA – 10 pkt.? Pragniemy zauważyć, że często jest potrzebna duża dawka promieniowania, aby wykonać zdjęcia dla ciężkich pacjentów. Nasz aparat zapewnia wykonanie zdjęć dla różnego przekroju pacjentów, dzięki szerokiemu zakresowi mA dla trybów fluoroskopii?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na przyznanie dodatkowych punktów za prąd dla fluoroskopii. Zamawiający ***określił minimalne wymagania*** dotyczące zakresu prądów wynikających z mocy nominalnej podanej w pkt 7.

**Poz. 15**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna dodatkowe punkty za parametr równoważny do skopii pulsacyjnej 20 pps, czyli skopii ciągłej, według następującego wzoru: skopia ≥ 8 pps oraz skopia ciągła – 10 pkt, pozostałe 0 – pkt.? Pragniemy zauważyć, że oferowany przez nas aparat posiada możliwość wyboru trybu pracy skopii ciągłej lub impulsowej, i to użytkownik decyduje w jakim trybie pracy chce pracować, wybierając najlepszy kompromis między dawką, a jakością obrazu. Oferowany aparat posiada zakres do 8 pps, gdyż powyżej 8 pps, wartość dawki, między skopią impulsową, a ciągłą wyrównuje się.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody***. Wykonawca wprowadza w błąd sugerując, ze skopia ciągła generuje podobna dawkę w stosunku do skopii pulsacyjnej.

**poz. 16**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna dodatkowe punkty za ognisko 0,6 mm dla trybu fluoroskopii, według następującego wzoru: ≤ 0,6 mm ognisko dla fluoroskopii – 10 pkt., ≤ 0,6 mm ognisko dla radiografii – 0 pkt.? Pragniemy zauważyć, że obecnie nie korzysta się z radiografii podczas pracy, lecz z trybu fluoroskopii, dla której wykorzystywane jest małe ognisko poniżej 0,6 mm, dlatego prosimy o punktowanie wartości, które są istotne z punktu widzenia pracy aparatu.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na przyznanie dodatkowej punktacji. Zamawiający określił już minimalne wymagania w parametrze i nie zgadza się na zmianę, gdyż pytający wprowadza w błąd Zamawiającego. Tryb radiografii jest wykorzystywany podczas wykonywania np. zdjęć do archiwizacji, bądź pojedynczych zdjęć wysokoprądowych u pacjentów otyłych. Aktualna punktacja i wymóg premiuje rozwiązania, gdzie Wykonawca oferuje lepsze parametry.

**Poz. 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji w parametrze zakres ruchu pionowego kolumny według następującej punktacji: zakres ruchu pionowego ≤ 42 cm – 0 pkt, ≥ 43 cm – 10 pkt.?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wprowadzenie punktacji w parametrze zakres ruchu pionowego kolumny. Ten parametr nie ma znaczenia klinicznego.

**Poz. 36**

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tj. dźwignia do sterowania aparatem i hamulce   
u podstawy aparatu działające niezależnie

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie dopuszcza*** powyższego rozwiązania.

**Poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości sprzęt RTG z Ramieniem C z pedałem nożnym przewodowym?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie dopuszcza*** takiego rozwiązania. Pedał nożny bezprzewodowy eliminuje nadmiar przewodów na podłodze sali operacyjnej.

**Poz. 39**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu kompaktowego, który posiada monitor dotykowy 10” zamontowany na tym samym wózku  
z podglądem obrazu dla technika oraz z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami generatora oraz obrazu?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na monitor dotykowy 10” zamontowany na tym samym wózku   
z podglądem obrazu dla technika oraz z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami generatora oraz obrazu z możliwością obrotu wokół wózka.

**Poz. 47**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu kompaktowego, który posiada monitor medyczny dwudzielny 27” (rozdzielczość 1920 x1080 pikseli)   
z jednoczasową prezentacją obrazu żywego i referencyjnego, odpowiadającego wymaganiom specyfikacji?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę pod warunkiem***, że Wykonawca zaoferuje dodatkowy monitor o takich samych parametrach na oddzielnej stacji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania z dwoma monitorami 27”, z których jeden znajduje się na oddzielnym wózku z jednoczasową prezentacją dwóch obrazów, lecz nie posiada tableta do sterowania funkcjami generatora? Pragniemy zauważyć, że technik korzysta z obsługi tableta, który znajduje się na ramieniu C, gdyż jest odpowiedzialny również za zmianę pozycji aparatu. Dlatego znając charakterystykę pracy podczas zabiegu, korzystać będzie tylko z rozwiązania, które jest na wózku z ramieniem C, tak jak jest to rozwiązane u większości czołowych producentów tego typu aparatów?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza pod warunkiem***, że drugi monitor na oddzielnej stacji będzie miał takie same parametry i będzie wraz ze stacja dostarczany fabrycznie przez producenta aparatu RTG z ramieniem C.

**Poz. 48**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna dodatkowe punkty za zakres ruchu monitora min. 40 cm poprzez uchwyty na monitorze do łatwego pozycjonowania, bez zmiany pozycji kolumny, według następującej punktacji: zakres ruchu monitora min. 40 cm, bez ruchu pionowego kolumny – 10 pkt, pozostałe – 0 punktów?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody***, ponieważ preferowaną konfiguracją jest aparat z monitorem na oddzielnej stacji. Zamawiający nie potrzebuje monitora na ramieniu C, a jedynie dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, ze Zamawiający dostarczy monitor na oddzielnej stacji lekarskiej.

**Poz. 52**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości sprzęt RTG z Ramieniem C, matryca obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu ≥ 1024 x 1024 pikseli ≥12 bit?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** matrycę obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu ≥ 1024 x 1024 pikseli ≥12 bit

**Poz. 54**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania RTG z ramieniem C, które posiada możliwość zapisu zdjęć w formacie DICOM, RAW oraz BMP?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** RTG z ramieniem C, które posiada możliwość zapisu zdjęć w formacie DICOM, RAW oraz BMP

**Poz. 55**

Prosimy o podanie dostawcy/producenta systemu RIS/PACS?

***Odpowiedź***:

Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał jedynie wyjście do podłączenia się do sieci RIS/PACS oraz by Wykonawca w późniejszym terminie na prośbę Zamawiającego podłączył aparat do sieci szpitalnej***.***

**Poz. 62**

Czy, aby wyrównać szanse innemu oferentowi Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna dodatkowe punkty za automatyczne dopasowanie obszaru badania oraz dawki promieniowania dla anatomii znajdującej się w polu obrazowania?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody***. Pytający prosi o punktację, która wynika z automatyki parametrów ekspozycji, a w takiej formie jest dostępna na każdym współczesnym aparacie RTG z ramieniem C, tym samym Zamawiający nie widzi sensu w punktowaniu rozwiązania, które wydaje się być standardem.

**Poz. 72**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie czasu reakcji serwisu 24 godziny w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu oraz zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji bez możliwości zdalnego serwisu, czas przystąpienia do naprawy 48 godzin?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** potwierdzenie czasu reakcji serwisu 24 godziny w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu oraz zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji bez możliwości zdalnego serwisu, czas przystąpienia do naprawy 48 godzin.

**Poz. 74**

W związku z obecną sytuacją pandemiczną COVID – 19 wnioskujemy o zastąpienie zapisu wymogiem   
z punktu 75. Każdy potencjalny Wykonawca – dostawca może stwierdzić, iż daną część należy sprowadzić z zagranicy co automatycznie wydłuża czas naprawy.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na powyższy zapis

**Poz. 75**

W związku z obecną sytuacja na świecie – pandemia Covid-19 wnioskujemy o wydłużenie czasu skutecznej naprawy z koniecznością sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych. Czas dostawy uzależniony może być od siły wyższej, w tym przypadku pandemią Covid-19 gdzie większość dostawców – firm kurierskich może nie być w stanie dostarczyć części w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Również sami producenci sprzętu medycznego niekiedy w dobie pandemii mają problemy z wysyłką części. Pandemia Covid – 19 jest intepretowana jako siła wyższa, ponieważ jest całkowicie niezależna od żadnych stron (dostawca – wykonawca – producent – odbiorca końcowy).

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na wydłużenie czasu skutecznej naprawy z koniecznością sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 15 dni roboczych.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują pozycje (ochrona RTG), które są objęte stawką VAT wynoszącą 23%

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***potwierdza***, iż w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT.

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki typ wentylacji występuje w pomieszczeniu, gdzie będzie eksploatowany aparat? Mechaniczna czy grawitacyjna? Jeżeli mechaniczna to zgodnie   
z obecnymi wytycznymi WSSE do projektu osłon stałych wymagany jest m.in. rzut pomieszczeń wraz z zatwierdzonym przez PWIS projektem wentylacji. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada w/w dokument i na pisemne żądanie Wykonawcy przekaże kopię w terminie   
3 dni.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, iż w pomieszczeniu, w którym będzie eksploatowany aparat występuje wentylacja mechaniczna. ***Wszelkie dokumenty do projektu osłon stałych zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy***.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.

***Odpowiedź***:

Powyższe dokumenty ***zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.***

Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

***Odpowiedź***:

Informacje zostaną przekazane Wykonawcy ***po podpisaniu umowy***

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, tj.:

1. Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego
2. Czasu jednej ekspozycji

***Odpowiedź***:

Powyższe zostaną przekazane Wykonawcy ***po podpisaniu umowy.***

Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)

***Odpowiedź***:

Powyższe zostaną przekazane Wykonawcy ***po podpisaniu umowy***

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

***Odpowiedź***:

Dostosowanie pomieszczenia do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (m. in. projekt osłon stałych) będzie leżało po stronie Wykonawcy

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia   
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

***Odpowiedź***:

Pomieszczenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia   
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje:***

1. ***Specyfikację Warunków Zamówienia***
2. ***Załącznik nr 2 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wycofuje Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Producenta o posiadaniu licencji przez Wykonawcę***

***Podpisała;***

***Elżbieta Ratyńska***

***Główny Księgowy SPZOZ w Węgrowie***