## 1
Część 1 - Sprzęt do kaniulacji naczyń
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Prowadniki angiograficzne teflonowe 0,032” i 0.035"o długości 180 cm, z końcówką prostą i typu J. | 3100 |  |  |  |  | 0
2 | Prowadniki angiograficzne teflonowe 0,032” i 0.035"o długości 260 cm, z końcówką prostą i typu J. | 100 |  |  |  |  | 0
3 | Konektory typu "Y" z obrotową końcówką typu Luer-Lock oraz portem z zamknięciem typu „double click” umożliwiającym manewrowanie sprzętem przy szczelnie zamkniętej zastawce i trójdroznym kranikiem na przewodzie bocznym. | 1400 |  |  |  |  | 0
4 | Torkery z ryfowaną powierzchnią dającą pewny chwyt oraz stabilnym mocowaniem prowadnika angioplastycznego | 1500 |  |  |  |  | 0
5 | Rampy trójdrożne z obrotowym adapterem typu Luer-Lock | 3000 |  |  |  |  | 0
6 | Igła prowadząca | 600 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 2
Część nr 2 - Prowadniki angiograficzne hydrofilne
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Prowadniki angiograficzne hydrofilne o długości min. 180 cm | 300 |  |  |  |  | 0

## 3
Część nr 3 - Inflatory
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Inflatory o pojemności strzykawki 20 ml., umożliwiające wytworzenie nadciśnienia 30 atm. oraz podciśnienia wyposażone w łatwy do obsługi tłok i blokadę tłoka, z drenem i kranikiem trójdrożnym wysokociśnieniowym. | 1500 |  |  |  |  | 0

## 4
Część nr 4 - Opaski uciskowe promieniowe
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Opaski uciskowe promieniowe, wypełniane pneumatycznie, prawo i lewostronne, ze strzykawką umożliwiającą płynną regulację stopnia kompresji. | 3000 |  |  |  |  | 0

## 5
Część nr 5 - Przetworniki ciśnień .
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Przetworniki ciśnień współpracujące z pompą do IABP Datascope CS 100 | 20 |  |  |  |  | 0
2 | Przetworniki ciśnień współpracujące z systemem Drager Infinity Hemomed | 200 |  |  |  |  | 0
3 | Przetworniki ciśnień współpracujące z systemem Philips | 2800 |  |  |  |  | 0
4 | Strzykawka do podawania kontrastu 10 ml Luer Lock w przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem, zachowującym wytrzymałość podczas wymagających iniekcji. | 3000 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 6
Część nr 6 - Balony do kontrapulsacji aortalnej
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Balony do kontrapulsacji aortalnej współpracujące z pompą Datascope CS 100 współpracujące z koszulkami 7F lub o średnicy 7,5F, z możliwością bezkoszulkowego wprowadzania do tętnicy, Dostępne pojemności co najmniej 30 i 40 ml z kompletnym zestawem do wprowadzania. | 10 |  |  |  |  | 0

## 7
Część nr 7 - Zestaw do koronarografii i angioplastyki zmian złożonych
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Introduktory do tętnicy promieniowej o średnicy od 4 do 7F, długości 7 cm, pokryte od zewnątrz i wewnątrz substancją ułatwiającą wprowadzanie i nadającą poślizg, odporne na załamania z atraumatycznym przejściem pomiędzy rozszerzaczem a koszulką – w zestawie z igłą angiograficzną od 20 do 22G, prowadnikiem minispring 0,018" w wersji prostej. | 2500 |  |  |  |  | 0
2 | Introduktory do drobnych i obkurczających się tętnic promieniowych o średnicy od 4 do 7F, długości 10 cm, pokryte od zewnątrz i wewnątrz substancją ułatwiającą wprowadzanie i nadającą poślizg, odporne na załamania z atraumatycznym przejściem pomiędzy rozszerzaczem a koszulką – w zestawie z igłą angiograficzną od 20 do 22G, prowadnikiem minispring 0,018" w wersji prostej. | 100 |  |  |  |  | 0
3 | Cewniki angiograficzne z podwójnym zbrojeniem, pokryte PTFE, umożliwiające cewnikowanie zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, długości 100 cm, o średnicach 4, 5 i 6F z wewnętrznym światłem min. 0,051" dla rozmiaru 6F, umożliwiające stosowanie ciśnień do 1000 PSI, z atraumatyczną końcówką dobrze widoczna w skopii. Wykonane z materiału gwarantującego zachowanie kształtu i sztywności w trakcie wykonywania badania. | 6000 |  |  |  |  | 0
4 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe NC , rokomendowane do doprężania w bifurkacji w technice POT, Cewniki kompatybolne z cewnikiem prowadzącym 5F. Trójwarstwowa budowa balonu. Materiał wykonania - Elastomer i Polyamid. Cienkie markery na balonie oraz markery głębokości na szafcie. Hydrofilne pokrycie szaftu od końcówki balonu do ujścia prowadnika. Szsaft proksymalny 1,9 Fr; Szaft dystalny 2,5 Fr - 2,6 Fr dla średnicy 3,0 mm. Szat środkowy usztywniony wewnętrznie dla poprawy popychalności . Dostępne średnice: od 2,0 do 5,0 mm (minimum 11 do wyboru). Dostępne długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm. Entry profile ≤ 0,43 mm. Ciśnienie nominalne 12 atm. RBP 22 atm i 20 natm dla (4,5 - 5,0 mm). Długość robocza system 145 cm. Możliwość wykorzystania w technice Kissing Balloon z cewnikiem 6F. | 350 |  |  |  |  | 0
5 | Cewniki balonowe do bardzo trudnych zmian i okluzji, typu Rx i OTW, o zwiększonej popychalności i odporności na załamania, z końcówką o ultra niskim profilu i zapobiegającą powstawaniu efektu „fishmouthing” w min.7 rozmiarach od 1,25 - 4,0 mm. | 250 |  |  |  |  | 0
6 | Cewnik prowadzący hydrofilny do krętych anatomii, odporny na załamania i skręcanie, obrót 1:1. Dostępne średnice minimum 5, 6, 7, 8 Fr, długość 100 cm. Metalowe zbrojenie zapewniające niezmienne światło wewnątrz , na całej długości cewnika. Niezmienne światło wewnętrzne 0,071" dla 6 Fr; 0,081' dla 7 Fr. Zewnętrzne śliskie pokrycie hydrofilne, ułatwiające przejście w trudnych anatomiach. Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Extra Backup po lewej i prawej tętnicy wiecowej. Miękka i atraumatyczna końcówka. | 100 |  |  |  |  | 0
7 | Stenty kobaltowo-chromowe pokryte abluminalnie sirolimusem, o skróconym okresie DAPT do 1 miesiąca, niskoprofilowe (0,044" dla średnicy 3,0 mm), umożliwiające przeprowadzenie zabiegu przez cewnik 5F dla wszystkich średnic, gwarantujące dostęp do bocznic, o długości od 9 do 38 mm i średnicy od 2,25 do 4,0 mm. | 600 |  |  |  |  | 0
8 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” Dwukonektorowe połączenia między poszczególnymi pierścieniami platformy. Konstrukcja otwartokomórkowa. Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – gradientowo - brak polimeru w miejscach szczególnie wrażliwych na rozprężanie, zapobiegające pękaniu podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu. Całkowity czas degradacji polimeru z lekiem 3-4 miesięcy. Grubość przęsła stentu 80µm. Szerokość przęsła stentu ≥80µm ≤120µm. Niewielka dawka leku: 3,9 µg/mm długości stentu. Średnice od 2.00 mm do 4.5 mm (2.0-2.25-2.50-2.75-3.0-3.50-4.0-4.5). Długości od 9.0 mm do 50 mm (9-12-15-18-21-24-28-33-38-44-50). Dostępne minimum 88 rozmiarów. Ciśnienie nominalne ≥ 11 atm. Rated burst pressure ≥ 16 atm. Profil końcówki dystalnej – 0,018”. Możliwość bezpiecznego przeprężenia platform, z informacją w instrukcji obsługi i na opakowaniu: Ø 2.0 – 2.5 do 3,5mm; Ø 2,75 – 3,0 do 4,5mm; Ø 3,5 – 4,5 do 6,25mm. Wzmocniona, dwuwarstwowa konstrukcja balonu o zwiększonej podatności, z dwoma markerami na końcach (Platynowo/Irydowe). Zmodyfikowany balon dla najmniejszej platformy o cieńszych ściankach znaczenie ułatwiający wprowadzanie w bardzo małych naczyniach. Markery głębokości na szafcie Zapewniający bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu dla φ 3.0 mm: 4.61mm² Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr i 6Fr dla φ 4,5mm Długość robocza cewnika ≥ 144cm, Zmodyfikowany szaft z dystalnym pokryciem hydrofilnym. Średnica dystalna 2,7Fr, średnica proksymalna 1,98Fr . Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi. Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli. Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM, przy skróconej DAPT do 1 m., u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia, pacjentów z cukrzycą etc. Z informacją w Instrukcji obsługi. | 300 |  |  |  |  | 0
9 | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych: polimerowej kotwicy od strony światła naczynia i kolagenu od strony przydanki, wchłaniających się do 90 dni. | 100 |  |  |  |  | 0
10 | Mikrocewniki do rekanalizacji tętnic wieńcowych, długości 135 i 150 cm., średnicy wewnętrznej 0,016', z atraumatyczną końcówką widoczną w rtg skopii, kompatybilne z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”.. | 20 |  |  |  |  | 0
11 | Opaski uciskowe promieniowe, wypełniane pneumatycznie, prawo i lewostronne, ze strzykawką umożliwiającą płynną regulację stopnia kompresji. | 50 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 8
Część nr 8 - Zestaw do koronarografii i angioplastyki „ad hoc”.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Prowadniki angioplastyczne, długości 190 i 300 cm i średnicy 0,014", z pokryciem hydrofilnym, twardość 0,5 i 0,9 g, dostępne w wersji J. | 200 |  |  |  |  | 0
2 | Prowadniki angioplastyczne do zmian trudnych, długości 190 i 300 cm i średnicy 0,014", z pokryciem hydrofilnym, twardość 1,5 i 1,2 g, dostępne w wersji J. | 50 |  |  |  |  | 0
3 | Stenty platynowo-chromowe, pokryte analogiem rapamycyny, niskoprofilowe (średni profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 mm 0,040”). na balonie SC, współpracujące z cewnikami prowadzącymi 5F (0,056”) dla wszystkich rozmiarów, o średnicy od 2,25 do 4,0 mm i długości: 8-38 mm. dla średnic 2,5 – 4,0. NP 11 atm., RBP 18 atm., dla wszystkich rozmiarów. | 100 |  |  |  |  | 0
4 | Przedłużenie cewnika prowadzącego. Rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long. Średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm). Długość 150cm | 40 |  |  |  |  | 0
5 | Cewniki balonowe uwalniające paclitaxel typu SC o średnicy od 2,0 do 4,0 i długości od 8 do 30 mm. | 90 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 9
Część nr 9 - Zestaw do angioplastyki wieńcowej w zabiegach planowych i OZW
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Cewniki angioplastyczne od 5 do 7F o średnicy wewnętrznej min. 0,071" dla średnicy 6F ze zbrojeniem zachowującym niezmienne światło wewnętrzne na całej długości cewnika, z atraumatyczną końcówką dobrze widoczną w skopii, wykonane z materiału gwarantującego zachowanie kształtu i sztywności w trakcie wykonywania zabiegu o różnych krzywiznach i modyfikacjach min. 80 rodzajów dla każdej średnicy, dostepne również z otworami bocznymi. | 2800 |  |  |  |  | 0
2 | Cewniki aspiracyjne kompatybilne z systemem 6 oraz prowadnikami 0,014" ze średnicą kanału co najmniej 0,043" i metalowym oplotem ściany gwarantującym elestyczność i odporność na zginanie, w zestawie ze strzykawką wyposażoną w blokadę tłoka oraz sitkiem. | 100 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 10
Część nr 10 - Zestaw do angioplastyki wieńcowej, w tym przewlekle zamkniętych tętnic
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Prowadniki angioplastyczne, różne rodzaje – dedykowane do zmian krętych, zwapniałych przewlekle zamkniętych o różnym stopniu twardości w tym ES, z końcówkami prostymi, zakrzywionymi oraz taperowanymi z pokryciem hydrofilnym i hydrofobowym, długości 190 i 300 cm i średnicy 0,014". Minimum 50 różnych rodzajów prowadników. | 400 |  |  |  |  | 0
2 | Cewniki balonowe typu SC z powłoką hydrofilną, niskoprofilowe (profil przejścia balonu: 0,021” dla średnicy 3.0 mm) o średnicy od 1,2 do 5,0 mm z rozstawem średnic, co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0 mm i długości: 6-30 mm. dla wszystkich oferowanych średnic w przedziale 2.0-4.0 (7 długości dla każdej średnicy z przedziału). NP 8 atm., RBP 14 atm., dla wszystkich rozmiarów. Dostępne w wersji RX i OTW. | 900 |  |  |  |  | 0
3 | Cewniki balonowe NC z powłoką hydrofilną, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu o minimalnej podatności, (dla balonu o średnicy 2.0 nie więcej niż 2.10 mm przy RBP), profil przejścia balonu 0,027” dla średnicy 3.0 mm., o średnicy 1.5-5.0 mm z rozstawem średnic co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0 mm., min. 6 długości, NP 12 atm, RBP: 18 atm | 150 |  |  |  |  | 0
4 | Stenty kobaltowo-chromowe pokryte analogiem rapamycyny, o skróconym okresie DABT do 1 miesiąca, niskoprofilowe (0,041" dla średnicy 3,0 mm), umożliwiające przeprowadzenie zabiegu przez cewnik 5F dla wszystkich średnic, gwarantujące dostęp do bocznic, o długości od 8 do 38 mm i średnicy od 2,25 do 4,0 mm. | 200 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 11
Część nr 11 - Zestaw do angioplastyki wieńcowej zmian zwapniałych i restenoz.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Cewniki balonowe NC o długościach od 8 do 30 mm i średnicach od 2,0 do 4,0 mm, z rozstawem średnic 0,25 mm oraz 15 i 20 mm dla średnicy 4,5 i 5,0 mm. Profil przejścia 0,023”, przyrost średnicy < 3% przy RBP dla średnicy 3 mm. | 1200 |  |  |  |  | 0
2 | Stenty o konstrukcji hybrydowej, z biodegradowalnym polimerem uwalniające sirolimus, średnice od 2,25 do 4,0 mm i długościach od 9 do 30 mm, o zerowym skracaniu podczas rozprężania. | 140 |  |  |  |  | 0
3 | Stentgraft wieńcowy kobaltowo-chromowy długości 15 – 25 mm i średnicy 2,5 – 5 mm umożliwiające przeprowadzenie zabiegu prze cewnik 5F. | 6 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 12
Część nr 12 -Zestaw do angioplastyki wieńcowej zmian krętych, długich.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt., poz. 5 miesiące) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. (pozycja 5 czynsz za miesiąc) | VAT% | Wartość brutto
1 | Prowadniki angioplastyczne specjalistyczne 0,014”, wykonane w technice „core-to-tip”, z pokryciem hydrofilnym o sztywnościach końcówek 0,5; 0,7 | 1600 |  |  |  |  | 0
2 | Prowadniki angioplastyczne specjalistyczne 0,014”, taperowane do 0,009”, wykonane w technice „core-to-tip”, z pokryciem hydrofilnym i częścią dystalną pokrytą silikonem, o sztywnościach końcówek 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 g. | 100 |  |  |  |  | 0
3 | Stenty bezpolimerowe Co-Cr na systemie dostawczym zapobiegającym powstaniu efektu "psiej kości" i dyssekcji na brzegach stentu, o budowie ułatwiającej przechodzenie przez kręte i ciasne odcinki naczyń oraz łatwe dojście do bocznic, uwalniające sirolimus, kompatybilne z systemem 5F i prowadnikiem 0,014”. Dostępne średnice od 2,25 do 4,5 mm i długości od 9 do 46 mm. Profil przejścia 0,039” dla stentu 3,0. | 600 |  |  |  |  | 0
4 | Prowadniki do pomiaru FFR o średnicy 0,014” łączony światłowodowo z konsolą składającą się z modułów: optycznego i dotykowego wyświetlacza | 60 |  |  |  |  | 0
5 | Dzierżawa konsoli kompatybilnej z prowadnikami z poz. 4, składającej się z modułów: optycznego o dotykowego wyświetlacza | 24 miesiące |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 13
Część nr 13 - System do optymalizacji zabiegów PCI.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (poz. 1 mieiące poz. 2 -4 szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Bezpłatne użyczenie konsololi do wykonywania badań IVUS wraz z urządzeniem do przetwarzania sygnału z prowadnika do pomiaru FFR. | 24 |  |  | - | - | -
2 | Cewnik IVUS kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, z obrotową głowicą min. 30 obrotów na sekundę i przetwornikiem ultradźwiękowym o częstotliwości 40 MHz,do 60 NHz rozdzielczością osiową – 22 do 38 µm, głębokością penetracji do 6mm. Długość robocza cewnika – 135cm. | 100 |  |  |  |  | 0
3 | Wyciągarka (sanki) kompatybilna z cewnikiem IVUS, umożliwiająca wykonanie badania i pomiaru na długości 100 mm. | 100 |  |  |  |  | 0
4 | Prowadnik wieńcowy FFR: wyposażony w sensor optyczny, długość robocza prowadnika min. 180 cm, średnica prowadnika 0.014" (≤0.36mm), długość końcówki widocznej w skopii 3cm, z przewodem optycznym długości min. 2m w zestawie. | 200 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0

## 14
Część nr 14 - Introduktory do tętnicy udowej, Y-con Ryva, kateter do usuwania ciał obcych
Lp. | Nazwa produktu | Ilość (szt.) | Producent i nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT% | Wartość brutto
1 | Introduktor naczyniowy do tętnicy udowej - krótki. Długość 11 cm dla średnic 5-15 F, dla średnicy 3F i 4F długość 6-7 cm. Średnice wewnętrzne w zakresie minimumod 3F do 16F. Niezmienność światła na całej długości . Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem . dla śrwednicy 5F prowadnik 0,035" | 250 |  |  |  |  | 0
2 | Introduktor naczyniowy do tętnicy udowej - długi. Odporny na złamania i zagięcia Długość 23 cm. Średnice wewnętrzne w zakresie minimumod 5F do 10F. Igła 18G, prowadnik 0,35"/60cm. Możliwość zamówienia introduktora zbrojonego oraz ze znacznikiem na końcu dystalnym Niezmienność światła na całej długości . Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem. | 70 |  |  |  |  | 0
3 | Wewnątrznaczyniowy kateter do usuwania ciał obcych typu Lasso. Wersje z pojedyńczą lub potrójną pętlą . Dla pojedyńczej pętli rozmiar katetera 2,7 F, średnica pętli od 0 do 8mm. Dla pętli potrójnych rozmiary min. 2, 4, 6, 9, 12, 18, 27 | 20 |  |  |  |  | 0
4 | Y-con typu Ryva. Wkonany z przezroczystego materiału, zaopatrzony w 2 niezależne zastawki z obrotowym oraz przesuwnym mechanizmem regulacji światła , samozamykający pod wpływem ciśnienia krwi, z ogotową końcówką typu luer-lock, światło wewnętrzne zastawki akceptujące cewniki o średnicy do 7F , możliwość użycia dwóch prowadników, port boczny z prowadnikiem. | 200 |  |  |  |  | 0
Wartość razem | [6 empty] | 0