Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY WYMAGANE

Zadanie nr 1

- Cewniki diagnostyczne 6F, 5F:

Cewnik zbrojony o dobrej rotacyjności, odporny na załamania – podwójne zbrojenie

Atraumatyczna końcówka

Dobra widoczność cewnika na skopii

Duża średnica wewnętrzna (min 0,058) przy 6F

Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ

Duży wybór kształtów i rozmiarów krzywizn.

- Cewniki balonowe:

Długość użytkowa 140 cm

Wymagane ciśnienia: nominalne min. 6 atm, RTB min. 14 atm

Niski profil balonu (crossing profile do 0,024 dla średnicy 3,0)

Szeroki wybór średnic

Szeroki wybór długości

Hydrofilne pokrycie balonu umożliwiające pasaż przez zwężenia.

- Stenty pokryte substancją antyproliferacyjną – ewerolimus

Średnica min. 2,5mm,

Długość do 28mm i dłuższe

Ciśnienie RBP 16 atm.

Stopień skrócenia poniżej 1%

- Protekcja dystalna

- Cewnik balonowy tnący.

Zadanie nr 2

- Prowadniki angioplastyczne

Średnica 0,014

Dobra manewrowalność, gładkie przejście do części dystalnej

Szeroka gama sztywności części dystalnej

Szeroka gama stopni twardości końcówki (min. 4 sto[pnie)

Obecność odmian pokrytych substancją hydrofilną, hydrofobową

Duży wybór rodzajów (min. 20).

- Cewniki balonowe

Długość użytkowa 140 cm do 145 cm

Wymagane ciśnienia: nominalne 8 AT, RTB min. 14 AT

Niski profil balonu (crossing profile do 0,024 dla średnicy 3,0)

Szeroki wybór średnic (od 1,5 do 4,0 mm)

Hydrofilne pokrycie balonu ułatwiające pasaż przez zwężenie

Dwa markery

- Stenty wieńcowe pokryte lekiem (DES)

Średnica min. 2,5mm,

Długość do 28mm,

Ciśnienie RBP 16 atm.

Stopień skrócenia poniżej 1%

- Stenty GRAFTY

- Balony wysokociśnieniowe

- Prowadnik do inwazyjnego pomiaru gradientu ciśnień FFR kompatybilny z aparatem do FFR St. Jude Medical

Zadanie nr 3

- Cewniki prowadzące

Cewniki zbrojone odporne na złamania i skręcenia

Średnica 6F do 8F

Dla cewników 6F średnica światła min. 0,068 do 0,071

Pełna gama kształtów z uwzględnieniem krzywizn do tzw. silnego podparcia

Atraumatyczna, dobrze widoczna na skopii końcówka

- Cewniki balonowe

Długość użytkowa 140 cm

Wymagane ciśnienia nominalne min. 8 AT, RTBP 14 AT

Niski profil balonu (crossing profile 0,023 dla średnicy 3,0)

Szeroki wybór średnic (od 1,5 mm do 4,0 mm)

Szeroki wybór długości (należy podać)

Hydrofilne pokrycie balonu ułatwiające pasaż przez zwężenie

Możliwość stosowania w technice kissing ballon przy cewnikach 6F

- Koszulki naczyniowe długie 6 – 8 F

Kaniula odporna na złamania i skręcenia

Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a poszerzaczem

Szczelny zawór umożliwiający swobodne przechodzenie cewników

- Stenty wieńcowe pokryte lekiem – DES

Substancja czynna – syntetyczna pochodna Sirolimusa,

Średnica od 2,25mm, długość do 38mm,

Brak zmiany profilu przy przechodzeniu przez ciasne i kręte naczynia,

Stent modularny.

- Cewniki balonowe do odsysania

W komplecie: strzykawka, koszyczki, przedłużacz 25cm z kranikiem

Zadanie nr 4

- Cewniki balonowe

Typ semi - compliant

Profil wejścia 0,017”

RBP 14 atm.

Długość 6-30mm

Średnica 1,25-4,0mm

2. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy

3. Stent DES kobaltowo-hybrydowy

Konstrukcja hybrydowa

Polimer biodegradalnym

Ciśnienie nominalne 8 AT

Crossing profile 0,039 dla 3 mm

- Cewnik balonowy do odsysania skrzeplin 6F

Zadanie nr 5

- Stenty wieńcowe pokryte lekiem DES

Średnica min. 2,00 do 4,55mm,

Długość do 40 mm,

Ciśnienie RBP min. 16 atm.

Skrócenie stentu przy rozprężeniu nie więcej niż 0,5%

Ciśnienie nominalne 8 AT

- Balony do angioplastyki

Materiał balonu nylon

Średnica balonu 1,25 – 4,00 mm co 0,25 mm

Ciśnienie nominalne 8 atm

RBP 14 atm, 16 atm

- Cateter typu „LASSO”

Zadanie nr 6

- Igły angiograficzne

Rozmiar 18g x 70 mm

- Rampy dwudrożne

- Łączniki zwykłe

- Prowadniki angiograficzne

Długość 200 cm

- Rotatory (torquery)

- Yconector typu przesuwowego „RYVA”

- Interoducer do kaniulacji tętnicy promieniowej, pokryty substancją hydrofilną z prowadnikiem nitylonowym.

- Przedłużacz wysokociśnieniowy

- Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej

- Introducer do tętnicy udowej 5f-8F

Zadanie nr 7

- Pompy inflacyjne

Objętość 20ml

Mechanizm zabezpieczający pozwalający na łatwą manipulację.

Skala pomiarowa do 30atm

Precyzyjne pompowanie i szybkie spuszczanie powietrza

Wysokociśnieniowy dren o długości 30 cm z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym

- Kopułka do pomiaru linii ciśnień

Do przetworników SensoNor844

Membrana z PUR

Przeźroczysta

Łatwe napełnianie

Zamknięcie typu Luer – w tym zamknięcie Linden/luer

Sterylne, pojedyncze opakowanie.

- Pakiet bielizny operacyjnej ze sprzętem

| Lp. | Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch XL | 2 |
| 2 | Prześcieradło angiograficzne 211 x 292 cm, dwa otwory udowe, wzmocniona, folia z prawej strony. | 1 |
| 3 | Osłona foliowa 1,10m x 1,10m (czepek) | 2 |
| 4 | Introducer promieniowy F6 | 1 |
| 5 | Rampa dwudrożna OFF, 35 bar z adapterem rotacyjnym | 1 |
| 6 | Prowadnik diagnostyczny 0,035” długości 200cm | 1 |
| 7 | Strzykawka z luer lock 10ml | 1 |
| 8 | Strzykawka z luer lock 20ml | 1 |
| 9 | Strzykawka zwykła 10ml i 20ml | 1 |
| 10 | Strzykawka zwykła 5ml i 2ml | 1 |
| 11 | Bezpieczna igła 0,9 x 40 mm, 20G ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 12 | Bezpieczna igła 0,6 x 40 mm, 23G ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 13 | Przedłużacz niskociśnieniowy 150cm | 1 |
| 14 | Intrafix (zestaw do kroplówki) | 2 |
| 15 | Miska nerkowata | 1 |
| 16 | Miska 125ml | 1 |
| 17 | Gazik na patyku | 2 |
| 18 | Skalpel Fig. 11 z uchwytem i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 19 | Gaziki 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw | 30 |
| 20 | Miska 250ml | 1 |
| 21 | Miska na prowadnik 1200ml, biała | 1 |
| 22 | Serweta absorbująca 48 x40 cm | 1 |
| 23 | Kranik 3-drożny OFF, 35 bar | 1 |
| 24 | Igłotrzymacz, 15 cm | 1 |
| 25 | Chusta / przykrycie na stolik 152 x 152 cm | 1 |
| 26 | Serweta do nakłucia tętnicy promieniowej 75x75 z otworem lepnym (osobno pakowana) | 1 |

- Balony do angioplastyki typu DEB

Brak powłoki polimerowej

Substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym

Wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm

Minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości)

Balon składany czteropunktowo

Hydrofilne pokrycie powłoki shaftu

Profil wejścia do zmiany £ 0,016"

Shaft proksymalny £ 1,9F dla wszystkich rozmiarów

Shaft dystalny £ 2,5F dla wszystkich rozmiarów

Długość uzytkowa 145 cm

Ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm

Potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie

Potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo

Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR

- Osłona foliowa na lampę (czepek) 110 x 110 cm

- Stent pokryty lekiem sirolimus bez polimeru DES

Ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm2

Pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej

Bezpolimerowe pokrycie stentu

Profil wejścia ≤ 0,016 ”

Crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”

Minimalny zakres średnic 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic)

Minimalny zakres długości stentu: od 9 mm do min. 38 mm (min. 8 długości)

Shaft proxymalny 1,9 F;

Shaft dystalny 2,5 F z powłoką hydrofilną

RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm , 15 atm. dla średnicy 4.0

Ciśnienie nominalne 10 atm dla wszystkich rozmiarów

Długość systemu doprowadzającego min. 145 cm

Profil przejścia dla średnicy 3.0 mm 0,035”

Cewnik prowadzący 5F/ „kissing baloon”: 6F

Prowadnik wieńcowy 0.014”

- Serweta absorpcyjna wzmocniona, wysokochłonna 48 x 40 cm z paskiem klejącym

- Zestaw do drenażu osierdzia z workiem:

Rozszerzadło i koszulka hemostatyczna Intradyn tear Away 6F/9F

Sterican kaniula 0,9 x 70 mm

Miniskalpel

Pojemnik na wydzielinę 1,5 L

Urządzenie ssące z portem bocznym, z dwoma zintegrowanymi jednodrożnymi zastawkami i dwudrożnymi kranikami odcinającymi

Omnifix strzykawka 60 ml z końcówką typu Luer lock

Omnifix strzykawka 10 ml z koń końcówką typu Luer lock

Prowadnik drutopwy J3, 0,035” długości 100 cm

Cewnik do drenażu typu Pigtail ( 7F/9F) wykonany z kontrastującego pod RTG poliuretanu, długości 500 mm z wprowadzeniem

Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową o wymiarach 45 x 75 cm

- Cewnik balonowy:

Balon typu semi-compliant, system doprowadzający typu monorail

Hydrofilna powłoka balonu

RBP 14 atm. w zakresie średnic 2,0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm

Ciśnienie nominalne - 6 atm dla średnic 2.0 – 4.0 mm oraz 10 atm dla średnic 1.25 – 1,5 mm

Długość systemu doprowadzającego  145 cm

Minimalny wymagany zakres średnic : 1,25 - 4,0 mm (min. 9 średnic)

Minimalny wymagany zakres długości : 10 - 30 mm

Crossing profile 0,025” dla średnicy 3.0 mm

Profil wejścia balonu 0,016"

Shaft proksymalny  1,9F (dla wszystkich rozmiarów)

Shaft dystalny  2,5F (dla wszystkich rozmiarów)

Możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika 6F

Kompatybilny z cewnikiem 5 F

- Adapter do kissing baloon

Do równoczesnego lub stopniowego poszerzania zmian w bifurkacjach

Możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów

Dwa dreny wysokociśnieniowe z adapterem rotacyjnym testowane do ciśnienia 70 BAR o dł. 10 cm zintegrowane z wysokociśnieniowym kranikiem trójdrożnym

Dwie kolorowe naklejki do oznaczania drenów

- Pakiet bielizny operacyjnej do zabiegów elektrofizjologii:

| Lp. | Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch XL | 2 |
| 2 | Prześcieradło angiograficzne 211 x 292 cm, dwa otwory udowe, wzmocniona, folia z prawej strony. | 1 |
| 3 | Osłona foliowa 1,10m x 1,10m (czepek) | 2 |
| 4 | Strzykawka z luer lock 20ml | 1 |
| 5 | Strzykawka zwykła 10ml i 20ml | 1 |
| 6 | Bezpieczna igła 0,9 x 40mm, 20G ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 7 | Bezpieczna igła 0,6 x 40 mm, 23G ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 8 | Przedłużacz niskociśnieniowy 150cm | 1 |
| 9 | Intrafix (zestaw do kroplówki) | 2 |
| 10 | Miska nerkowata | 1 |
| 11 | Gazik na patyku | 2 |
| 12 | Skalpel Fig. 11 z uchwytem i ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu personelu | 1 |
| 13 | Gaziki 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw | 30 |
| 14 | Miska 250ml | 1 |
| 15 | Serweta absorbująca 48 x40 cm | 1 |
| 16 | Igłotrzymacz, 15 cm | 1 |
| 17 | Chusta / przykrycie na stolik 152 x 152 cm | 1 |

Zadanie nr 8

- Introducer do kaniulacji tętnicy promieniowej, hydrofilny

Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych

Dostępne średnice 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr

Dostępne średnice 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr

Dostępne średnice 4Fr – kompatybilne z cewnikiem 5Fr

Dostępne długości 10 i 16 cm

Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025”

Długość prowadnika 45cm

Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie

Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilna, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo

Pakowane na tacy.

Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych

Dostępne średnice 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr

Dostępne średnice 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr

- Koszulka naczyniowa krótka 5-7F z prowadnikiem do tętnicy udowej z igłą.

Introducer udowy krótki

Dostępne średnice 5-7 Fr

Dostępne długości 10 cm

Zestawy z prowadnikiem stalowym typu spring J o średnicy 0,035" lub 0,038"

Długość prowadnika 45cm

Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 18G

Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem.

Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo

Pakowane na tacy

- Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej

Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu

Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy

Pneumatyczny opatrunek uciskowy

Zapięcie, które umożliwia uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów

Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem

Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji

Szerokość opaski min. 1,9 cm;

Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm;

Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza

- Prowadnik angiograficzny hydrofilny (180-200 cm).

- Stenty typu DES – (sirolimus)

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”

Dwu konektorowe połączenia

Sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – stopniowane – brak polimeru na konektorach platformy, zapobiegające pękanie podczas rozprężania stentu, co minimalizuje ryzyko dostania się polimeru z lekiem bezpośrednio do krwioobiegu

Grubość ściany stentu 80µm

Niewielka dawnka leku: 3,9 µg/mm

Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm

Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm

Ciśnienie nominalne ≥9 atm

Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm >_

Profil końcówki dystalnej – 0,017” i uwalniania leku 3-4m

Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 2,91mm (4,57mm2 dla stentu 3,0mm)

Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów

Długość robocza cewnika ≥ 144cm, szaft modyfikowany, z dystalnym pokryciem hydrofilnym 33cm

Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi

Udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli

Stent certyfikowany i rekomendowany w wytycznych ESC 2014 do użycia klinicznego, o udowodnionej skuteczności badaniami klinicznymi.

Stent rekomendowany do użycia min. w bifurkacjach, w zabiegach CTO, w LM.

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”

- Zamykacz do tętnicy udowej

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F

Zbudowane z materiałów biowchłanialnych: polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki

Materiał wchłaniający się do 90 dni

Zadanie nr 9

  - Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki

| Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej |  |
| --- | --- |
| Średnica 0,014” |  |
| Prowadnik wykonany ze stali 316l |  |
| Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika, rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip o sztywności końcówki 0,5 i 0,7g |  |
| Końcówka cieniująca 3cm (platyna) |  |
| Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz j |  |
| Pokrycie hydrofilne na oplocie |  |
| Dostępne długości: 180cm i 300cm |  |
| Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach |  |
| Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 30 sztuk |  |

  - Mikrocewnik do rekanalizacji tętnic wieńcowych

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie unii europejskiej

Cewniki posiadające taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 f i dystalnej 1,9 f

Dostępne długości 135 cm i 150 cm

Średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

Kanał wewnętrzny pokryty ptfe, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022”

Oplot wykonany z 18 drutów stalowych

Kompatybilne z prowadnikiem 0,014”

Dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 75 cm szaftu

Taperowana końcówka mikrocewnika nieprzepuszczalna dla promieni rtg zawierająca proszek wolframowy

Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 5 sztuk

  - Prowadnik do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO)

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

Średnica 0,014”

Prowadnik wykonany ze stali 316l

Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip

Dostępne prowadniki o sztywność końcówki 0,5g, 0,6g; 0,8g; 1,0g; 3g; 3,5g; 4,5g; 6g; 9g; 12g, z powłoką hydrofilną, płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem oraz z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

Kształt końcówki: prosta i j

Dostępne długości: 180cm, 190 i 300cm

Dostępne prowadniki z końcówką tapetowaną do 0,009

Utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 10 sztuk

  - Cewniki prowadzące do PTCA z aktywnym supportem do rekanalizacji i długich zabiegów z możliwością pracy z koszulką i bez koszulki

| Dostępne średnice zewnętrzne: 6F; 6.5F, 7F, 7.5F , 8F, 8.5F |  |
| --- | --- |
| Światło wewnętrzne co najmniej 0,071” dla 6F; 0.070” dla 6.5F, 0,081” dla 7F i 7.5 F oraz 0,090” dla 8F i 8.5F |  |
| miękka, atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii końcówka |  |
| odporny na załamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości, łącznie z końcówką |  |
| metalowy, zbrojony, składający się z drutu oplot, zapewniający bardzo dobre podparcie |  |
| dostępna wersja „bezkoszulkowa” o bardzo dużym świetle wewnętrznym przy zachowaniu zewnętrznego wymiaru na poziomie 6F i mniejszym do zabiegu z dostępu promieniowego |  |
| cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu (opisać) |  |

  - Cewniki diagnostyczne

Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal (3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft

Krzywizna Pigtail z 8 otworamibocznymi

Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

Wykonane z nylonu Pebax zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą

Cewniki zbrojone

Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

Duże światło wewnętrzne

4F: 0,042”

5F: 0,047”

6F: 0,057”

7F: 0,070”

Wysoki przepływ

Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

Długości cewników 80cm – 110 cm

Min. 48 krzywizn dla 6F

Końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego, atraumatycznego tworzywa - nylonu

6. Stent wieńcowy pokryty lekiem

| stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605 |  |
| --- | --- |
| stent wycinany laserowo typu „slotted tube” |  |
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”) |  |
| dostępne średnice stentu: 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm dostępne długości stentu: 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm, 38mm, |  |
| stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia |  |
| 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym |  |
| elastic recoil <3% crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm |  |

7. Introducer do tętnicy promieniowej 5-8F

Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,025” oraz 0,018” i igłę 20G i 21G x 4cm

Długość 7 cm i 11 cm Średnica 5F – 8F

Długość prowadnika 50 cm

Prowadnik ze stali nierdzewnej

Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną

Ramię boczne zakończone kranikiem

Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

Dylator z zatrzaskiem