## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
Pakiet nr 1 - Endoproteza stawu biodrowego cementowana.
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera ( samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty spłaszczony gładki w minimum 5 rozmiarach .Stożek 12/14. | Szt. | 5
2 | Panewka antyluksacyjna w wersji cementowej .Średnica zewnętrzna panewki cementowej od 44mm-60mm. Zmienna co 2mm. | Szt. | 5
3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt. | 5
4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 5
Pakiet nr 2 - System do próżniowego mieszania cementu kostnego do endoprotez .
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Klej do endoprotez ( cement kostny 2x40g ) | Szt. | 10
2 | Mieszalnik podciśnieniowy do kleju składający się z: - dwóch pojemników do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą i do panewki wraz z krótką dyszą, - dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, - ochronny filtr ( do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych ) | Kpl. | 10
3 | Korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znaczkiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 – 23 mm. | Szt. | 30
4 | Szczotka do czyszczenia kanału | Szt. | 30
5 | Szczotka do czyszczenia panewki | Szt. | 30
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez po 2 komplecie .
Pakiet nr 3 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1. | Trzpień typu MIS, krótki (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji std. i lat. Długość trzpienia od 95mm do 121mm. Stożek 12/14 | Szt. | 100
2 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Wewnątrz panewki Znajdują się dwa bolce antyrotacyjne Poprawiające stabilizację wkładu. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. | Szt. | 100
3 | Wkładka panewkowa płaski lub z okapem | Szt. | 100
4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 32mm w4 długościach szyjki,36mm w 5 oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 100
5 | Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej .Średnica zewnętrzna od 44mm do 64mm.Zmienna co 2mm. | Szt. | 50
6 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt. | 50
7 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 50
8 | Ostrze do napędu | Szt. | 50
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez po 2 komplecie z każdego rozmiaru
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 4 - Marker sterylny
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość
1 | Marker sterylny do skóry z miarką | Szt. | 50
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu składającego się z 10sztuk.
Pakiet nr 5 - Zestaw do autotransfuzji z rany pooperacyjnej
Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Zamknięty System do autotransfuzji ze sprężyną z dwustopniową wewnętrzną filtracją, mieszek 400ml, worek do autotransfuzji 1000ml, dren łączący, 2 dreny Redon z trokarami 16Ch . | Szt. | 3
Wykonawca stworzy depozyt 1 zestawów do autotransfuzji
Pakiet nr 6 - Implanty do stabilizatora zewnętrznego na miednicę
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. | Ilość
1 | Pin stalowy w rozmiarach ; | Szt. | 8
6mmx200mmx55mm,
6mmx250mmx85mm
5mmx120mmx30mm
5mmx160mmx35mm
5mmx200mx45mm
5mmx160mmx55mm
5mmx200mmx65mm