AE/ZP-27-12/21		                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG do badań ginekologicznych.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r. ze zintegrowaną stacją roboczą, z systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury aparatu. | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Głośność pracy aparatu maksimum 40 dB | TAK |  |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: minimum 30 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD/LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora minimum 1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia siatki centylowej dla pomiarów min. BPD, HC AC, FL, EFW na ekranie monitora w czasie badania bez konieczności wywoływania funkcji z raportu lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowany aparat USG posiada opisaną możliwość - 10 pkt. Oferowany aparat USG nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. |  |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół oraz lewo-prawo | TAK |  |
|  | Cyfrowa lub analogowa regulacja TGC | TAK |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną | TAK |  |
|  | Skala szarości: minimum 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej minimum 330 000 kanałów procesowych. | TAK |  |
|  | Zakres pracy aparatu w zakresie minimum od 1MHz do 16 MHz | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE minimum 11 000 szt. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym o pojemności minimum 500 GB | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (między innymi: echo serca dorosłych, echo serca dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, macica) | TAK |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji w zakresie minimum od 2cm do 36cm | TAK Punktacja: Warunek miniomum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu minimum 256 dB | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 5 | TAK |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) minimum 900fps | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum 8x | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku z automatycznym dostosowaniem TGC | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) minimum 400 fps | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego minimum 19 kHz | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: minimum 3.3 m/s | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kąt pochylenia bramki Dopplera Kolorowego w zakresie minimum +/- 20° | TAK |  |
|  | Doppler Kierunkowy mocy | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny | TAK |  |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera pulsacyjnego w zakresie minimum od 30 dB do 40 dB | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego minimum 22 kHz | TAK |  |
|  | Prędkość w Dopplerze pulsacyjnym minimum 8.8 m/s | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze pulsacyjnym w zakresie minimum od 1,0 mm do 15,0 mm | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D i 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad płodu. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznie dopasowująca płaszczyznę renderingu działająca na obrazach na żywo oraz zamrożonych lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Oferowany aparat USG posiada opisaną funkcję - 10 pkt. Oferowany aparat USG nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań minimum: • brzusznych • kardiologicznych • ginekologicznych • mięśniowoszkieletowych • położniczych, w tym: - wiek płodu, - ilość wód płodowych • pediatrycznych • małych narządów • transkranialnych • urologicznych • naczyniowych | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar NT | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: • odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości Funkcja przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego. Funkcja wykreowania własnej formuły obliczeniowej. Automatyczne pomiary biometrii płodu: min. BPD, HC, AC,FL, Pełny pakiet pomiarów położniczych, tj. Biometria, Fetal Echo, Z-scores | TAK |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, minimum: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist | TAK |  |
| Głowice |
|  | Głowica convex objętościowa do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych. - Częstotliwości pracy: w zakresie minimum od 2 MHz do 8 MHz - Ilość elementów: minimum 192 - Kąt skanowania: minimum 70° - Możliwość podłączenia przystawki Biopsyjnej Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sądy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych - Częstotliwości pracy w zakresie minimum od 4 MHz do 12 MHz - Ilość elementów: minimum 192 - Szerokość skanu: maximum 40 mm - Możliwość podłączenia przystawki Biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych - Zakres częstotliwości pracy minimum 3,5-9 MHz - Ilość elementów: minimum 192 - Kąt skanowania: minimum 150° - Możliwość podłączenia przystawki Biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowice w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Voluson S6 lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane głowice USG posiadają opisaną możliwość - 30 pkt. Oferowane głowice USG nie posiadają opisanej możliwości - 0 pkt |  |
| Możliwość rozbudowy systemu |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych - Częstotliwości pracy w zakresie minimum od 2 MHz do 4 MHz - Ilość elementów: minimum 64 - Kąt skanowania: minimum 90 ° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowanyaparat USG posiada opisaną możliwość - 10 pkt. Oferowanyaparat USG nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy techniczne w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. | TAK podać |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia (minimum 2 dni szkoleniowe) przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu umowy, rękojmia na przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum . - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych, zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK Punktacja: Oferowany aparat USG posiada opisaną funkcję - 10 pkt. Oferowany aparat USG nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.