|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/34/21** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C wraz z kompatybilnym stołem z pływającym blatem w pełni przeziernym oraz automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu.*

**WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytanie 1, Dot. zał. nr 2 do SWZ - FPW Aparat RTG z ramieniem C

Nasza firma pragnie Państwu zaoferować w postępowaniu wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C. Aby umożliwić konkurencję w postępowaniu prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów, co pozwoli nam zaoferować aparat CIOS Alpha marki Siemens Healthineers w postępowaniu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Parametry wymagane** | **Parametry punktowane** | **Parametry oferowane****(wypełnia Wykonawca)** |
| **I. Aparat RTG z ramieniem C** |
| **2.** | **Wózek aparatu z ramieniem C** |  |  |  |
| 2.3. | Obrót ramienia wokół osi podłużnej LAO/RAO w zakresie ≥ 140° | TAK,podać |  |  |
| 3. | Generator |  |  |   |
| 3.2. | Częstotliwość generatora nie mniejsza ≥ 18 kHz | TAK,podać |  |  |
| 3.8. | Regulacja szerokości impulsu w zakresie min. 5 - 14 ms | TAK,podać |  |  |

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić powyższe parametry aparatu rtg z ramieniem C?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

- dla 2.3 nie dopuszcza. Przy implementacji stentgraftu łuku aorty zachodzi konieczność ustawienia większych katów ramienia C. Ograniczenie tych kątów skutkuje zmniejszeniem funkcjonalności aparatu.

- dla punktu 3.2 – dopuszcza,

- dla punktu 3.8 - dopuszcza

Pytanie 2, Dot. zał. nr 2 do SWZ - FPW Aparat RTG z ramieniem C

Zamawiający punktuje tylko wybrane parametry aparatu rtg z ramieniem C, w tym nie zawsze te najistotniejsze z punktu widzenia wartości klinicznej, obsługi aparatu i dostępu do pacjenta. Takie postępowanie budzi podejrzenie o próbę manipulacji oceną. Punktacja zawarta w SIWZ stwarza nieuzasadnioną preferencję dla aparatu Ziehm Vision RFD. Z tego względu wnosimy o wprowadzenie poniższych zmian, które pozwolą Zamawiającemu na pozyskanie ofert konkurencyjnych złożonych przez różne podmioty, a co za tym idzie wybór oferty ekonomicznie i funkcjonalnie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.

Prosimy o wprowadzenie punktacji dla poniższych punktów zgodnie z poniższym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Wózek aparatu z ramieniem C** |  |  |  |
| 2.2. | Głębokość ramienia C ≥ 68 cm (głębokość od osi wiązki do wewnętrznej powierzchni ramienia C) | TAK,podać | Równe 68 cm – 0 pkt.,za każdy kolejny 1 cm powyżej 68 cm – 1 pkt,np.69 cm – 1 pkt,70 cm – 2 pkt.itd. |  |
| 2.7. | SID – odległość ognisko - detektor > 104 cm | TAK,podać | Równe 104 cm – 0 pkt.,za każdy kolejny 1 cm powyżej 104cm – 1 pkt,np.105 cm – 1 pkt,106 cm – 2 pkt.itd. |  |
| 2.5. | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C w zakresie ≥ 42 cm | TAK,podać | Równe 42 cm – 0 pkt.,za każdy kolejny 1 cm powyżej 42cm – 1 pkt,np.43 cm – 1 pkt,44 cm – 2 pkt.itd. |  |
| 4.2. | Wymiar dużego ogniska [mm] ≤ 0,6 mm | TAK,podać | Równe 0.6 mm – 0 pkt.,za każdy kolejny 1 mm poniżej 0.6 cm – 5 pkt,np.0.5 cm – 5 pkt,0.4 cm – 10 pkt. |  |
| 7.6. | Pamięć obrazów statycznych jak i CINE min. 100 000 obrazów | TAK,podać | Równe 100 000 obrazów – 0 pkt.,za każdy kolejny 10 000 obrazów powyżej 100 000 obrazów – 2 pkt,np.110 000 obrazów– 2 pkt,110 000 obrazów – 4 pkt.itd. | TAK |
| 6.16. | Nagrywanie sekwencji min. CINE 25 obr./s | TAK,podać | Równe 25 obr./s – 0 pkt.,za każdy kolejny 1 obr./s powyżej 25 obr./s – 1 pkt,np.26 obr./s cm – 1 pkt,27 obr./s – 2 pkt.itd. |  |
| 3.7. | Maksymalna częstość impulsów nie mniejsza niż 25 imp/sek | TAK,podać | Równe 25 imp./sek – 0 pkt.,za każdy kolejny 1 imp./sek powyżej 25 imp./sek – 1 pkt,np.26 imp./sek – 1 pkt,27 imp./sek – 2 pkt.itd. |  |

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymogi SIWZ zgodnie z powyższym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji.

Pytanie 3, Dotyczy zapisów SWZ, rozdział II, Umowa, §4 ust. 1 lit. b)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt przekracza 40% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4, Dotyczy zapisów SWZ, rozdział II, Umowa, §8 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 2 niniejszej umowy – w wysokości **~~10%~~** **0,1%** za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1“

Uzasadnienie:
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej poprzez jej zmniejszenie do 0,1% wartości umowy – wielkości powszechnie przyjętej zarówna w umowach z sektora publicznego jak i prywatnego. Zaproponowana wysokość kary umownej jest rażąco wysoka.

Prosimy o zmianę poprzez powiązanie wysokości kary umownej z wartością niewykonanego zobowiązania. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5, Dotyczy zapisów SWZ, rozdział II, Umowa, §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 6 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.“

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6, Dotyczy zapisów SWZ, rozdział II, Umowa, §11 ust. 2 lit. e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie lit. e) w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19”

Uzasadnienie:
Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego  dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ (patrz § 14 projektowanych postanowień umowy).

Pytanie 7, Dotyczy zał. nr 2 do Umowy – Umowa powierzenia, §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów z ustępu 1 oraz 2 i zastąpienie ich zapisem w brzmieniu:

1. Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….
3. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

1. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
2. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
3. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.
4. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
5. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zastąpienie ust. 1-2 następującymi zapisami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany, dokonuje natomiast małej modyfikacji załącznika nr 2 do umowy.

Pytanie 8, Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XIX pkt 1.2

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego RTG z ramieniem C?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, patrz pkt. XIX ppkt. 1.2, cytuję:

„UWAGA: W przypadku, gdy w/w dokumenty nie będą zawierały potwierdzenia parametrów określonych w pkt 1.2., zamawiający dopuszcza możliwość załączenia oświadczenia wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta zawierającego wymagane informacje.”

Pytanie 9, Dotyczy punktu 3.2;

Prosimy o potwierdzenie iż wartość częstotliwości generatora zaoferowana przez wykonawcę ma być wartością dostępną dla wszystkich trybów pracy aparatu.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 1, Zamawiający dopuszcza minimalna częstotliwość generatora min 18 kHz oraz wyjaśnia, iż zaoferowana częstotliwość ma być dostępna dla wszystkich trybów pracy.

Pytanie 10, Dotyczy punktu 2.9;

Prosimy o potwierdzenie iż dostępna mozaika obrazów ma być nie mniejsza niż opisana w punkcie 6.15, min 15 obrazów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11, Dotyczy punktu 3.5 oraz 3.6;

W nawiązaniu do nadinterpretacji w jednym z postepowań prowadzonym w Polsce prosimy potwierdzenie iż zakres należy rozumieć jako wartość graniczną prądu 2 mA lub mniej oraz wartość maksymalną 200mA lub więcej oraz nie traktuje się jako równoważnego zakresu np. 10mA do 250mA jako większego równoważnego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie materiałów informacyjnych autoryzowanego przedstawiciela Producenta potwierdzających wymagane parametry i właściwości oferowanego aparatu?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie 13

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny.

Pytanie 14, Dotyczy Umowy §4 ust 1 lit d) i e)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 4 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 15, Dotyczy Umowy §8 ust 1 lit a)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Zwracamy uwagę, iż kary mają dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a nie być formą osiągania dodatkowego dochodu dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

**I. Wykreśla się w całości załącznik nr 2 do umowy i w to miejsce wprowadza się ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do umowy w nowym brzmieniu. ZMODYFIKOWANY załącznik jest załączony do niniejszego dokumentu.**

**Zmodyfikowany załącznik nie powoduje istotnych zmian w związku z powyższym Zamawiający nie przesuwa terminu składania i otwarcia ofert.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086