WSzSL.FZ.381./101A/24/  926  / 2024r.                                                                                     Legnica 04.12.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

znak sprawy WSzSL/FZ-101A/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

dotyczy Części 1

Pytanie 1-  Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 miesiące w Bennet 840 i co 36 m-cy w Bennet 980. Czy Zamawiający wymaga, aby ceny tych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie przeglądów ?Jeżeli Zamawiający wymaga to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń z podziałem na modele wymagających wymiany tych części.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga wymiany czujników tlenu i akumulatorów we wszystkich  aparatach wskazanych w Załączniku 2A do SWZ.

Pytanie 2- Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają przeglądowi obejmującemu wymianę zestawu serwisowego 10K. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wliczyć koszty zestawu serwisowego 10K ? Jeżeli Zamawiający wymaga to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń z podziałem na modele wymagających wymiany zestawu 10K
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga wymiany czujników tlenu i akumulatorów we wszystkich  aparatach wskazanych w Załączniku 2A do SWZ bez zestawów 10K.

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa																										 Wojewódzkiego Szpitala																							     	              Specjalistycznego w Legnicy 																																							            Tomasz Uher