Zadanie: Dostawa odczynników do wykonywania badań chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatorów, chłodni oraz wirówki

Parametry wymagane:

| Lp. | Warunki graniczne | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemy analityczne, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym, tj.: - wieloparametrowy automatyczny analizator podstawowy do badań z zakresu chemii klinicznej wykorzystujący do oznaczeń metody "mokrej chemii", pracujący przy użyciu kuwet kwarcowych wielokrotnego użytku, mytych na pokładzie, analizator o wydajności minimum 400 oznaczeń na godzinę testów fotometrycznych oraz 400 oznaczeń na godzinę testów ISE, rok produkcji nie starszy niż 2014 r. - wieloparametrowy automatyczny analizator rezerwowy do badań z zakresu chemii klinicznej o identycznych parametrach jak podstawowy, rok produkcji nie starszy niż 2014 r. - pozostałe oprzyrządowanie niezbędne dla zachowania pełnej funkcjonalności oferowanych systemów analitycznych, tj. komputery, urządzenia peryferyjne, drukarki, urządzenia UPS, stacja wodna, w przypadku analizatorów typu benchtop dostarczenie dedykowanych blatów roboczych. |  |  |
| 2 | Katalogi lub ulotki dla zaoferowanych systemów analitycznych - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |
| 3 | Dokumenty – deklaracje zgodności CE z wymogami UE. |  |  |
| 4 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatorów i przeszkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów oraz w zakresie wykorzystania informacji diagnostycznych zawartych w uzyskanych wynikach badań, udokumentowane certyfikatami do 5 dni roboczych od podpisania umowy. |  |  |
| 5 | Stały monitoring poziomu odczynników i materiałów zużywalnych widocznych na ekranie stacji roboczej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |
| 6 | Możliwość załadowania równocześnie do zaoferowanych systemów analitycznych minimum dwóch serii odczynnika do jednej metody |  |  |
| 7 | Ustawienie metod oraz przeprowadzenie testów spójności pomiarowej zaoferowanych analizatorów po stronie Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 8 | Pełna kompatybilność odczynników pomiędzy dostarczonymi analizatorami (analizator podstawowy i analizator rezerwowy). Wszystkie odczynniki gotowe do użycia. Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne dedykowane do oznaczeń na oferowanych analizatorach. |  |  |
| 9 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| 10 | Systemy analityczne wyposażone w automatyczną detekcję skrzepów/ mikroskrzepów w materiale badanym. |  |  |
| 11 | Identyfikacja odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego za pomocą kodów kreskowych czytanych przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 12 | Możliwość zlecania automatycznego rozcieńczania prób w analizatorze po przekroczeniu liniowości (w przypadku dominującej części oferowanych testów). |  |  |
| 14 | Pobieranie materiału badanego z różnego rodzaju pierwotnych probówek i naczynek - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta. Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania. |  |  |
| 15 | Minimum 70 miejsc na pojedyncze odczynniki. |  |  |
| 16 | Wykonywanie badań w surowicy krwi, osoczu krwi, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym, płynów jam ciała, hemolizacie krwi pełnej. |  |  |
| 17 | Wewnętrzna kontrola jakości: materiał kontrolny dedykowany dla analizatorów w ilości uwzględniającej harmonogram kontroli jakości podanej przez Zamawiającego zawarty w ofercie. Analizatory wyposażone w program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część systemu stosujący wykresy typu Levy – Jennings'a. |  |  |
| 18 | Możliwość doładowywania próbek badanych bez przerywania pracy systemu analitycznego i oczekiwania na zakończenie pracy. Analizatory wyposażone w podajnik próbek (niedopuszczalny rotor). |  |  |
| 19 | Zewnętrzna kontrola jakości: wskazana przez Zamawiającego – na koszt Wykonawcy (parametry z zakresu chemii klinicznej, białka specyficzne, lipidy, oznaczenia w moczu – 2 razy w miesiącu, etanol i amoniak, hemoglobina glikowana, badania w płynie mózgowo-rdzeniowym – 1 raz w miesiącu). |  |  |
| 20 | Uczestnictwo w programie kontroli jakości Standlab na koszt Wykonawcy dla parametrów biochemicznych wraz z adaptacją systemu informatycznego Zamawiającego do automatycznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 21 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów. |  |  |
| 22 | Włączenie oferowanych systemów analitycznych do systemu informatycznego Szpitala Zamawiającego (Infomedica, AMMS firmy ASSECO Poland S.A.) na koszt Wykonawcy z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu informatycznego Szpitala. Weryfikacja: - podglądu wyników i zakresów referencyjnych oznaczeń w systemie informatycznym Szpitala, - wykonanie testowych wydruków badań z szczegółową analizą metod i zakresów referencyjnych oznaczeń, - konfiguracja systemu informatycznego Zamawiającego do automatcznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 23 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (na wniosek Wykonawcy) zobowiązany jest na własny koszt do: - weryfikacji stanu i w razie potrzeby dostosowania pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w którym instalowane będą analizatory do wymogów producenta zaoferowanych systemów analitycznych wraz z odświeżeniem ścian pomieszczenia w zakresie wypełnienia ubytków po demontażu istniejącej aparatury pomocniczej oraz pomalowania pomieszczenia, - do weryfikacji i w razie potrzeby zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania zaoferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczenia i odprowadzenia ścieków płynnych. |  |  |
| 24 | Zamawiający wymaga zainstalowania na koszt Wykonawcy stacji uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności współpracującej z zaoferowanymi systemami analitycznymi. Wykonawca zapewni materiały zużywalne (eksploatacyjne) do stacji uzdatniania wody przez cały okres obowiązywania umowy. Stacja wody zostanie podłączona pod 2 niezależne źródła wody, które wskaże Zamawiający. |  |  |
| 25 | Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie oferowane analizatory (wszystkie jego części składowe) oraz pozostałe elementy systemu analitycznego – komputery, urządzenia peryferyjne, drukarki, urządzenia UPS, a także witrynę chłodniczą, stację wody i klimatyzację - na okres trwania umowy. Zapewnienie autoryzowanego, bezpłatnego serwisu; w jego ramach: - przegląd diagnostyczno – konserwacyjny analizatorów dwa razy w roku na koszt Wykonawcy, - przegląd konserwacyjny witryny chłodniczej minimum 1 x w roku na koszt Wykonawcy, - przegląd konserwacyjny wirówki laboratoryjnej 1 raz w roku na koszt Wykonawcy, - przegląd konserwacyjny stacji wody według wymogów producenta na koszt Wykonawcy, - przegląd pozostałych elementów systemu analitycznego/ klimatyzacji wg zaleceń Wykonawcy lub potrzeb wynikających z awarii, - kompleksowa opieka serwisowa na koszt Wykonawcy w razie awarii oferowanych systemów analitycznych wraz z aparaturą dodatkową, - niezbędne do napraw oraz konserwacji części zamienne na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy paszporty dla analizatorów i witryn chłodniczych, wirówki z chwilą ich instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 26 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii czas reakcji serwisu Wykonawcy z podjęciem naprawy do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii pisemnie, przy czym wiadomość e-mail będzie traktowana, jako forma pisemna: • w przypadku naprawy jednego z analizatorów trwającej ponad 5 dni, Wykonawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu następnych max. 48 godzin, • w przypadku zgłoszenia jednocześnie trwającej awarii dwóch analizatorów trwającej powyżej 1 godziny bez względu na dzień tygodnia/ porę dnia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonywania badań w innym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy wraz z pokryciem kosztów transportu materiału do badań. |  |  |
| 27 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń na nowe o nie gorszych parametrach jak zaoferowane, na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 28 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs). |  |  |
| 29 | Zewnętrzny system zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy przez minimum 30 minut dla obu analizatorów, komputerów, monitorów, drukarek. |  |  |
| 30 | Wykonawca zapewnia materiały zużywalne do drukarek, tj. tonery i bęben na około 5000 wydruków/ na drukarkę w całym okresie obowiązywania umowy. |  |  |
| 31 | Witryna chłodnicza (1 sztuka dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania odczynników, jednodrzwiowa o pojemności co najmniej 600 litrów i wymaganych parametrach: - szklane drzwi, - funkcja rozmrażania, - zakres temperatur od 0° +/-10ºC, - możliwość korekty temperatury, - nawiew. |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna, rok produkcji nie starszy niż 2015, wyposażona w wirnik wychylnokątny na co najmniej 24 miejsc, kompatybilny z probówkami systemu zamkniętego Zamawiającego, wyposażona w automatyczny system wykrywający źle zrównoważony wirnik. |  |  |
| 32 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki odczynników, substancji niebezpiecznych w dwóch postaciach: zapisu cyfrowego na nośniku danych oraz wydrukowanej, zbindowanej dostarczone wraz z instalacją systemów analitycznych oraz za każdym razem w przypadku opublikowania ich aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy. |  |  |
| 33 | Instrukcje obsługi (użycia) i metodyki badań w języku polskim do zaoferowanych systemów analitycznych dostarczone do Zamawiającego podczas instalacji analizatorów w dwóch postaciach: zapisu cyfrowego na nośniku danych oraz wydrukowanej. |  |  |
| 34 | Wykonawca wskaże imiennie osoby do stałych kontaktów w zakresach: obsługi handlowej, obsługi serwisowej, wsparcia merytorycznego. |  |  |
| 35 | Potwierdzenie w formie oświadczenia istnienia w programie kontrolnym COBJwDL w Łodzi grupy metodycznej pracującej za zaoferowanych systemach analitycznych i odczynnikach minimum 50 użytkowników - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |

| Harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |
| --- |
| Parametr | Ilość razy QC w tygodniu | Ilość poziomów QC |
| wszystkie pozostałe parametry | 7 | na wszystkich poziomach |
| IgG w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym, białko w płynie mózgowo-rdzeniowym | 5 |  |
| UIBC/TIBC | 3 |  |
| IgA, IgM, bilirubina związana, wapń w moczu, kreatynina w moczu, fosfor w moczu, amoniak, sód w moczu, potas w moczu, chlorki w moczu, albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym, lit | 2 |  |
| hemoglobina glikowana, mocznik w moczu, kwas moczowy w moczu, magnez w moczu | 1 |  |

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych

| Lp. | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość identyfikacji statusu próby badanej włącznie z określeniem numeru raka i pozycji oraz możliwość śledzenia czasu do zakończenia analizy z ekranu analizatora. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 2 | Oznaczanie elektrolitów (sód, potas, chlorki) przy pomocy bezobsługowych elektrod wymienianych pojedynczo i gotowych do użycia. |  | tak – 15 pkt nie – 0 pkt |
| 3 | Odczynniki z analizatorem stanowią spójny system analityczny, tj. pochodzą od tego samego producenta - w minimum 80%. |  | tak – 15 pkt nie – 0 pkt |

...........................................

data, podpis, pieczęć***

*** Wykaz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym