Wrocław, 16.04.2021

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

**Dostawa sprzętu okulistycznego wg 4 pakietów (ID 445791)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie do pakietu nr 3 Tonometr w wyposażeniem**

Czy Zamawiający dopuści tonometr o podanych parametrach technicznych?

Lp. 1. Pomiar obuoczny poprzez naciśnięcie spustu joysticka.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 5. Funkcja automatycznego naprowadzenia głowicy 3D.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 6. Elektrycznie regulowana wysokość podbródka sterowana przyciskiem na konsoli aparatu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 7. Zakres pomiaru grubości rogówki 150÷1300 μm (od 0,15 do 1,3 mm).

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 8. Funkcja pomiaru auto i manualnie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 9. Funkcja informująca o niedokładnym wykonaniu pomiaru.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 11. Sterowanie urządzenia za pomocą przycisków wielofunkcyjnych. Kolorowy uchylny wyświetlacz LCD .Wielkość ekranu 5.7”.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 12. Dwa zakresy pomiarowe ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zakres pierwszy do 30 mmHg, zakres drugi do 60 mmHg, krok zmieniany automatycznie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 16. Funkcja zabezpieczająca przed dotknięciem oka w postaci komunikatu wyświetlanego na ekranie urządzenia.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Lp. 18. Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN,USB, RS-232C.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty materiałów w języku angielskim potwierdzających spełnienie wymaganych paramentów ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.** Zgodnie z IWZ -**Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań i zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia materiałów po złożeniu ofert.**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)