A-ZP.381.44.2024.AS

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Dostawa i uruchomienie stanowiska do analizy wielopierwiastkowej – spektrometr absorpcji atomowej wraz z systemem do przygotowania prób na potrzeby realizacji planu pn.: „Zwiększenie potencjału, jakości oraz umiędzynarodowienia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych” nr umowy RID/SP/0045/2024/01 dofinansowanego ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” na lata 2024-2027.

Tabela 1. (Dla Wykonawcy) TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH stanowiska do analizy wielopierwiastkowej – spektrometr absorpcji atomowej wraz z systemem do przygotowania prób (proszę wpisać model producenta, parametry oferowane)

| L.p. | Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Dwuwiązkowy, dwukomorowy spektrometr absorpcji atomowej: - - pracujący w wariantach: atomizacji płomieniowej (FAAS), atomizacji elektrotermicznej w piecu grafitowym (GFAAS) - - umożliwiający automatyczną analizę wielopierwiastkową, - - wyposażony w min. 6-pozycyjny, sterowany z komputera, zmieniacz lamp z min. 6 niezależnymi zasilaczami, - - wyposażony w podwójny monochromator zapewniający uzyskanie odwrotnej dyspersji liniowej nie gorszej niż 0.5nm/mm, pracujący w zakresie spektralnym 180-900 nm z fotopowielaczem jako detektorem. - - z komputerowym ustawianiem szczeliny spektralnej, zapewniającym wybór jednej z kilku dostępnych stałych szczelin: 0,1; 0,2; 0,5;1,0 nm - - z automatyczną adjustacją lamp w wiązce optycznej, automatycznym rozpoznawaniem lamp kodowanych, ustawianiem długości fali z poziomu oprogramowania i automatycznym wyszukiwaniem maksimum energii - - jeden aparat z zainstalowanymi na stałe atomizerami: elektrotermicznym (GFAAS) płomieniowym (FAAS) i z automatyczną ich zmianą bez relokacji samych atomizerów | Model: ……………………..……………………………………………………… (wpisuje Wykonawca) |
| 2. | Elektroniczna modulacja lamp. Nie dopuszcza się układu z mechaniczną modulacją lamp tj.”chopperem” |  |
| 3. | Komputerowe sterowanie przepływem gazów, z wykorzystaniem masowych kontrolerów przepływu, umożliwiające automatyczny dobór stechiometrii płomienia |  |
| 4. | Korekcja tła: Płomień: - korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm Piec grafitowy: - korekcja oparta o poprzeczny efekt Zeemana, - korekcja z wykorzystaniem lampy deuterowej w zakresie 180-430nm, - możliwość stosowania obu korekcji tła (Zeemana/D 2) w ramach jednej analizy. Nie dopuszcza się wykorzystania w w/w rozwiązaniach lampy deuterowej z katodą wnękową (HCL) |  |
| 5. | Uniwersalne, 50mm oraz 100mm palniki tytanowe, umożliwiające pracę ze wszystkimi typami płomienia, eliminujące konieczność zmiany palnika przy przejściu do analizy pierwiastka wymagającego innego typu gazu. Komora mgielna z wyposażeniem umożliwiającym pracę płomieniem acetylenowo-powietrznym |  |
| 6. | Komputerowe ustawianie wysokości palnika z możliwością jej automatycznej optymalizacji dla analiz wielopierwiastkowych |  |
| 7. | Możliwość skręcania palnika do 90° |  |
| 8. | Teflonowa kulka rozpryskowa ze śrubą mikrometryczną umożliwiającą uzyskanie precyzyjnego i powtarzalnego położenia kulki |  |
| 9. | Piec grafitowy pracujący w zakresie temperatur do min. 3000° C, z grzaniem co najmniej 3000°C na sekundę, wyposażony w optyczny czujnik do sterowania temperaturą kuwety grafitowej (pirometr), z podgrzewaniem wzdłuż osi optycznej kuwety. |  |
| 10. | Komputerowe sterowanie przepływem gazów w kuwecie, niezależne od przepływu gazu omywającego kuwetę z zewnątrz |  |
| 11. | Możliwość stosowania gazów alternatywnych (w tym: wodór, powietrze, metan) o regulowanym przepływie |  |
| 12. | Zamknięty układ chłodzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym o mocy co najmniej 900W w temp. 20°C z cyfrową kontrolą temperatury |  |
| 13. | Wbudowana kamera telewizyjna do obserwacji wnętrza kuwety grafitowej |  |
| 14. | Podajnik próbek do pieca grafitowego min. 60-pozycyjny |  |
| 15. | Funkcje podajnika próbek : - automatyczne dodawanie modyfikatorów matrycy - automatyczne rozcieńczenie reagentów (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego roztworu standardu) - zagęszczanie próbek przez wielokrotny nastrzyk - nastrzyk do podgrzanej rurki - specjalne tryby pobierania roztworu (np. wolniejsze zasysanie i nastrzykiwanie dla roztworów o wysokiej lepkości) - samoczynny dobór rozcieńczenia przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej możliwość stosowania kubeczków o zmniejszonej objętości (<1 ml) |  |
| 16. | System ma mieć możliwość dalszej, opcjonalnej rozbudowy przez dodanie, sterowanego przez oprogramowanie aparatu, certyfikowanego urządzenia do automatycznej walidacji spektrometru (kwalifikacja operacyjna OQ) umożliwiającego: bezobsługowy, automatyczny pomiar takich parametrów jak: dokładność długości fali, rozdzielczość monochromatora, dokładność fotometryczna, stabilność fotometryczna, dokładność korekcji tła, ustawienie polaryzatora, powtarzalność ustawienia polaryzatora , generujący końcowy raport wraz z oceną o dopuszczeniu lub odrzuceniu (pass/fail) uzyskanych wyników. |  |
| 17. | - Sterowanie systemu z zewnętrznego komputera z oprogramowaniem pracującym w systemie Windows - Oprogramowanie sterujące aparatem – w języku polskim we wszystkich trybach pracy: FAAS, - ETAAS, HGAAS, CVAAS |  |
| 18. | Wymagane wyposażenie spektrometru: - kompresor powietrza, bezolejowy - zestaw wężyków do zasysania prób - min. 3 m - rurki grafitowe o przedłużonej trwałości min. 20 szt. - zapasowe końcówki podajnika próbek (min. 10 szt) - polipropylenowe naczyńka na próbki do autosamplera – min. 1000 szt. - polipropylenowe naczyńka na reagenty do autosamplera – min. 50 szt. |  |
| 19. | System do przygotowania prób – mineralizator mikrofalowy: - mineralizacja w zamkniętych naczyniach ciśnieniowych - naczynia wykonane z teflonu TFM - komora mikrofalowa o pojemności min. 70L - komora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor do homogenicznej dystrybucji pola wewnątrz - rotor min. 15-pozycyjny z naczyniami do pracy przy ciśnieniu min. 100 barów - zapasowy zestaw 15 naczyń z pokrywkami i dyskami bezpieczeństwa - naczynia wkładane i wyjmowane pojedynczo z komory - kontrola i pomiar temperatury wewnątrz wszystkich naczyń - za pomocą czujnika podczerwieni do temp min. 300°. - wyświetlanie profili temperatury wewnętrznej wszystkich - naczyń w rotorze ze wskazywaniem przegrzania lub - niedogrzania konkretnego naczynia - czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach - aczynia wyposażone w system kontroli ciśnienia maksymalnego, uwalniający nadmiar oparów w sposób kontrolowany po przekroczeniu wartości granicznej; system wykorzystujący dyski uchylne działające jak sprężyna, wielokrotnego użytku.; po rozszczelnieniu system ma umożliwiać kontynuowanie mineralizacji bez ingerowania w naczynia; nie dopuszcza się systemu z pękającymi dyskami które po rozszczelnieniu pozostawiają naczynie otwarte - wbudowana kamera do obserwacji wnętrza komory mikrofalowej - sterownik z kolorowym ekranem dotykowym z polskim programem sterującym z wbudowaną biblioteką metod | Model: ……………………..……………………………………………………… (wpisuje Wykonawca) |
| 20. | Zestaw 10 sztuk kodowanych lamp pierwiastkowych HCL do oznaczeń pierwiastków: Fe, Ca, Na, Al., Cr, Cd, Ti, Sr, Co, Ni |  |
| 21. | Port USB do komunikacji z komputerem zainstalowany w spektrometrze |  |
| 22. | Komputer z drukarką o parametrach nie gorszych niż : - procesor minimum dwurdzeniowy, min 3 GHz - pamięć RAM minimum 8 GB - dysk twardy minimum 500 GB - klawiatura, mysz optyczna - monitor minimum 21” - system WINDOWS 11 - drukarka laserowa | Model: ……………………..……………………………………………………… (wpisuje Wykonawca) |